# 3.5研究资料

产品名称：{填写产品名称}

产品型号：{填写产品型号}

编制：                  日期：

审批：                  日期：

- {填写申报企业公司名称}

- 化学和物理性能研究

  - 产品化学/材料表征、物理和/或机械性能

    - 化学/材料表征

{

| 部件 | 组成 | 材料 | 接触方式 | 接触时间 | 接触部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

}

    - 物理和/或机械性能

{

| 序号 | 试验项目 | 性能指标 | 检验方法 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | XXX | XXX | {根据产品自身性能确定} |
| 2 | XXX | XXX | XXX | {根据等同产品及申报产品自身性能确定} |
| 3 | XXX | XXX | XXX | {根据ISO XX确认} |
| 4 | XXX | XXX | XXX | {根据GB XX确认} |
| 5 | ..... |  |  |  |
| 6 | ..... |  |  |  |

}

【

试验项目, 性能指标, 检验方法均需要与技术要求中的内容一致，需要覆盖技术要求中的全部内容

】

  - 燃爆风险

(不适用，申报产品并无易燃、易爆物质或与其他可燃物、致燃物联合使用的医疗器械。)

  - 联合使用

- (不适用，申报产品不预计与其他产品联合使用。)

- 【

- 如申报产品预期与其他医疗器械、药品、非医疗器械产品联合使用实现同一预期用途，应当提供证明联合使用安全有效的研究资料，包括互联基本信息（连接类型、接口、协议、最低性能）、联合使用风险及控制措施、联合使用上的限制，兼容性研究等。

- 联合药物使用的，应当提供药物相容性研究资料，证明药品和器械联合使用的性能符合其适应证和预期用途。

- 】

- 1.4 量效关系和能量安全

- (不适用。申报产品不向患者提供能量或物质治疗的医疗器械。)

- 【

- 对于向患者提供能量或物质治疗的医疗器械，应当提供量效关系和能量安全性研究资料，提供证明治疗参数设置的安全性、有效性、合理性，以及除预期靶组织外，能量不会对正常组织造成不可接受的伤害的研究资料。

- 】

- 电气系统安全性研究

(不适用，申报产品不涉及电气安全。)

- 辐射安全研究

(不适用，申报产品不涉及电气安全。)

- 软件研究

  - 软件

(不适用，申报产品不涉及软件)

  - 网络安全

(不适用，申报产品不涉及软件)

  - 现成软件

不适用。

  - 人工智能

不适用。

  - 互操作性

不适用。

  - 其他

不适用。

- 生物学特性研究

产品{具体组件}与使用者通过{气体、液体}与人体{部位}{直接、间接接触 }，对产品{具体组件}进行生物学评价，详细内容如下：

| 序号 | 产品 | 部件 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

5.1产品所用材料的描述及与人体接触的性质

(

| 与人体接触的材料 | 人体接触的性质 | 接触时间 |
| --- | --- | --- |
| PP | 表面器械，口腔粘膜 | A-短期(≤24h) |

)

5.2 申报产品的化学信息

{

申报产品{具体组件}的材质为：

| 部件 | 材料 |
| --- | --- |
| XXX | 无纺布 |
| XXX | 硅胶50° |
| XXX | PC+ABS |
| XX | PC |

}

【

描述申报产品的物理和/或化学信息并考虑材料表征（如适用），如器械的物理作用可能产生生物学风险，应当进行评价。

】

5.3生物学评价的策略、依据和方法

(产品{具体组件}与使用者通过{气体、液体}与人体{部位}{直接、间接接触 }，按照GB/T 16886.1-2011《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》附录A，产品属于表面器械，与口腔粘膜间接接触，与人体接触时间≤24h，应评价细胞毒性，致敏，刺激或皮内反应。应按照GB/T 16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》进行细胞毒性试验，按照GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》进行致敏和皮内反应试验。)

5.4已有数据和结果的评价

(生物学试验的测试结果如下：

| 序号 | 检测项目 | 符合标准 | 检测结果 | 单项 结论 | 测试报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞毒测试MTT法 | GB/T 16886.5-2017 | 实验过程中，测试样品100%浓度浸提液的细胞活力百分比大于70%，测试样品浸提液呈现对L-929小鼠成纤维细胞无毒性影倾向性。 | 合格 | {补充检测报告号} |
| 2 | 皮内反应试验 | GB/T 16886.10-2017 | 本次实验条件下，实验样品的极性和非极性浸提液在兔子皮肤上未发现皮内刺激反应。每种浸提液的测试组和相应对照组的平均记分只差不大于1.0.样品皮内反应符合实验标准要求。 | 合格 | {补充检测报告号} |
| 3 | 皮肤致敏实验 | GB/T 16886.10-2017 | 实验过程中，实验组皮肤致敏反应未超过对照组。在本次试验条件下，试验样品在豚鼠皮肤未发现致敏反应 | 合格 | {补充检测报告号} |

)

5.5 选择或豁免生物学试验的理由和论证

(由5.1和5.3可知，器械需要按照GB/T 16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》进行细胞毒性试验，按照GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》进行致敏和皮内反应试验。)

5.6 完成生物学评价所需的其他数据

无。

结论：经过评价，申报产品{具体组件}的生物相容性符合预期使用和法规的要求。

其他附件详见：

附件3.5-6生物相容性报告。

【若医疗器械材料可能释放颗粒进入患者和使用者体内，从而产生与颗粒尺寸和性质相关风险，如纳米材料，对所有包含、产生或由其组成的医疗器械，应当提供相关生物学风险研究资料。

若根据申报产品预期用途，其会被人体吸收、代谢，如可吸收产品，应当提供所用材料/物质与人体组织、细胞和体液之间相容性的研究资料。】

- 生物源材料的安全性研究

本产品不含具有生物安全风险的动物源性材料或生物活性物质，故此项研究资料不适用。

【

对于含有同种异体材料、动物源性材料或生物活性物质等具有生物安全风险的产品，应当提供相应生物安全性研究资料。

生物安全性研究资料应当包括：

（1）相应材料或物质的情况，组织、细胞和材料的获取、加工、保存、测试和处理过程。

（2）阐述来源，并说明生产过程中灭活和去除病毒和/或传染性因子的工艺过程，提供有效性验证数据或相关资料。

（3）说明降低免疫原性物质的方法和/或工艺过程，提供质量控制指标与验证性实验数据或相关资料。

（4）支持生物源材料安全性的其他资料。

】

- 清洁、消毒、灭菌研究

7.1清洁、消毒研究

不适用，本产品属于一次性无菌产品，不涉及清洁、消毒。

7.2灭菌研究

7.2.1 灭菌研究

(

我司产品出厂前经环氧乙烷灭菌，灭菌工艺和无菌保证水平符合相关法规标准。

灭菌验证方案和报告见附件3.5-7

)

【

生产企业灭菌：应当明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌验证及确认的相关研究资料。

】

7.2.2 残留毒性

(

产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌完成后，移出灭菌柜放置于解析间物料层架上，通过强制排风解析，解析时间为7天。出厂时，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g，依据GB 18279.1-2015《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》进行控制，具体见附件3.5-7及《产品注册检验报告》。

)

- 动物试验研究

不适用。本产品无动物研究试验研究。

【

为避免开展不必要的动物试验，医疗器械是否开展动物试验研究应当进行科学决策，并提供论证/说明资料。经决策需通过动物试验研究验证/确认产品风险控制措施有效性的，应当提供动物试验研究资料，研究资料应当包括试验目的、实验动物信息、受试器械和对照信息、动物数量、评价指标和试验结果、动物试验设计要素的确定依据等内容。

】

- 证明产品安全性、有效性的其他研究资料。

无。