环氧乙烷灭菌工艺确认方案

文件编号：

版本：

拟制人：                    日期：

审核人：                    日期：

批准人：                    日期：

XXXX公司

1 目的

依据环氧乙烷灭菌确认标准GB18279.1-2015的要求，针对环氧乙烷灭菌工艺确认制定方案，以确认该灭菌过程的有效性，重现性，科学性，确保用该条件灭菌后的产品无菌保证水平(SAL)大于或等于10-6，及产品的适合性进行确认规划。

2 适用范围

本方案适用于{***灭菌柜}的验证，其型号为{灭菌柜型号}，出厂编号为{灭菌柜编号}。

本方案适用于以下本公司以下产品的环氧乙烷灭菌验证。

{写明本验证方案所涵盖的产品信息，包括产品名称，型号，规格等等}

3 参考标准

{

GB 18279.1-2015 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

GB/T 19973.1-2015 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的测定

GB/T 19973.2-2018 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验

GB/T 16886.7-2015 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量

GB 18281.1-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分：通则

GB 18281.2-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物

.......

}

4 工作职责

{

验证小组成员及工作职责如下。

| 验证小组 | 姓名 | 部门 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | XX | XX | XX | 批准验证方案和报告； 组织、协调整个验证工作的实施。 |
| 成员 | XX | 质量部 | QA | 起草验证方案和报告； 按照验证方案实施验证； 验证过程中的数据记录及收集； 负责管理验证文件。 负责验证方案的培训； |
| 成员 | XX | 质量部 | QA经理 | 审核验证方案、报告和记录； |
| 成员 | XX | 质量部 | QC | 负责验证过程中的检验工作； |
| 成员 | XX | 生产部 | 车间主任 | 负责协助验证工作的实施； |
| 成员 | XX | 设备部 | 设备部经理 | 负责协助验证工作的实施； |
| ..... |  |  |  |  |

}

【请结合公司实际情况填写上述内容】

5 灭菌剂特性

环氧乙烷气体由{***公司}提供。

灭菌剂由30%EO，及70%的CO2组成。

6 过程和设备特性

6.1 过程特性

灭菌过程特性具体描述见8.0的过程定义。

6.2 设备特性

6.2.1 预处理区(如适用)

【结合GB 18279.1-205和GB 18279.2-2015的第6.2部分和产品实际情况，描述预处理区特性】

6.2.2 灭菌柜

{

设备名称：环氧乙烷灭菌器

灭菌器编号：{**}【根据实际情况填写】；

生产厂家：{**}【根据实际情况填写】；

灭菌器内腔尺寸：(**长)mm×(**宽)mm×(**高)mm，容积(**)m3【根据实际情况填写】；

设备安装地点：{**}【根据实际情况填写】；

该套设备的主要设计性能如下：

真空速率：（预真空至-50Kpa的时间≤ 30min）【根据实际情况填写】；

正压泄漏速率：{**}【根据实际情况填写】；

负压泄漏速率：{**}【根据实际情况填写】；

加湿系统：（能有效加湿，相对湿度≤ 40%RH时，加湿后至少≥ 75%RH。）【根据实际情况填写】；

空载温度均匀性：{**}【根据实际情况填写】；

满载温度均匀性：{**}【根据实际情况填写】；

符合标准：{***}【根据实际情况填写灭菌柜符合的标准】

}

【以上供参考，可结合产品实际情况进行调整】

6.2.3 解析室(如适用)

【结合GB 18279.1-205和GB 18279.2-2015的第6.2部分和产品实际情况，描述解析室特性】

7 产品定义

7.1 产品包装

{

| 产品名称 | 型号 | 初级包装尺寸 | 初级包装材质 | 中层包装材质 | 外箱尺寸cm | 外箱材质 | 产品数量/箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

}

【根据实际情况详细描述灭菌确认产品包装形态及特性，以上表格供参考】

7.2 产品构成

{

| 产品名称 | 型号 | 材质 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |

}

【根据实际情况描述产品构成，以上表格供参考】

7.3 灭菌产品装载方式

{

灭菌产品的装载特性，如下表：

| 产品名称 | 型号 | 外箱尺寸cm | 产品重量kg | 密度g/cm3 | 产品体积(m3/灭菌批) | 产品箱数/托板 | 装载方式 | 产品数量/灭菌批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

}

【根据实际情况罗列每个产品的装载情况，以上表格供参考】

{根据以上分析，确定最终的装载情况，并根据实际设计情况，加入装载图}

7.4 产品族

{描述产品族的确定方式 }

【结合产品的包装特性、产品的组成结构、产品的材质、生产工艺情况划分产品族，并在灭菌中予以验证。】

7.5 过程挑战器械的选择

7.5.1 最难灭菌产品的选择

{结合产品特性，规定产品组内最难灭菌产品及最难灭菌部位，并归纳下表。

| 产品族序号 | 产品族组成 | 最难灭菌产品 | 产品最难灭菌部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** |

}

【描述最难灭菌产品的选择方式，以上表格供参考，适当时用示意图来进行指示】

7.5.2 将生物指示剂设置在过程挑战器械的最难灭菌部位

【描述BI在最难灭菌部位的设置，或者构造最难灭菌产品及部位，制定IPCD。

若可能，绘制过程挑战器械示意图。】

8 过程定义

- 8.1 灭菌过程

【描述灭菌过程，最好可以加入示意图进行说明，以下内容供参考。】

{

| A | 去除空气 |
| --- | --- |
| B | 处理 |
| C | 加入灭菌剂 |
| D | EO作用 |
| E | 去除EO |
| F | 换气 |
| G | 加入空气 |

}

9 确认方法

|  | 安装鉴定 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 运行鉴定 |  |
| 运行鉴定 (微生物性能MPQ) |  | 运行鉴定 (物理性能PPQ) |

9.1 安装验证

【结合产品实际情况进行安装鉴定，以下内容供参考，在实际进行注册递交时可结合实际情况做相应的调整、增加或删减。或用其他形式表格体现安装鉴定的结果。】

{

| 9.1.1 设备的相关技术资料/9.1.2 灭菌器供应商的资质证明 | IQ-1灭菌器安装验证(相关资料)确认表 |
| --- | --- |
|  | IQ-1-1灭菌器相关文件资料验收明细表 |
| 9.1.3 环境要求 | IQ-2灭菌器安装验证环境确认表 |
| 9.1.4 计量器具校验 | IQ-3灭菌器安装验证计量器具确认表 |
|  | IQ-3-1灭菌器计量器具文件资料验证明细表 |
| 9.1.5 管道的安装 | IQ-4灭菌器安装验证灭菌器安装确认表 |
|  | IQ-4-1灭菌器安装位置符合性检查记录 |
|  | IQ-4-2 灭菌器系统安装完整、准确性检查记录 |
| 9.1.6 电器控制系统的安装 | IQ-5 灭菌器安装验证电器控制系统的安装确认表 |
|  | IQ-5-1 灭菌器电器控制系统安装检查记录 |
| 9.1.7 计算机系统的安装(若有) | IQ-6 灭菌器安装验证计算机系统的安装确认表 |
|  | IQ-6-1 灭菌器计算机系统安装检查记录 |
|  | IQ-6-2 灭菌器计算机灭菌控制软件检查记录 |

}

- 9.2 运行验证

【结合产品实际情况进行运行鉴定，以下内容供参考，在实际进行注册递交时可结合实际情况做相应的调整、增加或删减。或用其他形式表格体现安装鉴定的结果。】

{

| 项目 | 表格 |
| --- | --- |
| 灭菌器电器控制系统的运行验证 | OQ-1 灭菌器电器控制系统的运行验证确认表 |
|  | OQ-1-1电器控制系统的运行验证记录 |
| 灭菌器辅助设备的运行验证 | OQ-2 灭菌器辅助设备的运行验证确认表 |
|  | OQ-2-1 灭菌器辅助设备的运行验证记录表 |
| 灭菌器报警系统的运行验证 | OQ-3 灭菌器报警系统的运行验证确认表 |
|  | OQ-3-1 灭菌器报警系统的运行验证记录表 |
| 灭菌器计算机系统的运行验证 | OQ-4 灭菌器计算机系统的运行验证确认表 |
|  | OQ-4-1 灭菌器计算机系统的运行验证记录表 |
| 灭菌器真空速率验证 | OQ-5 灭菌器真空速率验证确认表 |
|  | OQ-5-1 灭菌器真空速率验证记录 |
| 灭菌器正压泄露验证 | OQ-6 灭菌器正压泄露验证确认表 |
|  | OQ-6-1 灭菌器正压泄漏速率验证记录 |
| 灭菌器真空泄露速率验证 | OQ-7灭菌器真空泄露速率验证确认表 |
|  | OQ-7-1 灭菌器真空泄漏速率验证记录 |
| 灭菌器加湿系统验证 | OQ-8 灭菌器加湿系统验证确认表 |
|  | OQ-8-1 灭菌器加湿系统验证记录 |
| 灭菌器箱壁温度均匀性验证 | OQ-9 灭菌器箱壁温度均匀性试验确认表 |
|  | OQ-9-1灭菌器箱壁的温度均匀性验证记录 |
| 灭菌器空间温度均匀性验证 | OQ-10 灭菌器空间温度均匀性试验确认表 |
|  | OQ-10-1 灭菌器空间的温度均匀性验证记录 |

}

- 9.3 性能鉴定

9.3.1 微生物性能鉴定

9.3.1.1 产品初始污染菌的确定

【可以根据贵司实际灭菌时的操作方法添加该部分内容】

9.3.1.2 过程挑战用具(process challenge device)的制作

9.3.1.2.1 生物指示物(BI)信息

{确认过程中使用的是XXX公司(根据实际情况填写)生产的生物指示物。

生物指示物情况、培养条件概述，并归档质检报告。

9.3.1.2.2 PCD的制作方式

{描述EPCD和IPCD的制作方式，可以用示意图来表示 }

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

9.3.1.2.3 PCD的放置位置及数量

{描述EPCD和IPCD的放置位置及数量，可以用示意图来表示}

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

9.3.1.3 短周期过程确认

{在进行PQ过程确认时，首先需进行短周期的验证，其目的是为了确认产品与内部过程挑战装置的抗性关系，在确定IPCD抗性＞产品抗性后，通过IPCD的后续过程确认，才能确保产品无菌。

短周期循环确认产品无菌，IPCD内生物指示物部分阳性。

}

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

9.3.1.4 半周期过程确认

{以半周期法确认半周期的灭菌时间。

并连续运行三次，结果均无菌。

}

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

9.3.1.5 全周期

{分别运行两次全周期，运行后分别评估无菌，EO残留，产品性能。}

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

9.3.2 物理性能鉴定

{

记录三个半周期，及二个周期运行过程中的参数，确认过程的参数在规定的范围内；

}

【可结合贵司验证实际情况进行描述整个过程】

10 附录

附录1 IQ确认表格

附录2 OQ确认表格

【关于IQ与OQ确认过程中的表格，均为供参考版本，可结合企业实际情况进行调整】

附录1 IQ确认表格

| IQ-1灭菌器安装验证(相关资料)确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器随机文件的完整性 |  |  |
| 验证要求： 1、满足合同或供应商提供的随机文件； 2、满足采购灭菌器必须具备的法规要求。 |  |  |
| 验证依据：无菌医疗器械生产实施细则和供应商的随机文件 |  |  |
| 灭菌器规格： 灭菌器编号： 生产企业： |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 工商营业执照 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 医疗器械注册证 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 医疗器械生产许可证 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 医疗器械卫生许可证 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 使用说明书 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器系统图 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器安装图 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器维护指南 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器常见故障与排除一览表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器安全操作规程 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 备品备件一览表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 管道标志一览表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 产品合格证 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法： - 核实灭菌器相关资料 |  |  |
| - 相关文档： - 灭菌器相关文件资料明细表验收 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-1-1灭菌器相关文件资料验收明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 灭菌器随机文件名称 | 发证期 | 有效期 | 核实 |
| 1 | - 工商营业执照 |  |  |  |
| 2 | - 医疗器械注册证 |  |  |  |
| 3 | - 医疗器械生产许可证 |  |  |  |
| 4 | - 医疗器械卫生许可证 |  |  |  |
| 5 | - 使用说明书 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 6 | - 灭菌器系统图 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 7 | - 灭菌器安装图 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 8 | - 灭菌器维护指南 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 9 | - 灭菌器常见故障与排除一览表 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 10 | - 灭菌器安全操作规程 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 11 | - 备品备件一览表 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 12 | - 管道标志一览表 |  |  | 有( ) 无( ) |
| 13 | - 产品合格证及主要配件合格证 |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| IQ-2灭菌器安装验证环境确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器的工作环境符合性 |  |  |
| 验证要求：灭菌器安装环境要求 |  |  |
| 验证依据：供应商提供的灭菌器安装环境要求 |  |  |
| 灭菌器规格： 灭菌器编号： 生产企业： |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌车间中应有防爆措施 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌车间应安装防爆排气扇 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器安装的车间距明火至少有30m | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器安装的车间应离开办公区及其他的生产区和生活区 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - EO钢瓶应有固定支撑，并存放于有防爆措施、通风阴凉的专用房间 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 车间空气中环氧乙烷的浓度≤2mg/m3 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法： - 1)-5)条采用目视法，第6条采用化学分析法 |  |  |
| - 相关文档： - 灭菌车间周边环境平面图 - 车间空气中环氧乙烷浓度检测报告 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-3灭菌器安装验证计量器具确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认计量器具的有效性 |  |  |
| 验证要求：计量器具应符合灭菌器的技术指标 |  |  |
| 验证依据：灭菌器技术文件和计量器具的检定规定 |  |  |
| 灭菌器规格： 灭菌器编号： 生产企业： |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 水箱温度表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 水箱温度传感器 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器箱体温度表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器箱体温度传感器 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 箱体压力表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 箱体压力传感器 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 箱体湿度表 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 箱体湿度传感器 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 计时器 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法： - 提供检定 - 校准试验 - 有效期确认 |  |  |
| - 相关文档： - 计量器具生产许可证 - 检定合格证 - 产品合格证 - 相关检定报告 - 计量器具文件资料验证明细表 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-3-1灭菌器计量器具文件资料验证明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器械名称 | 生产许可证 | 器具编号 | 型号规格 | 合格证号 | 检定合格证号 | 有效期 |
| 1 | 水箱温度表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水箱温度表传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 箱体温度表 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 箱体温度表传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 箱体压力表 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 箱体压力表传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 箱体湿度表 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 箱体湿度表传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 计时器 |  |  |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

(说明：以上信息根据实际产品情况填写，有可能有多个温度、湿度表、多个温度、湿度传感器)

| IQ-4灭菌器安装验证灭菌器安装确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确保灭菌器安装准确和整机的完整性 |  |  |
| 验证要求： - 灭菌器安装位置符合安装图要求； - 各系统的安装符合整机完整的要求。 |  |  |
| 验证依据：设备安装图及相关技术资料(供应商提供) |  |  |
| 灭菌器规格： 灭菌器编号： 生产企业： |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌器安装位置符合性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器控制系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器供电系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器供水系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器供气系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器加EO系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器加湿系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌器废气处理系统完整性、准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 各管道标识准确、清晰、易观察 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法：观察 |  |  |
| - 相关文档： - 灭菌器安装位置符合性检查记录 - 灭菌器系统安装完整、准确性检查记录 - 装位置图 - 管道标志一览表 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-4-1灭菌器安装位置符合性检查记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验证项目 | 客观证据 | 评定 |
| 1 | 箱体安装位置 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 2 | 箱体安装水平 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 3 | 箱体倾斜度 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 4 | 箱体周围无障碍 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 5 | 门与箱体装配 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 6 | 门的活动无障碍 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 7 | 管道安装平直 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 验证人： 日期： |  |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-4-2 灭菌器系统安装完整、准确性检查记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验证项目 | 客观证据 | 评定 |
| 1 | 控制系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 2 | 供电系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 3 | 供水系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 4 | 供气系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 5 | 加EO系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 6 | 加湿系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 7 | 废气处理系统完整性、准确性 |  | 合格( ) 不合格( ) |
| 8 | 管道标识符合性、准确性 |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-5 灭菌器安装验证电器控制系统的安装确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确保电器控制系统安装的准确性 |  |  |
| 验证要求：符合电器控制系统设计技术指标的要求 |  |  |
| 验证依据：灭菌器设备技术文件 |  |  |
| 灭菌器规格： 灭菌器编号： 生产企业： |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 内容： | 记录确认 |  |
| - 各开关、按键、链接口安装的准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 各控制单元和各控制链标识的准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 电器的安全性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 组件生产号、技术条件的符合性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法： - 核实 |  |  |
| - 相关文档： - 灭菌器电器控制系统安装检查记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-5-1 灭菌器电器控制系统安装检查记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格型号技术指标符合性 | 安装准确性 | 安全性 | 标识准确性 | 状况记录 |
| 开关 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 按键 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 链接 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 传感器 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 仪表 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 动力器具 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 加热器件 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 加湿器件 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  | 是( ) 否( ) |  |
| 安全接地 | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) | 是( ) 否( ) |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |

是则在“是( )”的“( )”中打√；

否则在“否( )”的“( )”中打√；

| IQ-6 灭菌器安装验证计算机系统的安装确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认计算机系统安装的准确性 |  |  |
| 验证要求：各部件接口连接正确、可靠 |  |  |
| 验证依据：灭菌器设备技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名： |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 机的安装准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 显示器安装准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - UPS电源安装准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 打印机安装准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 控制机箱安装准确性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 验证方法： - 启动计算机逐项检查 |  |  |
| - 相关文档： - 灭菌器计算机系统安装检查记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| IQ-6-1 灭菌器计算机系统安装检查记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 型号及规格 | 安装准确性 | 启动运行 | 其他现场情况检查 |
| 主机 |  |  |  |  |
| 显示器 |  |  |  |  |
| UPS电源 |  |  |  |  |
| 打印机及连接 |  |  |  |  |
| 控制机箱 |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| IQ-6-2 灭菌器计算机灭菌控制软件检查记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目： | 记录确认(是/否) |  |
| - 操作系统是否是Windows XP系统 |  |  |
| - WindowsXP系统是否能正常开机 |  |  |
| - WindowsXP系统是否能正常进入系统 |  |  |
| - 输入正确密码后灭菌控制软件是否能顺利进入 |  |  |
| - 输入错误密码后灭菌控制软件是否不能进入 |  |  |
| - 修改登录口令后，原口令是否失效，新口令是否有效 |  |  |
| - 灭菌参数是否能正确显示 |  |  |
| - 灭菌数据是否能正确记录 |  |  |
| - 灭菌数据是否能正确的打印输出 |  |  |
| - 软件是否能正确的结束数据记录 |  |  |
| - 输入正确的密码后程序是否能顺利退出 |  |  |
| - 输入错误密码后程序是否不能顺利退出 |  |  |
| - WindowsXP是否能顺利地关机 |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |

附录2 OQ确认表格

| OQ-1 灭菌器电器控制系统的运行验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认电器控制系统正常运行 |  |  |
| 验证要求：实际偏差符合允许偏差的要求 |  |  |
| 验证依据：灭菌器的技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 加热水箱温度的上、下限控制 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌温度的上、下限控制 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌压力的控制 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 气化器(若有)温度的上、下限控制 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 校对设计参数与实际控制参数的一致性 |  |  |
| 相关文档： 电器控制系统运行验证记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-1-1电器控制系统的运行验证记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 | 参数设置 | 运行数据 | 允许偏差 | 实际偏差 |
| 加热(水箱)温度 | 上限： 下限： | 达到上限停止工作的温度 ℃ 达到下限开始工作的温度 ℃ |  |  |
| 灭菌温度 | 上限： 下限： | 达到上限停止工作的温度 ℃ 达到下限开始工作的温度 ℃ |  |  |
| 灭菌压力 | 上限： 下限： | 达到上限停止工作的温度 ℃ 达到下限开始工作的温度 ℃ |  |  |
| 气化温度(若有) | 上限： 下限： | 达到上限停止工作的温度 ℃ 达到下限开始工作的温度 ℃ |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| OQ-2 灭菌器辅助设备的运行验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认各辅助设备正常运行 |  |  |
| 验证要求：符合各辅助设备技术要求 |  |  |
| 验证依据：各辅助设备的技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 真空泵运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 气泵运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 循环泵运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 气化泵(若有)运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 加热系统(水箱、电热管)运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 蒸汽发生器(若有)运行有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 启动观察 |  |  |
| 相关文档： 灭菌器辅助设备运行验证记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-2-1 灭菌器辅助设备的运行验证记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助设备 | 运行时间 | 噪音 | 旋转方向 | 其他异常记录 |
| 真空泵 | 10min |  |  |  |
| 气泵 | 10min |  |  |  |
| 循环泵 | 20min |  |  |  |
| 气化泵(若有) | 20min |  |  |  |
| 加热系统(电热箱、水箱) | 30min |  |  |  |
| 蒸汽发生器 | 30min |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| OQ-3 灭菌器报警系统的运行验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认报警系统正常运行 |  |  |
| 验证要求：实际偏差符合允许偏差的要求 |  |  |
| 验证依据：灭菌器技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌室超高温报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌室超高压报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 气化器(若有)超高温报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 灭菌剂(若有)超低温报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 计时器超时报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 开关门报警 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 校对设定参数与实际参数的一致性 |  |  |
| 相关文档： 灭菌器报警系统允许验证记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-3-1 灭菌器报警系统的运行验证记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 | 参数设置 | 运行数据 | 允许偏差 | 实际偏差 |
| 灭菌室超高温报警 | ℃ | ℃ |  |  |
| 灭菌室超高压报警 | kPa | kPa |  |  |
| 气化器(若有)超高温报警 | ℃ | ℃ |  |  |
| 灭菌剂(若有)超高温报警 | ℃ | ℃ |  |  |
| 时间钟计时报警 | min | min |  |  |
| 开关门报警 |  | 开关门是否报警 是( ) 否( ) |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| OQ-4 灭菌器计算机系统的运行验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认计算机系统正常运行 |  |  |
| 验证要求：符合各部件的技术要求 |  |  |
| 验证依据：各部件的技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - UPS运行的有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 显示器运行的有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 主机运行的有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 打印机运行的有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| - 检测机箱运行的有效性、可靠性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 启动观察 |  |  |
| 相关文档： 灭菌器计算机系统运行验证记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-4-1 灭菌器计算机系统的运行验证记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 | 标准要求 | 运行时间/次数 | 观察记录 | 其他异常记录 |
| UPS | UPS应能保证计算机系统切断外接电源后持续供电10分钟 | 30min |  |  |
| 显示器 | 正常显示 | 30min |  |  |
| 主机 | 正常运行、检测 | 3次 |  |  |
| 控制机箱 | 检测机箱应保证与计算机的正常通讯和采样 | 2次 |  |  |
| 打印机 | 正确通讯打印正确 | 30min |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| OQ-5 灭菌器真空速率验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器空载时真空速率的符合性 |  |  |
| 验证要求： 灭菌室真空度到-15kPa时的时间≤6min； 灭菌室真空度到-50kPa时的时间≤30min； |  |  |
| 验证依据：灭菌器技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 真空速率 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌器空载、密封、温度恒定的条件下抽真空观察。 |  |  |
| 相关文档： 1、真空速率验证记录 2、数据记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-5-1 灭菌器真空速率验证记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空度 (相对压力) | 开始时间 | 结束时间 | 达到真空度所用时间(min) | 真空速率(kpa/min) |
| -15kPa |  |  |  |  |
| -50kPa |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |

| OQ-6 灭菌器正压泄露验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器的正压泄露速率符合性 |  |  |
| 验证要求： 灭菌室的正压泄露速率≤0.1kPa/min； |  |  |
| 验证依据：灭菌器技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌器的正压泄漏速率 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌器空载、密封、温度恒定的条件下加压至+50kPa、保压60min观察。 |  |  |
| 相关文档： 1、灭菌器正压迫泄漏速率验证记录 2、数据记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-6-1 灭菌器正压泄漏速率验证记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压 | 保压开始时间 | 保压开始压力(kPa) | 保压结束时间 | 保压结束压力(kPa) | 压力变化值(kPa) | 泄漏速率(kPa/min) |
| +50kPa |  |  |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

| OQ-7灭菌器真空泄露速率验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器的真空泄漏速率符合性 |  |  |
| 验证要求： 灭菌室的真空泄露速率≤0.1kPa/min； |  |  |
| 验证依据：灭菌器技术文件 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌器的真空泄漏速率 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌器空载、密封、温度恒定的条件下抽真空-50kPa、保压60min观察。 |  |  |
| 相关文档： 1、灭菌器真空泄漏速率验证记录 2、数据记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-7-1 灭菌器真空泄漏速率验证记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空度(kPa) | 保压开始时间 | 保压开始真空度(kPa) | 保压结束时间 | 保压结束真空度(kPa) | 压力变化值(kPa) | 泄漏速率(kPa/min) |
| -50kPa |  |  |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

| OQ-8 灭菌器加湿系统验证确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌器加湿系统的有效性 |  |  |
| 验证要求： 经加湿作用后，灭菌湿度应明显变化。 |  |  |
| 验证依据：GB 18279-2000 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌器的加湿性能 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌器空载、密封、温度恒定的条件下 - 真空至-30~-50kPa; - 将蒸汽发生器的蒸汽压力加热至0.1MPa，开始加湿； - 观察湿度变化。 |  |  |
| 相关文档： - 灭菌器加湿系统验证记录 - 数据记录 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-8-1 灭菌器加湿系统验证记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空度(kPa) | 加湿开始时间 | 加湿开时蒸汽压力(Mpa) | 加湿结束时间 | 加湿结束时蒸汽压力(Mpa) | 均衡时间(min) | 最终灭菌湿度(%RH) |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

| OQ-9 灭菌室箱壁温度均匀性试验确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌室箱壁温度均匀性符合要求 |  |  |
| 验证要求： 温度最大偏差≤±3℃； |  |  |
| 验证依据：GB 18279-2015 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌室箱壁温度均匀性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌器空载条件下，将规定数量的温度传感器按布点图放置于灭菌室的内壁上；启动加热/循环系统，在控制温度为50℃时，观察各检测点的温度值。 |  |  |
| 相关文档： - 灭菌室箱壁温度均匀性验证记录； - 温度传感器布点图； - 数据记录。 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-9-1灭菌器箱壁的温度均匀性验证记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器位置编号 | 升温开始时间 | 升温开始时各点的温度(℃) | 达到设定温度的时间 | 达到设定温度时各点的温度(℃) | 温度偏差(℃) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |

| OQ-10 灭菌室空间温度均匀性试验确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证目的：确认灭菌室空间温度均匀性符合要求 |  |  |
| 验证要求： 温度最大偏差≤±3℃； |  |  |
| 验证依据：GB 18279-2000 |  |  |
| 验证(操作)人员姓名 |  |  |
| 项目： | 记录确认 |  |
| - 灭菌室空间温度均匀性 | 合格( ) | 不合格( ) |
| 验证方法： 在灭菌室空载条件下，将规定数量的温度传感器按布点图放置于灭菌室的空间中；启动加热/循环系统，在控制温度为50℃时，观察各检测点的温度值。 |  |  |
| 相关文档： - 灭菌室空间温度均匀性验证记录； - 温度传感器布点图； - 数据记录。 |  |  |
| - 不合格描述： |  |  |
| - 验证结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |
| - 审核结论：合格( ) 不合格( ) 验证人： 日期： |  |  |

合格则在“合格(  )”的“(  )”中打√；

不合格则在“不合格(  )”的“(  )”中打√；

| OQ-10-1 灭菌室空间的温度均匀性验证记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器位置编号 | 升温开始时间 | 升温开始时各点的温度(℃) | 达到设定温度的时间 | 达到设定温度时各点的温度(℃) | 温度偏差(℃) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 验证人： 日期： |  |  |  |  |  |