	灭菌过程确认控制程序
	文件编号
	XX-QP-023

	
	版    本
	A0

	

	

	

	


[image: image1.png]


 医械企业一站式知识平台！                                    联系龙德获取更多知识!
	灭菌过程确认控制程序
	文件编号
	XX-QP-023

	
	版    本
	A0

	

	

	

	



	修改页

文件编号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【根据公司组织架构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□研发部
	□采购部
	□生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

建立灭菌过程控制的有效程序，确保灭菌和无菌屏障系统的过程确认与常规控制的标准化，保证灭菌和无菌屏障系统的有效性。

范围

适用于本公司产品采用环氧乙烷灭菌方式，以保证产品无菌，并执行相关法规和标准的要求。

职责

研发部，负者灭菌过程的参数设定，编制灭菌工艺的操作文件；
生产部，负者灭菌过程的实施工作。
质量部，负者制定灭菌过程的程序文件、灭菌验证方案、验证方案的实施及报告的编制、初始污染菌和产品灭菌后的检测。
工作程序

定义

灭菌：系指物理或化学等方法杀灭或除去所有致病和非致病微生物繁殖体和芽胞的手段。

灭菌设备的安装与验收

灭菌设备的购买、安装、验收以及使用过程中的维护保养、维修、报废均应按照《监视和测量装置控制程序》执行。

生产部应根据设备使用说明书编制对应的设备操作规程。

对于新购置的设备，质量部应制定设备的《验证方案》，经部门经理审核，管理者代表批准后组织实施验证。

实施验证的过程中应保持验证所产生的记录、结果和所引起的措施的记录，设备的性能应满足其适用的国标、行标及医疗器械法律法规的要求。灭菌过程应当按照相关标准要求在初次实施前进行确认，必要时再确认，并保持灭菌过程确认记录。确认结果和结论以及因确认所采取的必要措施的记录应予以保持(见《ISO13485:2016》 4.2.4 和 4.2.5)。

灭菌设备验证工作完成后，质量部应对验证的内容进行评价，出具设备《验证报告》，经部门经理审核，管理者代表批准后生效。

灭菌工艺的验证

灭菌工艺的验证应在设备的安装和验收已合格的前提下进行。

产品出厂前需要灭菌的，应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），质量部应制定灭菌工艺《验证方案》，经部门经理审核，管理者代表批准后，组织相关人员对灭菌过程的工艺参数进行验证，并对过程所产生的数据进行记录。

产品灭菌前应按照《初始污染菌检测操作规程》对产品进行初始污染菌检测，并确定产品从包装完毕至灭菌循环开始前的最长滞留时间。

根据《无菌检测操作规程》对灭菌后的产品进行检验，以确认灭菌的有效性。并根据检验的结果，确定最终的灭菌工艺参数。

验证实施结束后，质量部将统计的数据资料和原始记录整理、装订成册并阐述验证所得出的结论，出具灭菌工艺《验证报告》，经部门经理审核，管理者代表批准后生效。

灭菌过程和无菌屏障系统应在实施前以及随后产品或过程变更之前经过确认。

验证周期

验证结论中需明确是否需要进行再验证，并规定再验证周期。

再验证周期的时长需考察验证数据、设备使用稳定性、法规符合性、工艺设计、验证项目本身特性、验证对象风险评估等要素。

操作人员的管理

灭菌过程进行微生物性能检验人员应具备生物学检验知识和经验。

灭菌操作人员应由灭菌设备生产厂家或相关培训机构进行专业的培训，实操考核合格后方能上岗。

灭菌过程的控制

灭菌操作人员在进行产品或物料灭菌前，应对以下信息进行确认

设备是否完好，参数设置是否正确，状态标识是否正确；

是否有校准报告且校准合格并在校期内；

产品或物料是否可以进行灭菌，数量是否准确；

灭菌剂（如环氧乙烷气体）的进货及存放控制应在物料规格书中明确，并按规定执行。

灭菌过程应严格按照设备操作规程进行操作，并填写相应的运行记录。

质量部应按照《无菌检测操作规程》对灭菌后的产品进行批次性的抽检，确认是否能放行到下一工序，并保存相应的记录。

保持每一灭菌批的灭菌过程参数记录，灭菌记录应当可追溯到产品的每一生产批。

相关文件
无

相关记录

《灭菌过程确认方案》 
《灭菌过程确认报告》

免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。


 1 / 7
[image: image1.png]专业带去价值，服务赢来美誉!                                                    模板仅供参考，请以法规要求为准。

