[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE临床评价控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE临床评价控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

为满足器械在预期用途规定的正常条件下，达到符合的通用安全和性能要求，且器械的不良副作用和收益/风险比可接受性，均应依据临床数据所提供充分的临床证据。满足MDR关于临床评价的要求。
范围

适用于对本公司申请CE认证的所有类别医疗器械产品的临床评价。
职责
临床评价小组：
负责在欧盟科学文献数据库（如Embase和Medline）收集与需认证产品等同时的已上市产品的科学文献；
负责进行临床数据分析；
负责编制临床评价计划；
负责编制临床评价报告。
产品管理中心：
组建临床评价小组；

组织临床评价小组开展临床评价活动，包括但不限于制定临床评价计划、编写临床评价报告等。
研发中心：
负责协助临床评价员完成临床评价计划与临床评价报告；

将上市监督数据反馈给临床评价员；

参与临床评价活动。

其他部门：
参与临床评价活动；

将上市监督数据反馈给临床评价员。
工作程序

临床评价小组应规定并证明临床证据的等级足以证明符合通用安全与性能相关的基本要求。该临床证据的等级应适合器械的性能及其预期用途，应进行临床评价计划、实施临床评价并保存记录。

临床评价应遵循以下程序：

目前涉及器械安全性能、设计特点和预期用途的科学文献关键评估如可用，则满足下列条件：

依据条款4.4.2证实等同性：用于预期用途临床评价的器械等同于与数据相关的器械；

充分证明符合相关的通用安全和性能要求；


根据《CE临床研究控制程序》对所有可用的临床试验结果进行严格评估。


当前是否有替代的治疗方案(针对该器械的预期目的)。

对于可植入器械和Ⅲ类器械，应进行临床研究，除非：

该器械为对公司已投放市场的器械进行改进的器械，


依据条款4.4.2规定，已改进的器械经证明后等同于投放市场的器械，且此证明已得到公告机构认可，及


对投放市场的器械进行临床评价以证明已改进的器械符合相关的安全性能要求。


此外，临床研究无需在条款4.4所述的情况下执行。

依据条款4.3执行临床研究的要求不适用于下列可植入器械和III类器械：

此类器械依据第90/385/EEC号指令或第93/42/EEC号指令已合法投放市场或投入使用，其临床评价：

基于足够的临床数据

符合此类器械临床评价相关产品CS；或


针对缝合线，吻合钉，口腔填充物，牙套，齿冠，接骨螺钉，骨科填充材料，接骨板，骨科线缆，骨钉，钛夹，或它们的连接装置而进行的临床评估均应建立在充分的临床数据上且符合相关的特定产品CS。
对于不带有医学目的产品，临床疗效应理解为说明该器械性能的要求。有关安全性相关数据的临床评价，包括来自上市后的监管、PMCF和具体的临床研究数据(适用时)的数据。应对这些产品进行临床研究，除非其具有能够使用现有类似医疗器械临床数据的正当理由。
在不影响条款4.3规定下，若基于临床数据证器械符合通用安全与性能要求的论证不适当，应根据风险管理的结果，考虑该器械与人体间相互影响的具体细节、预期临床性能和制造商要求，为任何此类例外情况给出充分理由。
法规部应在技术文件中描述，仅依据非临床试验方法（包括性能评估、台架试验和临床前评估结果）即可证明符合基本安全和性能的要求的原因。
临床评价应深入且客观，并同时兼顾有利和不利数据。其深度和程度应与所述器械的性质、分类、预期用途、制造商有关该器械的声明和风险相称。
临床评价只能基于可证明与所述器械同等的相关器械的临床数据。在证明同等性的过程中应考虑以下技术、生物和临床特点：
技术特点：具有类似设计的器械；在类似条件下使用；具有类似规格和特性，包括物理化学特性，如能源强度、拉伸强度、粘度、表面特征、波长、软件算法等；使用类似部署方法（如相关）；具有类似工作原理和关键性能要求。

生物特点：对于类似类型、类似接触时间和类似的物质释放特征，包括降解产物和可溶出物，该器械使用相同的材料或物质接触相同的人体组织或体液。
临床特点：该器械用于同一临床情况或目的，包括类似的疾病严重程度和阶段，针对身体的同一部位，用于类似人群，包括年龄、解剖学和生理学；具有相同类型的使用者，具有根据预期临床效果得出的类似的针对某一特定预期用途的相关关键性能。
以上列出的特点的类似程度应使得器械的安全性和临床性能方面无显著的临床差异。对等同性的考虑必须始终基于合理的科学根据。为便于考察等同性，必须能够清楚地表明制造商有充分的条件获取具有等同性的相关器械上数据。
临床评价人员要求
临床评价人员应满足以下要求：

1）了解科学研究方法，包括临床试验设计和生物学统计方法；

2）具有信息管理能力，如科学研究背景或图书管理员资质；具有公共科学文献数据库（如Embase和Medline数据库）检索文献经验；

3）具有医学写作能力，如在生命科学或医学方面的研究经验；有医学写作、系统评审和临床数据评价的培训或经验；

4）了解器械的技术与应用；

5）了解产品预期诊断和管理条件，与器械有关的医疗知识、产品的治疗标准和技术（如特定的临床经验）；

6）临床评价员应至少包括以培训和经验：

具有所在领域的高等教育学位并且有5年的专业经验；

当不具备所在领域的高等教育学位，则须有10年的专业经验。

临床评价步骤
为了策划，持续进行和文件化临床评价，必须制定并更新临床评价计划，识别适宜临床数据，评价适宜的临床数据，分析临床数据，形成临床评价报告。
临床评价计划

临床评价小组需制定并更新临床评价计划，该计划应包括：

识别需要来自相关临床数据支持的通用安全和性能要求。

器械预期用途的描述。

详细说明预期目标人群组，及其明确的适应症和禁忌症。

临床评价小组需要确保临床评价计划的输入符合器械的“标签、使用说明、促销或销售材料或说明书”以及设备更新后的风险管理文件。

针对相关患者的特定临床输出参数相关的临床受益的详细描述。

临床评价小组可查看MEDDEV2.7.1rev.4附录A7.2的b部分提供的关于临床受益定义的相关补充信息，以及MEDDEV2.7/1rev.4附录A7.2的c部分所的针对量化收益和确定有关参数结果的相关补充信息。通过以上两部份内容便于制造商建立满足MDR要求的临床评价计划。

用于定性和定量确定(检测)临床安全的特定方法的描述，以及清楚的引用到所确定的剩余风险和副作用。

临床评价小组根据产品特性和产品预期目的确定临床证据的等级。临床证据等级应考虑到用于临床表现和临床安全性的定性和定量检查的特定方法，以及清楚的引用到所确定的剩余风险和副作用。

基于医学方面的最新技术水平，对各种适应症和预期用途，确定受益-风险比率的参数列表和规格。

指明如何解决与特殊组件(如含有药物，无活性动物或无活性人源性组织)有关的受益-风险问题。
临床开发计划，包括，从探索性临床试验的进展(如首次在人体的临床研究，可行性和试点研究)，到验证性的临床试验(如关键性的临床试验)，以及PMCF。并表明它们的重大进展和可能的可接受准则。

确定器械相关的可用临床资料及其预期用途，以及通过系统的科学文献检索找到临床证据的缺口；
通过评估临床数据在构建器械安全性和性能方面的适用性，对全部相关临床数据做出评价；
根据临床研发计划，通过合理设计的临床研究，生成解决现存问题所需的任何新的或额外的临床数据；
分析所有相关临床数据，以便得出器械的安全和临床性能（包括临床益处）方面的结论。
制造商收集数据和所持有的数据可来源于以下，但不限于以下方面。
上市前的所有临床试验。上市前临床数据来源如下：

与目标器械有关的临床临床试验报告；

另一器械的临床研究报告或科学文献中报道关于该器械的研究，并且该器械与目标器械按MDR证明其等效性；

其他类似产品的临床使用经验（如从FDA的MAUDE数据库，TPLC数据集的不良事件信息，各国家或区域的产品召回信息等）；

发表在同等的经评审科学文献上的关于目标器械的其他临床经验或与目标器械的等效性可以被证明的器械；

其他上市前的数据，例如：目标器械的使用经验证的报告（除同情或人道主义以外的使用报告）。要注意的是，这种数据与其他上市前数据对比可能具更大的偏差。
上市后的临床数据，制造商已经在欧盟或是其他国家执行的PMS活动或风险管理活动中收集的临床数据，包括以下内容（但不限于）：
PMCF研究，例如：制造商所执行的上市后的临床试验和任何其他器械的注册信息；

PMS报告，包括警戒系统报告或是趋势报告、抱怨和事故报告；

按PMS执行的文献搜索和评估报告，即从文献中获得的数据；

给制造商发出的事故报告（包括制造商所拥有的评估和报告）

给制造商发出的关于产品性能和安全的投诉（包括制造自己的评估的报告）；

植入设备的分析的数据（适用时）；

现场安全纠正活动的详细信息；

客户订制式设备的信息；

不经论理委员会批准后的器械使用信息；

其他用户报告；

其他类似产品的临床使用经验（如从FDA的MAUDE数据库，TPLC数据集的不良事件信息，各国家或区域的产品召回信息等）。

相关的临床试验前研究（如：测试报告包括验证和确认的数据）。

补充新的临床证据

已根据MDD获得的CE证书的医疗器械产品在上市后阶段按照MEDDEV2.12/2要求执行PMCF研究并收集该器械相应的数据。在这种情况该器械上市后的数据（包括PMCF）并不能提供充分的临床证据，之前所满足的等同性也不再能满足MDR的等同要求。因此在按MDR标识CE符号前应收集新的临床数据。这些数据包括，确认符号安全和性能的临床前测试，PMCF研究等。

临床小组向各部门收集关于产品的以上方面信息，并在临床评价报告中汇总、评价、分析和引用相关的数据。
从文献中检索的数据
当存在以下情况时，可通过文献检索识别并建立潜在临床数据：

认证器械的临床器械要么是该器械本身的临床数据或者是等同器械的临床数据（如果声称等同时）；
当前的知识/技术水平。包括适宜的标准和指导文件，与器械有关的医疗条件的信息和器械所针对的疾病程度、基准医疗器械以及器械的适宜目标人群可选择的器械范围。需要这些数据通常是为了；
描述临床背景和识别相应医学领域的当前知识/技术水平；
识别潜在的临床危害（包括物质、技术、生产过程和其他杂质导致危害）；
证明确定等同标准的正确性（如声称等同时）；
证明替代指标的有效性（如果使用替代指标时）。
文献检索时应注意以下几点：

检索策略应彻底并客观，如应识别所有相关的有利或不利的数据。

采用多个同的检索标准和关键词来获取必要的数据。

在进行文件检索前，临床评价小组应形成文献检索计划，并由管理者代表批准后执行。临床评价小组按照批准后的文献检索计划搜索相关文献获取临床数据。

一旦执检索，应验证检索的充分性，并在文献检索报告详细描述所执行检索内容，包括与检索计划的偏差和检索的结果。

将文献检索文件化是非常重要的，可批判性的评估检索方式，验证的结果，必要时可重新检索。

文件检索计划，文献检索报告以及检索相关完整的文献应作为临床证据的一部分。

评价适宜的临床数据
通过评价与器械的安全和性能相关的所有临床数据的适宜性，来判定所有相关临床数据。可验证/确认的工具对临床数据进行评价。例如可以采用由医学研究人员和科学家开发的评估已发表临床数据的方法学质量评估工具。
临床评价小组进行数据处理和统计时应考虑到以下方面内容：
数据的处理和统计
临床评价小组进行数据处理和统计时应考虑到以下方面内容：

采用的数据统计方法的稳定性，将数据转换为统一格式，通过其他统计方法重建缺失数据，处理缺失数据；

通过分析和数据的影响进行排除；

统计方法的适宜性；

数据的质量保证临床评价小组可以从以下方面考虑：

符合GCP（Goodclinicalpractice），例如ENISO14155，或其他等同标准；

符合临床试验计划，并且独立的监视和审核；

符合相关法规的要求。

评价报告质量时，临床评价小组可以从以下方面考虑：

采用的披露方法的适宜性；

所披露数据的适宜性，包括：

①不良事件报告及其结果的完整性；

②通过不同的研究方式和研究对象，充分描述预期因素在研究人群中的分布；

③披露初始研究所获得的结论。

确认作者所得出的结论（如：结论与文章中结果分析内容不相符）。
进行数据评价时主要有以下两个不确定人为来源：
数据的方法学质量；

与所评估器械有关的数据，涉及到器械预期目的各方面的差异。

所以临床评价小组在评价数据时应：
识别每个文献中所包含的信息；

通过科学评估文献作者的工作方法质量从而确认科学的信息；

确定与临床评价有关的信息；

系统的评价每次个数据对临床评价的贡献。

进行数据评价前，临床评价小组应形成数据评价计划并经管理者代表批准后执行。
通常数据评价计划可包括以下内容：

确定方法质量的标准和科学的确认所有临床数据；

确定临床评价相关的标准（关于器械以及器械预期目的各方面的差异）；

评临床价每个数据集对整个临床评价贡献的标准。

临床评价小组在对数据评价应：

评价应全面和客观，例如应充分的识别和分类好每个文献中有益与无益的内容；

采用的评价标准应涉及到产品特性、历史、临床预期使用。评价标准应文件化并合理，应运用公认的科学标准和当前知识/技术水平来制定。

数据评价可采用定性或是定量的方式确定接收数据。

数据评价的计划应归档到临床评价报告中。
数据评价的执行
临床评价小组成员应按照数据评价计划执行；

临床评价小组织成对数据评价是基于对完整文件内容及其相关文件的评价；

应在临床评价报告中记录数据评价的内容。

评估临床检索方法的质量并验证其科学性
对于上市前或上市临床试验研究设计应考虑以下内容：
样本量和数据统计的充分性；

指标的充分性和相关性（包括代替指标的确认，如适用时）；

应用控制的充分性（包括研究类型和对比方式的选择，如适用时）；

患者的随机预期性（例如，多个治疗方法）；

包含和豁免的标准充分性，患者层次的充分性（如代表：具有代表性的年龄段人群、医疗特征、严重程度、性别、共他已知因素）；

已知因素的分布（例如：多类人群、人群种类与因素之间的关系）；

未知的患者（可能包括使用虚拟器械或虚拟手术）、专业操作者的评估结果（未知指标）

充分的跟踪周期，包括后续跟踪是否能够充分收集到所发生的结果，并且跟踪的频率是否能够发现临时的副作用和并发症（如长时间）

用于量化症状和结果方法的可靠性；

记录和报告器械缺陷和不良事件的充分性；

药物和伴随性措施处理的充分性；

获取完整信息程序的充分性。

评估准则：
数据是否可直接充分的证明评估器械的临床安全或临床性能（通常为关键数据），或者数据只提供间接的支持作用。

关键数据，作用如下：

可直接充分的证明评估器械的临床安全或临床性能

数据可用于评估认证器械预期用途或等同器械预期用途；（对于等同器械，必须说明器械的等同性）。评估小组按照MDR中规定的从临床、技术、生物学三方面评价器械的等同性。临床评价小组成员在进行等同性评价时，可通过下表进行对比分析：
等价表
为了证明等效性，将器械与假定的等效器械进行比较
1.技术特点
（为每个评估的特征单独添加一行）
设备1临床评价中
特性描述和指定文件的参考
设备2市场设备
特性描述和指定文件参考
鉴别差异或得出没有差异的特征
设备的使用条件相似
1.1
设备具有类似的设计
1.2

具有相似使用条件的用户
1.3

相关的用户类似部署方法
1.4

具有相似的操作原理和关键性能要求
1.5

科学地证明设备的安全性和临床性能没有临床显著性差异，或对安全性和/或临床性能的影响进行描述
（对每个已识别的特征差异使用一行，并在适用的情况下添加对文档的引用）
临床显著性差异
是/否
1.1

1.2

1.3

1.4

2.生物学特性
（为每个评估的特征添加单独一行）
设备1
特性描述和指定文件参考
设备2市场设备
特性描述和指定文件参考
识别出差异或结论，即在特征上没有差异
使用相同的材料或物质与相同的人体组织或体液接触
（为了证明等效性，特性必须相同）
2.1
与同一人体组织或体液接触的种类和时间相似
2.2

降解产物和浸出物等物质的类似释放特性
2.3

科学依据为什么设备的安全性和临床性能没有临床显着差异，或描述对安全性和/或临床性能的影响
（对于每个已识别的特征差异使用一行，并在适用时添加对文档的引用）
临床显著差异

是/否

2.1

2.2

2.3

2.4

3、临床特征

（为每个评估的特征添加一个单独的行）

设备1

特征说明和指定文件的参考

设备2市场设备

特征说明和指定文件的参考

确定的差异或结论是特征没有差异

相同的临床状况或目的，包括相似的严重程度和疾病阶段
3.1

身体的同一部位。
（为了证明等价性，特征必须相同）

3.2

相似的人体，包括在年龄、解剖和生理方面。
3.3

同类用户
（为了证明等价性，特征必须相同）

3.4

针对特定预期目的的预期临床效果，类似的相关关键性能
3.5

科学依据为什么设备的安全性和临床性能没有临床显着差异，或描述对安全性和/或临床性能的影响
（对于每个已识别的特征差异使用一行，并在适用时添加对文档的引用）
临床显著差异

是/否
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

概要

在识别出一个以上的非显著性差异的情况下，提供理由说明这些差异的总和是否会影响设备的安全性和临床性能，

当等同器械是已获准CE上市的器械，则可考虑该等同器械的临床数据。当等同器械为未获准CE上市的器械，则在临床评价报告中应包含该等同器械所在区域的相关监管法规的信息以及使用该等同器械临床数据的理由。
其他数据，作用如下：
识别并定义所在领域的当前知识/技术水平，便于定义评估器械的受益/风险和特定的副作用。
识别风险（包括物料与技术导致的风险），某些事故报告可用于识别新的或是之前没有识别的与器械有关的风险。
判定产品等同的确认标准（如采用等同时）。
为关键研究的计划提供输入。
在考虑数据相关性时还可考虑以下其他方面，但不限于以下方面：
描述
例如
所收集的哪种数据可用于认证器械的评估

---认证器械

---等同器械

---标准设备

---可选择的器械和设备

包括哪些方面？

---关键性能参数

---关键安全参数

---声称内容

---识别的危害

---风险的评估和管理

---建立当前的知识/技术水平

---确定和判定风险/受益比关系的标准

---确定和判定不可预期负作用的可接收标准

---确定等同

---选择替代指标的理由

数据是否与器械的预期用途和声称内容有关？

---可代表认证器械预期患者的预期用途和所有声称的内容；

---特定类型/尺寸/设置或声称预期用途的特定方面有关；

这些数据是否与所声称的预期用途有关，与认证器械的类型/尺寸/设置有关？

---最小/中等大小/最大尺寸

---最低/中等高度/最高

---等

使用群体？

---专业人员

---一般普通人员

---护士

---成年健康人员

---残疾人

---小孩

---等

医疗特性

---预防性治疗偏头痛

---可治疗急性偏头痛

---可用于中风后康复理疗

---等

年龄

--早产儿/新生儿/儿童/青少年/成年人/老年人

性别

男/女

医疗条件的类型和严重度

---早期/晚期

---轻度/中期/严重

---急性的/慢性的

---等

时间范围

在使用期间

重复暴光的次数

---跟踪期间

确定数据的等级标准
临床评价小组组织管理者代表、法规工程师、技术人员进行会议讨论，从产品性能和安全特性方等方面，确定各临床数据的适用等级判定标准。经管理者代表最终批准签字后生效。临床评价小组严格按照等级判定标准对各临床数据进行分类筛选。为确保临床证据可满足MDR所规定的相关GSPR的要求，在进行讨论时可按照下表的中的优先等级考虑相应数据（1为最优级别）：
优先级
临床数据和证据类型
注意事项/评论
1

高质量的临床试验结果，包括所有器械的偏差，适应症，患者群体，治疗时间效果等
对于某些成熟的器械可能是不需要的，有广泛的适应症。
(如Ⅱb类遗留缝合线，可用于任何可能的患者群体)
2

有一些偏差的高质量的临床试验的结果：
必须根据适当的风险评估、临床安全性、性能、效益和设备主张，用其他证据证明偏差是合理的。
假设偏差是合理的，应采用适宜的PMCF计划处理剩余风险。
否则，制造商应缩小该器械的预期用途，直到获得足够的临床数据。
3

来源于高质量的临床数据收集系统的输出，如注册系统。
是否有足够证据证明本处收集的数据质素优良?
设备是否具有充分的代表性？
数据是否适当分层？
临床评价计划中的终点是否符合安全性、性能和终点的要求?
4
研究方法上可能存在缺陷，但数据仍可量化并可接受
由于信息缺失，发表偏僻，时间久远等限制，许多文献资料都属于这一类。这同样适用于同行评审科学文献中的出版物。但是，对于未发现安全或性能问题的传统设备，如果进行适当评估并确定差距，这些来源足以确认与相关GSPR的一致性处理。高质量调查也可能属于这一类。
III类传统设备和植入式传统设备（不是完善的技术）应该具有足够的临床数据，至少在4级。那些成熟技术的设备可能能够通过评估下面列出的其他来源的累积证据来确认与相关GSPR的一致性。仅依靠投诉和警惕是不够的。
5
等价数据（可靠/可量化）
等价必须符合MDR标准。
通常预计制造商应在上市后阶段收集自己设备上的数据，因此对等价性的依赖应适当合理，并与适当的PMCF或主动PM相关联。
6
评估现有技术水平，包括评估MDCG2020-6第1.2节中定义的类似设备的临床数据
在MDR下，这并不被认为是临床数据，但对于成熟的技术，只能被认为是支持确认符合相关GSPRs的。
来自类似设备的数据对于确定被评估的设备和类似设备是否属于被认为是“成熟技术”(WET)的设备组也很重要。关于WET的标准，请参阅本文档的1.2节。
例如，可以使用来自类似设备的数据来证明设计的普遍性，缺乏新颖性，通用设备组的已知安全性和性能特征等。
7
投诉及监察数据；策划数据
这属于MDR第2条（48）中临床数据的定义，但由于报告的局限性，通常不被视为高质量的数据来源。它可能对识别安全趋势或性能问题有用。
在强大的质量体系中收集的大量数据可以提供设备安全性的支持性证据。
8
主动PMS数据，例如从调查中得出的数据
这属于临床数据的定义，但由于与偏倚来源和数据收集质量相关的限制，通常不被认为是高质量的数据来源。它可能对识别安全问题或性能问题有用。
9
个别病例报告的设备
这属于临床数据的定义，但由于在将研究结果推广到更广泛的患者群体、报告偏倚等方面存在局限性，因此不被认为是高质量的数据来源。它可以就具体的权利要求提供支持性或说明性的信息。
10
遵守与设备安全性和性能相关的常见规范的非临床要素
直接处理临床调查或数据需求的通用规范在这个层次结构中排名更高。通用规范可能通过非临床证据来解决临床相关的端点，如强度和耐力的机械测试、生物安全性、可用性等。
11
涉及医疗保健专业人员或其他最终用户的模拟使用/动物/尸体测试
这不是临床数据，但可以被视为确认符合相关GSPR的证据，特别是在可用性方面，例如配件或仪器
12
临床前和实验室测试/符合标准
临床前和实验室测试可以通过非临床证据来解决临床相关终点，例如强度和耐力的机械测试，生物安全性，可用性等。
临床数据分析
本阶段主要是确定在4.3.2中所提到的所有的临床数据是否均收集到并进行了评价，确定是否符合相关的GSPR要求。为了确定目标器械的受益-风险比，应确定与目标器械相关的收益和风险以及可替代方案(如果有的话)，可参考MEDDEV2.7.1rev.4的第10部分。临床评价小组过程对依据认证产品的预期用途临床数据进行分析。临床数据分析应包括以下内容，从而确定是否符合GSPR的要求。
使用可靠、合理和可靠的分析方法（适当时包括定性，定量或两者均包括）。

综合分析的结果。

识别任何缺失的数据和/或偏差。

确定PMCF的需要。

为证明符合性，临床评价小组应：
采用听声方式；

对数据进行综合性分析；

确定是否要进行额外的临床试验或措施；

确定是否需要进行PMCF。

(a)采用听声方式
临床评价小组采用定性或定量的方式分析数据，如采用定性方式应说明理由，并且应按照器械所在领域的当前技术水平对数据进行分析。关键数据的评估结果应与器械的特性和所识别的风险查找结果的一致性。如果不同的资料显示结果类似，则增加数据的可信度。如果通过数据评估出不同的结果，则应可更好的说明存在差异的原因。临床评价小组评估时应考虑所有包含在内的数据。
通常没有方法论意义的数据（如单个患者的报告）不能充分的证明器械的临床性能和临床安全，临床评价小组应按照MEDDEV2.7.1rev.4的附录A6进行评估，增加额外信息。当存在特殊情况如：评估是根据有限的数据来进行的，则应按照MEDDEV2.7.1rev4的附录A8增加额外的信息内容。
(b)对数据进行综合性分析
按照MEDDEV2.7.1rev.4的附录A7内容确定关于临床性能和安全性的每条基本要求均可满足；
确定临床评价覆盖了所有的产品和产品各方面的预期目的。证据中的任何差异都就识别，以下涉及信息：
i.
理解器械与患者的交互作用；

ii.
可用的统合数据应考虑；

iii.评价应覆盖整个产品/型号/尺寸/设置；

iv.
产品的全部使用环境与预期目的；

v.
估计使用器械的患者数量；

vi.对患者的监护类型和充分性；

vii.不良事件的严重性和数量；

viii.充分识别每个危害相关的风险；

ix.诊断或治疗条件的程度和历史特性；

x.
当前护理标准，包括：其他器械或替代器的可用性与风险/受益比。

评估供应商提供的物料信息和器械的风险管理文件与临床评价中的是否一致。
评估以上所提及文件与当前知识/技术水平是否一致。
(c)确定是否要进行额外临床试验或其他措施
如所收集的临床数据可说明所识别的差异，并且可得出充分的结论说明满足基本要求，包括以下：
评估安全、性能和受益/风险比；
具有高水平的健康和安全防护能力；
任何不良负作用的可接受性；
使用者错误的风险和给用户使用的说明书的充分性；
信息之前的一致性。
否则就应按照MEDDEV2.7.1rev4的附录A2实施额外的临床试验。
(d)确定PMCF的需要
临床评价小组要描述剩余风险和任何不确定或目前回答不了的问题，以及极少并发症、不确定的中长期的表现、广泛使用后的安全性。
临床受益和风险分析
临床受益

与器械相关的临床受益取决于被评估的器械及其预期用途。临床评价小组可通过MEDDEV2.7/1rev.4的附录A7.2letters(b)和(c)查看临床受益举例及其定量规定。应注意，虽然直接的临床受益可得到临床数据的支持，但间接的临床受益可由其他证据证明，如：

1）临床前数据和测试数据（例如，符合的产品标准或CS）。

2）真实的数据，如注册表、从保险数据库记录中获得的信息等。

3）与目标器械一起使用的其他器械的直接临床数据（例如，用于证明导丝的安全性和性能的支架数据）。

风险

1）研发中心根据ENISO14971的要求建立并在产品生命周期内执行风险管理活动。临床评价小组应根据实际情况确定哪些风险需要产生临床数据，以支持某一特定伤害的概率和严重程度或控制措施的有效性，并在临床评价的输出中包括是否需要形成进一步的临床数据。

2）风险管理文档应确定所有识别的患者治疗、设备操作方法的风险，或最小化可用性相关的风险或如果有关于临床风险的问题需要解决。

3）如果技术发展提供了比目前协调标准更高的安全水平，那么更高的安全水平需要优先考虑以便满足基本要求和尽可能减少风险，风险必须和更高的健康和安全防护水平兼容，副作用必须可接受。
确定受益风险，现有公认技术水平，可选择的其他治疗方案

医疗器械具可被其他有许多医疗方案替代特征。这些可替代方案包括医药产品、其他医疗设备、其他医疗或相关卫生专业人员干预措施、上述任何措施的组合或非干预措施。因此，为了确定有利风险比，必须为已按MDD获得CE证书的器械考虑最新的替代方案。一种替代治疗方案的适宜性和相关性取决于多种因素，包括医疗保健系统的性质和患者的偏好。为便于描述可选择的医疗方案，在考虑其他替代的医疗方案时应描述必要的“现有公认技术”的治疗临床条件。基于目标医疗器械的预期目的，“现有公认技术”可以被认为是普遍接受的最有效的治疗方案。当临床评价小组人员对“现有公认技术”有不同的意见，如果存在这种差异，应在临床评价报告中尽可能的描述相应差异。在这种情况下，应考虑对已发表的高质量的临床研究结果进行全面评估。此外，在适用的情况下，应特别注意以循证医学原则为基础的治疗指南。
当通过临床数据确认不符合时，应按照以下进行充分说明：
必须基于风险管理过程的输出进行说明；

说明器械/患者接触、使用，制造商声称的信息和预期的临床性能；

基于性能评估、性能测试和没有临床数据的预先临床评价而确定的符合基本要求应进行适当的证明。

形成临床评价报告
临床评价价专家将4.4.1,4.4.2,4.4.5,4.4.13各阶段所得出内容汇总编撰形成临床评价报告。由临床专家检查临床评价报告，确认报告包括了准确说明分析内容和观点，并在报告中有签字。在临床报告中提供临床专家简历以及有公司任命的理由说明。
临床评价的结果和其所基于的临床证据应记录在临床评价报告中，此报告应作为器械符合性评估的证明。临床证据和非临床检测方法得到的非临床数据以及其他相关文件一起，应足以证明所述器械满足通用安全与性能要求，并应加入所述器械技术文件中。
临床证据和非临床检测方法得到的非临床数据以及其他相关文件一起，应足以证明器械满足通用安全与性能要求，并应加入器械技术文件中。临床评价中参考的有利和不利数据也应全部包含在技术文件中。
临床评价中参考的有利和不利数据也应全部包含在技术文件中。
临床评价更新
根据上市后临床跟踪计划和上市后监管计划，在整个器械使用寿命期间，法规部应使用实施PMCF后取得的临床数据对临床评价及其文件进行更新。

更新频率
临床评价小组根据以下内容确定临床评价的更新频率，并在临床评价报告中说明更新周期：
---器械是否有显著的风险？
---器械是否有创新？
---器械是否在临床、物料或其他方面存在相关的变更；
---根据目前器械临床性能和临床安全的评估能力水平，组织要考虑：

①临床试验、PCMF研究、注册资料或是其他方面系统研究所获取的可用的数据；

②到目前为止市场上所使用器械的总数，警戒系统报告的比率。
---是否存在剩余风险和任何不确定或目前回答不了的问题，以及极少并发症、不确定的中长期的表现；
---设计变更或生产过程变更。
临床评价应积极更新：
---当组织收到由来源于PMS新的信息，且该信息对当前的评估有潜在的变更时；

---如果没有收到信息，应


如果器械出现了显著的风险或器械设计不成熟时，至少每年更新一次；

如果器械不会出现显著风险并且设计成熟时，则每2年到5年更新一次，但应说明理由。

临床评价的更新也可也可通过与公告机构协商确定。

对于III类器械和可植入器械，PMCF评估报告、安全和临床性能总结（视患者病情）应用这些数据至少每年更新一次。临床评价小组在更新临床评价时，应考虑：
将PMS所收集到的新信息（如：安全报告、已出版的文献检索结果、注册信息、PMCF研究、或其他关于器械使用的信息）进行评估，确定是否对风险/受益比有潜在的变化，以及临床性能和临床安全也存在变化。临床评价的结果必要时更新风险管理文件、说明书。

更新临床评价后，临床专应验证：
风险/受益比、非预期的负作用、以前的风险控制措施是否仍然：

i.属于高水平的健康和安全防护水平，符合当前的知识和技术水平；

ii.正确的解释组织提供的关于器械的信息；

iii.符合组织说明的目前PMS计划。

---现有的声明是否仍然合理；

---组织提出的关于器械新的预期用途是否合理；

如临床评价小组没有充分临床证据说明器械满足基本要求，由组织应当：

---暂停所有区域器械的销售直到重新声明符合要求；

---按照《纠正预防措施控制程序》及《忠告性通知控制程序》采取相应的纠正预防措施活动。

按照频率更新后的临床评价报告，再按照要求签字，同时填写更新日期和版本控制。
临床评价记录
研发中心将临床评价结果和临床证据记录在临床评价报告中（定制器械除外），并作为有关器械技术文件的一部分。
临床评价过程所形成的文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行归档和保存。

相关文件

欧盟医疗器械法规第51章节和附录XIV
MEDDEV.2.7.1/rev.4ClinicalEvaluation:Aguideformanufacturersandnotifiedbodies

MDCG2020-5ClinicalEvaluation–EquivalenceAguideformanufacturersandnotifiedbodies

MDCG2020-5Regulation(EU)2017/745ClinicalevidenceneededformedicaldevicespreviouslyCEmarkedunderDirectives93/42/EECor90/385/EECAguideformanufacturersandnotifiedbodies

记录

临床评价报告


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

