[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE上市后临床跟踪PMCF控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE上市后临床跟踪PMCF控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

确定带有CE标志的医疗器械满足PMCF上市后临床跟踪的要求。

范围

适用于带有CE标志的产品。
职责
销售部：

收集客户反馈和投诉并进行管理。

组建上市后临床跟踪团队。确定项目/产品是否需要上市后临床跟踪研究。
确定是否存在等同设备。
确定医疗器械的新风险。
确定要实施的上市后临床跟踪研究的类型（如适用）。
上市后经验（即投诉和不良事件）的文献回顾和分析。完成上市后临床跟踪计划表，编写《上市后临床跟踪计划》(PMCFPlan)。
填写上市后临床跟踪确认表。
审查新数据（即文献、不良事件、投诉等），并根据新信息确定是否有必要进行上市后临床跟踪研究。
质量部：收到事故信息后及时按照警戒系统控制程序执行。审查上市后临床跟踪确认表和上市后临床跟踪计划表，以确认关于上市后临床跟踪研究和临床跟踪需求的决定。

法规部：审查上市后临床跟踪确认表和上市后临床跟踪计划表，以确认关于上市后临床跟踪研究和临床跟踪需求的决定。

管理者代表：确定必须多久审查一次临床数据；审查上市后临床跟踪确认表和上市后临床跟踪计划表，以确认关于上市后临床跟踪研究和临床跟踪需求的决定。

工作程序
在进行PMCF时，销售部应主动收集并评估在相关符合性中所述的预期用途范围内投放市场或投入使用的带有CE标记的器械在人体上或人体上使用的临床数据，以确认在整个器械的预期使用寿命中器械的安全性和性能、确保已识别风险的持续可接受性，并在事实证据的基础上检测新出现的风险。
上市后临床跟踪可包括多种策略的组合：

顾客调查反馈管理
用户和患者调查
文献评审
上市后临床跟踪研究(PMCF研究)

上市后临床跟踪（PMCF）的执行应当遵循PMCF计划中规定并记录的方法。PMCF计划应规定方法和程序，以便主动收集和评估临床数据，旨在
确认器械在其预期使用寿命内的安全性和性能；

识别之前未知的副作用并监控已识别的副作用和禁忌症；

在事实证据的基础上标识并分析突发风险；

确保收益/风险比的持续可接受性，以及

确定器械可能的操作不当或超出标示使用，以验证其预期用途是否正确。

销售部编制上市后临床跟踪PMCF计划，PMCF计划至少应包含：
PMCF的通用方法和流程，如收集所获得的临床经验和使用者反馈，筛选科学文献和临床数据的其他来源；

PMCF的专用方法和流程，如对PMCF研究的评估（如适用）；

以上两点所述的方法和流程的适当理由；

对临床评价报告相关部分和风险管理的引用；

需通过PMCF完成的具体目标；

对等同或类似器械的相关临床数据的评估；

参考制造商使用的任何相关通用规范、协调标准和PMCF相关指南。

对由制造商执行的PMCF活动（如对PMCF数据的分析和报告）的详细且充分合理的时间安排。

对于先前使用过并已经知道中长期临床性能和安全性的产品，或者其他适当的上市后跟踪活动能够提供足够的数据以应对风险的情况下，可能不需要PMCF研究。如果被引用为“等同”的设备需要PMCF研究，则新产品应符合相同的要求。
确定所需的上市后临床跟踪类型

销售部确定所需的上市后临床跟踪类型，包括但不限于用户调查反馈（包括患者和医生）、文献数据分析、上市后临床跟踪研究（PMCF研究）

上市后的临床跟踪应有两个结论，（1）需要PMCF研究或（2）不需要PMCF研究

对PMCF研究的需求应基于本节中详述的几个因素的组合

销售部与法规部确定是否存在等同设备，并证明下列精确定义的所有基本特征的等同性。等同指：

Clinical临床方面

相同的临床条件或目的下使用

在人体中相同的位置中使用

在类似人群中使用（包括年龄、身体构造、生理机能）

在特定的预期用途和预期效果上具有相似的关键性能

Technical技术方面

在相似的使用条件下使用

相似的规格和特征

相似的设计

相似的开发方法

相似的操作原理

Biological生物学方面

使用相同或相似的材料与人体组织或体液接触

是否需要PMCF研究应基于识别可能影响风险/效益比的剩余风险来确定。始终考虑对于识别设备上可能出现的风险和评估长期安全性和性能进行研究。销售部需与销售部、法规部，确定这种新出现的风险，应考虑下列标准：

创新，如新的设计、材料、操作原理、技术或适应症；

已完成上市前临床评估和再认证的产品或预期用途的重大变化;

产品相关高风险，如设计、材料、成分、侵入性或临床手术方式

高风险解剖部位（如心脏、中枢神经系统等）；

疾病严重程度/治疗难度；

临床研究结果推广的不确定性，如适用人群从成人到儿童，人种变化，司法管辖区域的变化

产品长期的临床安全性和性能无法明确；

产品上市的临床数据来源于等同设备

目标人群的敏感度（如婴儿，儿童，孕妇等）;

在CE前临床评估期间确定可接受的风险，应该在较长期内和/或通过更大的人群进行监测;

从文献或市场上类似设备中识别的已知风险；

新出现的与产品安全性、临床性能和/或有效性有关的信息，如未预料到的不良事件、不良事件发生频率增加；

识别之前未研究过的亚群的不同风险受益比，比如髋关节置换在不同种群中的特点；

来自于之前的任何临床研究或上市后临床监督活动的不良事件；

与其他医疗产品或治疗方式具有相互作用；

突发公共卫生事件的紧急准入产品；

罕见的可预期不良事件；

已知风险缓解措施的有效性验证；

上市前随访时间与产品的预期寿命之间存在差异，上市后继续验证。

在开发过程结束时被确定为“不可接受”的任何风险都需要PMCF研究。

一旦确定了有关研究需求的决定，销售部应填写《上市后临床跟踪研究确认表》。

销售部应完成《上市后临床跟踪计划》（附录B），详细说明上市后临床跟踪计划。

管理者代表和销售部、研发中心、质量部、法规部应评审《上市后临床跟踪研究确认表》和《上市后临床跟踪计划》，以确认关于上市后临床跟踪的决策。

无需进行上市后临床跟踪研究

如果确定无需进行PMCF研究，则仍需要对医疗器械进行上市后临床跟踪。

关于不执行PMCF研究的决定必须在设计开发文档/技术文件中明确记录和维护。

上市后临床跟踪通用要求(最低要求)

至少应根据我公司产品建立的程序/工作指引完成以下上市后临床跟踪活动。这些要素将被引用在《上市后临床跟踪计划》中。

根据投诉处理程序审查产品投诉

根据上市后事件报告程序审查上市后不良事件

根据评估临床数据回顾文献，以支持CE标识工作指导。

对产品投诉、上市后不良事件和文献审查应按表5-1规定的时间间隔完成。时间表指出最低时间间隔要求。销售部和管理者代表可以决定是否增加审查临床数据的频率。

表4-1不同医疗器械等级的临床数据审查时间表:

设备等级

临床数据更新时间(最少)
理由
ClassI

每5年一次

较低风险

ClassIIa,IIb

至少每2年一次，应考虑增加频率

中度风险

ClassIII

至少每年一次，应考虑增加频率

重大风险

在表4-1中列出的时间间隔内，销售部应完成关于上市后经验（即投诉和不良事件）的文献回顾和分析，并根据这些数据重新评估是否需要进行PMCF研究。

需进行上市后临床跟踪研究（PMCF研究）

PMCF研究应该在器械的预期用途或范围内，并根据使用说明进行。研究需要遵守当地的法律法规，采用适当的研究方法和遵循合适的指导原则。PMCF研究应当概述为设计良好的研究计划，包括明确研究问题、目标和相关终点，科学合理的研究设计和统计分析计划，根据合适的标准执行计划，数据分析并得出合适的结论。该研究计划应详细记录在PMCF计划中。

PMCF研究目标应明确说明，即解决已识别的残留风险或解决一个或多个与该器械临床安全性或临床性能有关的具体问题。应该清楚地表达正式的研究假设。但在某些情况下不需要进行研究假设如描述性研究

PMCF研究设计应针对研究的目标。设计应该是科学合理的，可能会根据目标、研究假设、研究问题和终点而有所不同，以便得出有效的结论。

研究设计可以采取多种形式，例如：

延长对参与上市前研究的患者随访;

新的临床研究;

数据源于设备的回顾性注册研究;

回顾以前接触过该设备的患者的相关数据。

PMCF研究应该有个计划描述研究设计和方法，该研究计划应包括：研究人群（对应于CE认证区域）、入排标准、研究设计的合理性（是否需要对照组和随机，如适用）、研究地点和研究者的选择、研究目标和终点、统计考虑、受试者数量、患者随访时间、数据收集方式、数据分析计划包括期中分析、早期研究终止程序和标准、伦理考虑、数据质量控制方法。这些内容不一定均适用于回顾性数据分析。

PMCF研究的执行应该严格按照研究计划进行，数据采集应该采用经验证的方法或工具，研究者选择、培训、检查等方式确保研究质量，数据分析和结论总结应由具备专业知识的人员进行。PMCF研究的数据和结论应形成报告，并与最初的目标和假设相对应。

PMCF研究的数据和结论是上市后监督控制程序的一部分，为上市后临床评估和风险管理提供临床证据。此过程可能需要重新评估设备是否继续符合基本要求。此类评估可能带来纠正或预防措施，比如预期用途、生产过程、设备设计或公共卫生通告。此外，PMCF研究数据和结论可以作为下一代或相似技术需要上市认证时的上市前临床证据或补充数据；制定客观的性能标准或目标；形成对照组。

销售部应分析PMCF的结果，并形成《上市后临床跟踪评估报告》。

销售部和法规部应将《上市后临床跟踪评估报告》加入技术文件中，并将结果作为临床评价和风险管理的参考依据。

若通过PMCF确定了预防和/或纠正措施的必要性，则质量部组织按照《纠正预防措施程序》的要求实施预防和/或纠正措施。
临床数据收集

产品临床资料应包括各类来源：

a)已报告的事故。

b)相关的专业学术文献。

投诉及顾客反馈管理

按《顾客反馈和抱怨控制程序》执行。

质量部负责警戒系统处理

按《警戒系统控制程序》执行。
相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《顾客反馈和抱怨控制程序》

《警戒系统控制程序》

《纠正预防措施程序》

记录

《上市后临床跟踪评估报告》

《上市后临床跟踪计划》

《上市后临床跟踪研究确认表》


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

