所含建议不具约束力

关于制造方法或过程变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充申请和75天人道主义器械豁免（HDE）补充申请
行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南
文件发布日期：2019年12月16日
文件最初发布日期：2011年4月13日
如对本文件有任何疑问，请致电301-796-5640联系ORP：监管计划办公室/监管计划部1：申请支持。
如对提交给生物制品评价和研究中心（CBER）的申请有任何疑问，请致电1-800-835-4709或240-4028010或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov联系CBER的交流、外联和发展办公室（OCOD）。
	[image: image1.png]ADMINISTRATION

U.S. FOOD & DRUG




	
	美国卫生与公众服务部
美国食品药品监督管理局
医疗器械和放射健康中心
生物制品评价和研究中心


前言
公众意见
电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-1998-D-0281。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。
更多副本
医疗器械和放射健康中心（CDRH）
更多副本可通过互联网获取。贵司也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号1687和完整的指南标题。
生物制品评价和研究中心（CBER）
更多副本可通过以下途径获取：寄送信函至生物制品评价和研究中心（CBER）、交流、外联和发展办公室（OCOD），（10903 New Hampshire Ave.，WO71，Room 3128，Silver Spring，MD 20903）；或致电1-800-835-4709或240-402-8010；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或登录网址：https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information-biologics。
目录
4I.
引言


5II.
哪些变更符合30天通知的申请条件？


8III.
哪些变更不符合30天通知的申请条件？


9IV.
30天通知的内容


10V.
根据30天通知、135天上市前批准补充申请或75天人道主义器械豁免补充申请采取的措施


11VI.
30天通知申请


11VII.
30天通知用户费用的例外情况




关于制造方法或过程变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充申请和75天人道主义器械豁免（HDE）补充申请
行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南
	本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。


I. 引言
《联邦食品、药品和化妆品法案》（以下简称本法案）第515（d）（6）（A）条规定，如果对已批准申请的器械进行任何影响安全性或有效性的变更，需提供上市前批准（PMA）补充申请，除非此类变更是对制造程序或制造方法的修改。
本法案规定，影响安全性或有效性的制造程序或制造方法的变更需要提交30天通知。如果FDA发现此类通知不充分，FDA将通知申请人必须提交135天PMA补充申请，或提交75天人道主义器械豁免（HDE）补充申请。
HDE持有人必须按照21 CFR 814.39项下的PMA要求提交补充申请，但请求使用HUD的新适应症必须符合21 CFR 814.110的要求。
但是，审评HDE补充申请的时间为75天。
因此，如果需提交135天PMA补充申请，则需要提交75天HDE补充申请。本文件的目的是针对FDA认为符合30天通知条件的变更和通常不符合条件的变更提供指导。
根据《2002年医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）（P.L.107-250），对FD&C法案进行了修正，从而界定了FDA的新职责和权限。本法案的一项重要条款（根据《2002年医疗器械用户费用和现代化法案》第738条予以修正）
规定，FDA应针对2002年10月1日当天或之后收到的某些上市前申请或补充申请收取用户费用。《2002年医疗器械用户费用和现代化法案》规定了用户费用费率，此类费率因申请类型而有所不同。
然而，根据《2002年医疗器械用户费用和现代化法案》，30天通知不属于需要缴纳用户费用的文件类型。不久后，根据《2007年美国食品药品监督管理局修正案》（FDAAA）（P.L. 11085），对本法案进行了修正，要求对30天通知收取用户费用。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。
II. 哪些变更符合30天通知的申请条件？
影响器械的安全性或有效性的变更可能符合30天通知的申请条件，包括：
· 制造程序变更；或
· 制造方法变更；
然而，当这些变更也改变了成品器械的性能或设计规格或指定的物理或化学规格时，30天通知是不合适的。
在这些情况下，PMA持有人应提交180天PMA补充申请
或实时审评PMA补充申请，
具体视情况而定。同样，在这些情况下，HDE持有人必须提交75天HDE补充申请。

以下示例为制造程序变更或制造方法变更，当此类变更影响器械的安全性或有效性时，可能符合30天通知的申请条件。
同一设施内的灭菌过程参数
通常，30天通知可能适用于以下变更：
· 无菌性剂量审核；
· 在灭菌现场使用的曝气时间；
现有过程的自动化
通常，当进行以下变更时，30天通知可能适用：
· 人工切割过程变更为自动切割过程；
· 人工控制加工变更为使用计算机数控（CNC）加工的生产过程；
· 人工缝合变更为自动化缝合过程；
· 从现有的人工焊接过程变更为添加替代的自动焊接过程，以便将高压电容器导线连接到高压印刷电路板组件（PCBA）连接器焊盘。
连接过程
通常，30天通知可能适用于以下变更：
· 通过电阻焊接方式，将馈通导线连接至植入式脉冲发生器（IPG）的连接器导线上，以增加激光点焊；
· 从电阻焊到激光焊的制造工艺变更；
· 连接设备，使用不同型号的热连接器替换现有设备。（注：通过使用与最初确认相同参数的相同设备替换设备的经确认变更无需提交30天通知。）
用于清除生产材料的清洁方法
通常，在以下情况下，30天通知可能适用：
· 变更印刷电路板组件（PCBA）序列的清洗过程，以提高该过程效率并降低成本；
· 使用半自动基板清洗机取代目前用于清除设备上残余生产材料的人工清洗过程。
制造材料
通常，30天通知可能适用于以下变更：
· 机械加工润滑剂；
· 焊料返工用助焊剂。
制造、储存或配送设施的环境条件
通常，30天通知可能适用于以下情况：
· 在现有制造空间增加一个新的洁净室11；
· 从ISO 4级环境变更为ISO 5级环境；
· 制造设施内的配方室的搬迁。
规格保持不变的组件、材料或服务的供应商
通常，在以下情况下，30天通知可能适用：
· 由其他供应商进行组件激光焊接；
· 新增一个原材料供应商；
· 针对用于人工晶状体的紫外线发色团，新增一名替代供应商；
· 更改灭菌测试样品的灭菌测试地点。
只有当该材料对器械的性能至关重要时，才应以30天通知的形式提交这些变更，具体由制造商决定。如果该材料对器械的性能并非至关重要，那么任何变更都应作为定期报告（通常称为年度报告）的一部分予以提交。
 

但是，请注意，如果制造变更涉及新增第二个关键组件的供应商，且该组件的规格不同，则30天通知不合适，因为规格已发生变更。21 CFR 814.39(a)(6)规定，PMA持有人应提交180天PMA补充申请或实时审评PMA补充申请，具体视情况而定。同样，在这些情况下，HDE持有人应提交75天HDE补充申请（21 CFR 814.108）。
在本指南文件中，供应商指独立于制造商质量管理体系、向制造商提供组件、材料或服务的任何人。这包括可能是制造商组织的一部分但在单独的质量管理体系下运行的供应商（即内部供应商）。换言之，如果该供应商不属于制造商的内部审核（质量审核）范围，则该供应商在单独的质量管理体系下运行，并被视为内部供应商。内部供应商的管控方式与外部供应商的管控方式类似，对于一般情况下提交的供应商变更，需要提交30天通知。
质量控制测试
通常，30天通知可能适用于对进料组件、原材料、过程中器械或成品器械的质量控制测试的变更，例如：
· 在灭菌前，对非无菌样品进行最终产品热原测试；
· 取消某些过程中或最终器械测试，以消除测试冗余、浪费，或更有效地利用加工过程中选择的测试样品；
· 更改细菌内毒素测试分析中的样本量；
· 在过程中检验步骤中删除组件验收的拒收标准；
· 新增检验步骤，以便对器械的现场失效作出直接响应。
制造过程类型
更改所采用的过程类型，例如，从机加工特定部件改为注塑部件，对于此类变更，可能适合提交30天通知。
符合21 CFR 814.39(d)(2)项下的“特殊PMA补充申请 - 正在实施的变更”要求的变更，即新增规格或测试方法的质量控制或制造过程的变更，或以其他方式对器械的纯度、特性、强度或可靠性提供额外保证的变更，可作为“特殊PMA补充申请 - 正在实施的变更”或以30天通知的形式提交。可作为特殊PMA补充申请进行审评的制造变更通常指在质量控制或制造过程中增加步骤以提高安全性但不影响有效性的变更。如果疗效也受到影响，这些变更应作为30天通知予以提交。
以上示例仅为说明性示例，并非详尽无遗。关于以30天通知形式提交的适当变更的其他示例，请参考FDA指南文件“需经上市前批准（PMA）的器械修改 – PMA补充申请决策过程”
。
III. 哪些变更不符合30天通知的申请条件？
FDA认为不符合30天通知申请条件的变更示例包括为适应以下变更所需的任何制造变更：
· 成品器械的制造/灭菌现场
；
· 器械设计或性能规格；
· 材料规格或
· 器械操作软件。
FDA建议这些变更的申请形式为180天PMA补充申请、实时补充申请、现场变更补充申请或75天HDE补充申请，具体视情况而定。关于相关补充申请类型的更多信息，请参考FDA指南文件“需经上市前批准（PMA）的器械修改 - PMA补充申请决策过程”
；关于现场变更补充申请的其他信息，请参考FDA指南文件“制造现场变更补充申请：内容和申请”
 
对于不影响器械安全性或有效性的制造程序或制造方法的变更，必须在定期报告中提交，该定期报告通常被称为年度报告。
根据本法案第515条需经上市前批准的器械也须遵守PMA指令规定的定期报告要求。
通常，FDA规定，PMA持有人在原PMA获批之日起一年内提交报告，此后每年提交一次。因此，通常将定期报告称为年度报告。关于年度报告的其他信息，请参考FDA指南文件（PMA）“获批上市前批准申请的年度报告
”
 
如果30天通知中除了制造变更外，还包含器械设计或标签变更，那么，申请将自动转换为180天PMA补充申请或75天HDE补充申请，并进行相应的审评。

IV. 30天通知的内容
30天通知必须包含以下内容
：
· 变更说明（还应包括任何说明性图片）；
· 支持变更的数据或信息的摘要，例如，概述关键结果的几页简明页面；以及
· 根据《联邦食品、药品和化妆品法案》第520（f）条和21 CFR第820部分的要求做出变更的声明。
30天通知还应包括以下内容：
· 器械说明；
· 将实施变更的制造设施的标识；
· 变更原因，包括已发生的任何不良事件或现场失效的说明；
· 支持数据附录（如适用）。
支持变更的数据或信息摘要应包括：
· 为识别、记录、确认、审评和批准30天通知中提交的制造变更而制定的程序摘要；
· 抽样方法的统计学原理，前提是贵司计划通过常规抽样和独立测量来验证变更的过程；
· 对贵司将如何监测和控制贵司计划变更的任何制造过程的说明；
· 已完成的确认研究摘要，证明在不显著变更最终器械操作的情况下可以进行制造变更。该摘要应包括以下内容：
· 验收标准说明；
· 关于如何使用有效统计方法分析检测数据的信息；
· 说明样品量统计原理的信息；
· 已发生的任何偏离的清单；以及
· 确定偏离对结果的影响；
· 解释如何实施变更控制程序，包括贵司是否修改了制造或质量控制说明或制造规格。
此外，如果制造变更涉及以下内容，则应包括一份关于如何实施采购控制程序以评价任何新供应商或承包商的摘要：
· 对器械性能至关重要的组件或原材料供应商的变更；或
· 使用新承包商执行制造过程或质量控制测试。
贵司还应该说明对该组件或原材料进行控制的类型和范围，包括进料规格和进料验收活动的说明。此外，贵司应该说明为评估该组件或材料的使用情况而完成的任何测试，并包括数据摘要。注：如果合同制造商正在制造21 CFR 820.3(l)中定义的成品器械，则30天通知不适用，并且该变更应作为制造现场变更的补充申请予以提交。

V. 根据30天通知、135天上市前批准补充申请或75天人道主义器械豁免补充申请采取的措施
如果变更符合30天通知的申请条件，并且贵司已在30天通知中向FDA提交了完整的信息，那么，贵司可以在FDA收到通知后30天内分发该器械，除非FDA在这30天内告知贵司所发通知的内容不充分。
然而，如果贵司提交的信息不充分，FDA将在收到该信息后30天内通过电子邮件
 或信件通知贵司需要提交135天PMA补充申请（或者，对于HDE持有者而言，需要提交75天HDE补充申请），并应说明接受该变更所需的额外信息或措施。

如果在收到贵司的30天通知和支付用户费用后30天内未采取任何措施，则贵司可以分销该器械，无需FDA采取进一步措施。

VI. 30天通知申请
为便于审评贵司的30天通知，应在附信中清楚、明确地注明申请为30天通知；最好采用大写字体和粗体字注明，例如，30天通知。如果未能正确识别申请，可能会导致FDA将其作为上市前批准或人道主义器械豁免的补充申请进行处理。
申请人须按要求向相关中心提交一份电子副本（eCopy）：
· 对于由CDRH监管的器械，请将电子副本发送至以下网站上显示的当前地址： http://www.fda.gov/cdrhsubmissionaddress.
· 对于由CBER监管的器械，请将电子副本发送至以下网站上显示的当前地址：https://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/ CBER/ucm385240.htm.
电子副本必须随附一份由贵司签署的附信的纸质副本。
目前，30天通知的费用结构可通过登录以下网站查阅：https://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/ MedicalDeviceUserFee/ucm452519.htm。
VII. 30天通知用户费用的例外情况
根据本法案第738（a）（2）（B）条的规定，下列申请无需缴纳用户费用。
· 人道主义器械豁免和人道主义器械豁免补充申请，包括作为30天通知予以报告的人道主义器械豁免补充申请；
· 任何仅针对儿童群体的上市前批准或上市前批准补充申请；或
· 由州或联邦政府实体提交的上市前批准或上市前批准补充申请，除非涉及的器械将进行商业化分销。
� 21 U.S.C. 360e(d)(6)(A)


� 21 CFR 814.39(f), 814.108


� 21 CFR 814.108


� 21 CFR 814.108 and 814.114.


� 本指南文件中提及的第738条指《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD& C法案）第738条。21 U.S.C. 379j。


� 21 U.S.C. 379j(a)(2)(A)(vi)


� 性能或设计规格、电路、部件、组成、工作原理，或器械的物理布局等方面的变更必须作为上市前批准补充申请予以提交。21 CFR 814.39(a)(6)。


� 180天补充申请是对已批准的上市前申请或第515条规定的上市前报告的补充，该补充申请不是对专题研讨会的补充，并且要求对部件、材料、设计、规格、软件、着色剂或标签进行重要变更。21 U.S.C. 379i(4)(C).


� 实时补充申请是对已批准的上市前申请或上市前报告的补充，该补充申请要求对器械进行次要变更，例如对器械的设计、软件、灭菌或标签的次要变更，申请人已要求且FDA已批准召开会议或类似论坛，以便联合审评和确定补充申请的状态。21 U.S.C. 379i(4)(D)。


� 21 CFR 814.108


� 就本指南而言，现有生产空间可能包括新建空间或建筑物，前提是此类空间或建筑物采用单一的企业标识（FEI）。


� 21 CFR 814.39(b)


� � HYPERLINK "file:///C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\%09https:\\www.fda.gov\\regulatory-information\\search-fda-guidance-documents\\modifications-devices-subiect-" �https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices-subiect-� � HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices-subject-premarket-approval-pma-pma-supplement-decision-making-process" �premarket-approval-pma-pma-supplement-decision-making-process�


� 21 CFR § 820.3(l)对成品器械的定义是：适合使用或能够发挥作用的任何器械或附件，无论其是否经过包装、标签或灭菌处理。


� � HYPERLINK "file:///C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\%09https:\\www.fda.gov\\regulatory-information\\search-fda-guidance-documents\\modifications-devices-%20subiect-" �https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices- subiect-�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices-subject-premarket-approval-pma-pma-supplement-decision-making-process" �premarket-approval-pma-pma-supplement-decision-making-process�


� � HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/manufacturing-site-change-supplements-content-and-submission-0" �https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/manufacturing-site-change-� � HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/manufacturing-site-change-supplements-content-and-submission-0" �supplements-content-and-submission-0�


� 21 CFR 814.39(b), 814.126(b)(1)


� 21 CFR 814.82(a), 21 CFR 814.84(b)


� � HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/annual-reports-approved-premarket-approval-applications-pma" �https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/annual-reports-approved-� � HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/annual-reports-approved-premarket-approval-applications-pma" �premarket-approval-applications-pma�


� 21 CFR 814.39(a)


� 21 U.S.C. 360e(d)(6)(A)(i) and 21 CFR § 814.39(f).


� 21 CFR 814.39(a)(3)


�关于与CBER进行电子邮件沟通的其他信息，请参见� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/UCM585760.pdf" �SOPP 8119：使用电子邮件进行�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/UCM585760.pdf" �监管沟通，�，具体请访问网站� HYPERLINK "https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm109645.htm" �https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/uc�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm109645.htm" �m109645.htm�。


� 21 CFR 814.39(f), 814.108


� 本法案第515（d）（6）（A）（ii）条和第738（a）（2）（A）（vi）条。


� 请参考FDA指南“医疗器械书面意见电子副本计划”� HYPERLINK "file:///C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\(https:\\www.fda.gov\\regulatory-information\\search-fda-guidance-documents\\ecopy-program-medical-device-" �(https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions" �submissions�，以便了解更多关于电子副本计划的信息。





