所含建议不具约束力

关于接受临床数据以支持申请和申报医疗器械的常见问题
行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南
文件发布日期：2018年2月21日
如对本文件中涉及医疗器械与放射健康中心（CDRH）监管器械有任何疑问，请致电301-796-5640或CDRHClinicalEvidence@fda.hhs.gov.联系临床试验计划中心如对本文件中CBER监管器械有任何问题，请致电1-800-835-4709或240-402-8010联系交流、外联和发展办公室（OCOD）。

	[image: image1.png]U.S. FOOD & DRUG

ADMINISTRATION




	美国卫生与公众服务部
美国食品药品监督管理局
医疗器械和放射健康中心
生物制品评价和研究中心
药物临床试验质量管理规范办公室



前言
公众意见
电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2018-D-0398。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。
更多副本
医疗器械和放射健康中心（CDRH）
更多副本可通过互联网获取。贵司也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号18001和完整的指南标题。

生物制品评价和研究中心（CBER）
可向生物制品评价和研究中心（CBER）、通信、外联和发展办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903），或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或登录网站https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm获取更多副本。

目录
1

I.
引言

2

II.
背景

4

III.
讨论

4

A.
符合药物临床试验质量管理规范

5

(1)
关于开展临床研究的声明

6

(2)
关于使用残留的未经鉴定生物样本进行体外诊断（IVD）器械研究的特殊考虑因素

7

B.
支持信息（21 CFR 812.28）

8

(1)
研究者姓名以及保存研究相关记录的研究机构和中心的名称和地址（第812.28（b）（1）条）

8

(2)
研究者资格（第812.28（b）（2）条）

8

(3)
研究机构描述（第812.28（b）（3）条）

9

(4)
方案和研究结果的详细摘要以及病例或其他背景数据（如有要求）（第812.28（b）（4）条）

10

(5)
有关器械的信息（第812.28（b）（5）条）

11

(6)
证明数据和信息构成有效科学证据的讨论（第812.28（b）（6）条）

11

(7)
负责审评研究的IEC的名称和地址，以及IEC符合第812.3（t）条（第812.28（b）（7）条）定义的声明

12

(8)
IEC关于批准研究或提供有利研究意见的决定总结（第812.28（b）（8）条）

13

(9)
关于如何获得知情同意的描述（第812.28（b）（9）条）

13

(10)
关于向参与受试者提供激励措施的描述（第812.28（b）（10）条）

14

(11)
关于申办者如何监测研究并确保研究按照方案实施的描述（第812.28（b）（11）条）

14

(12)
关于研究者如何接受培训以遵守GCP并按照方案实施研究的描述（第812.28（b）（12）条）

15

(13)
OUS临床研究的重大/非重大风险确定（第812.28（a）（2）条）

16

C.
豁免（21 CFR 812.28（c））

17

(1)
豁免请求的必要内容和提交资料（第812.28（c）（1）条）

18

(2)
豁免请求的公共卫生影响（第812.28（c）（2）条）

18

D.
记录（21 CFR 812.28（d））

19

E.
实施



关于接受临床数据以支持申请和申报医疗器械的常见问题
行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南
	本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。


I.
引言
2018年2月21日，FDA修改了其关于接受医疗器械临床研究数据的规定。
根据新规则，FDA要求于美国境外（OUS）进行的临床研究中提交的数据（此类数据用于支持试验用器械豁免（IDE）申请、上市前通知（510（k））申请、自动评定分类请求、上市前批准（PMA）申请，人道主义器械豁免（HDE）申请或产品开发方案（PDP）申请），必须来自按照药物临床试验质量管理规范（GCP）进行的研究，此类数据包括独立伦理委员会（IEC）的审评和批准以及受试者的知情同意。
最终规则中的GCP要求包括器械临床研究数据的质量和完整性以及伦理标准。

该最终规则在公布一年后生效，并被纳入21 CFR 807、812和814条。
该最终规则旨在帮助确保临床数据的质量和完整性，并保护人类受试者。特别是，FDA更新了21 CFR 814条中关于接受在OUS进行的临床研究数据的要求，并修改了21 CFR 807和812条，以确定关于接受在OUS进行的临床研究以及在美国（US）境内进行的研究的数据的标准，这些标准以21 CFR 814条的要求为基础。因此，最终规则规定了FDA关于接受器械临床研究数据的要求的一致性，无论是申请或申报类型如何，也无论在国内还是国外进行。

本指南文件旨在帮助申办者和申请人了解并遵守21 CFR 807、812和814的新要求。
本指南文件提供了信息提交建议，无论是在IDE或上市申请或器械申报中，
以证明当提交在US境内或OUS进行的研究的临床数据以支持此类申请或申报时，这些研究符合FDA在21 CFR 50（人类受试者保护）、56（机构审查委员会）和812（试验用器械豁免）中的规定，或GCP（如适用）。

关于本文件中引用的FDA公认现行版标准，请参见FDA公认共识标准数据库。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐信息某一事项，并非强制要求。
II.
背景
FDA认识到，将进行更多的跨国临床研究，并且更多的研究和上市申请以及提交给FDA的申报均得到此类研究的支持。该等新规则有助于澄清FDA接受在OUS以及US境内进行的临床研究数据的GCP标准。鉴于对国外临床数据的依赖性逐渐增强，2012年，通过《美国食品药品监督管理局安全与创新法案》（FDASIA），在《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）增加了一项新规定。
这项规定要求FDA在决定是否对某一器械进行批准或许可时，接受OUS临床研究的数据，前提是申请人证明根据FDA的适用标准，该数据足以支持该器械的认可或批准。
虽然该等新规则在数据质量和完整性以及人类受试者保护方面解决了临床数据的可接受性，但也需要考虑其他因素，例如对US人口和医疗实践的适用性。

本指南仅用于解释和澄清该等新规则的要求。
本指南中的大部分信息来自最终规则的序言，并以问答形式进行排序，以跟踪监管规定。除了满足最终规则的实质性要求外，本指南还介绍了申报考虑因素。

FDA指出，该等新规则旨在说明在提交临床数据以支持IDE或器械上市申请或申报时FDA接受临床数据的条件。申办者和申请人应按要求提供有关开展临床研究的声明。对于在US进行的研究，该规则要求申请人和申办者说明该等研究是否符合《美国联邦法规》第21篇第50、56和812条的规定。
这些法规涉及确保数据质量和完整性并保护人类受试者，并且被视为是FDA的GCP法规的一部分。同样，对于在OUS进行的研究，该规则要求提供一份与GCP符合性有关的声明，并提交支持信息以证明其符合性。
该规则没有规定要遵循的GCP标准，并允许申办者和申请人选择符合该规则定义的GCP标准。
FDA认为，按照此GCP标准进行临床研究，将有助于确保数据的完整性和质量，并保护人类受试者，这与FDA在US境内进行的研究的GCP法规相似。

FDA未计划对在OUS进行的临床研究实施监管，并预期国外临床研究将按照当地法律法规进行。该规则中概述的要求为适应这些法律法规提供了必要的灵活性。如果当地法律法规未纳入GCP标准，则GCP标准的应用将是对当地法律法规的补充。如果需要，该规则允许申办者和申请人解释未遵守GCP的原因，并描述采取了哪些措施来确保数据和结果的可信性和准确性，以及确保人类受试者的权利、安全和福利得到充分保护。

或者，豁免条款允许申办者和申请人请求豁免规则中有关遵守GCP和提交支持信息的一项或多项适用要求。
如果申办者或申请人无法满足有关研究的GCP要求，例如，由于某国家的GCP要求与该规则中的定义或GCP标准不一致，申办者或申请人可以提供关于违背GCP的解释，或请求豁免。
FDA在考虑其在多大程度上可以根据具体情况依赖这些数据时，将考虑这些信息。这种灵活性与FDA在确保及时提供安全有效的产品时所执行的工作是一致的。

该规则符合FDA关于医疗器械监管的最简方法，同时不会降低证明实质等同性或合理保证安全性和有效性的法定标准。
FDA旨在确保质量数据（无论是来自US境内或境外的临床研究）用于支持IDE和上市申请及申报。如前所述，该规则旨在为申办者和申请人提供审评过程的可预测性、一致性和透明度，同时允许一定的灵活性，以满足GCP要求。

III.
讨论
根据FDA的规定，申办者和申请人可以依靠在US境内、OUS或美国境内外进行的临床研究所获得的数据来支持研究和/或FDA上市申请或申报。一些申办者和申请人可能会寻求仅依赖OUS的临床数据来支持IDE或器械上市申请或申报，这是法规允许的。
如新规则所述，如果研究是按照GCP进行的，并在适用时提供支持信息，并且FDA能够在必要时通过现场检查来验证研究数据，则FDA将接受来自设计良好的、在OUS进行的临床研究的数据，以支持IDE或器械上市申请或申报。

21 CFR 812.28条中的GCP要求有助于提高临床数据的质量和完整性，并保护人类受试者。此类规范要求还有助于确保OUS临床研究的实施方式与IDE研究所需的方式相一致。根据21 CFR 812.28（a）（1）中定义的GCP进行临床研究的要求旨在与21 CFR 50、56和812中的FDA的GCP法规、某些国际临床试验伦理和政策标准（例如，国际人用药品注册技术协调会（ICH）“药物临床试验质量管理规范：综合指南”（ICH E6），FDA于1997年将该指南用作行业指南），以及“人类受试者使用医疗器械的临床研究 - 药物临床试验质量管理规范”（ISO 14155:2011，FDA于2012年将其视为共识标准））相一致。

A.
符合药物临床试验质量管理规范
在21 CFR 812.28（a）（1）条中，将GCP定义为“以可确保数据和结果的可信性和准确性以及保护受试者的权利、安全和福利的方式来设计、实施、执行、监测、审计、记录、分析和报告临床研究的标准。”GCP包括在启动研究前由独立伦理委员会（IEC）进行审评和批准（或提供有利意见），由IEC持续审评正在进行的研究，以及在启动研究前获得并记录受试者（或者当受试者无法提供知情同意时，其法定授权代表）自由提供的知情同意。
如果负责审评研究的IEC在研究启动前发现知情同意不可行，并且现有条件与21 CFR 50.23或50.24（a）条中所述条件相一致，或者方案或其他文件中所述措施将保护受试者的权利、安全和福利，那么，在危及生命的情况下，按照GCP，无需提供知情同意。

申办者和申请人在提交器械申请和提交时，必须提供有关研究是否GCP的声明。
该规则的目的并非禁止使用来自某些研究的数据，而是确保FDA的决定是基于科学有效、合乎伦理的衍生数据。符合GCP是帮助确保临床数据可信、准确且合乎伦理的方法之一。

在某些情况下，可能会提交不完全符合GCP的研究，以支持IDE或器械上市申请或申报。此类研究可能会导致为支持此类申请或申报而提交的数据的可信度和准确性受到影响。然而，该法规使申办者或申请人有机会简要说明未按照FCP进行研究的原因，并描述为确保数据和结果的可信性和准确性，以及充分保护受试者的权利、安全和福利而采取的措施。
或者，如果申办者或申请人能够证明该要求非必要、无法实现或可通过其他行动方案得到满足，则申办者或申请人可以请求豁免。
在审议FDA对数据的依赖程度时，FDA将在考虑所有适当情况的基础上，根据具体情况审评解释或豁免请求。提请申办者和申请人注意，需提交所有临床研究的数据，包括不符合21 CFR 812.28条或21 CFR 50、56或812条要求的研究，以及器械的相关适用法规要求的其他信息。

关于开展临床研究的声明
对于在US境内开展的临床研究，根据适用的法规，IDE或器械上市申请或申报必须包括一份声明，其中应说明每项研究均按照21 CFR 50中的“保护人类受试者”法规、21 CFR 56中的“机构审查委员会”法规以及21 CFR 812中的“试验用器械豁免”法规的适用要求进行。
如果研究未按照这些法规进行，则必须纳入一份声明，描述不符合规定的原因。

对于为支持IDE或器械上市申请或申报而进行的OUS临床研究，必须纳入一份声明，用以说明每项研究均按照21 CFR 812.28（a）（1）所述GCP进行。如果未按照GCP进行研究，那么，根据适用法规，IDE或器械上市申请或申报必须包含豁免请求（根据21 CFR 812.28（c）条），或包含一份解释未按照GCP进行研究原因的声明，并包含关于为确保数据和结果的可信性和准确性以及充分保护受试者的权利、安全和福利而采取的措施的描述。

对于在US境内外的中心进行的多中心研究，各中心均需遵守当地要求。在US进行的临床研究需遵守第50、56和812条的规定。21 CFR 812.28条不适用于在OUS的中心进行的临床研究，而是为支持IDE或器械上市申请或申报，规定了FDA接受在OUS的中心进行的研究数据的标准。当多中心研究包括在US境内外的中心时，除上述所要求的声明外，申办者或申请人还应提供一份关于研究的国际性质以及中心是否符合当地适用要求的声明。

关于使用残留的未经鉴定生物样本进行体外诊断（IVD）器械研究的特殊考虑因素
FDA认识到，许多IVD研究使用的是残留的未经鉴定的人体试样。FDA发布了题为“使用无法单独识别的残留人体试样进行体外诊断器械研究的知情同意”
的指南，以解决关于IVD发展障碍的问题，并以符合药物临床试验质量管理规范原则的方式促进其发展，包括保护人类受试者。在指南中，FDA表示，计划在指南第4节所述情况下，针对知情同意的要求，行使执行自由裁量权。FDA表示，除了申办者能够将指南应用于在US境内进行的某些IVD研究之外，如果申办者和申请人遵循指南，在OUS进行的类似IVD研究，那么，只要与当地法律法规不发生冲突，FDA也不会反对此类研究。

B.
支持信息（21 CFR 812.28条）
申办者或申请人在提交来自OUS的临床研究数据以支持IDE或器械上市申请或申报时，必须纳入申办者或申请人为确保研究符合GCP而采取的措施的描述。
该描述必须提供21 CFR 812.28（b）中规定的信息，如21 CFR 812.28（a）（2）所述，或交叉引用申请或申报中的另一部分资料。
如果该信息此前提交过，申办者或申请人可通过提供此前所提交材料相关部分的交叉引用以说明所需信息的位置。如上文第III.A.（1）节所述，如果OUS临床研究不符合GCP，那么，根据适用法规，IDE或器械上市申请或申报必须包括豁免请求（根据21 CFR 812.28（c）），或包含一份旨在解释未按照GCP进行研究的原因的声明，并包含关于为确保数据和结果的可信性和准确性以及充分保护受试者的权利、安全和福利而采取的措施的描述。

21 CFR 812.28所要求的所有信息的位置应在申请或申报中明确标识。FDA建议，对于任何旨在支持IDE或器械上市申请或申报的OUS临床数据，申办者或申请人应明确指出，在申请或申报（或此前所提交的材料）中可以找到21 CFR 812.28规定的要素。如果提交了一份未按照GCP进行研究的原因的声明，以及为确保数据和结果的可信性和准确性以及充分保护受试者的权利、安全和福利而采取的措施的描述，或者将提出或之前已批准的豁免请求，对此应进行类似说明。

明确指出所需信息的来源，将有助于FDA审评IDE或器械上市申请或申报，使审评人员能够轻松确认申办者或申请人是否符合21 CFR 812.28的要求。申办者或申请人也可以使用申请或申报的附函来说明该申请或申报是否包含受限于21 CFR 812.28的OUS临床研究数据。申请或申报应包含相关临床研究报告的参考页。

FDA将在下文更详细地讨论21 CFR 812.28（b）的每项要素（“支持信息”），如21 CFR 812.28（a）（2）要求所示。虽然FDA在这些答案中参考了ISO 14155:2011和ICH E6的相关部分，但FDA提醒申办者和申请人，可以选择通过其他适当方式满足21 CFR 812.28的要求。

FDA鼓励申办者和申请人在预提交会议上与FDA讨论关于所需信息的格式和内容的任何疑问或担忧。

研究者姓名以及保存研究相关记录的研究机构和中心的名称和地址（第812.28（b）（1）条）
申办者或申请人如何满足该要求？

回答：除了研究者的姓名外，还需提供参与研究的所有机构的名称和地址，例如临床试验机构、实验室和试样采集中心。
此外，如果研究记录保存在其他地点，例如研究者办公室，那么，还必须提供这些地点的名称和地址。
如果保存记录的地点发生变更，应通知FDA。无需额外信息即可满足该要求。

研究者资格（第812.28（b）（2）条）
申办者或申请人如何满足该要求？

回答：通常，提供的关于研究者资格的信息应足以表明，基于研究者的培训以及与临床研究具体相关的经验，其有资格担任研究者。

此类文件通常包括简历或培训和经验总结。如果该信息已被纳入申请或申报的其他地方，则可以参考申请或申报中的相应部分。对于涉及新技术和/或可能增加发病率和/或死亡率风险的研究，申办者或申请人应提供额外的文件，以确定临床研究者在该领域的具体经验（例如，通过近期的演讲或出版物进行证明），并与试验样品一并提交。

此外，申办者或申请人遵循的GCP标准可能涉及到维护研究者资格的信息。欲了解更多信息，参见下文第III.B.（3）节。

研究机构描述（第812.28（b）（3）条）
有关研究机构的名称和地址的描述是否足以满足该要求？
回答：未满足，有关研究机构的名称和地址的描述通常不足以满足21 CFR 812.28（b）（3）条的要求。由于FDA通常不太可能熟悉进行OUS研究的研究机构，因此通常需要更详细的信息。一般而言，确定并描述进行研究的学术医疗中心、医院、医生办公室、临床研究单位或其他类型的机构即可。该等描述应包括足够的信息，以使FDA能够确定该等机构是否足以执行研究并满足其要求（例如，中心是否配备了适当的人员和器械进行研究，以及是否能够在必要时提供适当的紧急或专业护理）。

此外，申办者或申请人遵循的GCP标准可能涉及到维护关于研究者和研究机构选择的信息。例如，ISO 14155:2011在第5.8节、第9.2节和第9.3节中介绍了关于主要研究者资格以及研究机构的适当性和选择研究机构的理由的验证和记录。

研究者的资格和研究机构描述也将有助于FDA评估是否需要进行现场检查。

方案和研究结果的详细摘要以及病例或其他背景数据（如有要求）（第812.28（b）（4）条）
临床研究报告是否满足关于提供方案和研究结果详细摘要的要求？

回答：是的，提交一份综合详细的临床研究报告（其中包括对方案和研究结果的详细摘要），即可满足该要求，尽管其他方法也可接受。例如，如果申办者或申请人作出选择，FDA将接受ISO 14155:2011附件D中所述的临床研究报告，作为方案和研究结果的详细摘要。

详细的临床研究报告通常用于临床研究，此类临床研究有助于评价器械的安全性或有效性是否满足拟议适应症，或以其他方式支持产品拟议标签中包含的信息。提请申办者和申请人注意，即使提交了此类详细的临床研究报告，也必须提交21 CFR 807、812或814其他地方要求的任何额外信息。

FDA是否需要查阅研究者保存的病例或其他背景数据，例如医院或其他机构记录？
回答：需要，在现场检查期间或根据要求，FDA可能需要审评源文件，例如医疗记录，以确认数据。
例如，FDA的内部审评部门可能会要求提交研究者、医院或其他机构的记录。如果情况如此，则这些记录必须提供给FDA，以便FDA参考这些数据。
此外，FDA认为，应通过知情同意文件告知受试者，国际监管当局可能需要查阅受试者的医疗记录，以验证临床研究程序和数据。
有关数据和文件管理方法的示例，请参考ISO 14155:2011第6.8节或ICH E6第5.5节。

若没有必要的记录，FDA可能不接受支持IDE或器械上市申请或申报的数据。
若有记录，但由于相关外国法律禁止此类披露，导致申办者或申请人无法向FDA披露记录，则申办者或申请人可寻求豁免该要求，如下文第III.C节所述。例如，申办者或申请人应记录禁止此类披露的国家、禁令的性质，以及这些禁令可能阻碍申办者或申请人履行有关记录查阅的其他义务的程度。
随后，申办者或申请人可以在豁免请求中向FDA提交此类信息。
为了让FDA参考此类数据，申办者或申请人和FDA需要商定替代的确认方法。
此类替代确方法可能需要FDA与其他监管当局合作，或采用其他商定的确认方法。

有关器械的信息（第812.28（b）（5）条）
申办者或申请人如何满足该要求？
回答：要么必须提供一份声明，说明临床研究中使用的器械与申请或申报中所示器械相同，要么必须提供研究中使用的器械的详细描述，包括每个重要组成部分（包括所有材料和规格）、成分、属性和操作原理。
如果21 CFR 812.28（b）（5）要求的器械详细说明已被纳入IDE或器械上市申请或申报的其他部分中，则可通过交叉引用申请或申报的其他部分来满足该要求。除了对器械的详细描述外，还必须提供一份对比表，解释研究中使用的器械与申请或申报中所示器械之间的相似性和差异性（如有）。

证明数据和信息构成有效科学证据的讨论（第812.28（b）（6）条）
哪些数据和信息构成21 CFR 860.7项下的有效科学证据？
回答：仅遵守GCP标准并不能确保采集的数据构成有效科学证据。如21 CFR 860.7条中的定义所示，有效科学证据指来自良好控制的研究、部分受控研究、未匹配对照的研究和客观试验、由合格专家进行的有据可查的病史，以及关于人类使用上市器械的重要经验的报告的证据，根据此类证据，合格专家可以公平和负责任地得出结论，在使用条件下，合理保证器械的安全性和有效性。所需的证据可能因器械的特点、使用条件、警告和其他限制的存在和充分性以及使用经验的程度而有所不同。单独的病例报告、随机经验、缺乏足够细条以进行科学评价的报告以及未经证实的意见均不被视为是确认安全性或有效性的有效科学证据。
注：申办者或申请人还应解释OUS研究数据如何适用于US人口和US医疗实践。

负责审评研究的IEC的名称和地址，以及IEC符合第812.3（t）条（第812.28（b）（7）条）定义的声明
FDA认为“结构适当”的IEC是什么？
回答：在21 CFR 812.3（t）中，FDA将IEC定义为“一个独立的审评小组，负责确保参与临床研究的受试者的权利、安全和福利得到保护，并有适当结构来确保这种保护。”FDA认为，“适当结构”的IEC由合理数量的成员组成，这些成员共同拥有审评和评价拟议临床研究的科学、医学方面和伦理的资格和经验。

FDA建议，应作出一切非歧视性努力，确保IEC的构成不限于一种性别，并反映最有可能吸引研究参与者的社区的社会和文化多样性。
进一步建议，只有独立于研究者和研究申办者的成员才能对研究相关事宜进行投票表决。
FDA认识到，由于东道国的当地需求，IEC组织和成员可能因国家而异。只要IEC能够确保参与临床研究的人类受试者的权利、安全和福利得到保护，那么，这种差异可以接受。

申办者或申请人如何满足要求，以提供IEC符合第812.3（t）条定义的声明？

回答：根据21 CFR 812.28（b）（7）规定，申办者或申请人提供负责审评研究的IEC的名称和地址，以及IEC符合21 CFR 812.3（t）中定义的声明。如序言所述，除申办者或申请人外，IEC还可以提交一份声明，说明负责审评研究的IEC符合规则中的IEC定义。

如果申办者和申请人无法提供IEC符合第812.3（t）条中定义的声明，申办者和申请人也可以考虑提出如第III.C节所述的豁免请求。作为关于IEC符合第812.3（t）条定义的声明的替代项，豁免请求可以确定IEC是根据其运营所在国的适用法律法规组建和运营，并提供关于IEC组建和运营所依据的法律法规的描述。
FDA将在考虑所有适当情况的基础上，根据具体情况决定是否批准或拒绝豁免。

申办者或申请人如何满足保存信息的要求，以支持第812.28（b）（7）条要求的声明，即IEC符合第812.3（t）条的定义？

回答：根据21 CFR 812.28（b）（7）的规定，申办者或申请人必须保存支持IEC符合第812.3（t）条定义的声明的记录，包括描述IEC所有成员的资格（如职业、培训和经验）的记录，并且必须根据要求提供这些记录供FDA审评。如果因为涉及隐私问题的适用法律规定而无法做到这一点，FDA建议申办者和申请人明确记录为获得IEC成员资格所做的努力，并解释为什么无法获得或披露IEC成员资格。
这些信息可纳入豁免请求中，然后提交给FDA，如下文第III.C条所述。FDA将在考虑所有适当情况的基础上，根据具体情况决定是否批准或拒绝豁免。注：对于在OUS进行的器械临床研究，FDA不要求提交IEC成员的姓名。

IEC关于批准研究或提供有利研究意见的决定总结（第812.28（b）（8）条）
申办者或申请人应提供关于IEC决定的详情范围？
回答：在大多数情况下，对IEC批准、修改和批准或对临床研究提供有利意见的行动进行简要总结即可。例如，向FDA提供负责审评研究的IEC的相应名称和地址、一份IEC行动和日期清单（例如，初始批准日期、修改批准日期等）、或者向FDA提供IEC的批准函（如果适用，翻译成英文）（包括方案修正案的批准函）即可。如果FDA确定需要额外的信息来了解IEC关于临床研究的决定，则FDA将要求申办者或申请人提供这些信息。

在提交了IDE或器械上市申请或申报中所述规定文件后，申办者或申请人是否需要向FDA提交IEC关于持续审评的行动内容？

回答：不需要，虽然根据21 CFR 812.28（a）（1）规定要求IEC进行持续审评，但根据21 CFR 812.28（b）（8）规定，无需提交此类审评文件。但应该保留此类持续审评信息，并按FDA要求予以提供。

关于如何获得知情同意的描述（第812.28（b）（9）条）
此描述的所需详情范围？
回答：在描述如何获得知情同意时，应说明获得知情同意的人（确保获得知情同意的人对研究有所了解，并能回答所有问题）、获得同意的时间（确保在受试者参与研究前（例如，在任何研究程序前）获得同意）、以及获得知情同意的条件（确保在尽量减少强迫或不当影响的条件下获得同意）。
可接受方法示例（该方法满足21 CFR 812.28（b）（9）中关于描述如何获得知情同意的要求）包括提交以下详细说明的知情同意过程文件：ICH E6第4.8节或ISO 14155:2011第4.7和9.5节。

关于向参与受试者提供激励措施的描述（第812.28（b）（10）条）
申办者或申请人如何满足该要求？
回答：FDA认为，申办者或申请人在如何遵守21 CFR 812.28（b）（10）规定方面应具有一定的灵活性。申办者或申请人可以按照ISO 14155:2011或ICH E6的规定，提供一份样本或知情同意模板（此类样本或模板旨在说明向参与研究的受试者提供任何激励措施），以满足21 CFR 812.28（b）（10）。

或者，如欲满足该要求，申办者或申请人只需提交一份向参与研究的受试者提供的任何激励措施的简要描述即可。

FDA认为激励措施可能影响所有研究的完整性。然而，FDA仅要求提交对重大风险器械研究的任何激励措施的描述。
对于非重大风险和豁免器械研究，必须根据FDA的要求提供有关激励措施的信息。

关于申办者如何监测研究并确保研究按照方案实施的描述（第812.28（b）（11）条）
申办者或申请人如何满足该要求？
回答：申办者或申请人应描述用于监督临床研究的实施和研究数据报告的方法。申办者和申请人在选择监测方法时具有灵活性，可以采用FDA题为“临床研究监督 - 基于风险的监测方法”的指南文件中所述的基于风险的监测方法，但必须遵守研究所在国的法律法规。 
ISO 14155:2011第8.2.4节和ICH E6第5.18节描述了监测研究的其他考虑因素。

关于研究者如何接受培训以遵守GCP并按照方案实施研究的描述（第812.28（b）（12）条）
申办者或申请人如何满足该要求？
回答：提交一份关于研究者培训的声明（即是否召开了研究者会议或采取了其他措施使研究者做好准备并规范工作），是遵循21 CFR 812.28（b）（12）的一种可接受的方法，前提是该声明包括对研究者如何接受培训以遵守GCP和如何按照方案进行研究的描述，并且该声明表明研究者是否获得了遵守GCP和方案的书面承诺。此外，FDA在其网站上提供了与GCP培训机会相关的材料，包括FDA举办的年度GCP培训课程的信息。
FDA还通过临床试验改造倡议（CTTI）参与制定建议，以为研究者确定GCP培训的原则。

21 CFR 812.28（b）（12）是否要求申办者从研究者处获得遵守GCP培训和方案的签字承诺？

回答：未作要求，虽然FDA鼓励申办者从研究者处获得书面承诺，但在某些国家，此类承诺可能不需要，甚至可能被禁止。根据21 CFR 812.28（b）（12），申办者或申请人必须提交一份声明，以说明研究者是否获得了遵守GCP和方案的书面承诺，如若获得，并将此类承诺存档，以便在FDA要求时提供。对于遵循ISO 14155:2011或ICH E6的申办者，这些文件将与临床研究报告一并提交，或由申办者或申请人存档。

OUS临床研究的重大/非重大风险确定（第812.28（a）（2）条）
谁负责确定在OUS进行的临床研究的重大风险/非重大风险？
回答：FDA并未计划让外国IEC对这一决定进行监督。
FDA认识到，外国IEC可能不熟悉FDA关于重大风险和非重大风险器械研究的术语。根据IDE法规，申办者可以进行初步确定。同样，对于OUS研究，申办者或申请人可以做出初步决定，并根据自己的决定行事。
如果申办者或申请人根据自己的决定行事，他们应保留其作出此类决定的理由的文件，因为FDA可能会根据21 CFR 812.28（a）（2），要求申办者或申请人提供此类文件。
申办者或申请人向FDA提交关于确定为非重大风险器械的研究数据后，如果FDA确定该研究涉及重大风险器械，而非非重大风险器械时，FDA可能会要求提供重大风险器械研究所需的额外支持信息（见下文问答）。
对于包括US境内中心的多国研究，应采用监督US境内中心的机构审查委员会的决定。
此外，申办者和申请人可以通过Q-submission程序要求FDA作出决定，
如同申办者和申请人在US境内进行研究。

根据21 CFR 812.28，对于重大风险、非重大风险和豁免器械研究，必须向FDA提交哪些信息？
回答：重大风险与非重大风险的确定和豁免状态与申办者和申请人根据21 CFR 812.28规定提交的支持信息有关。

该规则要求进行申报和申请（此类申报和申请的内容包括为支持IDE或器械上市申请或申报而提交的在OUS进行的临床研究）的申办者和申请人提供有关研究如何符合GCP的信息。
21 CFR 812.28（a）（2）根据研究的风险程度确定了此类研究所需的不同支持信息，其中具有重大风险器械研究需要在申请或申报中提供最多的支持信息，而符合21 CFR 812.2（c）豁免标准的器械研究通常需要在申请或申报中提供最少的支持信息。

•
重大风险器械研究（21 CFR 812.28（a）（2）（i）） - 必须在IDE或器械上市申请或申报中提交第812.28（b）条所述的支持信息。

•
非重大风险器械研究（21 CFR 812.28（a）（2）（ii）） - 必须在IDE或器械上市申请或申报中提交第812.28（b）（1）、（b）（4）、（b）（5）、（b）（7）、（b）（8）、（b）（9）和（b）（11）所述的支持信息。除非FDA有所要求，否则无需在IDE或器械上市申请或申报中提交第812.28（b）（10）所述的支持信息以及确定研究涉及非重大风险器械的理由。

•
豁免研究（21 CFR 812.28（a）（2）（iii）） - 无需根据第812.28条规定在IDE或器械上市申请或申报中提交第812.28（b）（1）、（b）（4）、（b）（5）、（b）（7）、（b）（8）、（b）（9）、（b）（10）和（b）（11）条所述的支持信息以及确定研究符合第812.2（c）条中豁免标准的理由。

C.
豁免（21 CFR 812.28（c））
FDA预计，许多申办者和申请人已经按照GCP进行了OUS临床研究，因此将能够遵守21 CFR 812.28。此外，根据最终规则，允许进行一定程度的灵活调整，以便在不符合GCP的情况下，可以在上市前申报和申请中纳入声明，供FDA考虑，解释未按照GCP进行研究的原因，并描述为确保数据和结果的可信性和准确性，以及确保人类受试者的权利、安全性和福利得到充分保护所采取的措施。因此，FDA预计不会有很多豁免请求。

尽管如此，申办者或申请人仍可以通过提交21 CFR 812.28（c）项下的豁免请求，要求FDA豁免21 CFR 812.28（a）（1）和（b）项下的任何适用要求。FDA将在考虑所有适当情况的基础上，根据具体情况决定是否批准或拒绝豁免。

FDA预计，在以下情况下，可能会寻求豁免：

•
如果FDA要求研究者保存病例记录或其他背景数据（例如医院或其他机构记录），但由于适用法律禁止披露而导致此类文件不能按照21 CFR 812.28（b）（4）的要求予以提供。在此情况下，申办者或申请人应记录外国实体的披露禁令（例如，禁止此类披露的国家、禁令的性质，以及此类禁令可能妨碍申办者或申请人履行要求查阅记录的其他义务的范围）。
随后，申办者或申请人可以在向FDA提出豁免请求时提交此类信息。为使FDA能够参考受影响的数据，申办者或申请人和FDA需要商定一个替代确认程序。

•
如果申办者或申请人不是所提交研究的申办者，并且没有关于符合GCP的信息，则可以请求豁免。

豁免请求的必要内容和提交资料（第812.28（c）（1）条）
豁免请求中必须包括哪些内容？
回答：根据21 CFR 812.28（c）（1），豁免请求必须至少包含以下内容之一：

(i)
对申办者或申请人没有必要或无法遵守该要求的解释；

(ii)
对满足该要求目的的替代提交资料或行动方案的描述；或

(iii)
证明豁免的其他信息。

何时以及如何提交豁免请求？
回答：豁免请求可以作为预提交资料、原始IDE或器械上市申请或申报、补充申请或提交资料、IDE或器械上市申请或申报修正案的一部分进行提交。
在启动研究前，可以请求豁免。受影响的申请或提交资料应包括一封附函，其中应明确说明正在请求21 CFR 812.28（c）项下的豁免。该附函应说明受影响的研究以及申请或提交资料的相关部分。如果FDA已经请求并批准了豁免，则应在附函中提及此前提交的包含豁免请求的材料。

此外，FDA认识到，在某些情况下，在提交豁免请求之前，申办者或申请人可能希望与FDA讨论他们是否有能力满足21 CFR 812.28规定的所有监管要求。视情况而定，这些问题可能会在预提交资料中提交，若合适，将在预提交会议上与FDA讨论。

申办者或申请人是否应该期待对豁免请求的回应？
回答：FDA将以书面形式通知申办者或申请人豁免请求是否予以批准。

如果申办者或申请人未收到FDA关于豁免请求的回复，那将如何行事？

回答：申办者或申请人应联系接收豁免请求的FDA审评部门，以了解豁免请求的状态。申办者或申请人不应认为没有回应就意味着豁免请求已或批准。

豁免请求的公共卫生影响（第812.28（c）（2）条）
在什么情况下会批准豁免？

回答：如果FDA认为这样做符合公共卫生利益，则可能批准豁免。
该法规允许FDA在考虑所有适当情况的基础上，根据具体情况决定是否批准或拒绝豁免。

D.
记录（21 CFR 812.28（d））
申办者或申请人必须将21 CFR 812.28规定的记录保留多长时间？
回答：如果提交OUS临床研究以支持器械上市申请或申报，申办者或申请人必须在FDA就该申请或提交资料做出决定后至少保留所需记录2年，或者，如果提交研究以支持IDE，则在IDE终止或完成后将所需记录保留2年。

E.
实施

该规则何时生效？
回答：生效日期为该规则在《联邦公报》中公布后一年，以便为申办者和申请人提供额外时间，可以对其内部操作程序、研究计划等进行必要的变更，从而纳入GCP原则，并遵守该规则对支持IDE或器械上市申请或申报研究的要求。

该规则是否适用于生效日期之前开始的临床研究？

回答：FDA正在对该规则生效日期当天或之后招募的第一名受试者的临床研究实施该规则。就该规则而言，当受试者（或受试者无法提供知情同意时，其合法授权代表）签署知情同意，或参与符合第50.24条要求的临床研究时，FDA会认为受试者已登记。

如果在美国境外进行的研究在该规则生效日期之前招募了第一个受试者，那么，在该规则生效日期之前，第814.15条的要求将适用。具体而言，如果提交了在本规则生效日期之前于美国境外进行的临床研究中所对招募的第一名受试者的数据，用以支持PMA申请，则FDA将接受该数据，但前提是“这些数据有效，并且研究者按照《赫尔辛基宣言》或研究所在国的法律法规进行了研究，以能够为人类受试者提供更大保护的为准。如果使用了该国的标准，申请人应详细说明这些标准与《赫尔辛基宣言》之间的任何差异，并解释此类标准为受试者提供更大保护的原因。
”
�“人类受试者保护；接受医疗器械临床研究数据”83 FR 7366。


�21 CFR 812.28（a）（1）。


�83 FR 7366。


�本文件中监管内容的引用反映了按新规则予以修订的21 CFR 807、812和814的法规。


�就本指南而言，除非另有说明，所有提及的器械包括由CDRH和CBER监管的器械。器械的上市申请和申报包括上市前通知（510（k））申请、自动评定分类请求、上市前批准（PMA）申请、产品开发方案（PDP）申请以及人道主义器械豁免（HDE）申请。


�访问网址：� HYPERLINK "https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm" �https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm�


�《公法》第112-144号，第126条法令1113（2012）。


�《FD&C法案》第569B条（21 U.S.C. 360bbb-8b）。


�83 FR 7366。


�21 CFR 807.87（j）（1）、812.27（b）（4）（i）和814.104（b）（4）（i）。这些要求与21 CFR 814.20（b）（6）（ii）（A）和（B）中的要求相似。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、812.28（a）和（b）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�21 CFR 812.28（a）（1）。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�21 CFR 812.28（c）。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�美国国会首次根据1997年《美国食品药品监督管理局现代化法案》（FDAMA）（《公法》第105-115号）在《FD&C法案》中增加了最简条款。美国国会通过《美国食品药品监督管理局安全与创新法案》（《公法》第112-144号）和《21世纪治愈法案》（《公法》第114-225号），针对《FD&C法案》制定了额外的最简条款。参见第513（i）（1（D）（i）、513（a）（3）（D）（ii）-（iv）及513（c）（5）（A）-（D）条。


�仅基于国外临床数据的新器械的上市批准除了需遵守21 CFR 814条的规定外，还应遵守21 CFR 812.28和814.15条的规定。


�21 CFR 812.28（a）。


�21 CFR 812.28（a）（1）。


�同上。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、812.28（a）（1）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、812.28（c）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�参见21 CFR 812.27（a）、814.20（b）（8）（ii）和814.104（b）（4）（i）。


�21 CFR 807.87（j）（1）、812.27（b）（4）（i）、814.20（b）（6）（ii）（A）和（B）以及814.104（b）（4）（i）。


�同上。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�83 FR 7366，参见意见6。


�访问网址：�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071265.pdf" �https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071265.pdf�


�83 FR 7366条，参见意见14。


�21 CFR 812.28（b）。


�同上。


�21 CFR 807.87（j）（2）、812.27（b）（4）（ii）、814.20（b）（6）（ii）（C）和814.104（b）（4）（i）。


�83 FR 7366，参见意见29。


�同上。


�83 FR 7366，参见意见30。 


�83 FR 7366，参见意见30。


�83 FR 7366，参见意见31。 


�21 CFR 812.28（a）（3）和（b）（4）。


�同上。


�请注意，对于PMA申请，需要提交21 CFR 814.20（b）（6）（ii）规定的病例报告表（CRF）。


�如果未满足21 CFR 812.28（a）条中规定的条件，FDA可能不接受来自OUS临床研究的数据来支持IDE或器械上市申请或申报。


�83 FR 7366，参见意见31。


�同上。


�同上。


�同上。


�21 CFR 812.28（b）（5）。


�同上。


�21 CFR 860.7（c）（2）。


�21 CFR 814.15，如果PMA申请仅基于OUS临床数据，那么，除其他标准外，如果OUS临床数据适用于US人口和US医疗实践，则该申请可能会被批准。


�这些建议与FDA关于机构审查委员会的要求相一致。参见21 CFR 56.107（a）和（b）。


�ICH E6第3.2节（注意，ICH E6中的“试验”一词与“研究”一词互换使用）。


�83 FR 7366，参见意见37。


�同上。


�83 FR 7366，参见意见39。


�83 FR 7366 ，参见意见42。


�83 FR 7366，参见意见44。


�21 CFR 812.28（a）（2）条。


�同上。


�83 FR 7366，参见意见46。指南文件网址：�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm269919.pdf" �https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm269919.pdf�.


�欲了解更多信息，请访问网址：�� HYPERLINK "https://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/EducationalMaterials/ucm112925.htm" �https://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/EducationalMaterials/ucm112925.htm�


�� HYPERLINK "https://www.ctti-clinicaltrials.org/what-we-do/study-start/gcp-training" �https://www.ctti-clinicaltrials.org/what-we-do/study-start/gcp-training�


�83 FR 7366，参见意见7。


�同上。


�同上。


�同上。


�同上。


�医疗器械申报材料反馈意见请求：预提交计划以及与美国食品药品监督管理局工作人员的会议，网址：� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm311176.pdf" �https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm311176.pdf�.


�21 CFR 812.28（a）条。


�83 FR 7366，参见意见31。


�同上。


�21 CFR 812.28（c）。


�医疗器械申报材料反馈意见请求：预提交计划以及与美国食品药品监督管理局工作人员的会议，访问网址：� HYPERLINK "http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocumets/ucm311176.pdf" �http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocumets/ucm311176.pdf�。


�21 CFR 812.28（c）（2）。


�21 CFR 812.28（d）。


�21 CFR 814.15（b）





