所含建议不具约束力

新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间灭菌器、消毒器械和空气净化器的执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

2020年3月
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	美国食品药品监督管理局
 
	
	美国卫生与公众服务部
美国食品药品监督管理局
医疗器械和放射健康中心


前言
公众意见
本指南旨在解决新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件。由于美国食品药品监督管理局（FDA）已确定事先公众参与本指南是不可行或不适当的（见《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第701（h）（1）（C）（i）条和21 C.F.R. 10.115(g)(2)），因此，本指南在无需事先征询公众意见的情况下实施。本指南文件正在立即实施，但仍需根据FDA的良好指南规范进行评论。

意见可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2020-D-1138和申请中的完整指南标题。

更多副本
更多副本可从FDA题为“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”的网页，针对行业、FDA人员和其他利益相关者的新型冠状病毒肺炎相关指导文件（https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- issues/ covid-19-related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders）以及FDA题为“FDA指导文件搜索”的网页（请参见以下网址https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents）获得。同时，也可发送电子邮件请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov接收指南副本。请在申请中提供文件编号20019和完整的指南标题。

问题
如对本文件有任何疑问，请联系1-888-INFO-FDA 或 CDRH-COVID19-SterilizersDisinfectantsPurifiers@fda.hhs.gov。
目录

4I.
引言

II.
背景
5
III.
范围
5
A. 
灭菌器
5
B. 
消毒器械
6
（1）
化学/物理消毒器械
6
（2）
紫外线（UV）消毒器械
7
C. 
空气净化器
7
IV.
政策
7
A.
性能
9
（1）
灭菌器
10
（2）
消毒器械
11
（3）
空气净化器
12
B. 
标签
13
C.
额外有用资源
13


新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间灭菌器、消毒器械和空气净化器的执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

	本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规 的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。


I.
引言

美国食品药品监督管理局（FDA）在保护美国免受新发传染病（包括新型冠状病毒肺炎（COVID-19）大流行）等威胁方面发挥着关键作用。FDA承诺及时提供指导，以支持应对这一大流行病的工作。

FDA发布本指南是为了提供一项政策，该政策的目的是在突发公共卫生事件期间帮助扩大灭菌器、消毒器械和空气净化器的可用性和功能。

本政策仅在美国卫生与公众服务部（HHS）宣布的与新型冠状病毒肺炎有关的突发公共卫生事件期间有效，包括HHS部长根据《公共卫生服务法案》（PHS法案）第319（a）（2）条作出的任何更新。

鉴于目前的这一突发公共卫生事件，如2020年3月25日联邦公报中题为“提供新型冠状病毒肺炎相关指导文件的流程”的通知所述，请参见以下网址 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-25/pdf/2020-06222.pdf，由于FDA已确定事先公众参与本指南是不可行或不适当的（见《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第701（h）（1）（C）（i）条和21 CFR 10.115(g)(2)），因此，本指南在无需事先征询公众意见的情况下实施。本指南文件正在立即实施，但仍需根据FDA的良好指南规范进行评论。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。
II.
背景

目前爆发了由一种新冠病毒引起的呼吸道病。该病毒被命名为“SARS-CoV-2”，其引起的疾病被命名为“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）。2020年1月31日，HHS发布与新型冠状病毒肺炎相关的突发公共卫生事件公告，并动员HHS运行部门。1 此外，2020年3月13日，总统宣布全国进入紧急状态，以应对新型冠状病毒肺炎。2
新型冠状病毒已显示出迅速传播的能力，对医疗保健系统产生重大影响，并造成社会混乱。COVID-19对全球和美国的潜在公共卫生威胁都很高。为有效应对COVID-19爆发，适当的临床管理和感染控制以及实施社区缓解工作至关重要。

FDA认为，本指南中规定的政策将在发生突发公共卫生事件的情况下帮助增加灭菌器、消毒器械和空气净化器的供应，从而有助于解决这些紧迫的公共卫生问题。增加对这些器械的使用可促进灭菌或消毒医疗器械的快速周转，并降低患者和医疗保健机构对于新型冠状病毒的病毒暴露风险。

III.
范围

本指南中所述的执行政策适用于新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间的以下器械及其附件。此执行政策适用于已获得FDA上市许可的器械，以及当前未上市但受以下其中一项分类法规约束的器械。

A. 
灭菌器
医疗保健机构中使用的灭菌器是由FDA监管的医疗器械，旨在使医疗器械无菌（即无活微生物存在）。灭菌器有各种结构（从小型台式灭菌器到用于高负载的大型灭菌器）和形式（如蒸汽、环氧乙烷、汽化过氧化氢等）。FDA评估并批准上市的灭菌器，其具有特定周期参数，用于特定负载，且内置灭菌附件（例如生物指示物、化学指示物、包装、托盘等）。灭菌器的分类规定和相关产品代码见表1：
______________________

1
卫生与公众服务部部长Alex M Azar，确定存在突发公共卫生事件。（2020年1月31日），请参见以下网址https://www.phe.gov/emereency/news/healthactions/phe/Pages/2019-nCoV.aspx）。
2
关于宣布新型冠状病毒疾病（COVID-19）爆发国家紧急状态的公告（2020年3月13日），获取网址https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavims-disease-covid- 19-outbreak/。
表1 -灭菌器
	分类条例
	器械类型
	产品代码3
	器械分类

	21 CFR 872.6730
	牙髓干热灭菌器
	KOK
	III

	21 CFR 872.6730
	玻璃微球灭菌器
	ECC
	III

	21 CFR 880.6100
	环氧乙烷（EO）通风柜
	FLI
	II

	21 CFR 880.6860
	化学灭菌器
	MLR
	II

	21 CFR 880.6860
	两个或多个灭菌剂的灭菌器
	PJJ
	II

	21 CFR 880.6860
	环氧乙烷气体灭菌器
	FLF
	II

	21 CFR 880.6870
	干热灭菌器
	KMH
	II

	21 CFR 880.6880
	蒸汽灭菌器
	FLE
	II

	21 CFR 880.6880
	灭菌器自动装载系统
	PEC
	II


B. 
消毒器械
消毒器械旨在通过化学方式或物理方式杀灭病原体和其他类型的微生物。消毒器械可以杀死大多数公认的病原微生物，但不一定能杀死所有微生物形式，如细菌孢子。医疗保健机构中常用的消毒器械包括化学/物理消毒器械和紫外线（UV）消毒器械。

（1）
化学/物理消毒器械

就本指南而言，FDA认为化学/物理消毒器械包括用于对医疗器械消毒的化学消毒溶液，以及使用化学消毒溶液或物理（如热）过程对4医疗器械进行再处理的医用清洗消毒器或自动内窥镜再处理器（AERs）。表2中列出了本指南中的政策适用的化学/物理消毒器械的产品代码和分类规定：

表2 -化学/物理消毒剂器械
	分类条例
	器械类型
	产品代码
	器械分类

	21 CFR 876.1500
	内窥镜清洁附件
	FEB
	II

	21 CFR 880.68855
	医疗器械灭菌剂
	MED
	II


______________________
3
有关更多信息，请参见产品分类数据库，请参见以下网址https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。
4
术语“再处理”指经过验证的过程，通过这一过程，先前已使用或污染的医疗器械可适合后续的单次使用。参见美国食品药品监督管理局指南“在医疗保健环境中再处理医疗器械：验证方法和标签，”，网址https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling。
5
受特殊控制。
	分类条例
	器械类型
	产品代码
	器械分类

	21 CFR 880.69926
	医疗器械消毒器
	MEC
	II（豁免

上市前审核，除非指定用于高水平消毒或用于内窥镜；和

附件）

	21 CFR 880.69927
	医疗器械清洁器
	MDZ
	II

	21 CFR 892.1570
	超声波换能器、薄雾高级消毒再处理仪
	OUJ
	II

	21 CFR 892.1570
	超声波换能器、液体高级消毒再处理仪
	PSW
	II


（2）
紫外线（UV）消毒器械

紫外线消毒器械指使用UVA或UVC光产生杀菌效果的器械。其用于在手动清洁后加强医疗保健环境表面的消毒。紫外线消毒器械包括紫外线辐射室消毒器械，根据21 CFR 880.6600（产品代码OSZ），其被规定为II类器械。8
C. 
空气净化器  

空气净化装置用于医疗目的，通过暴露于紫外线辐射来杀灭空气中的病原体/微生物，或通过过滤将其去除。表3中列出了本指南中的政策适用的空气净化装置的分类规定和相关产品代码：

表3 -空气净化器
	分类条例
	器械类型
	产品代码
	器械分类

	21 CFR 880.5045
	医用再循环空气滤清器
	FRF
	II

	21 CFR 880.6500
	医用紫外线空气净化器
	FRA
	II


IV.
政策
新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间，需要保持灭菌器、消毒器械和空气净化器的充足供应，可促进灭菌或消毒医疗器械的快速周转，并有助于降低患者和医疗保健机构对于新型冠状病毒的病毒暴露风险。FDA认为，基于目前对这些器械和新型冠状病毒的理解，本指南（见第三节）范围内的某些灭菌器、消毒器械和空气净化器可能有助于降低病毒暴露的风险。
______________________
6
受特殊控制。
7
受特殊控制。
8
受特殊控制。

冠状病毒是包裹在脂双层中的RNA病毒。9,10新型冠状病毒是一种冠状病毒。如图1所示，按照对杀菌化学品的耐药性降序排列，脂质病毒是耐药性最低的微生物。9 10 11 由于灭菌过程使器械不含包括细菌孢子在内的活微生物，并且因为消毒会杀死大多数公认的病原微生物，所以通常可以推断，灭菌和消毒应尽量减少新型冠状病毒（作为耐药性最低的微生物之一）在受限空间表面和空气中的生存能力。此外，空气净化器的设计应确保过滤掉病毒大小的颗粒。

[image: image3.png]Least Resistant

Bacterial Spores

Mycobacte

Nonlipid or Small Viruses

Fungi

Vegetative Bact

Lipid or Medium-Size Viruses.




根据Favero、M.S .和Bond、W.W .所著的《医疗和手术材料的化学消毒》进行修改。摘自：《消毒、灭菌和保存》，第5版Phila：2001年利平科特•威廉斯•威尔金斯出版公司：881-917。
图1：微生物对杀菌化学品的耐药性按降序排列。
一般而言，这些器械准备上市时，灭菌器、消毒器械和空气净化器制造商需要向FDA提交上市申请。当这些器械事先获得批准或许可时，一般而言，对器械的适应症或功能的修改也需要上市前许可。但是，设备可能会在新型冠状病毒肺炎爆发期间为医疗保健机构和公众提供一些益处，为确保其可用性
______________________
9
Beniac, D., Andonov, A., Grudeski, E. et al. Architecture of the SARS coronavirus prefusion spike.Nat Struct Mol Biol 13, 751-752 (2006).
10
Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis.Methods Mol Biol.1282:1-23 (2015).
11
请参见美国食品药品监督管理局指南“在医疗保健环境中再处理医疗器械：验证方法和标签”，获取地址 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling）。
在所宣布的突发公共卫生事件期间，FDA不会反对就FDA许可的或FDA批准的灭菌器、消毒器械和空气净化器的适应症或功能进行有限修改，这些修改涉及器械对新型冠状病毒的杀灭效果，不符合法规规定的此类器械在突发公共卫生事件期间不应产生不当风险的要求：根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.8112提前提交上市前通知，或根据《FD&C法案》第515条和21 CFR 814.3913、21 CFR 807的注册和上市要求，以及21 CFR 830和21 CFR 801.20中的独特器械识别要求提交上市前批准申请（PMA）补充文件。FDA认为此类器械不会产生此类不当风险，因为第IV.A 和 IV.B节中的性能和标签元素已满足。例如，这将适用于先前获得510（k）许可的蒸汽灭菌器制造商，该蒸汽灭菌器用于医疗保健环境中的医疗器械灭菌，制造商希望在标签中包含一项声明，说明根据标签中标识的经验证的灭菌过程使用该器械时，该器械可有效杀灭新型冠状病毒。

此外，在宣布的突发公共卫生事件期间，FDA不会反对分销和使用旨在有效杀灭新型冠状病毒但尚未获得FDA上市许可的灭菌器、消毒器械和空气净化器，不符合法规规定的此类器械在突发公共卫生事件期间不应产生不当风险的要求：根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.81提前提交上市前通知，或根据《FD&C法案》第515条和21 CFR 814.39、21 CFR 807的注册和上市要求，以及21 CFR 830和21 CFR 801.20中的独特器械识别要求提交上市前批准申请（PMA）补充文件。FDA认为此类器械不会产生此类不当风险，因为第IV.A 和 IV.B节中的性能和标签元素已满足。例如，这将适用于新的医疗空气净化器制造商，该空气净化器未获得批准或许可，并且可有效过滤尘埃颗粒和细菌，而制造商想要修改过滤网尺寸，以过滤病毒，包括新型冠状病毒。

本指南中规定的执行政策不适用于旨在预防或降低医院获得性感染（HAI）或新型冠状病毒肺炎风险的灭菌器、消毒器械和空气净化器。

A.
性能

本节就与上述执行政策相关的性能设计、评估和验证提出了建议。FDA鼓励公司与FDA讨论这些建议的替代方案。
______________________
12
有关导致要求制造商向FDA提交新上市前通知（510（k））修改的进一步指导，请参阅“决定何时提交现有器械更改510（k）：行业和美国食品药品监督管理局员工指南，”，网址https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/deciding-when-submit-510k-change-existing-device。
13
有关导致要求制造商向FDA提交PMA补充文件修改的进一步指导，请参阅“须经上市前批准的器械修改（PMA）-PMA补充文件决策过程”，请参见以下网址https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices-subject-premarket-approval-pma-pma-supplement-decision-making-process。
有关本文件中引用的FDA认可标准的当前版本，请参阅FDA认可的共识标准数据库。14有关在法规提交材料中使用共识标准的更多信息，请参考FDA指南，标题为“在医疗器械上市前提交材料中适当使用自愿共识标准”。15
（1）
灭菌器

根据本指南，FDA建议根据FDA认可的16标准设计、评估和验证对灭菌器及其附件的任何修改（包括适应症或功能性更改），包括（如适用）：

•
蒸汽灭菌器
•
ANSI/AAMI ST8:2013医院蒸汽灭菌器
•
ANSI/AAMI ST55:2016台式蒸汽灭菌器

ANSI/AAMI ST79:2010/A4:2013医疗保健机构蒸汽灭菌和无菌保证综合指南
•
干热灭菌器
•
AAMI ST50:2004 (R2018)干热（加热空气）灭菌器
•
ANSI/AAMI ST40:2004m (R2018)卫生设施中台式干热（加热空气）灭菌和无菌性保证
•
环氧乙烷灭菌器
•
ANSI/AAMI ST24:1999（R2018）卫生保健机构用一般用途的环氧乙烷自动灭菌器和环氧乙烷无菌源，第3版。
•
ANSI/AAMI ST41:2008 (R2018)卫生保健设施中的环氧乙烷灭菌：安全和效能
•
其他灭菌器

•
ANSI/AAMI/ISO 14937医疗保健产品灭菌 - 灭菌剂表征和医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制通用要求

•
化学指示物

•
ANSI/AAMI/ISO 11140 - 1医疗保健产品灭菌 - 生物指示物 - 第1部分：通用要求

•
无菌包装

•
ANSI/AAMI/ISO 11607-1最终灭菌医疗器械包装 - 第1部分：物料、无菌屏障系统和包装系统的要求

•
ANSI/AAMI/ISO 11607-2最终灭菌医疗器械包装 - 第2部分：成形、密封和装配过程的确认要求

______________________
14
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm.
15
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary- consensus- standards-premarket-submissions-medical-devices.
16
关于本文件引用的当前版本FDA公认共识标准，请见FDA公认共识标准数据库（https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）。
•
刚性灭菌容器
•
ANSI/AAMI/ISO ST77:2013可重复使用医疗器械灭菌的防护器械
•
生物指示物
•
ANSI/AAMI/ISO 11138医疗保健产品灭菌 - 生物指示物系列
•
ANSI/AAMI/ISO 14161医疗保健产品灭菌 - 生物指示物 - 选择、使用和结果解释指南
制造商必须在其器械主记录和更改控制记录中记录器械的更改，并根据21 CFR 820.30和21 CFR 820.180的要求，将此信息提供给FDA。

（2）
消毒器械

出于本指南的目的，FDA建议根据FDA认可的标准设计、评估和验证消毒器械的任何修改，包括（如适用）：

•
AAMI ST58:2013 (R2018)医疗机构化学灭菌和高强度消毒

•
官方分析化学家协会（AOAC）6.3.05：2013官方方法966.04，消毒剂的杀孢子活性
•
AOAC 6.3.06:2012官方方法965.12，消毒剂的杀结核活性

•
AOAC 6.3.02:2006官方方法955.17，使用须癣毛癣菌的消毒剂的杀真菌活性
•
AOAC 6.2.01:2013官方方法955.14，使用稀释法检测消毒剂抗铜绿假单孢菌试验
•
AOAC 6.2.04:2013官方方法955.15，使用稀释法检测消毒剂抗金黄色葡萄球菌试验
•
AOAC 6.2.06:2013官方方法964.02，使用稀释法检测消毒剂抗铜绿假单胞菌试验
此外，根据本指南，当与典型的清洁/再处理实践相结合时，FDA建议消毒器械制造商评估产品是否符合与其预期用途和标签一致的消毒水平。17因此，FDA推荐以下供消毒器械许可或批准用的常用方法：

a)
对于低水平消毒：

•
定义：一种利用药剂杀死细菌、真菌和脂类病毒繁殖体的致死过程。

______________________
17
美国食品药品监督管理局指南“在医疗保健环境中再处理医疗器械：验证方法和标签”，获取地址https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling.）。
•
性能建议：证明以下每种典型营养生物的6对数减少量：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌，以及克雷伯氏菌和肠杆菌属的典型代表

b)
对于中等水平消毒：

•
定义：一种使用药剂杀灭病毒、分枝杆菌、真菌和细菌繁殖体但不杀灭细菌孢子的致死过程。

•
性能建议证明每种营养生物的6对数减少量，分枝杆菌属适当物种的3对数减少量。

c)
对于高等水平消毒：

•
定义：在低于灭菌条件下使用灭菌剂的致死过程。该过程杀死了除大量细菌孢子外所有形式的微生物。

•
性能建议证明每种营养生物的6对数减少量以及分枝杆菌属适当物种的6对数减少量。FDA建议，性能测试还包括效力测试、模拟使用测试和使用中测试，以支持该器械的有效性。18
如果器械包括紫外线灯，FDA建议，制造商应评估产品是否控制时间、紫外线辐射剂量和紫外线剂量强度，并验证清洁和消毒程序。

如果器械产生臭氧，FDA建议，制造商应评估产品是否在21 CFR 801.415中给出的最大可接受臭氧水平范围内。

制造商必须在其器械主记录和更改控制记录中记录器械的更改，并根据21 CFR 

820.30
和21 CFR 820.180的要求，将此信息提供给FDA。

（3）
空气净化器

根据本指南，FDA建议空气净化器制造商应评估或执行以下操作：

1）
证明（通过捕获或销毁相结合的方式）所声称颗粒物的4 对数减少量。

2）
如果用于抵抗细菌，则评估抵抗代表性革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的效力。

3）
如果拟用于与新型冠状病毒相关的用途，则评估抵抗代表性病毒的效力

4）
如器械产生臭氧，则根据21 CFR 801.415规定评估最高可接受臭氧水平。

5）
如果拟在有无菌区域或受控气流的区域使用，应对湍流气流和/或潜在现场污染进行风险评估。

______________________
18 有关这些试验的信息，请参见FDA指南“液态化学杀菌剂/高水平消毒剂上市前通知I510(k)l提交材料的内容和格式，” https://www.fda.gov/regulatory- information/ search-fda-guidance-documents/content-and-format-premarket-notification-510k-submissions-liquid-chemical-sterilantshigh-level。
制造商必须在其器械主记录和更改控制记录中记录器械的更改，并根据21 CFR 820.30和21 CFR 820.180的要求，将此信息提供给FDA。
B. 
标签

此外，FDA建议在上述器械上贴上标签，以帮助用户更好地理解器械的修改，例如：19
1)
与新型冠状病毒或并存疾病有关的器械新适应症或新功能可用数据的明确说明，例如：

a）
器械性能；和

b）
潜在风险（如紫外线暴露风险）

2）
明确区分FDA许可或FDA批准的适应症与非FDA许可或FDA批准的适应症。此外，FDA建议，标签应包括一份关于未经FDA许可变更的一般性声明。

3）
对于所有的消毒器械，明确说明其消毒水平。

4)
对于紫外消毒器械：

a）
应注意，紫外线消毒会减少器械上的病原体数量，但不会将其完全消除。

b）
一份声明，说明该器械是现有再处理规程的补充，而不是此类规程的替代或修改。

c）
关于时间、距离和器械有效性评估最大面积的声明。

d）
适当的紫外线危害警告标签。

e）
预期紫外线灯使用寿命的确定和必要时更换紫外线灯的程序说明。

f）
如果紫外线灯出现故障或失效应遵循的程序。

g）
准备消毒的器械或房间的说明

h）
用于消毒的器械与紫外线兼容的声明。

i）
紫外线剂量的确定。

C.
额外有用资源

以下在线资源可能对FDA的灭菌和消毒政策有所帮助：

灭菌
•
提交和审核上市前通知（510（k））中的无菌信息提交标记为无菌器械的行业和美国食品药品监督管理局员工指南20
______________________

19
对于在标签方面受到特殊控制的已许可器械的修改，FDA认为，满足这些特殊控制的制造商也将遵循第IV.B节中的推荐标签元素要求。

20
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/submission-and-review-sterility- information-premarket-notification-510k-submissions-devices-labeled
•
医疗保健机构使用的灭菌器上市前通知510（k）指南21
•
在医疗保健环境下再处理医疗器械：验证方法和标签 - 行业和美国食品药品监督管理局员工指南22
消毒
•
医用清洗机和医用清洗消毒器-II类特殊控制指南 医疗器械行业和FDA审核人员用文件23
•
上市前通知指南\用于医疗保健机构的自动内窥镜 清洗机、清洗剂/消毒器和消毒剂[510（k）1文件24
•
上市前通知的内容和格式\液体化学 杀菌剂/高级消毒剂[510(k)]文件-行业和FDA审核人员指南25
•
在医疗保健环境下再处理医疗器械：验证方法和标签-行业和美国食品药品监督管理局人员指南26
______________________
21
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-premarket-notification- 510k- sterilizers-intended-use-health-care-facilities
22
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices- health- care-settings-validation-methods-and-labeling
23
https://www.fda.gov/medical-devices/guidance-documents-medical-devices-and-radiation-emitting-products/ medical- washers-and-medical-washer-disinfectors-class-ii-special-controls-guidance-document-medical
24
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-premarket-notification- 510k- submissions-automated-endoscope-washers-washerdisinfectors-and
25
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-and-format-premarket- notification-510k-submissions-liquid-chemical-sterilantshigh-level
26
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices- health-care-settings-validation-methods-and-labeling
细菌孢子





分枝杆菌





非脂质或小病毒





真菌





营养细菌





脂质或中型病毒





抵抗力最低





抵抗力最高








