所含建议不具约束力

医疗器械软件功能和移动医疗应用程序的政策
面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南
文件发布日期：2019年9月27日
文件首次发布日期：2013年9月25日
本文件取代2015年2月9日发布的《移动医疗应用程序》。
如对本文件有关医疗器械和辐射健康中心（CDRH）监管器械的内容有任何疑问，请发送电子邮件至digitalhealth@fda.hhs.gov联系数字健康部。
如对本文件有关生物制品评价与研究中心（CBER）监管器械的内容有任何疑问，请致电1-800-835-4709或240-402-8010联系交流、外联和发展办公室（OCOD）。
	[image: image1.png]I U.S. FOOD & DRUG

ADMINISTRATION




	美国卫生与公共服务部

美国食品药品监督管理局

医疗器械和辐射健康中心

生物制品评价与研究中心


前言

公众意见
电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FAD审议。纸质版意见可提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane，Room 1061，(HFA-305)，Rockville，MD 20852。
所有意见均应注明备案文件编号FDA-2011-D-0530。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。
其他副本
CDRH
其他副本可通过互联网获得。也可发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov申请获取本指南的电子副本。请在申请中注明文件编号1741和本指南的完整标题。
CBER
可通过以下方式获取其他指南副本：寄送信函至生物制品评价与研究中心（CBER），交流、外联和发展办公室（OCOD），地址：10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903；或致电1-800-835-4709或240-402-8010；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或访问https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information- biologics/biologics-guidances获取。

目录
1I.
引言


3II.
背景


4III.
定义


4A.
移动平台


4B.
移动应用程序（移动App）


4C.
移动医疗应用程序（移动医疗App）


6D.
受监管的医疗器械


6E.
移动医疗App制造商


9IV.
范围


10V.
器械软件功能的监管方法


10A.
器械软件功能：作为FDA监管监督重点的软件功能子集


12B.
FDA预期行使自由裁量权的软件功能（FDA不会强制要求执行《FD&C法案》要求）


14VI.
监管要求


16附录A：非医疗器械的软件功能示例


22附录B：FDA预期行使自由裁量权的软件功能示例


24附录C：作为FDA监管监督重点的软件功能示例（器械软件功能和移动医疗App）


27附录D：现行法规示例


31附录E：特定器械监管要求概述


36附录F：常见问题（FAQ）


41附录G：其他资源


41A.
指南文件


41B.
标准




医疗器械软件功能和移动医疗应用程序的政策
面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南
	本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。


I.
引言

美国食品药品监督管理局（FDA）已经认识到软件应用程序（App）和移动App的各种实际和潜在功能、创新的快速发展，以及此类应用程序对公众健康的潜在受益和风险。通过发布本指南文件，FDA旨在告知制造商、分销商和其他实体FDA将如何应用其监管权限选择预期用于移动平台（移动应用程序或“移动App”）或通用计算平台的软件应用程序。鉴于移动平台或其他通用计算平台上部署的软件功能的快速扩展和广泛适用性，FDA发布本指南文件，以阐明FDA预期应用其监管权限进行选择的软件功能子集。
FDA将属于“器械功能”的软件功能称为“器械软件功能”。器械软件功能可能包括“医疗器械独立软件（SaMD）”和“医疗器械嵌入式软件（SiMD）”
,
。符合器械定义的软件功能可部署在移动平台、其他通用计算平台上或部署在器械硬件的功能或控制中。如果符合器械定义的软件功能部署在移动平台上，则可将其称为“移动医疗App”。本指南中所述政策与软件功能可能运行的平台无关，本指南所述政策特定于功能且适用于不同平台。因此，使用诸如“移动医疗App”、“移动医疗App制造商”、“器械软件功能”和“器械软件功能制造商”等术语描述的政策并非特定于该功能是部署在移动平台还是其他通用计算平台上。
很多软件功能不属于医疗器械（即此类软件功能不符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第201(h)节中的医疗器械定义），因而不在FDA的器械监管范围内。一些软件功能可能符合医疗器械的定义，但由于对公众造成的风险较低，因而FDA将对此类器械行使自由裁量权（即不强制执行《FD&C法案》要求）。
与FDA考虑软件功能而非平台的现行监督方法一致，FDA预期仅对符合下列条件的软件功能进行监管监督：属于医疗器械；如不按照预期用途使用，其功能可能会对患者安全造成风险。
FDA发布本指南旨在为软件制造商提供明确说明和可预测性。本文件已更新，以与《21世纪治愈法案》第3060(a)节保持一致，该法案修订了《FD&C法案》第520节，删除了《FD&C法案》第201(h)节器械定义中的某些软件功能，并与2015年2月9日首次发布的标题为《医疗器械数据系统、医疗影像存储器械和医疗影像通信器械》的指南文件
保持一致。FDA网站上的移动App和软件示例
（2013年9月25日后添加）已纳入本文件的适当附录中，以保持一致性。
如需获取本文中所引用的FDA认可的现行版本标准，请访问FDA认可的共识标准数据库。
关于在监管提交中使用共识标准的更多信息，请参见FDA指南《在医疗器械上市前提交中适当使用自愿共识标准》
和《标准制定及其在生物制品评价与研究中心审查的监管提交中的使用》。

一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应”的词义是指建议或推荐，而非要求。
II.
背景

移动平台变得越来越人性化，具有计算能力强大和随时可用的特点，创新人员在该背景下开发出了更为复杂的移动App，以充分利用移动平台的便携性。其中一些新的软件功能专门用于辅助个人进行健康管理。其他软件功能则作为可供医护人员使用的工具，可以为患者提供更好、更便捷的治疗。
1989年，FDA编制了一份关于如何判定基于计算机的产品和/或基于软件的产品是否属于医疗器械、以及若属于医疗器械，FDA预期如何对其进行监管的通用政策声明。该文件，即《FDA计算机产品监管政策》，就是后来众所周知的《软件政策草案》。但1989年以后，将计算机和软件产品作为医疗器械使用的趋势呈指数式增长，产品类型趋于多元化且愈加复杂（这一趋势仍在持续）。鉴于此，FDA做出决定：《软件政策草案》未能充分解决与含软件的医疗器械监管相关的所有问题。因此，《软件政策草案》于2005年被废止。

虽然FDA尚未发布可以广泛适用的软件政策，但已正式对符合医疗器械定义的某些类型的软件应用程序进行了分类，并且通过分类确定了可适用于此类医疗器械及其制造商的特定监管要求。这些软件器械包括具有一个或多个软件组件、部件或附件的产品，以及仅由软件组成的器械。
FDA先前已经明确表示：针对用于分析医疗器械数据的软件应用程序，传统做法是将其作为医疗器械附件
或医疗器械软件进行监管。2014年，国际医疗器械监管机构论坛为此类软件应用程序制定了全球统一的词汇表，并对术语“医疗器械独立软件（SaMD）”
进行了定义。
与传统医疗器械一样，属于器械功能的某些软件功能（在本文件中称为“器械软件功能”）可能对公众健康造成潜在风险。此外，某些器械软件功能可能会针对运行软件功能的平台功能造成特有的风险。例如，移动平台的屏幕尺寸较小、分辨率较低和环境光线不受控等情况都会对在移动器械上解读放射影像造成不良影响。在评估此类产品的适当监管监督时，FDA将会考虑到此类风险。

本指南阐明并概述了FDA的最新见解。FDA将继续评价此类技术在改善医疗保健、减少潜在医疗失误和保护患者方面的潜在影响。
III.
定义

A.
移动平台

在本指南中，“移动平台”是指带有或不带有无线连接的手持式商用现成（COTS）计算平台。此类移动平台示例包括移动计算机，如智能手机、平板电脑或其他便携式计算机。
B.
移动应用程序（移动App）

在本指南中，移动应用程序或“移动App”是指可在移动平台（即带有或不带有无线连接的手持式商用现成计算平台）上执行（运行）的软件应用程序，或为移动平台定制但需要在服务器上运行的基于web的软件应用程序。
C.
移动医疗应用程序（移动医疗App）

在本指南中，“移动医疗App”是指包含符合《FD&C法案》第201(h)节中医疗器械定义的器械软件功能的移动App
；并且符合以下任一条件：
· 作为受监管的医疗器械的附件；或
· 将移动平台转换为受监管的医疗器械。
移动App的预期用途决定了其是否符合“器械”定义。如21 CFR 801.4所述，
预期用途可通过标签
声明、宣传材料或制造商及其代表的口头或书面声明表示。当移动App的预期用途为诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病，或影响人类身体结构或任何功能时，如果其预期用途不是《FD&C法案》第520(o)节中排除在器械定义之外的软件功能，则该移动App属于《FD&C法案》第201(h)节中规定的器械。
以可以使发光二极管（LED）工作的移动App为例。如果其制造商预期将该系统用于一般照明（即没有特定的医疗器械预期用途），则该移动App不属于医疗器械。但如果制造商通过营销、贴标和分销环境推广该移动App，将其用作医生对患者进行检查的光源，则该光源的预期用途类似于常规器械（例如检眼镜）。
一般而言，如果软件功能预期用于执行某个医疗器械功能（即用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病），则无论是在何种平台上运行，该应用程序均属于医疗器械。例如，如果移动App预期用于在智能手机上运行，分析并解读EKG波形以检测心脏功能异常情况，则应将其视为与在台式电脑上运行的具有相同功能的软件类似，并应按照21 CFR 870.2340（“心电图仪”）的规定对其进行监管。FDA对常规器械的监督侧重于其功能，对软件功能的监督方法同样侧重于其功能。FDA的监督不由平台决定。根据本指南，FDA不会对智能手机或平板电脑的销售或普通/常规消费者的使用进行监管。FDA的监督适用于执行医疗器械功能的软件功能，例如移动医疗App或软件应用程序将移动平台或通用计算平台转换为医疗器械的情况。然而，如上所述，FDA将仅对符合下列条件的软件应用程序进行监督：如不按照预期用途使用软件应用程序，其功能可能会对患者安全造成风险。
D.
受监管的医疗器械

在本指南中，“受监管的医疗器械”是指符合《FD&C法案》第201(h)节中的器械定义，并且已经通过上市前提交FDA审查予以许可或批准或已经为其指定分类的产品。
该定义可包括FDA将通过上市前提交审查予以许可或批准或将为其指定分类的新型器械（无论是否在移动平台上运行）。
受监管的医疗器械示例参见附录D。
E.
移动医疗App制造商

在本指南中，“移动医疗App制造商”是指符合CFR第21篇第803部分、第806部分、第807部分和第820部分中制造商定义的制造移动医疗App的任何人士或实体。
移动医疗App制造商可能包括为整个受监管的医疗器械或根据多个软件组件编写规范、设计、标签或创建软件系统或应用程序的任何人士。该术语中不包括仅分销移动医疗App而不参与制造的人士；例如，此类分销商包括“谷歌商店”、“iTunes应用程序商店”和“黑莓应用程序世界”的所有者和运营者。例如，移动医疗App制造商包括符合下列条件的任何人士或实体：
· 根据多个组件创建、设计、开发、贴标、再贴标、再制造、修改或创建移动医疗App软件系统。其中可能包括使用COTS软件组件创建移动医疗App并将该产品作为移动医疗App进行上市销售的人士或实体；

· 创建移动医疗App的规范或需求，或从其他人士或实体（第二方）采购产品开发/制造服务，以便之后用于商业销售。例如，根据21 CFR 803.3的规定，如果“开发商”（即提供工程、设计和开发服务的实体）可以根据“编制者”编写的规范创建移动医疗App，则编写并制定该移动医疗App规范的“编制者”即为移动医疗App的“制造商”。在本指南中，移动医疗App的制造商可包括创建移动医疗App原始概念（原始规范）的人士或实体，如另有其他实体承担了移动医疗App的所有制造和分销职责，则该等其他实体为“制造商
”。如果移动医疗App的软件“开发商”仅负责执行设计和开发活动，以将编制者的规范转换为移动医疗App，则其不能成为制造商，而应将编制者视为制造商；
· 为移动平台创建移动医疗App和硬件附件，通过移动医疗App、硬件附件和移动平台的任意组合将其用作医疗器械；
· 创建移动医疗App或软件系统，通过网站订购、软件服务
或其他类似方法为用户提供医疗器械功能的访问权限。

与之相比，下文举例说明了不属于移动医疗App制造商的人士或实体（即不在CFR第21篇第803部分、第806部分、第807部分和第820部分的制造商定义范围内的人士）。这些示例中的人士或实体不属于制造商，因此均无需办理企业注册并将其产品列入FDA的清单
或提交上市前申请：
· 仅分销或市售其平台，且并未（通过上市声明 – 例如标签声明或宣传材料）将平台预期用于医疗器械功能的移动平台制造商或分销商。在移动平台上运行移动医疗App时，应将移动平台作为移动医疗App预期用途的组件。
因此，该移动平台制造商无需遵守质量体系法规以及企业注册和产品提列要求。
例如，如果可以在（品牌名）手机上运行移动医疗App，但（品牌名）公司并未将该（品牌名）手机预期用作医疗器械，则（品牌名）公司不能被视为移动医疗App制造商或医疗器械制造商。同样，在该示例中，销售给消费者的（品牌名）手机也不在FDA的医疗器械监管范围内。FDA认为仅分销移动医疗App的实体（例如“iTunes应用程序商店”和“安卓市场”的所有者和运营者）不能视作医疗器械制造商。FDA同样认为，不能因为某移动平台可用于运行FDA监管的移动医疗App，就将该移动平台的制造商视作医疗器械制造商。
· 按照CFR第21篇第803部分、第806部分、第807部分和第820部分的定义，仅提供移动医疗App市场准入（即仅分销移动App）但不参与任何功能制造的第三方。例如，此类第三方可能包括仅参与提供在线市场以供移动医疗App制造商商业化分销其移动医疗App的所有者和运营者。此类在线市场的具体示例包括“谷歌商店”、“iTunes应用程序商店”和“黑莓应用程序世界”；

· 用于开发、分销或使用移动医疗App的工具、服务或基础设施的供应商。例如，包括互联网连接（即网络服务）供应商、通用计算机或信息技术供应商、为内容或软件应用程序托管web服务的供应商。其他的工具、服务或基础设施供应商包括客户支持服务、数据中心托管服务、云托管服务、应用程序托管服务、无线运营商或软件开发工具包供应商。但是，移动医疗App或软件系统（用户通过网站订购、软件服务
或其他类似方法即可使用医疗器械的功能）的创建者将被视作移动医疗App制造商；

· 制造移动医疗App或变更移动医疗App以仅用于其诊所，且未标示或推广该移动医疗App以供其他执业医生或其他个人使用的执业医生（包括内科医师、牙医和验光师）。
,
例如，如果XYZ医生（一名执业医生）创建了一个移动医疗App（称之为““XYZ记录仪”），可将心电图电极连接到智能手机，并将“XYZ记录仪”提供给他/她的患者，用于记录患者的24小时心电图读数。这种情况下，XYZ医生不能视作移动医疗App制造商。如果XYZ医生在某一医疗机构工作（包括telehealth网络）并且允许集体诊所内的其他医师将XYZ记录仪提供给患者。这种情况下，XYZ医生不能视作移动医疗App制造商。但如果XYZ医生（一名执业医生）分销“XYZ记录仪”，并通过贴标或推广使其可供其他医师或由其他医师（或其他专业认证人士）广泛使用，则XYZ医生将视作移动医疗App制造商；
· 制造移动医疗App仅用于研究、教学或分析使用，而未将其投放商业销售的个人。FDA已指出，虽然将移动医疗App用于涉及人类受试者的研究目的的人员无需遵守企业注册和产品名单要求，但应遵守试验用器械豁免规范。
,

IV.
范围

本指南说明了FDA对软件功能子集进行重点监督的意图。第III节定义的移动医疗App包括符合器械定义并且预期用于以下目的之一的移动App：
· 作为受监管的医疗器械的附件；或
· 将移动平台转换为受监管的医疗器械。

附录A举例说明了某些软件功能，其中部分软件功能为FDA认为不符合器械定义因此在本指南中不属于器械软件功能或移动医疗App的移动APP。
第V.B节和附录B举例说明了某些软件功能，其中部分软件功能为可能符合器械定义，但由于对患者造成的风险较低，因而FDA预期行使自由裁量权的移动App。

本指南不涉及用于进行患者特定分析以辅助并支持临床决策的软件。
FDA关于医疗器械附件的政策并非仅限于器械软件功能，超出了本指南的范围。具体而言，本指南不涉及FDA关于医疗器械附件的通用方法。
如果开发的软件功能符合器械（如移动医疗APP）的定义，并具有全新的预期用途，FDA鼓励您与FDA取得联系，讨论可能适用的监管要求。
V.
器械软件功能的监管方法

如本指南所述，FDA预期对符合下列条件的软件功能进行监管监督：属于医疗器械；如不按照预期用途使用，其功能可能会对患者安全造成风险。这种监督器械软件功能的方法与FDA监督产品医疗器械功能及其对患者造成的风险（无论形状、尺寸或平台如何）的现有方法一致。FDA认为如不按照预期正常运行，此类器械软件功能子集对公众健康造成的潜在风险等同于或类似目前受监管的器械。
FDA强烈建议，符合器械定义的所有软件和移动App制造商在设计并开发其器械软件功能时应遵守质量体系
法规（其中包括《药品生产质量管理规范》），并在适当情况下对其器械进行及时纠正，以免患者和用户受到伤害。
对于器械软件功能，制造商必须遵守与适用器械分类相关的要求。如果器械本身属于某一医疗器械分类，其制造商应遵守该分类的相关要求。与其他器械一样，必须将器械软件功能分类为I类（一般控制）、II类（一般控制加特殊控制）或III类（上市前批准）。

A.
器械软件功能：作为FDA监管监督重点的软件功能子集
软件功能可以多种形式存在，但需要注意，FDA预期会对如下和附录C中的一系列软件功能子集实施监管监督。此类软件功能可以通过使用附件、显示屏、传感器或其他此种方法将通用计算平台或移动平台转变为受监管的医疗器械。不管转变背后的机制如何，FDA均认为此类软件是器械软件功能。
以下是FDA认为属于受监管监督器械软件功能的软件功能：
1.
属于一种或多种医疗器械扩展的软件功能，通过连接
至此类器械，可用于控制
该器械或分析医疗器械数据。
· 用于控制医疗器械的软件功能示例包括：能够通过移动平台控制血压袖带充盈和回缩的软件，以及通过将控制信号从移动平台传输到胰岛素泵来控制胰岛素泵输送胰岛素的移动App。

此类器械软件功能属于所连接器械的附件，因而必须遵守所连接器械适用的控制要求。FDA认为此类器械软件功能是所连接医疗器械在预期用途和功能上的扩展。因此，此类器械软件功能必须遵守所连接医疗器械适用的法规，以解决任何相关的风险。
2.
通过使用附件、显示屏或传感器或通过纳入与当前受监管的医疗器械类似的功能将移动平台转换为受监管的医疗器械的软件功能（通常为移动App）。对于通过使用附件、显示屏、传感器或其他类似组件将移动平台转换为受监管的医疗器械的软件功能，必须遵守与转换平台相关的器械分类要求。

· 此类软件功能示例包括：将移动平台用作医疗器械功能的软件功能，例如：将血糖试纸读取仪连接至移动平台作为血糖仪使用；或将心电图（ECG）电极连接至移动平台，以测量、存储和显示ECG信号；在移动平台上使用内置加速度计收集睡眠呼吸暂停的监测信息的软件功能；在移动平台上使用传感器（内置或外置）创建电子听诊器功能，从而可将移动平台转换为电子听诊器的软件功能；此类移动App的制造商都必须遵守法规21 CFR 870.1875(b)（电子听诊器）的要求；与之相似，显示用于诊断的放射影像的软件功能可将移动平台转换为II类影像存档和通信系统（PACS），应遵守21 CFR 892.2050的要求。

FDA批准了数种带有移动平台附件的移动医疗App。具体而言，根据心电图仪、心电向量图仪或血压监测器产生的信号监测患者心率差异的患者监测移动App根据21 CFR 870.2300（心脏监测）的要求被分类为心脏监测软件。使用硬件附件或接口连接至监测系统的其他已获许可的移动医疗App包括自动电子血压计（根据21 CFR 870.1130的要求）和围产期监测系统（根据21 CFR 884.2740的要求）。
3.
可以进行患者特定分析并提供患者特定诊断或治疗建议而成为受监管的医疗器械的软件功能。此类功能类似于先前已获许可或批准的此类软件器械或具有与之相同的功能。

· 可对来自于其他医疗器械的数据（电子收集或手动录入）进行复杂分析或解读的软件功能示例包括：可以使用患者特定参数并为放射治疗计算剂量或创建剂量方案的软件功能；计算机辅助检测软件（CAD）；影像处理软件
；放射疗法治疗计划软件
。FDA认为，无论在何种平台上运行，此类软件都具有相同的患者风险水平。

对于可进行患者特定分析的器械软件功能，FDA鼓励其制造商与FDA取得联系，讨论可能适用的法规要求。更多示例可参见附录C。
B.
FDA预期行使自由裁量权的软件功能（FDA不会强制要求执行《FD&C法案》要求）

FDA预期行使自由裁量权的软件功能包括：
1.
帮助患者（即用户）进行疾病或病况自我管理，而不提供具体的治疗或治疗建议；

2.
为医疗服务提供者提供简单任务的自动化；或
上述各类和下文列出的部分软件功能可能属于器械软件功能，但其他软件功能则不属于器械软件功能。对于下文所列属于器械的软件功能示例，其给患者造成的风险较低，因此FDA预期行使自由裁量权。
下文举例说明了FDA预期行使自由裁量权的软件功能：

3.
通过指导或提醒的方式，提供或促进补充临床护理以帮助患者在日常中管理自己健康的软件功能 – 这些软件功能通过促进行为改变或在日常中指导患有特定疾病或可识别健康状况的患者以提供补充
专业临床护理。示例包括：
· 具有下列功能的软件功能：指导患者应对心血管疾病、高血压、糖尿病或肥胖等状况，并制定策略以保持健康体重、获取最佳营养、锻炼并保持体形、控制盐摄入量，或通过简单提醒以帮助患者遵守预定药物治疗给药方案
。
4.
可用于便捷访问患者健康状况或治疗情况相关信息的软件功能（不止可以提供医疗参考的电子“副本”） – 其中包括通过将患者特定信息（例如诊断、治疗、过敏、体征或症状）与临床实践中常用参考信息
（例如实践指南）相匹配，可为用户提供背景相关信息，以便于用户对特定患者进行评估的软件。示例包括：
· 可针对常见疾病或病况（例如流感）使用患者诊断结果为临床医生提供最佳治疗指导原则的软件功能；

· 可作为药物相互作用或药物过敏查询工具的软件功能。

5.
专门用于通过采集影像，帮助患者向其医疗服务提供传达潜在医疗状况，以补充或增强数据或信息，从而帮助患者与医疗服务提供者进行沟通的软件功能 – 这些产品的风险很小或没有风险，或者由具有医疗应用经验的医疗服务提供者全权负责。示例包括：
· 专门用于医疗用途的App，可利用移动器械的内置摄像头或连接摄相机，记录或传输图片（例如患者皮肤病变或伤口的照片），为医疗服务提供者之间或医疗服务提供者与患者/护理者之间的会诊提供补充或增强资料（否则就只能是口头描述）。

6.
在临床实践中常用于进行简单计算的软件功能 – 此类软件功能为临床医生提供了便捷的方式，以进行医学院
教授和临床实践中常用的各种简单医学计算。此类软件通常专门定制用于临床，但其功能类似于简单的通用工具，例如纸质图表、电子表格、定时器或通用数学计算器。包括医学计算器在内的此类通用工具示例包括：
· 身体质量指数（BMI）；

· 身体总水量/尿素分布容积；

· 平均动脉压；

· 格拉斯哥昏迷量表评分；

· 阿普伽新生儿（APGAR）评分；

· 美国国立卫生研究院（NIH）卒中量表；或

· 分娩日期估算器。

针对讨论的上述类别，其他示例可参见附录B。
VI.
监管要求

本指南（包括附录C和附录D中的现有医疗器械监管分类）旨在协助制造商确定软件功能是否符合器械的定义以及FDA对该产品的预期。
其他信息可参见《器械建议：医疗器械分类
》。本节详细说明了适用于本指南所述器械软件功能的监管要求（如第V节所述）。
器械软件功能的制造商必须遵守与如下适用器械分类规范相关的要求。根据器械软件功能的分类和相关规范，制造商必须遵循规范确定的相关控制。
每个器械分类的相关控制通常如下。
I类器械：一般控制，包括：
· 企业注册和医疗器械名单（CFR第21篇第807部分）；

· 质量体系（QS）法规（CFR第21篇第820部分）；

· 标签要求（CFR第21篇第801部分）；

· 医疗器械报告（CFR第21篇第803部分）；

· 上市前通知（CFR第21篇第807部分）；

· 报告纠正和消除（CFR第21篇第806部分）；以及

· 试验用器械临床研究的试验用器械豁免（IDE）要求（CFR第21篇第812部分）。

II类器械：一般控制（如I类器械所述）、特殊控制以及（大部分II类器械的）上市前通知。
III类器械：一般控制（如I类器械所述）和上市前批准（CFR第21篇第814部分）。
附录E概述了上述要求。其他信息可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory- assistance，《医疗器械管理规范概述
》和《医疗器械研究方式和上市
》。如需更多帮助，请联系行业和消费者教育部门（DICE）：电子邮箱：DICE@fda.hhs.gov；电话：301-796-7100或800-638-2041。
附录A：非医疗器械的软件功能示例
本附录提供了软件功能的代表性列表，以说明可用于医疗环境、临床治疗或患者管理但不属于医疗器械的软件类型。由于此类软件功能不属于医疗器械，因而不在FDA的监管范围内。FDA了解到，该列表中可能未涵盖其他独特和创新的软件功能，这些功能也构成医疗护理相关软件。该列表并不详尽；仅用于阐述说明并协助识别不属于医疗器械的软件功能。

FDA认为不属于器械并且没有相关FDA现行法律监管要求的软件功能示例包括：
1.
预期为具有通用文本搜索功能的医学教科书或其他参考材料的电子“副本”（如电子书、有声读物）提供查阅权限的软件功能 – 这些软件功能不属于器械，因为软件预期用作参考材料，不用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病（便于医疗专业人士对特定患者进行评估、替代临床人员的判断或进行任何临床评估）。此类软件功能的示例包括：
· 医学词典；

· 电子版的医学教科书和文献，例如《医师桌上参考手册》或《精神疾病诊断与统计手册》（DSM）；

· 疾病和病况的临床描述系列丛书；

· 急救百科全书或紧急医疗信息；

· 医学首字母缩略词和定义；

· 医学术语的多语言翻译。
2.
供医疗服务提供者用作医学培训的教育工具或用于加强之前接受的培训的软件功能– 此类软件功能可能不止具有提供电子文本（例如视频、交互图）的功能，但其不属于器械，因为预期此类软件功能通畅预期用于用户教育，并非用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病（便于医疗专业人士对特定患者进行评估、替代临床人员的判断或进行任何临床评估）。此类软件功能的示例包括：
· 含有医学影像、图片、图表的医学教学用闪视卡片；

· 问答测试App；

· 交互式解剖图或视频；

· 手术培训视频；

· 医疗委员会认证或换证准备App；

· 模拟各种心脏骤停情况的游戏，对医疗专业人士进行心肺复苏（CPR）技能培训。
3.
用于一般患者教育和方便患者获取常用参考信息的软件功能 – 该软件可以特定于患者（即患者特定特征的过滤信息），但预期用于提高患者意识、教育和授权，并最终支持以患者为中心的医疗。此类功能不属于器械，因为其预期用于患者教育，并非（通过辅助临床决策）用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病（即：便于医疗专业人士对特定患者进行评价、替代临床人员的判断或进行任何临床评估）。示例包括以下软件功能：
· 为医疗服务提供者提供将关于患者疾病、病况、治疗或未来手术的教育信息（例如交互式图表、有用链接和资源）分发给患者的门户；

· 帮助指导患者向医生提出与他们自身的疾病、病况或担心情况相关的适当问题；

· 提供关于无麸质食品或餐馆的信息；

· 帮助将患者与可能适当的临床试验相匹配，便于患者和临床试验研究者之间的沟通；

· 提供急救或CPR的教程或培训视频；

· 允许用户输入药片形状、颜色或印记并显示与描述相符的药片图片和名称；

· 寻找距离用户位置最近的医疗机构和医生；

· 提供紧急热线和医生/护士咨询热线清单；

· 提供用户位置附近药店的药品和医疗产品的价格并进行比较。
4.
可用于医疗机构进行通用办公操作自动化，并非预期用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病的软件功能。示例包括以下软件功能：
· 确定计费代码，如ICD-9（国际疾病统计分类）；

· 用于保险索赔数据的收集和处理，以及其他性质类似的管理App；

· 用于分析保险索赔的欺诈或滥用情况；

· 用于医疗业务计费功能或跟踪并了解计费时间和程序的趋势；
· 生成关于医疗预约或献血预约的提醒；

· 帮助患者在线跟踪、审查并支付医疗报销和账单；

· 医生轮班管理；

· 管理或安排医院病房或床位；

· 显示医院急诊室和急救机构的等待时间和电子挂号情况；

· 允许医疗服务提供者或医务人员处理付款（例如采用可以兼容HIPAA的App处理付款）；

· 在会诊患者或进行临床访视后跟踪或进行患者满意度调查。
5.
属于通用辅助器械或通用产品的软件功能– 此软件不属于器械，因为其不用于诊断疾病或其他病况，也不用于治愈、缓解、治疗或预防疾病。示例包括以下软件功能：
· 将移动平台用作放大镜（但并非专门用于医疗目的
）；

· 使用移动平台录制音频、记笔记、将音量放大回放音频，或其他类似功能；

· 可以使患者或医疗服务提供者通过电子邮件、基于web的平台、视频或其他通讯机制（但不是专门用于医疗用途）进行互动；

· 提供去往医疗机构的地图和导航；

· 允许医疗服务提供者以安全且受保护的方式进行交流（例如采用可以兼容HIPAA的App以便医院的医疗服务提供者能够互发短信）。
6.
可供个人登录、记录、跟踪、评价、作出决策或提供整体体形、身心健康建立和保持相关行为建议的软件功能，例如下列软件功能：
· 提供工具以督促或鼓励健康饮食、运动、减肥或与健康生活方式或健康相关的其他活动；

· 提供饮食日志、卡路里计数器或制定饮食建议；

· 提供饮食计划和食谱；

· 跟踪日常活动，或提供锻炼或姿势建议；

· 跟踪正常婴儿睡眠和进食习惯；

· 积极监测锻炼活动情况并了解其趋势；
· 帮助健康人群跟踪其正常睡眠模式的数量或质量；

· 提供头脑挑战游戏或通用“大脑年龄”测试的评分并保持跟踪；

· 提供日常激励技巧（例如通过文字或其他类型的消息），以减轻压力并促进积极精神面貌；

· 使用社交游戏来鼓励健康的生活习惯；

· 计算锻炼消耗的卡路里。
7.
使个人与ONC健康IT认证项目认证的EHR软件进行交互的软件功能– 这些软件功能可以为个人提供健康记录系统的访问权限，或使其能够以电子方式访问EHR系统中存储的健康信息。该类别中包括仅允许个人查看、转存或下载EHR数据的软件功能。此类软件功能通常是为了便于一般开展患者健康信息管理和健康记录保持活动。
8.
为患者提供简单的工具，用于组织并跟踪其健康信息的软件功能；
9.
可用于便捷查阅患者健康状况或治疗相关信息的软件功能；
10.
为患者提供简单的工具，用于组织并跟踪其健康信息的软件功能 – 此类软件功能可以为患者提供工具，用于组织并跟踪其健康信息，但不会提供任何建议以改变或变更原先处方中的治疗或疗法。示例包括：
· 为特定病况或慢性疾病（例如肥胖症、食欲减退、关节炎、糖尿病、心脏病）患者提供简单工具，以记录其事件或测量结果（例如：血压测量结果、用药时间、饮食、日常活动或情绪状态），并将此类信息与其医疗服务提供者共享，作为疾病管理计划的一部分。
11.
专门用于帮助患者记录、显示或与供应商沟通潜在医疗状况的软件功能 – 这些产品的风险很小或没有风险，或者由在医疗应用中使用过这些产品的医疗服务提供者全权负责。示例包括：
· 作为视频会议门户网站，专门用于医疗用途并增强患者、医疗服务提供者和护理者之间沟通的软件。
12.
能够在患者就诊期间为医疗服务提供者提供患者个人健康记录/健康信息（此类记录或信息托管于网络平台或其他平台）查阅权限的软件功能；
13.
根据ONC健康IT认证项目认证的适用于医疗保健提供者的软件功能，例如通过记录免疫需求、同意书和免疫批号以协助跟踪或管理患者免疫接种；
14.
帮助哮喘患者记录（即收集和记录）吸入器使用情况、哮喘发作、发作时使用者的位置或哮喘发作的环境触发因素的软件功能；
15.
根据ONC健康IT认证项目认证的软件功能，可提示医疗服务提供者手动输入症状、行为或环境信息（这些信息的细节由医疗服务提供者预先定义）并存储信息以备日后查看；
16.
可以记录临床医生与患者的对话并将其（或链接）发送给患者，以便就诊后访问的软件功能；
17.
允许用户记录（即收集和记录）数据（如血糖、血压、心率、体重或器械中的其他数据）以便最终与医疗服务提供商共享或将其上传到（根据ONC健康IT认证项目认证的）在线（云）数据库、个人或电子健康记录（分别为PHR或EHR）的软件功能；
18.
使患者或医疗服务提供者能够与根据ONC健康IT认证项目认证的PHR系统或EHR系统进行交互的软件功能；
19.
符合非器械MDDS
定义的软件功能– 这些软件功能仅用于转存、存储、转换格式和显示医疗器械数据或结果，而无需控制或更改所连接医疗器械的功能或参数。其中包括（当这些APP不用于提供主要诊断或做出治疗决定时）用作受监管的医疗器械辅助显示的软件功能，或用于主动患者监测相关的软件功能；
20.
显示患者特定医疗器械数据的软件功能– 包括直接从影像存档和通信系统（PACS）服务器中显示医疗影像的软件功能；
21.
用于转存、存储、转换格式或显示临床实验室试验或其他器械数据和结果、医疗专业人员对此类数据和结果的研究结论、关于此类研究结论的一般信息以及有关此类实验室试验或其他器械的一般背景信息的软件功能（用于解释或分析临床实验室试验或其他器械数据、结果和研究结论的功能除外）。
· 转存、存储、转换格式并显示医疗器械数据（未对数据做出任何变更），且不会控制或更改任何所连接医疗器械功能或参数的软件功能（即符合非器械MDDS定义的软件功能）；

· 符合非器械MDDS定义，可以连接至护理中心站并将医疗器械数据显示（但不分析或解释）至医生的移动平台以供查看的软件功能；

· 并非用于诊断影像分析（如显示影像以便用于多学科患者管理会议（如巡视）或患者咨询）的软件功能（并且此类软件功能包括持续出现的屏幕通知，如“仅供参考且并非用作诊断用途”）。
附录B：FDA预期行使自由裁量权的软件功能示例
本附录举例说明了可能符合医疗器械定义，但FDA预期行使自由裁量权的软件功能。此类软件功能可能预期用于诊断疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病。虽然此类软件功能可能符合医疗器械定义，但由于公众风险较低，因而FDA将会允许此类软件功能行使自由裁量权。
美国FDA了解到，该列表中可能未涵盖其他独特和创新的软件功能，这些功能也构成医疗护理相关软件。该列表并不详尽；仅用于阐述说明并协助识别目前不在监管要求范围内的软件功能。
1.
可为确诊精神疾病（例如创伤后应激障碍（PTSD）、抑郁症、焦虑症、强迫症）的患者提供帮助的软件功能，提供“每日技巧”行为技术和可供用户在焦虑感增加时使用的音频消息，以保持患者的行为应对技能；
2.
可为戒烟者、戒瘾者或孕妇定期提供教育信息、提醒或激励指导的软件功能；
3.
使用GPS定位信息提醒可引发哮喘症状的哮喘环境条件，或者在靠近预先确定的高风险位置时提醒成瘾患者（药物滥用者）的软件功能；
4.
使用视频或视频游戏激励患者在家进行物理治疗锻炼的软件功能；
5.
提示用户输入目前希望同时服用的草药或药物、提供关于文献中是否出现过药物相互作用的信息并提供所报告的相互作用类型总结的软件功能；
6.
通过使用患者特征（例如年龄、性别和行为风险因素），提供来自于知名权威机构的患者特定筛查、咨询和预防建议的软件功能；
7.
通过使用常见体征和症状清单，提供可能的医学病况列表以及关于应在何时前往医疗机构就诊的建议的软件功能；
8.
通过体征和症状调查问卷指导用户，以提供最适合其需求的医疗机构类型建议的软件功能；
9.
使用宽带或蜂窝电话技术，允许用户启动预先指定的护士呼叫或紧急呼叫的软件功能；
10.
供患者或护理者创建警报或一般紧急通知并将其发送至急救中心的软件功能；
11.
跟踪药物治疗情况并提供用户配置的提醒器以提高用药依从性的软件功能；
12.
为患者提供可访问其健康信息的门户的软件功能，例如访问上一次临床就诊时采集的信息或历史趋势分析以及生命体征比较（例如体温、心率、血压或呼吸率）；
13.
汇总并显示个人健康状况趋势的软件功能（例如住院率或警报通知率）；
14.
供用户收集（电子或手动录入）血压数据，并通过电子邮件共享该数据、跟踪并了解趋势，或者将其上传至个人或电子健康记录的软件功能；
15.
为牙龈疾病用户提供口头健康提醒或跟踪工具的软件功能；
16.
为前驱糖尿病患者提供指导或工具，以帮助其建立更好的饮食习惯或增加运动量的软件功能；
17.
在适当的时间给希望戒瘾的药物滥用者显示影像或其他信息的软件功能；
18.
以人口数据（年龄、性别）、临床信息（当前诊断）和当前药物治疗为基础，采用报告形式说明药物与药物之间的相互作用以及相关安全性信息（副作用、药物相互作用、活性成分）的软件功能。
附录C：作为FDA监管监督重点的软件功能示例（器械软件功能和移动医疗App）
本附录举例说明了属于医疗器械的软件功能（即器械软件功能），FDA将会对其进行重点监管监督。此软件符合《FD&C法案》第201(h)节对器械的定义，如果软件不按照预期用途使用，其功能会对患者的安全造成风险。下文每个示例都提供了可能相关的产品代码和/或法规编号列表。
FDA鼓励器械软件制造商检索FDA的公共数据库，例如“产品分类
”数据库和“510(k)上市前通知
”数据库，以确定某一器械的监管水平，并获取相关监管要求的最新信息。
可将移动平台转换为受监管的医疗器械并因此成为FDA监管监督重点的软件功能：此类移动App使用移动平台的内置功能，例如：光照、振动、相机或其他类似资源，以实现医疗器械的功能（例如供执业医生用于疾病诊断或治疗的移动医疗App）。可能使用的产品代码：取决于预期用途和软件功能；更多示例请参见下文。
· 使用连接到移动平台的传感器或电极来测量并显示心脏电信号（心电图或ECG）的软件功能。可能使用的产品代码：DPS、MLC、OEY（21 CFR 870.2340）、MLO、MWJ（21 CFR 870.2800）。
· 使用移动平台带有的传感器或电极或移动平台本身的工具（例如麦克风和扬声器），以电子方式放大并“扩放心脏、动脉、静脉和其他内脏器官声音”（即电子听诊器）的软件功能。可能使用的产品代码：DQD（21 CFR 870.1875（b））。
· 使用移动平台带有的传感器或电极或移动平台本身的工具（例如加速度计），以测量心肺复苏（CPR）过程中的生理参数并提供关于CPR质量反馈的软件功能。可能使用的产品代码：LIX（21 CFR 870.5200）。
· 使用移动平台带有的传感器或移动平台本身的工具，以记录、查看或分析眼球运动，从而用于诊断平衡障碍（即眼球震颤描记仪）的软件功能。可能使用的产品代码：GWN（21 CFR 882.1460）。
· 使用移动平台本身的工具（例如扬声器），产生受控水平的测试音调和信号，用于诊断听力评估并协助诊断可能的耳部疾病（即听力计）的软件功能。可能使用的产品代码：EWO（21 CFR 874.1050）。
· 使用移动平台带有的传感器或移动平台本身的工具（例如加速度计），以测量某些疾病引起的震颤程度（即震颤传感器）的软件功能。可能使用的产品代码：GYD（21 CFR 882.1950）。
· 使用移动平台带有的传感器或移动平台本身的工具（例如加速度计、麦克风），以测量睡眠过程中的生理参数（例如肢体运动、大脑的电活动（EEG））并将其用于诊断特定疾病和病况（例如睡眠呼吸暂停）的软件功能。可能使用的产品代码：OLV（21 CFR 882.1400）、LEL、MNR（21 CFR 868.2375）、FLS、NPF（21 CFR 868.2377）。
· 使用移动平台的附件，以测量氧饱和度并将其用于诊断特定疾病或病况的软件功能。可能使用的产品代码：DQA、NLF、MUD、NMD（21 CFR 870.2700）或DPZ（21 CFR 870.2710）。
· 询问有意献血的人士献血历史问题，并记录和/或传输问题答案的软件功能，以便采血机构在采集血液或血液成分之前判定献血者是否合格。可能使用的产品代码：MMH（21 CFR 864.9165）。
· 使用移动平台的附件测量血糖水平的软件功能。可能使用的产品代码：NBW（21 CFR 862.1345）。
· 使用移动平台的附件（例如：光源、激光）来治疗痤疮、去皱或脱毛的软件功能。可能使用的产品代码：OLP、OHT、OHS（21 CFR 878.4810）、OZC（21 CFR 890.5740）。
· 将某移动平台上的麦克风或扬声器用作音响测定器，以便医疗服务提供者按照不同频率确定听觉损耗的软件功能。可能使用的产品代码：EWO（21 CFR 874.1050）。
· 采用数学算法分析皮肤损伤影像（如分形分析）并为用户提供病变风险评定的软件功能。
可连接至现有器械，以控制其操作、功能或能源，并因此成为FDA监管监督重点的软件功能：此类软件功能可以控制植入式或身体配戴式医疗器械的操作或功能（例如更改设置）。可能使用的产品代码：取决于“上级”医疗器械的预期用途和功能；更多示例请参见下文。
· 可改变输液泵功能或设置的软件功能。可能使用的产品代码：MEB、FRN、LZH、LZG、OPP、MEA（21 CFR 880.5725）、FIH（21 CFR 876.5820）、LKK。
· 可作为计算机断层扫描（CT）或X射线设备的无线远程控制或同步器械的软件功能。可能使用的产品代码：JAK（21 CFR 892.1750）、IZL（21 CFR 892.1720）、KPR（21 CFR 892.1680）。
· 可以控制或更改植入式神经肌肉刺激器设置的软件功能。可能使用的产品代码：GZC（21 CFR 882.5860）。
· 可以校准、控制或更改人工耳蜗设置的软件功能。可能使用的产品代码：MCM。
· 可以控制血压袖带充气或排气的软件功能。可能使用的产品代码：DSJ（21 CFR 870.1100）、DSK（21 CFR 870.1110）、DXN（21 CFR 870.1130）。
· 用于校准助听器并评估助听器、主助听器、集体助听器或集体听觉训练器产生的电声频率和声强特征的软件功能。可能使用的产品代码：ETW（21 CFR 874.3310）。
用于主动患者监测以分析患者特定医疗器械数据并因此成为FDA监管重点的软件功能：
· 采集或处理连接到床旁（或心脏）监护仪的生理信号，以用于主动患者监测的软件功能。可能使用的产品代码：DSI、MHX、MLD（21 CFR 870.1025）、DRT、MWI、MSX（21 CFR 870.2300）。
· 处理宫缩和胎心率数据，以用于远程监控分娩过程的软件功能。可能使用的产品代码：HGM（21 CFR 884.2740）。
· 用于呈现影像以便进行诊断分析的软件功能，作为影像存档和通信系统受到监管。可能使用的产品代码：LLZ（21 CFR 892.2050）。
附录D：现行法规示例
本附录提供了关于受监管的医疗器械分类、监管分类以及《美国联邦法规》（CFR）第21篇列出的法规编号的更多示例。软件制造商可通过本表识别受监管的医疗器械。
在下表中– 法规编号8xx.yyyy是指21 CFR 8xx.yyyy；器械分类的1类、2类、3类 – 是指适用于该器械的分类；提交类型“510(k)豁免”–是指制造商无需在器械上市之前提交上市前通知（即510(k)）。但是，510(k)的豁免可能会受到某些限制。提交类型“510(k)” –是指制造商通常需要提交上市前通知。
	法规编号
	法规描述
	法规涵盖的器械（及当前产品代码）示例
	器械分类
	提交类型

	862.1345
	血糖测试系统
	系统，测试，血糖，非处方（NBW）
	2
	510(k)

	862.2100
	临床使用的计算器/数据处理模块
	数字影像，存储与通讯，非诊断，实验室信息系统（NVV）
	1
	510(k)豁免

	864.9165
	血液机构计算机软件及附件
	血液机构计算机软件（BECS），输血管理，献血管理
	2
	510(k)

	868.1850
	监测肺量计
	肺量计，监测（带/不带警报）（BZK）
	2
	510(k)

	868.1920
	电导体式食道听诊器
	听诊器，食道，电导体（BZT）
	2
	510(k)

	868.2375
	呼吸频率监测器
	睡眠呼吸记录仪（MNR）
	2
	510(k)

	868.2377
	呼吸暂停监测器
	监测器，呼吸暂停，家用（NPF）
	2
	510(k)

	870.1025
	心律失常探测器和警报器（包括ST段测量和警报）
	探测器和警报，心律失常（DSI）
	2
	510(k)

	870.1110
	血压计算机
	计算机，血压（DSK）
	2
	510(k)

	870.1130
	非侵入式血压测量系统
	系统，测量，血压，非侵入式（DXN）
	2
	510(k)

	870.1875（b）
	听诊器
	肺音监测器（OCR）
	2
	510(k)豁免

	
	
	电子听诊器（DQD）
	2
	510(k)

	870.2300
	心电监测器（包括心率计和心率警报）
	监测器，心脏（包括心率计和心率警报）（DRT）
	2
	510(k)

	
	
	监护仪，生理，患者（无心律失常检测或警报）（MWI）
	2
	510(k)

	
	
	系统，网络和通讯，生理监护仪（MSX）
	2
	510(k)

	870.2340
	心电图仪
	监测器，ST段心电图（MLC）
	2
	510(k)

	
	
	单导非处方心电图仪（OEY）
	2
	510(k)

	870.2700
	血氧仪
	血氧仪（DQA）
	2
	510(k)

	870.2770
	阻抗式容积描记仪
	分析仪，身体组成（MNW）
	2
	510(k)

	870.2800
	医疗磁带记录仪
	心电图，动态，分析算法（MLO）
	2
	510(k)

	
	
	记录仪，事件，植入式心脏（无心律失常检测）（MXC）
	2
	510(k)

	874.1050
	听力计
	听力计（EWO）
	2
	510(k)豁免

	874.3400
	耳鸣掩蔽器
	掩蔽器，耳鸣（KLW）
	2
	510(k)

	874.4770
	耳镜
	耳镜（ERA）
	1
	510(k)豁免

	876.1500
	内窥镜及附件
	内镜视频成像系统/组件，消化内科，泌尿外科（FET）
	2
	510(k)

	876.1725
	胃肠动力监测系统
	记录仪，外部，压力，放大器和传感器（FES）
	2
	510(k)

	878.4160
	手术用相机及附件
	相机，电影，显微外科，带音频（FWK）
	1
	510(k)豁免

	
	
	相机，静止，显微外科（FTH）
	1
	510(k)豁免

	
	
	相机，电视，内窥镜，带音频（FWG）
	1
	510(k)豁免

	878.4810
	用于普通外科、整形外科和皮肤科的激光手术设备
	以光照为基础的非处方除皱仪（OHS）
	2
	510(k)

	
	
	非处方激光痤疮治疗仪（OLP）
	2
	510(k)

	880.2400
	卧床患者监测器
	监测器，卧床患者（KMI）
	1
	510(k)豁免

	880.2700
	立式患者体重称
	体重称，立式，患者（FRI）
	1
	510(k)豁免

	880.2910
	医用电子体温计
	体温计，电子，临床（FLL）
	2
	510(k)

	880.5580
	针灸针
	定位仪，穴位（BWJ）
	2
	510(k)豁免

	880.6350
	电池供电的医疗检查灯
	光照，检查，医疗，电池供电（KYT）
	1
	510(k)豁免

	882.1400
	脑电图仪
	全蒙太奇脑电图仪（GWQ）
	2
	510(k)

	
	
	带有脑电图仪的标准多导睡眠记录仪（OLV）
	2
	510(k)

	882.1550
	神经传导速度测定器械
	器械，神经传导速度测定（JXE）
	2
	510(k)

	882.1620
	颅内压力监测器械
	器械，监测，颅内压（GWM）
	2
	510(k)

	882.1890
	诱发反应光刺激器
	刺激器，光，诱发反应（GWE）
	2
	510(k)

	882.1900
	诱发反应听力刺激器
	刺激器，听力，诱发反应（GWJ）
	2
	510(k)

	882.1950
	震颤传感器
	传感器，震颤（GYD）
	2
	510(k)

	884.2730
	家用子宫活动监测器
	监测器，心率，胎儿，无应激试验（家用）（MOH）
	2
	510(k)

	884.2740
	围产期监测系统及附件
	系统，监测，围产期（HGM）
	2
	510(k)

	884.2800
	计算机分娩监测系统
	系统，监测，产程进展（NPB）
	2
	510(k)

	884.2900
	胎儿听诊器
	听诊器，胎儿（HGN）
	1
	510(k)豁免

	884.6120
	辅助生殖附件
	附件，辅助生殖（MQG）
	2
	510(k)

	884.6190
	辅助生殖显微镜，显微镜附件
	显微镜，显微镜附件，生殖，辅助（MTX）
	1
	510(k)豁免

	886.1510
	眼球运动监测器
	监测器，眼球运动，诊断（HMC）
	2
	510(k)

	886.1570
	检眼镜
	检眼镜，电池供电（HLJ）
	2
	510(k)豁免

	886.1930
	眼压计及附件
	眼压计（HPK）
	2
	510(k)

	886.5540
	低视力放大镜
	放大镜，手持式，低视力（HJF）
	1
	510(k)豁免

	
	
	眼镜显微镜，低视力（HKC）
	1
	510(k)豁免

	892.1560
	超声波脉冲回波成像系统
	系统，成像，光学相干断层扫描（OCT）（NQQ）
	2
	510(k)

	892.2030
	医学影像数字化仪
	数字化仪，影像，影像学（LMA）
	2
	510(k)豁免

	
	
	数字化仪，影像，眼科（NFH）
	2
	510(k)豁免

	892.2050
	影像存档和通信系统
	系统，影像处理，影像学（LLZ）
	2
	510(k)

	
	
	系统，影像管理，眼科（NFJ）
	2
	510(k)


附录E：特定器械监管要求概述
本附录对医疗器械（包括器械软件功能）的某些监管要求进行了详细说明。FDA在网上发布了其他资源和出版物，详细说明了此类要求和其他一些要求。
1.
企业注册和医疗器械名单
按照CFR第21篇第807部分的规定，医疗器械制造商必须每年在FDA进行企业注册
并提交一份上市器械名单。通过注册和名单要求，FDA可以了解器械制造商及其制造的器械类型。医疗器械制造商必须在FDA进行企业注册，并通过名单
形式将其上市的器械告知FDA。
其他信息可参见《器械建议：器械注册和名单
》。如需更多帮助，请联系风险管理运行部监管政策和系统科：电子邮箱：reglist@fda.hhs.gov，电话：301-796-7400。也可联系行业和消费者教育部门（DICE）获取帮助：电子邮箱：DICE@fda.hhs.gov，电话：301-796-7100或800-638-2041。
2.
试验用器械豁免（IDE）要求
试验用器械豁免（IDE）可以容许将试验用器械用于临床研究中，以便采集必需的安全性和有效性数据，用于支持向FDA提交的上市前批准（PMA）申请或上市前通知510(k)申请。对于重大风险器械的临床研究，必须经过FDA和机构审查委员会（IRB）的批准，而后方可开始研究。对于非重大风险器械的研究，经过IRB的批准后即可开始研究。
FDA鼓励医疗器械制造商（采用创新技术开发软件）与FDA召开早期合作会议，以便接收关于此类器械（需要临床研究以支持上市）的检测与开发方面的建议。
如需了解关于此类会议的其他信息，可参见2001年2月28日发布的指南：《基于FDA现代化法案（FDAMA）的早期合作会议；行业和CDRH工作人员最终指南
》。”
关于试验用器械豁免的更多信息，可参见《器械建议：试验用器械豁免
》。”
3.
标签要求
医疗器械制造商必须遵守CFR第21篇第801部分（针对医疗器械）和第809部分（针对体外诊断产品）规定的相关标签规范。
4.
上市前批准或许可提交
医疗器械制造商应确定当前涵盖其器械的分类。制造商必须按照器械分类要求编制适当的上市前提交，并提交至FDA。
其他信息可参见《器械建议：器械注册和名单
》。”
5.
质量体系法规（QS法规）
医疗器械制造商必须遵守该QS法规。
QS法规中并未详细说明制造商必须以何种方式来制造特定的器械，但为所有制造商制订了框架，遵守框架要求以确保其产品符合相关要求和规范标准。作为该框架的一部分，制造商必须制定产品要求，以确保器械安全性和有效性，并建立用于器械设计、制造和分销的方法和规程。
此外，按照QS法规（21 CFR 820.30）部分要求，制造商必须通过计算平台对器械软件功能进行适当验证和确认，以确保器械运行的安全性和有效性。
制造商必须通过采购控制确保建立适当的控制和流程，以便确保器械软件功能的分销、安装和运行安全。
如需关于QS法规的其他信息，可参见《质量体系（QS）法规/医疗器械生产质量管理规范
》。
6.
医疗器械报告（MDR）（不良事件报告）
按照医疗器械报告（MDR）规范的要求，若医疗器械制造商或进口商收到或以其他方式获知信息（任何来源），合理表明其已上市的器械可能导致或造成了死亡或严重伤害，或发生故障；或者制造商上市的器械或类似器械如果故障复发，有可能导致或造成可报告的死亡或严重伤害，制造商需要向FDA提交报告。
MDR要求医疗器械制造商：
· 按照21 CFR 803.10（c）和803.50的规定，提交涉及其医疗器械的可报告MDR事件；

· 按照21 CFR 803.53的规定，在5日内提交报告；

· 按照21 CFR 803.56的规定，提交补充报告；

· 按照21 CFR 803.17的规定，针对所有医疗器械事件的识别和评价，建立、维护并实施书面规程，以确定事件是否属于可报告的MDR；

· 按照21 CFR 803.50(b)(3)的规定，对每起事件展开调查，并评价事件的起因；以及

· 按照21 CFR803.18的规定，针对关于医疗器械不良事件的所有投诉，建立并维护一份完整的文件。

MDR报告（FDA表格3500A）中必须包括21 CFR 803.52规定的制造商合理获知的所有信息。合理获知的信息包括下列任何信息：
· 可通过联系使用机构、进口商或其他原始报告者来获得的信息；

· 制造商持有的信息；或者

· 可通过器械分析、检测或其他评价获得的信息。

关于以何种方式填写3500A表格的其他指导，可参见标题为《FDA 3500A填表说明
》的文件。

关于MDR规范和上报要求的其他指南，可参见标题为《制造商医疗器械上报
》的文件。
关于医疗器械上报和MDR政策解读的问题：
· 致电：（301）796-6670（语音）

· 电子邮箱：RSMB@fda.hhs.gov
· 邮寄地址：美国食品药品监督管理局器械和辐射健康中心报告系统监测科，10903 New Hampshire Avenue, WO Bldg. 66, Room 3217, Silver Spring, MD 20993-0002
7.
纠正问题

医疗器械制造商可随时自愿采取措施，或按照FDA的要求采取措施以纠正问题。器械制造商通常会采取自愿措施。器械制造商必须采取的措施类型包括但不仅限于：
· 检查器械的问题；

· 维修器械；

· 调整器械设置；以及

· 升级软件，以降低“漏洞”或意外反应的风险。

在某些情况下，FDA可能会要求制造商通过其他方式解决器械的问题，包括将召回市面上的产品产品从市场上撤回。在提供纠正行动建议时，FDA会考虑到器械软件功能作为大型患者护理系统的一个组成部分的基本作用。

向FDA报告纠正情况：

按照21 CFR 806.10的规定，医疗器械制造商必须在纠正启动后的10个工作日内尽快将器械纠正和撤回的相关行动上报至FDA。具体而言，医疗器械制造商必须将对器械进行的任何纠正行动上报至FDA，此类纠正行动是为了降低器械的健康风险，或对器械导致的违反《FD&C法案》行为（可能会造成健康风险）予以补救。
上报要求不能广泛适用于对器械的所有改良。例如，有些行动可以提高移动医疗App的质量，但不会降低移动医疗App造成的健康风险或无法对违反《FD&C法案》行为予以补救，因而根据21 CFR 806.1(b)的规定无需上报。
如果不涉及“健康风险”，则无需上报至FDA，但器械制造商必须保留纠正记录。
例如，制造商的此类行动可能是：采取变更措施，以纠正给用户造成麻烦但不会对用户或患者的健康造成风险的缺陷。
如需关于CFR第21篇第806部分项下的上报要求的更多信息，可参见《器械建议：召回、纠正与撤回
》。
附录F：常见问题（FAQ）
1）我方有一个软件功能未在本指南中明确规定。从FDA获得关于该产品的更多信息的最佳方式是什么？
回答：FDA指出，本指南并未说明用于医疗护理的所有类型的软件。一些制造商可能不确定其软件功能是否属于监管监督范围内的医疗器械，或者FDA是否预期对其医疗器械行使自由裁量权。如果该器械在监管监督范围内，制造商可能会有疑问：何种监管要求适用于该软件功能？
在回顾本指南后，FDA鼓励软件制造商采用下列方式与FDA取得联系，以获得更多信息：
-
电话或电子邮箱–如需了解监管信息，请联系行业和消费者教育部门（DICE）。邮箱：DICE@fda.hhs.gov；电话：301-796-7100或800-638-2041。

有关软件或移动App是否为医疗器械的信息，请联系digitalhealth@fda.hhs.gov。

针对血液机构使用的App或CBER法规的其他领域，如有任何问题，可联系生物制品评价与研究中心，交流、外联和发展办公室，10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring；电子邮箱：ocod@fda.hhs.gov，电话：1-800-835-4709或240-402-7800。
-
在线– FDA在网上发布了其他资源和出版物，详细说明了各种监管要求。建议从查看FDA的“器械建议”
网站和在线课程“CDRH了解”
开始。本指南其他章节提供了与特定议题相关的更多详细信息的链接。
-
信函–针对器械软件功能的适用分类和法规要求的书面反馈，制造商应使用513(g)流程。具体而言，制造商应为513(g)申请提交下列各项：
· 使用费；

· 申报说明函；

· 软件描述；

· 软件用途描述；以及

· 针对软件的任何拟议标签或宣传材料，以及已合法上市的类似器械的标签或宣传材料（如适用）。
通常，FDA将会在收到信息请求后60天内，向制造商发送机密信函，对513(g)的回应。关于513(g)中需要包括的具体内容以及应将其发送到何处的具体信息，可参见FDA标题为《针对<联邦食品、药品和化妆品法案>中“513(g)信息申请包含非约束性建议”章节的FDA和行业规程》的指南文件。
关于513(g)使用费用的更多信息，可参见FDA标题为《513(g)信息申请使用费用
》的指南文件。”
2）
为什么FDA建议可能属于器械和可能属于器械软件功能但FDA预期行使自由裁量权的软件制造商遵守质量体系（QS）法规？

回答：FDA认为所有的医疗器械软件制造商均应建立适当的质量管理体系，以便确保其产品一致符合相关要求和规范标准，并且可以在整个生命周期内提供软件支持。适当的质量管理体系中包括适当的风险管理策略、良好设计规范、验证与确认，以及适当的方法，可用于纠正并预防产品使用引起的患者风险和不良事件。所有此类要素均为FDA质量体系法规的一部分。
3）
FDA质量体系法规是否类似于我方已使用的软件开发实践？

回答：很有可能。虽然并非QS法规中的所有原则都适用于高质量器械软件功能的开发和制造，
但其中大部分都适用，并且与常用的公认软件开发实践相一致，例如电气和电子工程师协会（IEEE）、软件工程知识体系（SWEBOK）和Carnegie Mellon软件工程研究所的能力成熟度模型集成（CMMI）方法等规范。
FDA的QS法规方法也经过与某些国际标准的协调，例如：ISO 9001和ISO 13485 
与此类国际标准相似，QS法规中并未详细说明制造商必须以何种方式来制造特定的器械，但为所有制造商制订了开发和遵循的框架，以帮助确保其产品符合相关要求和规范标准。QS法规可根据任何制造商规模和产品类型进行调整。制造商可以选择最适合其器械和制造流程的要求。

4）
对器械软件功能至关重要的QS法规部分有哪些示例？可以从何处找到关于这一情况的详细信息？
回答：虽然不是一份完整的清单，但QS法规中与所有器械制造商相关的一些原则包括：风险评定和管理、设计控制、纠正和预防措施。风险评定和管理是质量管理体系中的重要组成部分。对于医疗器械的开发和生产安全，良好设计规范是非常重要的。对于制造商而言，重要的是要建立规程来识别、分析、纠正并预防软件相关原因造成的患者或使用者伤害。上述举例的参考文件可参见本指南的附录E。对制造商有用的其他原则参考如下：
FDA的《医疗器械制造商设计控制指南》，可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/design-control- guidance-medical-device-manufacturers。
FDA的《软件确认的一般原则》指南，可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/general- principles-software-validation。
5）
是否所有器械软件功能制造商都必须完成上市前提交，并在获得FDA的许可或批准后才能上市？
回答：不，不是所有的制造商都必须完成上市前提交（即510(k)或PMA）才能将其器械软件功能上市。此项决定取决于器械分类。对于器械可豁免510(k)或PMA要求的制造商，无需向FDA提交申请即可将器械上市。例如，大部分I类器械都可以豁免上市前提交要求，其监管控制程度最低。
无论医疗器械是否需要遵守上市前提交要求，大部分医疗器械（包括I类器械）都必须遵守其他基本要求（称之为“一般控制”）。关于“一般控制”以及医疗器械制造商该怎样遵守此类要求的更多信息，可参见《器械建议：医疗器械的一般控制》和《监管控制》。

6）
某些FDA分类声明其为“510(k)豁免”。510(k)豁免是什么意思？如何知道这是否适用于我方产品？
回答：如果某一分类表示器械类型为“510(k)豁免”，这意味着，制造商无需提交上市前通知（即510(k)）即可上市销售器械。但是，510(k)豁免可能会受到某些限制。鼓励制造商按照CFR第21篇第862-892部分的规定来确认器械的豁免状态以及该状态的任何限制条件。关于510(k)豁免器械的更多信息，可参见：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpcd/315.cfm。
7）
如果器械软件功能需要提交510(k)，那么在提交的申请中，FDA建议提供何种类型的软件文件？
回答：关于FDA建议的上市前提交中应提供的软件相关文件，详细说明可参见FDA的《医疗器械中的软件上市前提交内容指南
》。
如果器械软件功能使用了现成软件，制造商应参考FDA的《医疗器械用现成软件合规性的行业和FDA审评人员指南
》。
8）
我方是医疗器械制造商并且通过使用移动App使产品具有电子标签。那么该App是否属于移动医疗App？
回答：移动App如果是用于提供电子访问，并且预期用作数字版本的医疗器械标签或使用说明书，则App本身不属于医疗器械，因而不属于移动医疗App。此类App是器械制造商用于提供信息以支持其公司自有器械的应用程序。
例如，可提供电子版的已许可或已批准医疗器械标签的App，或是关于以何种方式使用医疗器械的视频指导的App。此类App本身不属于器械，而是医疗器械标签的一部分，因而应按照与该产品相关的标签要求进行监管。
9）
是否可将收集临床研究的电子方法（例如通过移动App）视为器械软件功能，如果可以，何种要求适用？
回答：用于临床研究数据采集的软件（例如电子患者报告结果（ePRO）App）本身不属于器械软件功能。但是，此类软件的制造商和用户应参考与临床试验中计算机使用相关的FDA指南《临床研究中的电子源数据
》（发布日期为2013年9月17日）。
10）我方是医疗器械制造商。在制造流程中使用的采集并存储质量体系信息的电子方法是否属于医疗器械？
回答：对于医疗器械制造过程中使用的软件，或是用于医疗器械采集、存储和维护质量体系数据（包括投诉提交使用的）的软件本身都不属于医疗器械。此软件不符合医疗器械定义，但属于质量体系的一部分。但是，此类软件必须符合相关的药品生产质量管理规范（GMP）（参见CFR第21篇第820部分）。
附录G：其他资源
A.
指南文件
1.
《行业指南 – 含现成（OTS）软件的联网医疗器械的网络安全》，可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cybersecurity-networked-medical-devices-containing-shelf-ots-software。
2.
为医疗机构提供的有关FDA《行业指南–含现成（OTS）软件的联网医疗器械的网络安全》的信息，可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/information-healthcare-organizations-about-fdas-guidance-industry- cybersecurity-networked-medical。
B.
标准
AAMI =美国医疗仪器促进协会
ANSI =美国国家标准协会

IEC =国际电工委员会

IEEE =电气和电子工程师协会

ISO =国际标准化组织
1.
ISO/IEC/IEEE 90003 软件工程– ISO 9001:2015应用于计算机软件的指南。
2.
ISO 9001 质量管理体系–要求。
3.
ISO 13485 医疗器械–质量管理体系–监管要求。
4.
ISO 9000 质量管理体系–基础和术语。
5.
ISO 14971 医疗器械–风险管理对医疗器械的应用。
6.
IEC 62304 医疗器械软件–软件生存周期过程。
7.
IEEE标准1012 IEEE系统、软件和硬件验证及确认标准。
8.
ISO/IEC 25051系统与软件工程–系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）–就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则。
9.
ISO/IEC/IEEE 12207 系统与软件工程–软件生存周期过程。
10.
AAMI TIR36 监管过程中的软件确认。
11.
IEC/TR 80002-1 医疗器械软件–第1部分：ISO 14971应用与医疗器械软件的指南。
12.
ANSI/AAMI ES60601-1医用电气设备–第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（尤其是第14条）。
13.
IEC 61508-2 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全–第2部分：电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。
� 参见FDA网站“医疗器械独立软件（SaMD）”，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/medical- devices/digital-health/software-medical-device-samd。


� 参见国际医疗器械监管机构论坛最终文件《医疗器械独立软件（SaMD）：关键定义》，可登录以下网址获取：http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209- samd-key-definitions-140901.pdf。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/medical-device- data-systems-medical-image-storage-devices-and-medical-image-communications-devices。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health/device-software-functions-and-mobile- medical-applications。


� 可访问以下网址获取https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use- voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/standards-development- and-use-standards-regulatory-submissions-reviewed-center-biologics-evaluation。


� 美国食品药品监督管理局指南文件的年度综合列表（70 FR 824 at 890）（2005年1月5日）。


� 参见指南《医疗器械附件-描述附件和分类路径》，可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/medical-device-accessories-describing-accessories-and-classification-pathways。


� 参见国际医疗器械监管机构论坛最终文件《医疗器械独立软件（SaMD）：关键定义》，可访问以下网址获取：http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209- samd-key-definitions-140901.pdf。


� 对于使用计算机和/或软件组件或应用程序制造或由其组成的产品，如果符合《FD&C法案》第201(h)节中的器械定义，则应将其作为器械进行监管。该条款将器械定义为“……仪器、设备、器具、机器、用具、植入物、体外试剂、其他类似或相关物品，包括任何组件、部件或附件”、“预期用于诊断人类疾病或其他病况，或治愈、缓解、治疗或预防疾病……”，或“预期用于影响人类或其他动物的身体结构或任何功能……”，以及“不包括《FD&C法案》第520(o)节所排除的软件功能”。因此，对于在台式电脑、笔记本电脑、网站或“云端”（远程）、掌上电脑中运行的软件应用程序，如果预期用于诊断疾病，或治愈、缓解、治疗或预防，或用于影响人类身体结构或任何功能，则应将其作为器械进行监管。为确保安全性和有效性所必需的监管控制水平因器械对公众健康造成的风险而异。（示例可参见附录D）。


� “‘预期用途’或具有类似含义的词……是指对器械标签负有法律责任的人员的客观意图。该意图由责任人的表述确定或通过产品分销环境表示。例如，这一客观意图可通过标签声明、宣传材料或者责任人或其代表的口头或书面声明表示。该客观意图还可能通过在责任人或其代表知悉的情况下产品可能并非按标签所示或广告所宣称用途提供以及使用的环境表示。当制造商跨州销售产品后，产品的预期用途可能会发生变化。例如，如果包装商、分销商或销售商将产品用于医疗器械卖方预期之外的其他用途，则该包装商、分销商或销售商需按照新的预期用途来提供适当的标签。但如果制造商知悉或通过引起其注意的事实了解到其跨州销售的器械被用于规定之外的条件、目的或用途，则制造商需按照器械的此类其他用途提供适当的标签”21 CFR 801.4。


� “术语‘标签’是指位于以下媒介的所有标签和其他书面、印刷或图形内容：（1）任何产品或其任何容器或包装，或（2）此类产品随附的媒介”。《FD&C法案》第201(m)节和21 U.S.C. 321(m)。


� “制造商”或“制造”一词的监管定义可参见21 CFR第803部分、第806部分、第807部分和第820部分。例如 – 根据FDA的21 CFR 807.3(d) – 器械制造商和原始进口商的企业注册和器械清单 – “医疗器械的制造、制备、复制、合成、组装或加工是指通过化学、物理、生物或其他程序来制造符合法案第201(h)节中医疗器械定义的产品。上述术语包括以下活动：（1）对任何器械包装进行重新包装或以其他方式改变容器、包装或标签，以便进一步将器械从原产地分销给最终零售商或销售给最终消费者；（2）外国企业制造的器械的首次进口；或者（3）为第二方制造的器械编写规范，以便之后由编写规范的人士进行商业分销”。


� 参见21 CFR 803.3（制造商定义）和21 CFR 807.20(a)(2)。


� 指包括可在移动平台上提供客户软件应用程序服务的“服务器软件应用程序”。


� 参见21 CFR 807.65和21 CFR 807.85。


� 参见21 CFR 820.3(c)，其将组件定义为“属于已包装并贴标的成品器械一部分的任何原材料、物质、零件、部分、软件、固件、标签或装配件”。


� 参见21 CFR 807.65(a)和21 CFR 820.1(a)。


� 如脚注15所述，FDA指的是包括可在移动平台上提供客户端软件应用程序服务的“服务器软件应用程序”。


� 《FD&C法案》第510(g)(2)节： – 药品或器械生产商的注册 – 申请部分除外：“依法处方或给予药物或器械并制造、制备、复制、合成或加工药物或器械以仅用于其诊所的执业医师”。


� 参见21 CFR 807.65(d)。


� 参见21 CFR 807.65(f)。


� 参见21 CFR 812.1。


� 按照本指南的规定，这表明对于特定器械软件功能（如附录B所述），FDA预期不会针对软件功能符合《FD&C法案》第201(h)节中器械定义的制造商在违反《FD&C法案》和适用法规后采取强制措施。这并不意味着《FD&C法案》或任何适用法规要求有所变化。


� 参见21 CFR第820部分。


� 参见脚注8和10。


� 为了满足此标准，器械软件功能或移动医疗App不需要通过物理方式连接至受监管的医疗器械（即可以进行有线或无线连接）。


� 控制所连接的医疗器械的预期用途、功能、模式或能源。


� 21 CFR 892.2050。


� 21 CFR 892.2050。


� 就这一点而言，FDA是指患者无需医疗专业人士的监督便可安全使用该App，并且当用于需要专业医疗护理的严重病况条件下，App的使用不能替代或妨碍医疗服务提供者的治疗。


� FDA将此类器械软件功能视作“医疗提醒器 – 产品代码NXQ”，目前定义为“医疗提醒器是用于医疗目的的一种器械，可提醒患者或医疗服务提供者遵守预定药物治疗给药方案。该器械可能带有无线通讯功能”。对于“21 CFR 890.5050 – 日常活动辅助器械”规定的此类产品代码（NXQ），FDA预期不会执行适用的法规要求。


� 此类软件提供的信息类型来自权威医学资源，经过该软件领域或学科的认可。


� 此类计算器中的信息类型来自医学资源，包括医学院认可课程中使用的医学教科书。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/overview-device-regulation/classify-your-medical-device。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory- assistance/overview-device-regulation。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/how- study-and-market-your-device。


� 针对医疗用放大镜的管理规范如下：21 CFR 886.5840 – 放大眼镜（“由凸透镜框架眼镜构成的器械，由视力受损患者配戴，以放大影像”）或21 CFR 886.5540 – 低视力放大镜（“由放大镜构成的器械，由视力受损患者配戴。该器械可以是手持式的或者安装到眼镜框上”）。


� 根据《医疗器械数据系统、医疗影像存储器械和医疗影像通信器械》指南，非器械MDDS属于拟用于且仅用于转存、存储、转换格式和显示医疗器械数据或结果的软件功能（该指南可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/medical-device-data-systems-medical-image-storage-devices-and-medical-image-communications-devices）。


� 可访问以下网址获取：https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。


�可访问以下网址获取：https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm。


� 根据21 CFR 807.3(c)的规定，“企业”被定义为“位于单一地理位置并在统一管理之下进行器械制造、组装或其他处理的业务地点”。


� 参见21 CFR第807部分。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/device-registration-and-listing。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/early-collaboration-meetings-under-fda-modernization-act-fdama-final-guidance-industry-and-cdrh。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/device-advice-investigational-device-exemption-ide。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/device-registration-and-listing。


� 参见21 CFR第820部分。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/postmarket-requirements-devices/quality-system-qs-regulationmedical-device-good-manufacturing-practices。


� 参见21 CFR第803部分。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/safety/forms-reporting-fda/instructions-completing-form-fda-3500。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/medical-device-reporting-manufacturers。


� 根据21 CFR 806.1(b)，下列行动可豁免第806部分规定的上报要求：


（1）器械制造商或进口商采取的行动可以提高器械性能或质量，但不能降低器械造成的健康风险或补救器械违反法案的行为。


（2）按照21 CFR 806.2(h)的规定，从市场上撤回。


（3）按照21 CFR 806.2(k)的规定，进行常规维护。


（4）按照21 CFR 806.2(l)的规定，进行存货回收。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/postmarket-requirements-devices/recalls-corrections-and-removals-devices。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/training-and-continuing-education/cdrh-learn。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-and-industry-procedures-section-513g-requests-information-under-federal-food-drug-and-cosmetic。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/user-fees-513g-requests-information。


� 适用于医疗器械硬件（例如21 CFR 820.70中规定的生产和流程控制）的某些部分的QS法规可能不一定适用于器械软件功能。


� ISO 9001质量管理体系–要求和ISO 13485医疗器械 – 质量管理体系–监管要求。


� 参见21 CFR 820.1（其中指出，“如果制造商仅涉及该部分要求所规定的某些运行，而并未涉及其他部分，那么制造商只需遵守适用于其所涉及运行的要求”）。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/medical-devices/regulatory-controls/general-controls-medical-devices和https://www.fda.gov/medical-devices/overview-device-regulation/regulatory-controls。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-content-premarket-submissions-software-contained-medical-devices。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/shelf-software-use-medical-devices。


� 可访问以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/electronic-source-data-clinical-investigations。





