
组合产品上市前途径原则
面向行业和FDA工作人员的指南
指南草案
本指南文件仅供征求意见
关于本草案的建议和意见请在《联邦公报》发布关于本指南草案有效性后的通知60天内提交。请将纸质版意见提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane，Room 1061，Rockville， MD 20852。请将电子版意见提交至下述网站https://www.regulations.gov。所有建议均应标明《联邦公报》发布的有效性通知中列出的文件编号。
如需获取更多副本，请联系：
美国食品药品监督管理局
组合产品办公室
WO32, Hub/Mail Room #5129 
10903 New Hampshire Avenue 

Silver Spring, MD 20993

（电话）301-796-8930
（传真）301-847-8619

http://www.fda.gov/CombinationProducts/default.htm
有关于本文件草案的问题，请致电组合产品办公室、专员办公室特殊医疗项目办公室的John Barlow Weiner，电话：301-796-8941或发送电子邮件至combination@fda.gov。
美国卫生与公共服务部
美国食品药品监督管理局
组合产品办公室
生物制品评价与研究中心
药品评价与研究中心
医疗器械和辐射健康中心
2019年2月
目录
1I．
引言


2II.
组合产品状态及与FDA的互动


2A.
组合产品定义以及确定其中心分配方式？


3B.
与FDA互动的基本信息


4III.
组合产品上市前监管的基本信息


7IV.
途径可用性和相关考虑因素


7A.
器械主导型组合产品


71.
上市前批准（PMA）申请


82.
重新分类申请


93.
上市前通知（510(k)）申请


10B.
药物主导型组合产品


101.
新药申请（NDA）


122.
简化新药申请（ANDA）


13C.
生物制品主导型组合产品


131.
根据第351(a)节提交的生物制品许可申请（BLA）


142.
根据第351(k)节提交的生物仿制药和可互换生物制品的BLA


16附录




组合产品上市前途径原则
面向行业和FDA工作人员的指南
本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。
I．
引言
本指南介绍了FDA目前对组合产品上市前审查原则的思考，包括确定哪种类型的上市前申请方式适当。
本指南提供了与组合产品相关的一般信息和详细信息。本机构已发布与特定类别组合产品有关的上市前审查问题指南
，并将继续根据需要使用此类指南，以提供有关特定上市前考虑因素和特定类型组合产品的更多详细信息。
2016年12月制定的《21世纪治愈法案》（公法114-255）（《治愈法案》）第3038节对《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第503(g)节（21 USC 353(g)）（即《FD&C法案》中明确涉及组合产品的主要部分）进行了大幅修订。这些修订案的一般主题包括提高组合产品上市前监管预期的清晰度、可预测性、效率和一致性，包括确保本机构各部门和工作人员对这些产品的上市前审查进行适当协调，并确保本机构在进行这些审查时观点一致。
FDA发布本指南作为其实施《治愈法案》第3038节的工作的一部分，并履行本机构对透明度、效率和监管一致性的长期承诺，以促进安全和有效组合产品的开发。
一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，本指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应（当）”的词义是指建议或推荐，而非要求。
II.
组合产品状态及与FDA的互动

A.
组合产品定义以及确定其中心分配方式？
《FD&C法案》第503(g)节和CFR第21篇第3部分规定，组合产品是由两种或多种不同类型的医疗产品组成的产品（即药物、器械和/或生物制品相互组合）。组合产品中包含的药物、器械和生物制品被称为组合产品的“组成部分”。
根据CFR 第21篇第3.2(e)节的规定，组合产品包括：
· 由两种或更多受监管组件组成的产品，即药物/器械、生物制品/器械、药物/生物制品或药物/器械/生物制品，其以物理、化学或其他方式组合或混合并作为单一实体生产（“单一实体”组合产品，如预充式注射器或药物洗脱支架）；
· 两种或更多独立产品在一个包装里或作为一个设备包装在一起，且由药品和器械、器械和生物制品、或生物制品和药品组成的产品（“共同包装”的组合产品，如包含绷带和消毒药物的手术套件或急救套件）；
· 单独包装的药物、器械或生物制品，根据其研究计划或拟定标签，仅与已单独获批的指定药物、器械或生物制品一起使用，两者都需要达到预期用途、适应症或疗效，该申报产品一旦获批，则需变更已获批产品的标签（例如需要反映预期用途、剂型、剂量、给药途径的变更或剂量的重大变更）（“交叉标签”的组合产品，如发光器械和光激活药物一起用于治疗皮肤病的情况）；或
· 任何单独包装的研究性药物、器械或生物制品，根据其拟定标签，仅与另一种指定的研究性药物、器械或生物制品一起使用，两者均需达到预期用途、适应症或疗效（也属于“交叉标签”的组合产品）。
将组合产品分配给对该组合产品的上市前审查和监管具有主要管辖权的机构中心（即“牵头中心”）。根据第503(g)(1)节的规定，将组合产品分配给牵头中心的依据是确定哪个组成部分提供了该组合产品的主要作用模式（PMOA）。
 例如，如果器械-生物制品组合产品的PMOA归因于生物制品，则负责此类生物制品上市前审查的中心对该组合产品的监管具有主要管辖权。正如第II.B节所述，具有主要管辖权的FDA中心与其他FDA中心合作，以确保进行充分的上市前审查。
如果希望从FDA获得有约束力的分类或分配决策，可提交认定申请（RFD），或者提交“预RFD”，以获得与产品分类或分配有关的非正式反馈（包括关于RFD的准备情况）。

B.
与FDA互动的基本信息

牵头中心是申办方的主要联络点，通常是本机构向申办方介绍FDA观点的联络点。申办方可查阅牵头中心的上市前过程和程序并应加以利用，包括预申请会议和其他获得FDA反馈的机制。

根据《治愈法案》增加的第503(g)(8)(C)(iv)节的规定，本机构将确保申办方各中心的审查员根据会议主题和目的酌情参加FDA和申办方之间的会议，并确保协商中心及时完成其上市前审查。根据第503(g)(8)(C)(iii)节的规定，在符合法律规定和所有受影响中心的要求范围内，本机构与牵头中心的审查沟通视为代表所有参与审查的中心的沟通。因此，各中心应在发布此类信息之前进行适当协调。

根据第503(g)(8)(C)(v)节的规定，申办方可以书面形式要求组合产品办公室（OCP）的代表参加有关其产品的会议，或要求OCP以其他方式参与有关该产品的监管事宜。例如，申办方可以与OCP联系，以获得必要协助，确定适当联络点（包括牵头中心的联络点），解决实质问题，或以其他方式促进与本机构的互动和本机构各部门之间的合作。在此类审查的实质内容方面，可利用中心的争端解决机制。
请注意，根据第503(g)(8)(C)(v)节的规定，申办方在寻求本机构对产品采取行动时，必须将其产品确定为组合产品。
III.
组合产品上市前监管的基本信息

药物、器械和生物制品作为组合产品的组成部分时，保留其独立监管标识。组合产品也是医疗产品的一个独特类别，并且受专门监管要求的约束。
对组合产品的监管要求来自适用于药物、器械和生物制品的法规和监管要求，并且这些产品在成为组合产品的一部分时不会失去其独特的监管标识。
因此，证明组合产品整体安全性和有效性的上市前要求来自适用于其组成部分的法规和监管要求。
关于上市前授权途径，FDA目前认为单一申请
通常适用于组合产品。
提交的上市申请类型一般应与组合产品的PMOA相吻合（例如，器械主导型组合产品的PMA、产品重新分类或510(k)，药物主导型组合产品的NDA或ANDA，或生物制品主导型组合产品的BLA）。FDA认为，单一申请将简化向本机构提交的申请和与本机构的沟通，并将消除多个申请中可能出现的不必要重复工作。为了在单一申请中适当地评估组合产品的安全性和有效性，如果在单独申请中审查此类申请（包括考虑在单独申请中接受审查的数据和信息），则其应能够进行实质上类似于适用每个组成部分的评估。如果与组合产品的PMOA相吻合的一种申请类型（基于PMOA的申请类型）不能进行此类评价，则组合产品通常应在基于PMOA的不同申请类型中接受审查。
在有限情况下，可能需要一个与适用于非主导组成部分的法定授权相关的申请类型（适用于非牵头中心的组成部分）。
如果申办方认为某一特定申请类型因其他原因而适用，则应与FDA讨论该类型。本机构预计，在有限情况下，单一申请可能不适用。

在确定需要何种内容来证明组合产品的整体安全性和有效性时，FDA会考虑条例和法规中反映的每个组成部分的问题和考虑因素。例如，对于包括在适当器械申请中审查的药物组成部分的器械主导型组合产品，通常所需的信息类型为非临床药理学、毒理学和临床药理学（包括药代动力学）数据以及化学、制造和控制（CMC）信息。同样，对于包括在适当药物或器械申请中审查的生物组成部分的器械或药物主导型组合产品，通常需要某些信息（包括关于生物组成部分的标识），并说明是否符合供体资格或批次放行要求（如适用）。同样，对于包括在适当药物或生物制品申请中审查的器械组成部分的药物或生物制品主导型组合产品，通常需要工程、生物相容性、性能数据和其他设计确认数据。无论哪家中心牵头，哪种申请类型适合，根据《FD&C法案》第503(g)节的规定，FDA致力于应用基于风险的一致方法并利用牵头中心和协商中心的相关专业知识来解决类似监管问题（包括科学问题）。
值得注意的是，解决与组合产品的非主导组成部分有关的安全性和有效性问题所需的数据和信息，可能不同于该产品作为非组合产品的独立产品获得上市许可所需的数据和信息。例如，可以将一种药物涂抹在器械上，以减轻与植入手术或产品使用相关的非预期局部生理反应。此类示例可能包括在心脏导线上涂抹抗炎药物以减少植入部位的炎症，或在导管内腔上涂抹抗凝血剂以防止在导管内形成血块，从而保持导管的通畅。鉴于其在支持器械功能方面的作用，与作为独立药品获得批准相比，这些药物涂层往往涉及较低剂量和/或主要涉及局部而非全身药物暴露。因此，由于组合产品的预期用途不同，可能有不同的药物使用条件，从而引起不同的安全性和有效性问题。
在以下情况下，可以显著简化组合产品的上市前审查：其申办方获得合法授权以依据FDA对已获批或已许可组成部分的安全性或有效性或实质等同性的既往调查结果，或申办方有权参考另一申办方的数据。对于已获批的药物组成部分，在科学适当的情况下，允许在器械申请中依据FDA的既往安全性或有效性调查结果，但应遵守由《治愈法案》增加的《FD&C法案》第503(g)(5)节的规定。类似方法也适用于药物主导型组合产品，在该情况下，申办方有权参考已获批或已许可器械的数据。在此类情况下，FDA通常应仅要求提供所需的其他数据和信息，以解决组合产品中器械的拟定用途或功能所引起的其他安全性或有效性问题。
IV.
途径可用性和相关考虑因素

本节讨论了根据组合产品的PMOA为其提供的可用途径以及确定此类途径的考虑因素。
A.
器械主导型组合产品

如上所述，《治愈法案》第3038节涉及组合产品监管的各方面。除此之外，该法案还反映了器械主导型组合产品重新分类、PMA和510(k)途径的一般可用性。
本讨论旨在根据《治愈法案》第3038节，阐明本机构对器械主导型组合产品的PMA、重新分类和510(k)途径的可用性观点。
1.
上市前批准（PMA）申请
近乎所有III类器械
合法上市之前，FDA均要求其获得PMA批准。
 PMA批准须基于FDA的判定结果，FDA将就PMA内所含有效科学依据是否充分并足以保证器械或器械主导型组合产品预期用途的安全性与有效性对其进行判定。
申办方应确保器械主导型组合产品的PMA申请包含足够数据，以证明组合产品的整体安全性和有效性（包括所有组成部分的数据）。PMA包括技术数据、非临床实验室研究和临床调查等部分。
在批准或拒绝PMA之前，相应的FDA咨询委员会
可在公开会议上审查PMA，并向FDA提供委员会关于FDA是否应批准申请的建议。

2.
重新分类申请
FDA之前未根据《FD&C法案》第513(a)(1)节的标准进行分类或重新分类的新型器械，根据《FD&C法案》第513(f)(1)节的规定自动归入III类，并可根据重新分类过程归入I类或II类。本节和附录讨论了器械主导型组合产品的上市前审查是否可以采用重新分类途径。
如果申办方认为其产品适合归入I类
或II类，
则可以提交重新分类申请。
如果申办方证明符合《FD&C法案》第513(a)(1)(A)或(B)节的标准，则FDA会批准重新分类申请，并发布书面命令，将具体产品和产品类型归入I类或II类。如果该产品被归入II类，则将被授予上市许可，同时接受普通管理以及已确定的特殊管理，这些管理可合理保证安全性和有效性。
此类产品可以作为未来510(k)申请的合法上市（同品种）
产品。如果该产品不能被归入I类或II类，则拒绝重新分类申请，该产品仍属于III类且需要获得PMA批准。
特殊管理规定了II类产品的标准，这些标准是提供安全性和有效性保证以证明归入II类的必要条件。如需通过与已重新分类的产品属于同一类型而归为II类，则未来产品必须认定为实质等同并遵守产品类型的适用特殊管理；不遵守特殊管理将导致产品成为III类且需要获得PMA批准。

如果申办方选择直接提交重新分类申请，而不先提交510(k)，一旦FDA发现有同品种产品可以为审查实质等同性提供合理依据，或者FDA确定所提交的产品不是低中度风险，或者普通管理不足以控制风险且无法制定特殊管理以减轻风险，则FDA可以拒绝受理此类申请。
例如，在确定器械主导型组合产品是否适合采用重新分类途径时，需要了解生物制品或药物组成部分（包括此类了解的局限性）。由于某些产品存在独特问题（例如对于某些生物制品，
与传染病传播有关的考虑因素以及与确保此类生物制品的可重复性有关的挑战），在确定重新分类途径的适用性时，应考虑对此类问题的管理。
关于应用这些原则方式的说明示例，请参见附录。
3.
上市前通知（510(k)）申请

510(k)审查标准（新产品与同品种产品的实质等同性）不同于PMA和重新分类审查标准。510(k)审查标准采用比较方式，而PMA和重新分类审查标准则依赖于安全性和有效性的独立证明。然而，安全性和有效性原则是每次510(k)审查中确定实质等同性的基础。
《FD&C法案》第513(i)节规定了在510(k)审查中确定实质等同性的标准。产品在以下情况中与同品种产品实质等同：
· 具有与同品种产品相同的预期用途；以及
· 具有与同品种产品相同的技术特征；
或
· 具有与同品种产品相同的预期用途；
· 具有不同的技术特征
；以及
· 提交给FDA的信息（如有必要，包括适当的临床或科学数据）可证明该产品：
· 没有产生与同品种产品不同的安全性和有效性问题；以及
· 证明该产品与同品种产品一样安全、有效。

FDA在确定实质等同性时考虑产品的相对安全性和有效性，安全性和有效性考虑因素对于本机构评价是否符合任何适用的特殊管理同样至关重要，FDA已确定这些特殊管理是为该产品类型提供合理的安全性和有效性保证所必需的措施。
以下产品不能在510(k)申请中获得许可：
· 与同品种产品相比，具有新预期用途的产品
· 具有与同品种产品不同技术特征的产品，如果此类差异引起与同品种产品不同的安全性和有效性问题。

未与药物或生物成分组合的器械通常不能成功作为器械主导型组合产品的510(k)同品种产品。这是因为药物或生物成分的加入可能导致新的预期用途和/或构成不同的技术特征，与同品种产品相比，将引起不同的安全性和有效性问题。
关于应用这些原则的方式说明示例，请参见附录。
B.
药物主导型组合产品

NDA或ANDA通常是药物主导型组合产品的适当上市授权途径。本讨论概述了本机构目前对药物主导型组合产品是否可以通过NDA和ANDA途径获得上市授权的观点。
1.
新药申请（NDA）

NDA通常是适用于药物主导型组合产品的途径，但不包括已获批药物主导型组合产品的仿制品，本机构将在下一节讨论这一点。除此之外，药物主导型组合产品的NDA必须包含证明产品对拟定标签中规定、推荐或建议的条件的安全性和有效性。
《FD&C法案》第505节描述了两种NDA类型。505(b)(1)申请也被称为“独立”NDA，包含由申办方进行的或为申办方进行的或申办方有权参考或使用的安全性和有效性研究的完整报告。505(b)(2)申请也包含安全性和有效性研究的完整报告，但至少有一些批准所需的安全性或有效性信息来自并非由申办方进行或并非为申办方进行的研究，并且申办方未获得参考权或使用权。
第505(b)(2)节允许依据FDA对已获批药品（或已获批的药物主导型组合产品）的安全性和有效性调查结果，以及已发表的文献。第505(b)(2)节的途径不得用于获得现有药物主导型组合产品的重复批准，这些产品有资格根据《FD&C法案》第505(j)节的规定获得批准（参见下一节）（参见CFR第21编第314.101(d)(9)）节。根据《FD&C法案》第505(b)(1)节规定提交505(b)(1)和505(b)(2)申请，并根据第505(c)节批准。
例如，505(b)(1)申请可能适合于包含新分子实体的药物主导型组合产品，例如与治疗哮喘的新型皮质类固醇共同包装的吸入器。然而，如果皮质类固醇已获批为口服片剂，并且申办方试图依据FDA对片剂剂型安全性和有效性的调查结果以寻求批准由吸入用皮质类固醇和吸入器组成的组合产品，则505(b)(2)申请可能适用，但前提条件是505(b)(2)申办方根据科学证据，证明对口服片剂产品的依据是适当的，申报产品和所依据的产品之间的任何差异均得到支持，并且申办方符合其他要求（包括但不限于与《FD&C法案》第505(b)(2)和(3)节中所述的专利认证相关要求）。此外，FDA可能因为已上市药物的排他性或专利保护而延迟批准505(b)(2)申请。505(b)(2)申办方也可以部分依赖FDA对用于治疗哮喘的吸入器/皮质类固醇组合产品的NDA批准，将其作为批准由相同皮质类固醇与用于治疗慢性阻塞性肺病的吸入器联合的组合产品的一个支持来源。同样，505(b)(2)申办方需要根据科学证据证明依据是适当的，提交支持产品间差异的数据，遵守505(b)(2)申请要求（包括但不限于与专利认证有关的要求），并且可能面临由于已上市药物的排他性或专利保护而导致的批准延迟。
2.
简化新药申请（ANDA）

ANDA通常是药物主导型组合产品的适当途径，此类组合产品的活性成分、剂型、剂量、给药途径、使用条件和（某些容许差异）标签与之前根据《FD&C法案》第505(c)节批准的产品（即参比制剂
（RLD））相同。
为获得批准，ANDA申办方无须像NDA那样提供独立证据以确定申报产品的安全性和有效性。相反，ANDA依赖FDA之前对RLD安全性和有效性的调查结果。
除上述内容外，ANDA还必须包括充足的信息，以证明申报产品与RLD的生物等效性
，并确保产品的标识、剂量、质量和纯度。
药物主导型组合产品的ANDA也应包括充足的信息，以证明非主导组成部分在使用中可以兼容药物组成部分的最终配方。例如，潜在申办方应参考相关FDA指南文件和其他来源，这些文件提供了关于应包括何种数据和信息以支持申报仿制组合产品的给药器械组成部分的信息。

一般而言，评估申报仿制药-器械组合的治疗等效性时，FDA将考虑申报仿制产品是否可以被替代，并预期在标签规定的条件下给予患者时具有与RLD相同的临床效果和安全状况。
虽然FDA预计申报仿制组合产品及其RLD并非在所有方面均相同，但应该对申报仿制组合产品及其RLD之间发现的任何差异进行充分分析与科学判断，否则不排除根据ANDA进行批准。将在个案基础上评估申报仿制组合产品和RLD之间的差异在多大程度上影响ANDA产品的可批准性。
C.
生物制品主导型组合产品

大多数生物制品通过《公共卫生服务法案》（PHS法案）第351节规定的两种BLA途径之一获得许可，即根据第351(a)节BLA（即“独立”BLA）或根据第351(k)节“生物仿制药”或“可互换”生物制品的BLA。

1.
根据第351(a)节提交的生物制品许可申请（BLA）

如需获得许可，必须证明生物制品安全、纯净和有效，并且制造、加工、包装或存放生物制品的设施必须符合确保生物制品持续安全、纯净和有效的标准。
 根据《PHS法案》第351(a)节提交的BLA属于独立申请，因为申请中包含了证明符合这些要求的所有必要信息和数据。这种途径一般适用于生物制品主导型组合产品，但不包括拟与之前许可的生物制品进行生物仿制或互换的产品。

例如，当申办方不寻求依据FDA对另一种生物制品的许可从而证明与此类产品的生物相似性或互换性时，此类途径将适合于以下产品：
· 与专用给药导管相结合的基因疗法
· 预充式注射器中的疫苗
· 自动注射器中的重组蛋白
2.
根据第351(k)节提交的生物仿制药和可互换生物制品的BLA

根据《PHS法案》第351(k)节，对于与FDA许可的生物参考制品具有生物相似性或可互换性的产品，可以采用简化许可途径。
《PHS法案》第351(i)(2)节对生物相似性的定义是：产品“尽管在临床非活性成分上具有微小差异，但与参考制品高度相似”，并且两种产品在安全性、纯度和效力方面“没有临床意义上的差异”。为了满足互换性标准，申办方必须证明其产品“与参考制品具有生物相似性”，并且必须进一步证明该产品“预期在任何特定患者身上产生与参考制品相同的临床结局”，并且对于个人使用一次以上的产品，“相较于不交替或转换使用参考制品，交替或转换使用[两种产品]在安全性或疗效减弱方面的风险并不更高”。
可互换产品可以替代参考制品，而无需开具处方的医疗服务提供者采取干预措施（参见《PHS法案》第351(i)(3)节）。
美国食品药品监督管理局已发布指南，表明组合产品可以采用这种简化途径，以及与证明此类产品的生物相似性或互换性有关的考虑因素。关于证明生物相似性，行业指南《生物仿制药开发和BPCI法案问答》（生物仿制药问答指南）的问题I.4指出，可以允许与申报生物仿制药品联合使用的给药器械存在一些设计差异，并解释称，例如，即使参考制品是以小瓶形式许可的生物制品，也有可能获得预充式注射器或自动注射器中申报生物仿制药品的许可。
《生物仿制药问答指南》还解释称，如果给药器械的设计差异导致以下任何情况，则无法根据第351(k)节授予许可：
· 申报产品和参考制品在安全性、纯度和效力方面存在临床意义上的差异；
· 给药途径或剂型不同；或
· 参考制品之前未获批准的使用条件（例如适应症、给药方案）；
或在其他方面不符合生物相似性标准。
关于寻求将组合产品作为参考制品生物仿制药或与参考制品互换的许可的考虑因素，请参见《生物仿制药问答指南》。

附录
器械主导型组合产品的途径可用性分析–说明示例
到目前为止，关于组合产品的途径可用性问题大多集中于器械主导型组合产品。因此，本机构在本附录中利用第IV.A节中进行的分析解决常见问题。这些结果也与第III节中讨论的预期情况一致，即该申请所产生的评价结果与在单独使用申请下对各组成部分进行审查所产生的结果大体相似。
这些假设性示例并非旨在反映对上市前审查考虑因素的完整分析，对于示例中讨论的产品类型或其他类型的组合产品，需要解决这些考虑因素。此外，特定产品可能产生以下示例中未考虑到的独特问题。如果制造商对其特定产品有具体问题，本机构建议其根据需要联系该产品的牵头中心或OCP以寻求帮助。
在以下示例中，假定申办方已向CDRH提交该组合产品的510(k)。
示例1：首次将抗菌涂层添加至之前分类的器械类型中
同品种产品：在之前分类中假定为II类器械，没有药物或生物组成部分，并且遵守510(k)要求（例如，预期植入腹腔以排出过多液体的外部接入器械）。
药物组成部分：一种假设抗菌涂层（抗菌剂A），含有与批准用于静脉注射的NDA药品相同的活性成分，该药品作为适用于治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染的抗菌剂，其风险状况已得到证实和理解。申办方已向FDA提供NDA的参考权文件。

新产品：申办方建议在上述同品种产品中加入抗菌涂层（抗菌剂A），进而形成单一实体组合产品（以下简称“产品A”）。在该器械上添加抗菌剂，旨在预防与手术过程和继续使用该产品有关的感染。申办方要求将该产品视为与之前许可的无涂层器械版本实质等同。抗菌药品从未与该器械类型结合过。为了作出实质等同决策，通常需要提出以下问题：

1.
同品种产品是否合法上市？是。
2.
同品种产品是否具有相同的预期用途？虽然同品种产品和新组合产品均预期用于排出腹腔内过多液体，但增加的申报药物组成部分和预防感染的适应症并不适用于同品种产品。这些变更引起了不同的安全性和有效性问题，无法与同品种产品进行有意义的比较。
因此，该产品及其组成部分的这些适用范围变更将导致产生新预期用途，该产品将被认定为非实质等同（NSE）产品。另外，添加抗菌剂A属于不同的技术特征，会引起不同的安全性和有效性问题。
此外，在该情况下，510(k)途径不允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评估（参见第三节）。具体而言，将新产品与同品种产品进行比较将无法充分证明药物组成部分在拟定新使用条件（包括新药物适应症以及药物与器械的联合使用）下的安全性和有效性。
根据其满足《FD&C法案》第513(a)(1)(A)或(B)节和513(f)(2)节标准的能力，可将该产品视为重新分类过程的合适候选产品。在决定是否批准重新分类申请时，由于本例中的申办方有权参考药物申办方NDA中的数据，FDA将在审查重新分类申请时考虑这些数据。参见第III节的讨论。如果产品不符合重新分类要求，则需要提交PMA。
在此说明示例中，假定申办方证明产品符合《FD&C法案》第513(a)(1)(B)节（II类）的标准。因此，FDA已确定产品A的安全性和有效性可以通过结合普通管理和特殊管理得到合理保证，授予产品A上市许可。
此外，在该情况下，重新分类途径（包括通过参考权纳入申请中的NDA数据）允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评估（参见第III节）。具体而言，证明普通管理和特殊管理能够提供安全性和有效性的合理保证，足以证明药物组成部分变更是安全和有效的。
关于产品A的分类法规确定了药物组成部分仅限于“抗菌剂A”。下表1显示了已确定风险和潜在缓解措施以及对诸如产品A的每种风险特殊管理的说明示例。
表1 –产品A的已确定风险和潜在缓解措施
	已确定风险
	潜在缓解措施
	潜在特殊管理

	毒性
	· 生物相容性评价
· 动物性能试验/研究信息
· 临床数据
· 标识
· 上市后监督（例如在更广泛的群体中评价潜在药物相关的毒性）
	· 临床数据必须证明在预期使用条件下使用该产品不存在不合理的疾病或伤害风险。
· 体内（动物）评价
必须证明在预期使用条件下使用该产品不存在不合理的疾病或伤害风险。
· 标签必须包括：
· 已证实组合产品与器械一起使用具备有效性的患者人群信息。
· 与组合产品使用相关的非临床和/或临床试验详细总结。
· 与组合产品使用有关的器械和程序相关不良事件的详细总结。
· 必须根据FDA认可的PMS方案进行和完成上市后监督（PMS）。

	无法预防感染
	· 关于有效性的临床数据

· 动物研究资料

· 非临床台架性能试验（例如检测）

· 标识
	· 临床数据必须证明在其预期使用条件下预防感染的能力。
· 体内（动物）评价必须证明在其预期使用条件下预防感染的能力。
· 检测必须证明产品的抗菌活性。
· 与上述内容相同的标签特殊管理。

	产品失效/故障
	· 技术规范/技术特征

· 化学成分

· 稳定性
	· 组合产品的技术规范必须包括[特定产品的具体参数]，以确保组合产品保持适当的性能特征。
· 必须包括药物组成部分和药物-器械成品组合产品的特征。
· 必须提供经确认的方案，并证明有能力制定技术规范。
· 性能数据必须支持产品的稳定性，证明在确定的有效期内继续发挥功能。


示例2：增加新药物适应症
同品种产品：上述产品A。
药物组成部分：与产品A相同的药物组成部分，申办方已向FDA提供NDA的参考权文件。
新产品：由于药物组成部分的药理特性，申办方随后提出了产品A的新抗炎适应症。其目的不仅在于维持之前支持的有关该产品抗菌特性的用途，还在于通过减少植入后宿主环境中的炎症证明其整体性能得到提高。
1.
同品种产品是否合法上市？是。
2.
同品种产品是否具有相同的预期用途？否。虽然两种产品均预期用于排出腹腔内过多间质液体，但新提出的抗炎适应症及有关减少炎症的相关标签并不适用于同品种产品。这些变更引起了不同的安全性和有效性问题，无法与同品种产品进行有意义的比较。因此，该产品及其组成部分的这些适用范围变更将导致产生新预期用途，该产品将被认定为NSE产品。
此外，在该情况下，510(k)途径不允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评估（参见第III节）。具体而言，将新产品与同品种产品进行比较将无法充分证明药物组成部分对申报新药物适应症的安全性和有效性。
示例3：不同药物涂层方法
同品种产品：上述产品A。
药物组成部分：与产品A相同的药物组成部分，申办方已向FDA提供NDA的参考权文件。
新产品：申办方建议修改产品A的药物涂层方法，使用聚氨酯-药物涂层溶液，而不是在产品A中单独使用药物涂层。该变更旨在减缓药物从器械组成部分中的释放，从而预防潜在不良反应和毒性，同时保持药物的有效性。
1.
同品种产品是否合法上市？是。
2.
同品种产品是否具有相同的预期用途？是。预期用途或标签未变更。
3.
这些产品是否具有相同的技术特征？否。产品不具有相同的技术特征，因为该产品的材料和其他特征与同品种产品相比存在重大变更。与产品A相比，申报产品具有不同的涂层，因此具有不同的药物配方。
4.
产品的不同技术特征是否会引起不同的安全性和有效性问题，而这些问题在同品种产品中未经考虑？否。产品的不同技术特征不会引起不同的安全性和有效性问题，因为围绕不同涂层的安全性和有效性问题（例如关于药物释放、安全性和有效性状况、感染率、生物相容性）均适用于同品种产品。
5.
是否有可行方法评价不同技术特征对安全性和有效性的影响？是。FDA审查性能数据（例如台架、动物和/或临床），以确定此类差异是否对新产品构成重大安全性或有效性问题。这些信息对于证明新产品与产品A实质等同和/或符合适用的特殊管理是必要的。
6.
数据能否证明实质等同性？FDA将评估申请（包括性能数据）以确定实质等同性，也将评估是否符合适用的特殊管理。如果性能数据不能证明实质等同性，或不符合适用的特殊管理，则该产品将属于NSE产品。
本机构注意到，在该情况下，510(k)途径允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评价（参见第三节）。具体而言，证明实质等同性和遵守特殊管理，就足以证明药物组成部分变更是安全和有效的。在该假设中，只要证明实质等同性和遵守适用特殊管理，申报器械主导型组合产品将被授予上市许可。
示例4：药物组成部分相同，但浓度更低
同品种产品：上述产品A。
药物组成部分：与产品A的药物组成部分相同。但是，浸入表面的药物组成部分的浓度更低（例如，从500 µg/cm变更为400 µg/cm）。申办方已向FDA提供NDA的参考权文件。
新产品：申办方对产品A提出的唯一变更是，与产品A相比，将浸入表面的药物组成部分的浓度从500 µg/cm降低至400 µg/cm。其目的是保持产品的有效性，但减少可能从产品中释放的药物量，从而减轻潜在药物不良反应。
1.
同品种产品是否合法上市？是。
2.
同品种产品是否具有相同的预期用途？是。预期用途或标签未变更。
3.
这些产品是否具有相同的技术特征？否。产品不具有相同的技术特征，因为该产品的材料和其他特征与同品种产品相比存在重大变更。申报产品的药物浓度更低。
4.
产品的不同技术特征是否会引起不同的安全性和有效性问题，而这些问题在同品种产品中未经考虑？否。产品的不同技术特征不会引起不同的安全性和有效性问题，因为围绕药物浓度的安全性和有效性问题也适用于同品种产品。例如，这些问题包括与申报药物浓度下的释放、安全性和有效性状况以及感染率有关的问题。
5.
是否有方法评价不同技术特征对安全性和有效性的影响？是，FDA审查性能数据（必要时包括临床数据），以确定此类差异是否对新产品构成重大安全性或有效性问题。这些信息对于证明新产品与产品A实质等同和/或遵守适用的特殊管理是必要的。
6.
数据能否证明实质等同性？FDA将评估申请（包括性能数据）以确定实质等同性，也将评估是否符合适用的特殊管理。如果性能数据不能证明实质等同性，或不遵守适用的特殊管理，则该产品将属于NSE产品。
本机构注意到，在该情况下，510(k)途径允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评价（参见第III节）。具体而言，证明实质等同性和遵守特殊管理，就足以证明药物组成部分变更是安全和有效的。在该假设中，只要证明实质等同性和遵守适用特殊管理，申报器械主导型组合产品将被授予上市许可。
示例5：用不同抗菌剂代替药物组成部分
同品种产品：上述产品A。
药物组成部分：一种NDA获批的药品，含有不同抗菌活性成分，适用于治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染（抗菌剂B）。申办方已向FDA提供抗菌剂B的NDA参考权文件。
新产品：申办方用一种同样在NDA中获得批准的不同抗菌剂（抗菌剂B）取代产品A中的抗菌剂A。与产品A相比，申办方未变更新产品的适应症或使用说明书。
在该示例中，由于FDA批准了重新分类申请，关于产品A的分类规定中的特殊管理明确要求药物组成部分的活性成分必须是抗菌剂A的活性成分。
由于新产品含有与产品A不同的活性成分，其将不属于同一类型，因此将属于NSE产品。即使特殊管理未规定特定活性成分，含有与同品种产品不同活性成分的产品在设计和材料等特征方面会显著不同，这可能引起不同的安全性和有效性问题，导致产品属于NSE产品。
此外，在该情况下，510(k)途径不允许进行实质上类似于适用于单独申请的药物组成部分的评估（参见第III节）。具体而言，将新产品与同品种产品进行比较将无法充分证明药物组成部分在抗菌剂B的拟定新使用条件（包括新药物适应症以及药物与器械的联合使用）下的安全性和有效性。
�有关组合产品上市后监管的FDA政策不在本指南的范围内。例如，CFR第21篇第4部分的FDA法规编写了现行药品生产质量管理规范要求和组合产品上市后安全性报告的监管要求。


�参见《组合产品指南文件》网页（� HYPERLINK "https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm122047.htm" \h �https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm122047.htm�）。本文件中所述指南也可参见生物制品指南网页（� HYPERLINK "http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm" \h �http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm�）和/或器械指南网页（� HYPERLINK "https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm" \h �https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm�）和/或药物指南网页（� HYPERLINK "http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm" \h �http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm�）。


�虽然不是本指南的重点，但第3038节仍对第503(g)节进行了修订，以阐明对包括某些已获批组成部分的组合产品的上市前数据和信息预期。参见21 USC 353(g)(3)。


�组合产品的PMOA是指预计使组合产品产生最大整体预期治疗效果的单一作用方式（药物、器械或生物制品）。参见第503(g)(1)(C)节（由《治愈法案》增加）；另参见CFR第21篇第3.2(k)节（该节定义了“作用方式”和“治疗”）和CFR第21篇第3.2(m)节（该节提出了主要作用方式的定义，由《治愈法案》编入第503(g)节）。


�参见行业指南《如何编写认定申请（RFD）》（2011年4月）和《如何编写预先认定申请（Pre-RFD）》（2018年2月）。


�正如第503(g)(7)节所述，本机构将利用适当的资源，确保对安全性、有效性或实质等同性进行充分审查。


�参见工作人员手册指南4101《中心间协商请求过程》（2018年6月）（� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/staffmanualguides/ucm283569.pdf" \h �https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/staffmanualguides/ucm283569.pdf�），其中描述了医疗器械和辐射健康中心（CDRH）、药品评价与研究中心（CDER）以及生物制品评价与研究中心（CBER）之间的中心间协商的预期和过程。另参见工作人员手册指南4103《医疗产品中心和组合产品办公室参与有关组合产品的法规和指南的预期和过程》（2018年3月）（� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/StaffManualGuides/UCM602810.pdf" \h �https://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/StaffManualGuides/UCM602810.pdf�），其中描述了三家中心和组合产品办公室（OCP）参与制定和批准与组合产品有关的法规和指南文件的预期和过程。


�参见组合产品现行药品生产质量管理规范和上市后安全性报告规则78 FR 4307-22 （2013）（CFR第21篇第4节，子节A）和81 FR 92603-26（2016）（CFR第21篇第4节，子节B）。


�同上。


�在本指南中，除非另有说明，否则术语“申请”包括新药申请（NDA）、简化新药申请（ANDA）、上市前批准申请（PMA）、上市前通知（510(k)通知）、根据《FD&C法案》第513(f)(2)节提交的分类申请（重新分类申请），或生物制品许可申请（BLA）（包括根据《PHS法案》第351(k)节提交的BLA）。


�参见《FD&C法案》第503(g)(1)(B)节和503(g)(6)节（这两节规定“部长应在单一申请中酌情对任何组合产品进行上市前审查”），除非FDA确定必须提交单一申请，否则申请方可选择为组合产品的不同组成部分提交单独申请。然而，本指南侧重于审查在单一申请下寻求上市授权的组合产品，尽管通常允许为交叉标签组合产品的组成部分提交单独申请。


�例如，如果任何组成部分需要独立的安全性和有效性证明，则510(k)可能不适用。请参见本文件的附件和面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《510(k)项目：在上市前通知中评价实质等同性》[510 (k)]（2014年7月）第7页。


�例如，参见行业指南《生物仿制药开发和BPCI法案问答》（生物仿制药问答指南）（2018年12月），其中讨论了监管的清晰度和一致性考虑，即为什么BLA是更适用于抗体药物偶联物：一种药物-生物制品组合产品，无论组合产品的PMOA是何种，都会分配给CDER）的申请类型。在该情况下，由于一些因素，包括“由组成部分引起的安全性和有效性问题的相对重要性，特别是抗体对作用部位的细胞类型、细胞成分或其他标志物的高度特异性分子靶向（有别于单纯的全身药代动力学改变）”，本机构确定BLA是评估此类型组合产品的更适当途径。在某些情况下，在确定其他组合产品的适当申请类型时可能会出现类似的考虑因素。在其他情况下，将已根据《PHS法案》第351节获得许可的生物成分纳入组合产品，可能是促进对药物或器械申请类型中的非主导生物组成部分进行实质上类似评估的最有效方式。


�关于哪种申请类型适合以及是单一申请还是单独申请的决定，一般需要牵头中心和非牵头中心之间进行协商和协调。参见工作人员手册指南4101《中心间协商请求过程》（2018年6月）（� HYPERLINK "https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/staffmanualguides/ucm283569.pdf" \h �https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/staffmanualguides/ucm283569.pdf�）。


�虽然第3038节超出了本指南的范围，但其也包括对《FD&C法案》第503(g)节的修订，使器械主导型组合产品适用于根据《FD&C法案》第505(b)(2)节的新药申请的某些排他性和专利相关规定。参见第503(g)(5)节。有关此类要求的更多信息，请参见面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《拒绝受理510(k)政策》（2018年1月）和《上市前批准申请（PMA）的受理和备案审查》（2018年1月）。


� III类器械是指（1）无充足信息确定一般管理和特殊管理是否足以提供合理安全性和有效性保证的器械，以及（2）声称或表示用于支持或维持人类生命，或对防止人类健康损害具有重大意义，或带来潜在不合理疾病或伤害风险的器械（参见《FD&C法案》第513(a)(1)(C)节）。


�参见《FD&C法案》第515节。


�为使FDA批准PMA，必须具有合理的安全性和有效性保证。参见《FD&C法案》第515(d)(2)(A)和(B)节。在适当情况下，有效性的确定基于完全对照研究（包括一项或多项临床调查），除非FDA确定存在其他足以确定有效性的有效科学证据，这些证据来自有资质的专家，其公平且负责地认为该产品会在标签中规定、推荐或建议的使用条件下产生其声称或代表的效果。《FD&C法案》第513(a)(3)节。


�参见CFR第21篇第814.20节。


�更多信息请参见面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《医疗器械咨询委员会会议程序》（2017年9月）。


�参见CFR第21篇第814.44节。


� I类产品受监管机构的全面约束，被称为一般管理（参见《FD&C法案》第513(a)(1)(A)节）。一般管理包括但不限于与企业注册和产品简介、上市前通知、禁止掺假和误标、记录和报告以及药品生产质量管理规范有关的规定。


� II类产品是指一般管理本身不足以为产品的安全性和有效性提供合理保证的产品，以及有充足信息制定必要的特殊管理以提供此类保证的产品（参见《FD&C法案》第513(a)(1)(B)节）。特殊管理针对特定产品类型且可能包括发布性能标准、上市后监督要求、患者登记、标签和性能试验以及临床/非临床数据。


�参见《FD&C法案》第513(f)(2)节。另参见面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《重新分类过程（III类器械自动认定评价）》。


�应通过与非牵头中心的协商和协调制定此类特殊管理。


�已合法上市的（同品种）器械符合以下任何描述的，可通过与新器械进行比较来判定新器械是否具有实质等同性：1976年5月28日前合法上市的器械；或重新分类后由III类器械变为II类或I类器械的器械（同品种器械）；或通过510(k)上市前通知流程被认定与新器械实质等同的器械（参见CFR第21篇第807.92(a)(3)）节。


�参见《FD&C法案》第513(a)(1)(B)节、513(f)(1)节、513(i)节和515(a)(2)节；S. REP. NO. 105-43 35（1997）。


�参见《FD&C法案》第513(f)(2)(A)(ii)和(iv)节。


�例如血液、基因疗法或人类细胞或组织产品。


� “不同的技术特征”被定义为与同品种产品相比“在材料、设计、能源或其他特征方面具有重大变更”。参见《FD&C法案》第513(i)(1)(B)节和CFR第21篇第807.100(b)(2)(ii)(A)节。


�参见《FD&C法案》第513(i)(1)(A)节； CFR第21篇第807.100(b)节。另参见面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《510(k)项目：在上市前通知中评价实质等同性》[510（k）]（2014年7月）。


�同上。


�参见行业指南草案《第505（b）（2）节所涵盖的申请》（1999年10月）。最终定稿后，本指南可代表FDA目前关于该主题的观点。


�参比制剂或RLD是指“FDA确定的上市药物，是申办方寻求批准其ANDA所依赖的药品”（CFR第21篇第314.3(b)节）。FDA的《经过治疗等效性评价批准的药品》清单中已确定RLD，该清单一般被称为《橙皮书》，可登录以下网址获取：� HYPERLINK "https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/" \h �https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/�。在本指南中，术语RLD也用于指代此类之前已获批的药物主导型组合产品。


�通常参见《FD&C法案》第505(j)(2)(A)节和505(j)(4)节以及CFR第21篇第314.94节和CFR第21篇第314.127节。


�生物等效性是指在适当设计的研究中，在类似条件下以相同摩尔剂量给药时，药物等效物或药物替代物中的活性成分或活性分子在药物作用部位的速度和程度未见显著差异。参见CFR第21篇第314.3(b)节。


�参见行业指南草案《以ANDA形式递交的药物-器械组合产品的比对分析和相关比对使用人为因素研究》（2017年1月）。最终定稿后，本指南可代表FDA目前关于该主题的观点。


�参见CFR第21篇第314.3节。另见FDA的《经过治疗等效性评价批准的药品》（《橙皮书》）第38版序言第七页。


�历史上，一些蛋白质产品已根据《FD&C法案》第505节获得批准。2010年3月23日，《生物制品价格竞争和创新法案》（《BPCI法案》）作为《患者保护和平价医疗法案》（公法111-148）的一部分发布。《BPCI法案》通过修改《PHS法案》第351(i)节中“生物制品”的定义以包含“蛋白质（除任何化学合成的多肽外）”，并通过描述提交某些生物制品上市申请的程序来阐明某些蛋白质产品将受到监管的法定主管当局。《BPCI法案》规定，从2010年3月23日起，“生物制品”（之前可以根据《FD&C法案》第505节提交）的上市申请必须根据《PHS法案》第351节提交。在2020年3月23日结束的10年过渡期内，该要求存在某些例外情况。2020年3月23日，根据《FD&C法案》第505节获批的生物制品申请将被视为《PHS法案》第351节规定的生物制品许可（即已获批的BLA）。2020年3月23日之后，所有寻求批准之前可根据《FD&C法案》第505节提交的生物制品的申请方将需要根据《PHS法案》第351节提交上市申请。参见行业指南《2009年生物制品价格竞争和创新法案》中“被视为许可”条款的解释（2018年12月）。


�《PHS法案》第351(a)(2)(C)节。


�参见脚注13。


� 《PHS法案》第351(i)(4)节对参考制品的定义是：“对照在第(k)分节提交的申请中所评估的生物制品，根据第(a)分节获得许可的单一生物制品”。


� 《PHS法案》第351(k)(4)节。


�另参见行业指南草案《证明与参考制品具有可互换性的考虑因素》（2017年1月）。最终定稿后，本指南可代表FDA目前关于该主题的观点。


�或者，根据第503(g)(5)节的规定，只要满足第503(g)(5)(A)和(C)节的所有要求，申请方可以依据FDA之前对抗菌剂A的NDA安全性和有效性的调查结果。


�参见CFR第21篇第807.92(a)(5)节与面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南《510(k)项目：在上市前通知中评价实质等同性》[510（k）]（2014年7月）。


�如果申请方希望使用其认为合适、充分、已确认且可行的非动物试验方法，本机构鼓励申请方与本机构协商。本机构将考虑该替代方法是否可可评估为等同于动物试验方法。


�在某些情况下，如果普通管理和特殊管理足以为产品的安全性和有效性提供合理保证，则特殊管理可能会规定多个特定活性成分或一个活性成分类别。





