510(k)拒绝受理政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本文件发布日期：2019年9月13日

本文件初始发布日期：1994年5月20日

本文件取代2019年2月21日发布的《510(k)拒绝受理政策》。

如对本文件有关CDRH监管器械的内容有任何疑问，请联系ORP：监管项目办公室/DRP1：申报支持部/上市前通知和分类小组，发送电子邮件至510K_Program@fda.hhs.gov或致电301-796-5640。

对于本文件中与CBER监管器械相关的问题，请发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或致电800-835-4709或240-402-8010联系交流、外联和发展办公室（OCOD）。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 生物制品评价与研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可随时将电子版意见和建议提交至http://www.regulations.gov，供FDA考虑。您亦可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（HFA-305），5630 Fishers Lane, Room 1061, Rockville, MD, 20852。所有意见或建议均应注明备案文件编号FDA-2012-D-0523。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

更多副本

更多副本可通过互联网获得。您也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中注明文件编号1793和指南的完整标题。

您可通过以下方式获取更多指南副本：寄送信函至：生物制品评价与研究中心（CBER），交流、外联和发展办公室（OCOD），10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903；或拨打800-835-4709或240-402-8010；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或者登录https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information-biologics/biologics-guidances。

目录

I.	目的	4

II.	背景	5

III.	范围	6

IV.	Q-申请互动	6

V.	510(k)拒绝受理政策和程序	7

VI.	拒绝受理原则	10

VII.	检查表 – 初步问题	12

VIII.	检查表 – 受理审查	14

附录A. 传统510(k)的受理检查表	20

附录B. 简化510(k)的受理检查表	55

附录C. 特殊510(k)的受理检查表	91

510(k)拒绝受理政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”或“本机构”）目前关于该主题的观点。本指南并不对任何人赋予任何法律权利，也不对FDA或公众产生约束力。如有其他适用方法可以满足适用法令和法规的要求，则亦可使用其他替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的FDA负责实施本指南的工作人员或办公室。

I.	目的

本指南的目的是阐明FDA预期用于进行评估510(k)申请是否满足受理最低标准以及是否可受理进行实质性审评的程序与标准。

将FDA的审查资源集中于完整申请资料上，是一个确保安全且有效地将医疗器械尽快及于患者的更加有效的方法。此外，随着《2002年医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）、《2007年医疗器械用户费用修正案》（MDUFA II）、《2012年医疗器械用户费用修正案》（MDUFA III）和《2017年医疗器械用户费用修正案》（MDUFA IV）1的发布， FDA同意根据审查的及时性制定性能目标。因此，受理审查在鼓励510(k)通知提交者提交高质量申请以及允许FDA适当地集中资源于完整申请资料方面具有额外重要性。

因此，目前510(k)拒绝受理（RTA）政策包括根据特定受理标准进行早期审查，如果申请具有行政完整性，则在收到申请后前15个日历日内通知提交者，或者如果不完整，则确定所缺要素。为了提高受理决定的一致性，并帮助提交者更好地了解FDA进行实质性审查所需的信息类型，本指南（包括附录中的检查表）阐明了完整510(k)申请的必要要素和内容。我们所述的过程适用于所有通过510(k)通知过程受理审查的器械，并已编入检查表供FDA审查人员使用。

_______________

1	参见《2017年FDA再授权法案》（公法115-52）的标题II。

辨别监管提交的完整性、所提供数据的质量以及为支持申请而开展的任何研究至关重要。510(k)完整性的评估在受理审查期间进行，而提交信息质量的评估在实质性审查期间进行。FDA将根据相关受理检查表中列出的客观标准而非数据质量来决定是否受理。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，该指南表明了该机构关于该主题的当前思考，除引用具体的法规或法律要求之外，本指南仅供推荐性使用。在本机构指南中使用词语“应该”是指建议或推荐，并非强制要求。

II.	背景

510(k)受理审查旨在评估申请是否具有行政完整性，因为该申请包括FDA进行实质性审查及根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第513(i)节（美国法典（U.S.C）第21编§ 360c(i)）确定实质等同性的所有必要信息。如需根据《FD&C法案》第513(i)节认定器械的实质等同性，FDA必须认定该器械具有与同品种器械相同的预期用途，并且（1）具有与同品种器械相同的技术特征，或者（2）具有第513(i)(1)(B)节所定义的不同技术特征，并且该申请所包含的信息（必要时包括适当的临床或科学数据）可证明该器械与同品种器械一样安全和有效，不会引起与同品种器械不同的安全性和有效性问题。

在21 CFR 807.87至807.100的510(k)法规对每份上市前通知申请必须包含的具体信息提供了更多详情。例如，申请必须包括申报标签（807.87(e)）、关于器械与其他可比类型之间的相似性和差异性的声明（807.87(f)）、支持数据（807.87(f)和807.100(b)(2)(ii)(B)），并且当所提供的信息不足以确定该器械是否实质等同时，FDA可以要求提供任何必要补充信息（807.87(m)）。另请参见本机构的指南文件《传统和简化510(k)格式》。2

之前与510(k) RTA政策有关的指南和检查表（即1993年6月30日的《510(k)拒绝受理政策》和1994年5月20日的《510(k)拒绝受理程序（K94-1）蓝皮书备忘录》）侧重于界定广泛问题或原则。此外，与这些指南相关的检查表主要涉及行政要素，但未涉及对510(k)审查至关重要的具体内容。因此，FDA已受理许多不充分的审查申请，并且FDA工作人员投入大量时间来撰写大量信件，要求提供进行实质性审查所需的所有补充信息。这种做法是对资源的低效利用，并且经常延长审查时间。有关更多信息，请参见CDRH的《510(k)项目下的上市前审查时间分析》。3

_______________

2	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/format-traditional-and-abbreviated-510ks.

2012年12月31日发布的指南《510(k)拒绝受理政策》旨在阐明传统、简化和特殊510(k)申请中所需的内容，以使FDA进行实质性审查，从而提高收到的510(k)申请质量并改善整体审查时间。本文件中介绍的审查过程在传统、简化和特殊510(k)申请的受理检查表中有所体现，FDA工作人员将在受理审查过程中使用这些检查表。

III.	范围

本文件所提供的信息旨在为FDA工作人员提供有关传统、简化和特殊510(k)通知受理审查的清晰一致方法，并概述了关于510(k)的RTA政策。本文件还将帮助提交者准备510(k)通知，使其具有行政完整性，以便FDA进行实质性审查。

一旦申请获受理审查，受理政策不会改变实质等同性决策过程；然而，对于那些未获受理审查的申请，受理政策确实改变了FDA审查开始时间，以实现MDUFA性能目标。有关FDA审查时间的更多信息，请参见本文件第V节。

本文件不涉及与510(k)有关的货币方面或MDUFA目标。有关提交510(k)通知的费用和支付程序的信息，可参见FDA的指南文件《上市前通知申请（510(k)s）的用户费用和退款》。4

IV.	Q-申请互动

有关CFR第21篇第807部分规定的510(k)法规的一般信息，提交者应咨询CDRH的行业和消费者教育部门（DICE）或CBER的制造商援助和技术培训处。在提交510(k)通知之前，我们鼓励提交者与适当的FDA审查人员进行交流，特别是那些不太熟悉510(k)审查程序或有新问题需要解决的提交者。此类Q-申请互动是提高510(k)质量和完整性的一个重要途径。有关Q-申请计划的更多信息，请参见指南《医疗器械申请的反馈和会议请求：Q-申请计划》。5

_______________

3	https://www.fda.gov/media/80972/download.

4	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/user-fees-and-refunds-premarket-notification-submissions-510ks.

此外，FDA的其他指南文件和资源为准备510(k)提供了重要信息，包括：

●	“传统和简化510(k)格式；”6

●	“特殊510(k)项目；”7

●	“简化510(k)项目；”8

●	“510(k)项目：评价上市前通知[510(k)]中的实质等同性；”9

●	“医疗器械申请的电子副本程序；”10

●	“医疗器械申请审查期间的沟通类型；”11

●	“对特定未分类医疗器械豁免上市前通知要求的意向；”12

●	其他适用的器械相关和跨领域指南文件；13 以及

●	CDRH器械建议。14

V.	510(k)拒绝受理政策和程序

FDA工作人员将根据客观标准，使用适用的受理检查表（参见附录A-C）对所有传统、简化或特殊510(k)进行受理审查，以确保510(k)具有行政完整性。为了使申请获得受理，应具备所有确定为RTA项目的行政要素，或者对那些被提交者确定为不适用的要素提供理由。为了帮助行政审查，建议提交者在申请时完成并提交受理检查表，以确定每个RTA要素的支持信息位置。

受理审查发生在实质性审查之前，应在FDA收到510(k)通知后15个日历日内进行并完成受理审查。仅在已支付适当的用户费用并收到有效电子副本的情况下，才会开始510(k)申请受理审查。15

_______________

5	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program.

6	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/format-traditional-and-

abbreviated-510ks.

7 	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program.

8 	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program.

9	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket-notifications-510k.

10	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions.

11	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/types-communication-during-review-medical-device-submissions.

12	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/intent-exempt-certain-unclassified-medical-devices-premarket-notification-requirements.

13	https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/guidance-documents-medical-devices-and-radiation-emitting-products.

14 	https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance.

工作人员将根据510(k)类型（即传统、简化或特殊）选择适用的检查表。将针对原始510(k)申请和对RTA沟通的回应进行受理审查，但不包括在申请已获受理后为回应补充信息的要求而提交的补充申请或修正。工作人员应首先回答以下初步问题，然后核实申请是否包含检查表中确定为RTA项目的所有信息，从而评估申请是否应获受理。

510(k)受理审查旨在评价申请是否具备行政完整性，因为其包括FDA进行实质性审查所需的所有信息。因此，如果检查表中指出的一个或多个RTA项目不存在且未解释遗漏原因，则不应受理申请，且应得到RTA指定。然而，在RTA审查期间，FDA工作人员可自行决定是否需要所缺检查表项目，以确保申请具备行政完整性，从而使申请获得受理。在RTA审查期间，FDA工作人员还可以酌情要求提交者提供所缺检查表项目。RTA审查期间的互动取决于FDA工作人员的决定，即未决问题适合进行互动审查，且有足够时间让提交者提供支持信息，并让FDA工作人员在15天受理截止期限前评估回应。

如果受理检查表上有一个或多个项目未注明为RTA项目，进行受理审查的FDA工作人员应获得管理层的同意并以电子方式通知指定的510(k)联系人16，声明申请未获受理。17FDA工作人员也应向提交者提供一份已完成的检查表副本，说明哪些项目是RTA指定的依据。

510(k)提交者可通过提供检查表中确定的所缺信息来回应RTA通知。提交者应提交这些信息，并将其纳入初始分配的510(k)编号项下文件。无需重新提交和支付新用户费用。也无需重新提交整个510(k)申请，除非FDA另有说明（例如，因为申请大部分不以英文书写，或者申请缺少检查表上的大部分项目）。只需提交和处理受理检查表上要求的信息即可。如果在RTA通知日期180天内未收到对RTA通知的回应，FDA将认为510(k)被撤回并在系统中关闭申请。

_______________

15 	有关更多信息，请参见指南《FDA和行业对上市前通知（510(k)）申请的行动：对FDA审查计时和目标的影响》，可登录以下网址获取： https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-and-industry-actions-premarket-notification-510k-submissions-effect-fda-review-clock-and-goals。

16 	有关与CBER电子邮件沟通的更多信息，请参见SOPP 8119：《使用电子邮件进行监管沟通》，可登录以下网址获取： https://www.fda.gov/media/108992/download。

17 	正如MDUFA III承诺函中所述[158 CONG.REC.S8277-S8281（每日版，更正日期：2012年12月20日）（美国卫生与公众服务部部长来信，关于：医疗器械用户费用程序），也可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/83244/download]，审查计时在510(k)申请获受理审查之前不会开始。

在收到新提交的信息时，FDA工作人员应按照相同的流程，在收到新信息的14个日历日内再次进行受理审查。后续受理审查将按照检查清单的完整性标准，对新信息是否补足了初始申请的内容进行评估。如果仍然发现申请不完整，FDA工作人员应通知联系人并提供新检查表，说明所缺项目。

当申请获得受理时，FDA工作人员应以电子方式通知申请联系人510(k)已获受理，并开始对申请进行实质性审查，以确定实质等同性。如果FDA未能或选择不在受理审查期内（即在收到后15个日历日内）完成受理审查，应以电子方式通知提交者受理审查未完成且申请正在接受实质性审查。在实质性审查期间，FDA可以要求提供任何可能导致RTA指定的信息。18一旦申请获受理，FDA可以在实质性审查期间要求提供任何可能在受理审查期间被无意忽略的信息。

FDA审查计时

正如《2017年FDA再授权法案》（公法115-52）第II章中所述MDUFA IV承诺函中所解释的内容，“FDA天数从收到申请或申请修正案从而使申请获受理（510(k)）或归档（PMA）之日起。”19因此，当申请限于电子副本或用户费用暂缓或指定RTA时，FDA审查计时并未开始。

510(k)申请和为响应RTA指定而提交的补充信息由各中心的文件控制中心（DCC）接收。FDA审查计时自DCC收到会导致510(k)受理指定的最近申请或补充信息之日起，前提是已支付申请用户费用并且已提供经确认的电子副本。例如，若递交资料在首次受理审评时便进行实质性审评，则FDA审评计时起始日期为递交资料的接受日期。然而，若该递交资料被指定为RTA，则FDA审评计时起始日期为未知。此类情况下，计时起始日期则为包含附加信息的递交资料（导致受理分派）的接受日期（即便FDA之后请求递交之前已在受理审评期间要求的信息）。若受理审评未能在15个日历日内完成，则将默认该递交资料已进入实质性审评程序，FDA审评计时起始日期为针对该递交资料最新接收信息的接受日期。一旦申请接受实质性审查，用于进行受理审查的日历日（即最多15天）将包括在上述MDUFA IV承诺函中所述的达到实质性互动目标的60个日历日内。

_______________

18 	如果政府在15天审查期间关闭，审查期可以延长，延长时间与FDA大楼关闭的营业日相当。如果提交者收到自动通知，通知声明因筛选期超过15天而导致受理审查未完成，则FDA可以向提交者发送更正通知。

19 	参见163 CONG。REC.S4729-S4736（每日版，2017年8月2日）（美国食品药品监督管理局用户费用再授权法案），也可登录网址获取：https://www.fda.gov/media/102699/download。

受理审查结果通知

提交者应在收到DCC后15个日历日内收到受理审查结果的电子通知（即申请已获受理实质性审查，申请未获受理审查（RTA），或因受理审查未完成，申请现在正在接受实质性审查）。该通知将只发送给申请中确定的指定联系人。该通知也将用于确定分配给该申请的FDA 510(k)主审人20。受理或RTA指定的通知将只在审查员受理审查决定的监督同意下进行。受理或RTA指定的通知可能发生在DCC收到第15个日历日之前的任何一天。但是，如果未进行受理审查，将在第16天发出未进行RTA审查的通知。在指定RTA的情况下，通知应附有完整检查表，说明导致指定RTA的所缺要素。已完成的检查表视为申请行政档案的一部分，不会公开发布。因此，申请必须确定完整联系信息，包括接收通知的电子邮件地址。21

VI.	拒绝受理原则

为了适当地使用本指南，FDA工作人员应审查以下有关FDA审查政策和程序的基本原则。

受理不应基于对510(k)通知中所提供信息的实质性审查。

区分受理审查和实质性审查至关重要。进行受理审查是为了评价申请是否包含适用检查表中确定的所有适当要素，以便开始进行实质性审查。评估510(k)通知是否应获受理时，不会评价所提交的信息是否足以支持实质等同性结论。检查表是一个工具，以确保提交的资料包含必要的信息，以便进行实质性审查（即，如果资料存在但不足以支持实质等同性的结果，FDA不应拒绝受理申请）。一旦文件获受理，将在实质性审查中进行内容质量评价和实质等同性决策过程。

_______________

20 	对于提交给CBER的510(k)，凡本指南中使用主审人一词即相当于CBER联系人是监管项目经理（RPM）。

21 	CBER将考虑使用传真；提交者也可能希望提供传真号。

FDA工作人员应确定提交者是否为任何替代方法提供了理由。

提交者可提供理由，说明为何检查表中任何标准不适用于该器械。同样地，提交者可以为任何与器械相关或跨领域指南文件或FDA认可标准的偏离提供理由。FDA希望检查表中每个项目均能通过包括所要求的信息或提供不适用或有偏离的理由获得解决。

如果申请既未包括所要求的信息，也未说明遗漏或偏离理由，FDA将认为检查表中的某项标准不“存在”。如果提供了删除特定信息或采取替代方法的理由，FDA将在对申请进行实质性审查时考虑该理由或替代方法是否充分。有关示例和进一步解释，参见以下受理审查部分。

在作出RTA决定时，将考虑器械相关和跨领域指南文件、适用的公认标准和适用的法规。

在提交510(k)之前，提交者在准备提交时应考虑现有指南文件和标准以及拟定器械的适用法规。本机构鼓励FDA工作人员和行业参考产品分类数据库22，以协助确定任何适用的公认共识标准。如果引用自愿共识标准，提交者应考虑FDA指南《在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》。23

具体而言，检查表包括关于申请是否已说明关于器械描述、标签和性能测试的建议，如器械相关指南、特殊控制或其他特定法规中所述。请注意，“说明”是指申请包括与这些建议或要求有关的信息；在审查期间应评估这些信息是否足以满足这些建议或要求。

_______________

22	 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm.

23	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices.

除特殊控制指南文件外，如有器械相关的指南，申请应包括信息，以确定提交者已说明这些建议或以其他方式提供旨在说明适用法定和/或监管标准的替代方法。

如有适用于器械的特殊控制，申请应包括说明特殊控制中规定的特定缓解措施，或使用替代缓解措施，并提供理由证明提交者确定的这些替代措施将提供至少等同安全性和有效性保证。

VII.	检查表 – 初步问题

在收到510(k)后15个日历日内，FDA工作人员应回答传统和简化510(k)受理检查表第一页所示的以下初步问题。初步问题预期由510(k)主审人回复，作为对申请的初步筛选。FDA并不会让提交者在其申请中说明这些项目。是否需要受理审查的其余部分，取决于对这些初步问题的回复。

如果对初步问题的回复以及随后与以下中心人员的协商表明510(k)受理审查不应继续进行24，则510(k)主审人应立即：

●	通知510(k)审查小组（包括咨询审查员）；以及

●	使用适当的行政程序通知提交者。

初步问题包括：

1.	该产品是否为器械（依据《FD&C法案》第201(h)节）或组合产品（依据21 CFR 3.2(e)）（510(k)对器械组成部分进行过审查）？

如果该产品似乎不符合《FD&C法案》第201(h)节规定的器械定义，或似乎不属于带器械组成部件的组合产品，则510(k)主审人应咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员以确定适当行动并通知管理层。如果FDA工作人员确定该产品既不属于器械，也不属于带器械组成部件的组合产品，510(k)主审人应停止审查并通知提交者。

______________

24	除非符合以下要求，否则FDA不会处理510(k)：i）申请必须与《FD&C法案》第738节要求的用户费用一起发送，以及ii）公司必须根据21 CFR 807.90(c)的规定提交正确数量的副本。FDA已发布实施FDASIA第1136节的指南，其中增加了《FDA&C法案》第745A(b)节（《医疗器械申请的电子副本程序》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions）。由于各自中心的DCC将不会处理任何不符合这两项要求的510(k)，因此这两项要求未包括在检查表中。

2.	是否向相关中心提交？

如果提交的是单一实体器械并且似乎在与提交中心不同的中心接受审查，或者如果是带器械组成部件的组合产品并且似乎由与提交中心不同的中心进行主审，则510(k)主审人应与CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员协商，以确定适当行动并通知管理层。如果510(k)提交给CDRH，而CDRH工作人员确定该申请无需CDRH审查，或者510(k)提交给CBER，而CBER工作人员确定该申请无需CBER审查，则510(k)审查小组应停止审查并通知提交者。

3.	如果器械或组合产品（带有器械组成部分）提交指定申请（RFD）并指派给您所在中心，则应确定RFD#，并确认以下信息：

（a）	该器械或组合产品（例如设计、理念）是否与RFD提交中的内容相同？

（b）	510(k)所列的该器械或组合产品的适用范围是否与RFD提交所列的适用范围相同？

RFD决定针对RFD申请中所述器械或组合产品以及器械或组合产品的适应症。如果在作出RFD决定后器械或组合产品或其适用范围被修改，RFD认定可能不再适用，管辖权可能需要由组合产品办公室（OCP）重新评价。510(k)主审人应咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，以确定适当行动并通知管理层。

4.	所提交的包含作为组成成分的药物的组合产品是否与21 USC 503(g)(5)(C)(ii)-(v)（《FD&C法案》第503(g)(5)(C)(ii)-(v)节）所述的独家已获批药物具有相同的活性分子？

如果提交的是组合产品，并且其成分中含有与21 USC 503(g)(5)(C)(ii)-(v)中所述的独家已获批药物相同的药物，510(k)主审人应联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员以确定适当行动并通知管理层。

5.	该器械类型是否符合510(k)提交中的规定？

FDA工作人员应确定提交510(k)申请的器械类型是否已知510(k)是不适当的监管方法，例如，当器械类型为III类并需要PMA，或器械类型为I或II类并豁免510(k)。如果510(k)不适合，FDA工作人员应在受理审查期间作出该决定，并将该决定通知提交者。该初步问题并非旨在确定需要进行实质性审查的申请，以确定510(k)是否是不适当的方法（例如，器械有一个新预期用途或器械有不同技术特征，引起不同安全性和有效性问题）。

6.	适用范围相同的相同器械是否存在待定PMA？

如果提交者有相同适用范围的相同器械的PMA待定，审查小组应停止审查。510(k)审查小组应咨询管理层和其他中心资源，以确定哪种上市前审查途径适用于该器械以及处理这种情况的适当过程。如果510(k)和PMA由不同提交者为相同器械类型提交，FDA工作人员也应咨询管理层和其他中心资源。

7.	如果已提交临床研究，提交者是否是提交规范政策（AIP）的主体？25

510(k)主审人应参考AIP清单。26如果清单上有提交者的名称，审查员应咨询CDRH产品评价和质量办公室/临床证据和分析办公室/临床科学和质量处（OPEQ/OCEA/DCEA1）或CBER合规和生物制品质量办公室/检查和监督处/生物研究监视科（OCBQ/DIS/BMB），以确定适当行动。

VIII.	检查表 – 受理审查

组织要素

尽管缺少受理检查表中组织要素表的一个或多个项目（如目录或页码）通常不会导致RTA决定，但我们强烈鼓励提交者将这些要素纳入其申请中，以方便FDA的审查和决策。然而，如果申请极混乱，以至于FDA无法找到评估实质等同性所需的信息，或者如果申请编写极差（例如，以蹩脚的英语编写），以至于无法理解为支持实质等同性而提交的信息，应对该申请作出RTA决定。

_______________

25 	当待提交的数据因特定不法行为（欺诈、重大事实不实声明、贿赂或非法酬金）而受到质疑时，FDA预期推迟对这些数据的实质性科学审查，直至完成有效性评估以及有关数据可靠性的问题得到解决。（参见FDA指南7150.09合规政策指南，第50章 – 一般政策 – 主题：欺诈、重大事实不实声明、贿赂及非法酬金，56 FR 46191）。

26	https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/application-integrity-policy/application-integrity-policy-list.

完整申请的要素（RTA项目）

这些检查表中的客观标准概述了那些法规明确要求的要素，或对FDA根据《FD&C法案》第513(i)节对申请进行实质性审查和确定实质等同性至关重要的要素。例如，21 CFR 807.87(e)要求提供申报标签、标识和说明，而器械材料、设计和其他特征的描述对于确定其技术特征是否与同品种器械相同以及任何差异是否引起《FD&C法案》第513(i)节规定的不同安全性和有效性问题至关重要。

我们还确定了一些数据和信息的类别和子类别，这些数据和信息在适用情况下对于支持说明该器械与21 CFR 807.87(f)中其他可比类型的产品相似和/或不同的声明以及实质等同性的确定至关重要。例如，如果新器械具有直接或间接接触组织的组件，生物相容性评价对于评价新器械在对患者造成的毒性风险方面是否与同品种器械一样安全至关重要。虽然此类评价通常需要测试和数据，但情况并非总是如此（例如，如果所审查的器械和同品种器械在所有相关方面均相同），受理应仅基于项目是否存在或为何该项目不适用的解释，而不是此类解释是否充分。如果该器械不具有直接或间接接触组织的组件，则无需进行生物相容性评价，检查表上的生物相容性项目也不适用。

由于这些类别的适用性对于实质等同性确定同样至关重要，为了获得受理，所有申请均应包括一个声明，即说明这些类别是否适用，如受理检查表中所列内容（例如材料、软件是否存在，器械是否预期以无菌状态使用）。当提供性能数据时，提交完整测试报告并描述测试如何进行，对于FDA评价数据是否支持实质等同性的结论至关重要。

如果存在针对申报器械的器械相关指南文件，提交者应遵循该文件所包含的建议，或者提交者应提供使用旨在说明适用法定和/或监管标准的替代方法解决指南文件所讨论的科学问题的理由。如果既无建议信息，也无使用替代方法的理由，应将申请视为不完整并且不受理申请。如果已确定特殊控制，则应说明这些控制，以使申请获得受理，或者应确定替代的缓解措施，并提供理由证明这些替代措施将提供至少等同的安全性和有效性的保证。

应用RTA项目检查表

使用适合申请类型（传统、简化或特殊）的受理检查表，在收到510(k)后15个日历日内，FDA工作人员应回复被确定为RTA项目的要素的每个问题。对于那些有“是”、“否”或“不适用（不适用）”选项的项目，项目应得到“是”或“不适用”答案，以使510(k)申请获受理进行实质性审查。

对于每个部分中与需要特定性能数据（如生物相容性、灭菌、软件）有关的第一个问题，FDA工作人员应指出申请是否已说明510(k)申请获受理进行实质性审查的选项之一。例如，申请应明确说明是否具有直接或间接（如通过输液）接触组织的组件，以使申请被认为是完整的并获受理进行实质性审查。

标记为“不适用”的要素

在制定检查表时，本机构考虑了对适合510(k)审查的各种医疗器械进行实质性审查所需的一般类别和各自子类别信息。所有此类标准不一定与特定器械有关。FDA工作人员应选择“不适用”来表示那些不适用于申报器械的要素。例如，财务证明和披露声明要求（21 CFR 807.87(i)）和临床研究合规性声明（21 CFR 807.87(j)）仅适用于有临床数据的申请。如果申请不包含临床数据，FDA工作人员应选择“不适用”。

信息的充分性

为了使检查表标准客观，对于每个RTA项目，FDA在受理审查时应只考虑该要素是否存在或遗漏，或遗漏该要素的理由或使用替代方法。FDA工作人员很可能会遇到提供了信息但信息不完整或不充分的情况。在该情况下，FDA工作人员应对相关项目的问题回复“是”，但在实质性审查过程中，可能会沟通不充分情况或要求提供补充信息。例如，提交者可能已提供所有性能测试的完整测试报告；但是，在受理审查期间，审查员可能会注意到某一特定测试的结果可能不足以支持实质等同性结论，并且需要其他理由。在检查表中将性能测试标准标记为“是”，对测试结果的全面评价和向提交者通报需要其他理由的情况应在实质性审查中进行。

在RTA审查过程中可能会发现一些问题，这些问题并不能决定申请的可受理性，但却是在作出最终决定前应解决的问题。这并不意味着已对申请进行全面审查。这些已确定的问题被称为“观察结果”。如果确定了观察结果，应将其附在发给官方联系人的RTA检查表上。该附件被称为附录。您无需在您的RTA回复中提供对观察结果的回复，以使您的文件被视为行政完整并获受理进行实质性审查；但是，解决这些问题可以有助于促进对您的申请的实质性审查。

标记为“否”的要素

对于任何指定为“否”的受理标准，FDA预期在必要时提供解释，以描述所缺要素。该解释对于标准而言特别重要，因为提交者可能不会立即意识到缺失哪些必要信息。例如，“器械描述”部分包括一个要素，即“申请说明器械相关的指南文件中所述的器械描述建议”，仅有“否”的注释可能不足以告知提交者缺失哪些特定信息。FDA工作人员应包括一份清单或声明，说明满足受理标准所需的补充信息。该清单或声明可以附在检查表上每个特定标准旁边的“评论”部分。

与接受审查的申请有关的既往申请

对于特定申请，提交者可能已经为相同器械提交过申请，FDA已为其提供与支持实质等同性所需的数据或信息有关的反馈（例如，已删除或已撤回的Q-申请、研究性器械豁免（IDE）申请、既往NSE确定、既往510(k)）。当此类既往反馈意见与确定申报器械是否存在实质等同性有关时，新申请应包括说明该既往反馈意见的信息，并且检查表应包括与该问题有关的标准。为了说明关于是否存在既往申请（或无既往申请）的标准，FDA建议提交者在CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514）27的第F部分（既往相关申请部分）提供该信息。提交者应在该表格的第F部分列出既往申请号，或说明没有既往申请来说明该标准。应注意，如果表格有部分留白，不应将其视作没有既往申请的声明。此信息另可列入附信（即作为声明：该器械无既往申请或多份既往申请的清单）。如果确实存在一个或多个既往申请，FDA建议在申请中指定一个单独部分，通过编号识别既往申请，该部分包括FDA反馈副本（例如信函、会议记录），并说明如何或在申请中说明该既往反馈。应注意，在实质性审评过程中，应评估反馈是否经过适当说明。

_______________

27	 https://www.fda.gov/media/72421/download.

组合产品管理项目

《21世纪治愈法案》修订了《FD&C法案》第503(g)节，要求寻求对组合产品采取行动的提交者将产品标识为组合产品[第503(g)(8)(C)(v)节]。此外，根据修订后的第503(g)(5)节的规定，如果组合产品的成分中含有已获批药物，则器械主导型、器械药物型组合产品必须包括第505(b)(2)节所述的专利证明或声明，并提供第505(b)(3)节所述的通知。参见第503(g)(5)(A)节。根据21 CFR 3.2(e)的定义，非组合产品的产品提交者应标记“不适用”，并删除与组合产品有关的这一部分。

不含已获批药物成分的组合产品的提交者

如果组合产品不包括第503(g)(5)(B)节所定义的已获批药物成分，器械主导型、器械药物型组合产品的提交者应在问题10（特殊RTA检查表的问题9）中标记“不适用”。

含已获批药物成分的组合产品的提交者

含已获批药物成分的组合产品的提交者应通过包括专利信息来解决问题11（特殊RTA检查表中的问题10）。对于每个相关专利，提交者应包括对下列证明之一的证明：

i.	此类专利信息未存档（505(b)(2)(A)(i)）。

ii.	此类专利已过期（505(b)(2)(A)(ii)）。

III.	申请之日该专利将过期（505(b)(2)(A)(iii)）。

iv.	此类专利无效，或不会因制造、使用或销售本申请的药物成分而受到侵犯（505(b)(2)(A)(iv)）。

然而，对于未要求提交者寻求批准的用途的使用方法专利，提交者应根据第505(b)(2)(B)节纳入一份声明，说明该使用方法专利未要求此类用途。

包括第iv段（505(b)(2)(A)(iv)）项下证明的提交者还应证明他们将向专利所有人和列出可疑专利的已获批申请持有人提供通知。《FD&C法案》第505(b)(3)节规定了发出通知的过程。提交者应向FDA提交已获批申请持有人和专利所有人收到通知的日期文件。

特殊510(k)转为传统510(k)

FDA已制定单独检查表，以解决特殊和传统510(k)申请的差异。FDA工作人员将根据提交者指定的文件类型使用适当的检查表。如果提交者已提交特殊510(k)，但FDA决定该文件应转为传统510(k)28，FDA将通知510(k)申请中指定的联系人有关转换和转换理由。如果文件在15个日历日的受理审查期内从特殊文件转为传统文件，传统510(k)受理检查表将用于进行受理审查，审查时间将按照上文510(k)拒绝受理政策和程序部分的规定开始。鉴于特殊510(k)和传统510(k)的内容不同，转换后的申请很可能会导致使用传统受理检查表的RTA指定。FDA工作人员应提供已完成的传统申请受理检查表，说明缺少哪些要素。提交者可以通过提供确定信息来回应，后续受理审查将采用传统检查表进行。如果文件在15个日历日的受理审查期后从特殊型转为传统型，任何会导致RTA指定的缺失信息均应在实质性审查中获得。

_______________

28	有关潜在转换原因，请参见“特殊510(k)因素”，特殊510(k)的受理检查表中第1-4项。

附录A . 传统510(k)的受理检查表

（应在收到DCC后的15天内填写完成）

下列信息不适用于全面审评。

FDA建议提交者将完整检查表列为该申请的组成部分。

| 510(k)#: | DCC接收日期： |
| --- | --- |

510(k)	主审人：

| 中心： | 办公室： | 部门： |
| --- | --- | --- |

决定：受理_____，拒绝受理_____

如果受理，则通知提交者。

如果拒绝受理，将以电子方式通知提交者，而且包括本清单的一个副本。

是否附有附录？：是 否

注：如果检查表内的项目留空，并不意味着清单不完整；而是意味着审评人员未在RTA审评期间评估该项目，并将在实质性审评期间对该项目进行评估。

| 初步问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴影部分的回答表明需要咨询经确认的中心顾问。（本节所勾选的方框代表FDA在行政审查期间对这些问题的初步评价。） | 是 | 否 | 不适用 |
| 1. 该产品是否为器械（依据《FD&C法案》第201(h)节）或组合产品（依据21 CFR 3.2(e)）（510(k)对器械组成部分进行过审查）？ 如果看似不是一种器械（依据《FD&C法案》第201(h)节）或此类组合产品或者您不确定，则应咨询CDRH具有管辖权的官员或CBER具有产品管辖权的联系人，以确定适当行动并通知分部管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果产品不是此类医疗器械或组合产品，则标记为“否”。 |  |  |  |

| 备注： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 是否向相关中心提交？ 如果产品是此类医疗器械或含此类医疗器械的组合产品，是否需要提交申请并经过中心审评？如果您认为该申请未被提交到相关中心或您不确定，则应咨询CDRH具有管辖权的官员或CBER具有产品管辖权的联系人，以确定适当行动并通知分部管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果申请无需经过中心审评，则标记为“否”。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 3. 如果器械或组合产品（带有器械组成部分）提交指定申请（RFD）并指派给您所在中心，则应确定RFD#，并确认以下信息： （a） 该器械或组合产品（例如设计、理念）是否与RFD提交中的内容相同？ （b） 510(k)所列的该器械或组合产品的适用范围是否与RFD提交所列的适用范围相同？ 如果您认为产品或510(k)中提出的适应症与RFD相比有变化，或者您不确定是否有变化，请咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，以确定适当行动并通知您的管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果上述任何一个问题的答案是“否”，则标记为“否”。如果没有RFD，请标记“不适用”。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 4. 所提交的包含作为组成成分的药物的组合产品是否与21 USC 503(g)(5)(C)(ii)-(v)（《FD&C法案》第503(g)(5)(C)(ii)-(v)节）所述的独家已获批药物具有相同的活性分子？ 如果“是”，则联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，以确定适当行动并通知您的管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

| 5. 该器械类型是否符合510(k)提交中的规定？ 如果510(k)看似不合适（例如，III类和需要PMA或I类或II类和510(k)豁免），请在受理审查期间咨询适当的CDRH或CBER工作人员，提供与他们的讨论总结，并在以下评论部分指出其建议/行动。如果510(k)不适用于相关监管申请，则标记为“否”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |
| 6. 适用范围相同的相同器械是否存在待定PMA？ 如果“是”，则咨询您的管理层和CDRH产品评价和质量办公室/监管项目办公室/监管项目1处（申请支持）（OPEQ/ORP/DRP1）或适当的CBER工作人员，以确定适当行动。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 7. 如果已提交临床研究，提交者是否是提交规范政策（AIP）的主体？ 如果“是”，则咨询CDRH产品评价和质量办公室/临床证据和分析办公室/临床科学和质量处（OPEQ/OCEA/DCEA1）或CBER合规和生物制品质量办公室/检查和监督处/生物研究监视科（OCBQ/DIS/BMB）以确定适当行动，提供与他们的讨论总结，并说明其建议/行动。 如果未提交临床研究，则标记为“不适用”。如需在AIP清单上查询，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/application-integrity-policy/application-integrity-policy-list。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

●	如果1或2的答案是“否”，则停止510(k)审查，并联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员。

●	如果3a或3b的答案是“否”，则停止审查，并联系CDRH具有管辖权的官员或CBER管辖办公室联系人。

●	如果4的答案是“是”，则联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，提供与他们的讨论总结，并说明其建议/行动。

●	如果4的答案是“否”，则主审人应咨询分部管理层和其它中心资源，以确定适当行动。

●	如果6的答案是“是”，则停止510(k)审查，联系CDRH/OPEQ/ORP/DRP1，或适当的CBER工作人员。

●	如果6的答案为“是”，则联系CDRH/OPEQ/OCEA/DCEA1或CBER/OCBQ/DIS/BMB，提供与DCEA1或BMB工作人员的讨论总结，并指明他们的建议/行动。

| 组织要素 如果未能包含此类项目，则不能获得RTA认定。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  | 是 | 否 | *页码# |
| 1. | 申请包含目录。 |  |  |  |
| 2. | 每个章节均有标记（例如器械说明章节的标题或目录，标签章节等）。 |  |  |  |
| 3. | 对申请的所有页面进行页码编号。 应对所有页面进行页码编号，以便可以按照页码查找信息。可对整个申请采用连续编号，或者对每个部分或章节采用页码编号（例如12-1，12-2……）。 |  |  |  |
| 4. | 确定510(k)类型（即传统、简化或特殊） 如果未指定510(k)类型，则应将其作为传统510(k)申请进行审评。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

完整申请的要素（RTA项目） （21 CFR 807.87（除另有规定外）） 如未阐明，申请将被认定为RTA。

● 答案“否”将导致“拒绝受理”决定；然而，FDA工作人员能自行决定是否需要遗漏项目，以确保申请已完成行政审查，准予接受提交或在RTA审查期间以互动方式向提交者请求遗漏的检查表项目。 ● 在申请中说明清单中的每项要素。对于不适用的任何标准，提交者可以提供省略理由。如果提供了理由，则应认为有标准（是）。在申请审评过程中，将考虑对该理由进行评估。

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 用于支持申请的所有内容均为英文（包括翻译版本的测试报告、文献文章等）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 申请明确了以下信息（FDA建议使用CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download））： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 器械商品名称/专有名称 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 器械分类和专门小组或 分类法规或 声明表示器械尚未分类，并提供得出这一结论的理由 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 申请包含指定处方和/或非处方的适应症声明（另参见21 CFR 801.109和FDA指南《特定处方器械标签要求的替代方案》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alternative-certain-prescription-device-labeling-requirements。） 参见推荐格式 （https://www.fda.gov/media/86323/download）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 申请中包含510(k)概要或510(k)声明。 510(k)概要和声明的内容，请分别参见21 CFR 807.92和21 CFR 807.93。在实质审查期间，将对内容的充分性进行审查。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | 申请包含21 CFR 807.87(l)规定的真实性和准确性声明。 参见推荐格式（https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-truthful-and-accurate-statement）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 申请是III类510(k)器械。 如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 包含符合21 CFR 807.87(k)的III类器械总结和证明。 参见推荐内容（https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-class-iii-certification-and-summary）。如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 7. | 申请包含临床数据。 如果申请不包含临床数据，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a、b、c部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括本申请所含的各项临床研究的已完成财务证明（FDA表3454，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/70465/download）或财务披露（FDA表3455，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/69872/download）信息。 如果所提交的临床数据不是“所涵盖的临床研究”，则应勾选“不适用”，其定义参见指南《临床研究者的财务披露》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/financial-disclosure-clinical-investigators。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | 就申请所列的每项适用器械临床试验而言，申请包括已完成的符合ClinicalTrials.gov数据库要求的合规性认证（FDA表3674，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/69901/download）（42 U.S.C. 282(j)(5)(B)）。 如果所提交的临床数据不是FDAAA第801(j)节第VIII章所规定的“适用器械临床试验”，则应勾选“不适用”。801(j)。 |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | 临床研究合规性声明 如果申请不包含任何来自研究的临床数据（如21 CFR 812.3(h)所定义）以证明实质等同性，则应勾选“不适用”。 对于同时涉及美国（US）和美国境外（OUS）研究机构的多中心临床研究，第(i)部分应针对美国研究机构，第(ii)部分应针对美国境外研究机构。21 CFR 812.28适用于所有在2019年2月21日或之后招募首名受试者的美国境外临床研究。 有关更多信息，请参见指南文件《受理临床数据以支持医疗器械申请和提交 - 常见问题解答》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/acceptance-clinical-data-support-medical-device-applications-and-submissions-frequently-asked。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 对于在美国进行的各项临床研究，申请应包括符合CFR第21篇第50、56和812部分规定的声明。 或 申请包括不符合CFR第21篇第50、56和812部分的原因的简要声明。 如果临床研究仅在美国境外进行，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ii. | 对于在美国境外进行的各项临床研究，申请包括一份说明该临床研究按照21 CFR 812.28(a)(1)所述临床测试质量管理规范（GCP）进行的声明。 或 申请应包括根据21 CFR 812.28(c)提出的豁免申请。 或 申请包括不按照GCP进行调查的原因的简要声明，并说明为确保数据和结果的可信性和准确度以及受试者的权利、安全性和福祉得到充分保护而采取的措施。 如果临床研究仅在美国境内进行，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 8. | 申请列出了当前申请所包括的相同器械的既往申请（例如既往非实质等同[NSE]决定的提交编号、既往已删除或撤回的510(k)、Q-申请、IDE、PMA等）。 或 声明针对申报器械既往没有提交任何资料。 器械的既往申请（或无既往申请）应列入CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download）的第F部分（既往相关申请）。此信息另可列入附信（即作为声明：该器械无既往申请或多份既往申请的清单）。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 如有既往申请，提交者已经确认了在当前申请中将在何处阐明与相比于既往申请的实质等同性判定相关的任何问题。 为阐明这一标准，建议让该申请包括一个单独章节（既往申请编号）、FDA反馈副本（即信函、会议纪要），以及此次申请中说明的既往反馈及其位置声明。应注意，在实质性审评过程中，将评估反馈是否经过充分阐明。 如果提交者没有上述标准中的既往申请，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 9. | 申请采用自愿共识标准（参见《FD&C法案》第514(c)节）。这包括FDA认可及不认可的共识标准。如果申请未使用自愿共识标准，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请引用了FDA认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i. | 申请应包括FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述的符合性声明（DOC），可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。 或 如果引用FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述标准的一般使用，则应包括此类使用的依据以及支持如何使用该标准的基本信息或数据。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请引用了FDA不认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 使用依据与支持该标准如何使用的基本信息或数据一起列入。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合产品规定 – 根据《FD&C法案》第503(g)节的规定。如果该产品不是组合产品，则应勾选“不适用”。21 CFR 3.2(e)。如果选择“不适用”，则本节的标准将从该检查表略去。如果您不确定该产品是否属于组合产品，请咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | 申请确定该产品属于组合产品。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | 该组合产品的组成成分含有《FD&C法案》第503(g)(5)(B)节规定的已获批药物。如果该组合产品的组成成分中不含已获批药物，则应勾选“不适用”。如果申请中包括对药物组成成分的参考或使用，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，以下第a部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请包括适当的专利声明或证明以及提交者将酌情发出通知的声明。参见503(g)(5)(A)和(C)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| B. | 器械描述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的器械描述要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关的指南所概述的器械描述建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | 申请包括器械描述信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 13. | 提供说明信息，并与申请保持一致（例如器械说明章节与标签中的器械说明章节保持一致）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 14. | 申请包括器械描述性信息，包括以下内容： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 说明器械达到预期作用的操作原理或作用机制。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 关于申报器械使用条件的说明，例如，植入物的手术技术；使用的解剖部位；用户界面；器械与其它器械的相互作用方式；和/或器械与患者的相互作用。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 提交批准所要求中的每个器械的列表和说明。 如果只有一种器械或型号，则应勾选“不适用”。“器械”可能是指型号、部件号或各种尺寸等。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d. | 申请包含典型工程图纸、图示、插图、照片和/或器械图形。 或 申请包括工程图纸、图示等不适用于该器械的声明（例如器械是一种试剂且图形与器械描述无关）。 除了上市申请器械的工程图纸、图示，可提供“代表性”图纸，其中的“代表性”是指提供的图纸标明了上市申请器械的各种型号、尺寸或版本的设计、尺寸和其他重要特征的差异。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 15. | 器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分。 如果器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a-c部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括与申报器械一同上市的所有组件和配件清单。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请中包括对每个组件或配件的说明（如上文第14a.和14b.条以及第14d.条所述）。 如果组件/配件先前已经获批，或者属于豁免器械并且申报的适用范围与已获批的适用范围相一致，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 针对先前已经获得510(k)许可的组件或配件，应提供510(k)编号。 和 所提供声明列出了尚未收到既往510(k)许可的组件或配件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. | 实质等同性讨论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | 提交者已列出同品种器械，包括以下信息： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 提供的同品种器械标识符（例如，如果豁免（如21 CFR 872.3710）或同品种器械为修正前器械的声明，则提供510(k)编号、重新分类编号、重新分类PMA编号、分类法规参考）。 如果同品种器械是修正前的器械，应提供信息来证明修正前的状态。 可在线获取关于记录修正前状态的信息 （https://www.fda.gov/medical-devices/quality-and-compliance-medical-devices/preamendment-status）。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 在整个申请中的同品种器械是一致的（例如实质等同性章节所述同品种器械与510(k)概要（如适用）和比较性能测试中使用的器械是相同的）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 17. | 申请包括同品种器械和申报器械之间以下各项的比较并讨论了为何申报器械和同品种器械之间的差异不会影响安全性和有效性[参见《FD&C法案》第513(i)(1)(A)节和21 CFR 807.87(f)]。 有关比较预期用途和技术特点的更多信息，请参见FDA指南文件《510(k)项目：评价上市前通知[510(k)]中的实质等同性》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket-notifications-510k。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 适应症 如果申报器械和同品种器械在适应症和预期用途方面不存在任何差异，则应明确声明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 技术（包括技术规范、功能、材料和工作原理） 技术特征的示例包括但不限于设计、特性、材料、能量来源和工作原理。 FDA推荐以表格格式比较技术特征。任何与同品种器械相同的特性均应明确声明。 应识别技术特征差异并提供为何未提出不同的安全性和有效性问题的理由。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| D. | 申报标签（如适用，也可参见CFR第21篇第801部分和第809部分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. | 申请包括拟定包装标签和标签（例如使用说明、包装插页和操作员手册）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 适用范围（如标签所述）与适用范围表和510(k)概要完全相同（如果提供510(k)概要）。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 标签包括： - 器械预期使用状况、使用目的或用途（例如危险、警告、预防措施和禁忌症）（21 CFR 801.5） 和 - 包括充分的使用说明（参见21 CFR 801.5） 或 - 申请声明器械有豁免资格（依据21 CFR 801子部分D） |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 19. | 标签包括制造商、包装单位或经销商企业的名称和营业地点（21 CFR 801.1）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 20. | 标签包括处方声明（参见21 CFR 801.109(b)(1)）或“仅限处方”符号（另参见《FD&C法案》第502(a)节和FDA指南《特定处方器械标签要求的替代方案》）， 可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alternative-certain-prescription-device-labeling-requirements。 如果不适用于处方使用，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 21. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的标签要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的标签建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | 申请包括标签信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 22. | 如果器械属于一种体外诊断器械，则所提供的标签应包括所有必要的适用信息（依据21 CFR 809.10）。 如果不属于体外诊断器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评论： |  |  |  |  |  |
| E. | 灭菌 如果体外诊断（IVD）器械和灭菌不适用，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请声明器械和/或配件或组件（如适用）是：（必须勾选下列其中一项） □ 如果以无菌形式提供，预期为一次性使用 □ 需在使用寿命期内进行处理 □ 使用时未经灭菌（且无需处理） □ 未提供器械无菌状态相关的信息（如果勾选此框，请勾选下列两框之一） □ 该器械不需处于无菌状态（例如单纯器械软件） □ 所需的无菌状态或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果“使用时未灭菌”或勾选了“不提供和不需要”，则以下灭菌相关标准应从检查表中略去。 如果未提供无菌状态的相关信息，但需要此信息或对此信息的需要不明确，则应勾选“否”。 “需在使用寿命期内处理”选项是指属于以下四类之一的器械： ● 需以无菌形式提供且在下一例患者使用前需进行再处理 ● 所提供器械未灭菌且需要用户在首次使用时处理该器械。同时在每次使用后应对器械进行再处理 ● 每次使用期间经过再处理的可重复使用医疗器械（单个用户） ● 提供给使用者的一次性使用器械为非灭菌器械，使用前必须再处理。 有关更多信息，请参见FDA指南文件《医疗机构中的医疗器械再处理：确认方法和标签》，可登录以下网址获取： https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 23. | 评估是否需要清洁和后续消毒或灭菌信息。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 以无菌形式提供的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均未以无菌状态提供，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 最终用户已灭菌或消毒的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均未经过最终用户灭菌或消毒，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 可重复使用的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均不可重复使用，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 24. | 如果器械和/或配件或组件（如适用）以无菌状态提供： 如果器械或附件的任何部分均未以无菌状态提供，则应勾选“不适用”，否则请完成以下a-f项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 应声明各器械的灭菌方法（包括辐照灭菌剂量） |  |  |  |  |
|  |  | b. | 应提供每种拟用灭菌方法中灭菌参数确认方法的描述（例如半周期法和完整引用FDA公认标准，包括日期）。 注：无需灭菌确认报告。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 就采用环氧乙烷（EO）和过氧化氢等化学灭菌剂进行灭菌的器械而言，申请中应声明器械中的最大灭菌剂残留量和灭菌剂残留限量。 如果不是采用化学灭菌剂灭菌，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 规定的无菌保证水平（SAL） |  |  |  |  |
|  |  | e. | 申请包括包装描述 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f. | 就贴有“无热原”标签的产品而言，应声明确定方法（例如鲎变形细胞溶解物[LAL]）。 如果未贴“无热原”标签，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 25. | 如果器械和/或配件或组件可重复使用或最终用户已灭菌或消毒： 如果器械、配件或组件的任何部分均不可重复使用或经过最终用户灭菌或消毒，则应勾选“不适用”，否则完成以下a-d。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供清洁方法（如适用）。 如果不可重复使用且在消毒或灭菌前无需清洁，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供消毒方法（如适用）。 如果使用前未消毒（即经过最终灭菌），则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供灭菌方法（如适用）。 如果使用前未灭菌（即经过消毒），则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d. | 本申请中的器械类型列入《联邦公报》（FR）公告《上市前通知中特定可重复使用医疗器械的已确认使用说明和确认数据要求》中（《再处理FR公告》，可登录以下网址获取：https://www.federalregister.gov。 /documents/2017/06/09/2017-12007/medical-devices-validated-instructions-for-use-and-validation-data-requirements-for-certain-reusable）。 《再处理FR公告》所列器械类型是很可能会造成微生物传播和具有较高感染风险的器械。如果本申请中的器械类型未列入《再处理FR公告》中，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 如果本申请中的器械类型列入《再处理FR公告》，则申请应包括确认再处理说明的方案和测试报告。 如果本申请中的器械类型未列入《再处理FR公告》，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 26. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的无菌性和/或再处理要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的灭菌和/或再处理建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括无菌性和/或再处理信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| F. | 货架有效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. | 声明拟定的货架有效期/失效日期 或 声明：由于产品性能随时间下降的可能性较低，因此货架有效期不适用。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 28. | 就无菌器械而言，申请应包括确定在整个拟定的货架有效期内器械包装将维持无菌屏障所用方法的总结。 如果该器械以无菌形式提供，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 29. | 申请应包括确定在整个拟定的货架有效期内保持器械性能（例如机械性能、涂层完整性、pH、渗透压等）所用方法的总结。 或 声明为何性能数据无需确定整个货架有效期内的器械性能是否得到维持。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| G. | 生物相容性 如为一种体外诊断（IVD）器械，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提交声明：（必须勾选下列其中一项） □ 是直接或间接接触组织的组件 □ 是未直接或间接接触组织的组件 □ 未提供患者与器械接触状态的相关信息（如果勾选此框，请勾选下列两框之一） □ 该器械不需要患者接触信息（例如单纯器械软件） □ 需要患者接触信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“否”或“不提供和不需要”，则以下生物相容性相关标准应从检查表中略去。如果未提供接触组织状态的相关信息，但需要此接触信息或接触组织状态不明确，则应勾选“否”。 直接接触组织器械的示例是在使用期间与组织直接接触的植入物。间接接触组织器械的示例是经过未直接接触组织的器械/器械组件进入人体内的液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 30. | 申请应包括列出每个接触组织器械组件（例如植入物、输送导管）的列表和每个组件的相关结构材料，包括颜色添加剂的标识（如有）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 31. | 申请列出了每个接触组织器械组件（例如植入物、输送导管）的接触类别（例如表面接触，持续时间短于24小时）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32. | 对于接触组织器械组件的生物相容性评价，申请应包括： ● 已说明器械的各相关终点（如器械相关的指南或FDA指南文件附件A《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》，中所确定，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-international-standard-iso-10993-1-biological-evaluation-medical-devices-part-1-evaluation-and）。 ● 对于所进行的任何测试，测试方案（包括供试品的识别和描述，包括供试品是否是使用《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》附件F中建议方法且采用最终成品形式的器械，方法以及通过/未通过标准），以及结果分析（酌情包括数据点表格及统计学分析），如为每个已完成的测试提供的指南文件《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》附件E中所述。 或 声明：不需要生物相容性试验，附带考虑所有相关终点的理由（例如与同品种器械的材料和制造/处理过程完全相同）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| H. | 软件 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 包含软件/固件 □ 不包含软件/固件 □ 未提供器械是否包含软件/固件的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需软件/固件信息 □ 需要软件/固件信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不包含”或“不提供和不需要”，则以下软件相关标准应从检查表中略去。如果未提供软件的相关信息，但需要此信息或需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 33. | 申请应包括软件风险等级声明和软件风险等级的合理依据。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 34. | 根据提交者已确定的风险等级提供的所有适用软件文件，如《医疗器械所含软件上市前申请内容指南》所述，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-content-premarket-submissions-software-contained-medical-devices，或者申请包括用于确定提交者已经以其它方式通过替代方法满足适用法定或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法，并附带合理依据）。 注：本要素还适用于该器械所用的非内部生成软件或现成（OTS）软件。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| I. | 网络安全 |  |  |  |  |  |
|  | 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 是否包含任何外部有线和/或无线通信接口（有线：USB、以太网、SD、CD、RGA等；或者无线：Wi-Fi、蓝牙、RF、感应、云等） □ 不包含上述外部接口 □ 未提供器械是否包含外部接口的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需网络安全相关信息 □ 需要网络安全相关信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不包含”或“不提供和不需要”，则以下软件相关标准应从检查表中略去。如果未提供网络安全相关信息，但需要此信息或需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 35. | 提交者已确定的所有适用文件，如《医疗器械网络安全管理上市前申请内容指南》中所述，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0。 或 申请包括确定提交者已经以其他方式通过替代方法满足适用法定或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法，并附带合理依据）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| J. | 电气安全和电磁兼容性（EMC） |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气安全： 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 需要电气安全评价 □ 不需要电气安全评价 □ 未提供器械是否需要电气安全评价的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需电气安全信息 □ 需要电气安全信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不要求”或“不提供和不需要”，则以下电气安全标准应从检查表中略去。如果未提供电气安全的相关信息，但需要此信息或对此信息的需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 36. | 申请包括电气安全评价（例如依据IEC 60601-1或等效的FDA公认标准和器械专用标准（如适用））。 或 申请应包括采用非FDA公认方法或标准所做的电气安全评价。同时，申请还应包括旨在确定提交者以其它方式通过替代方法满足适用法律或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法或标准且附带相应理由）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMC： 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 需要EMC评价 □ 不需要EMC评价 □ 未提供器械是否需要EMC评价的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需EMC信息 □ 需要EMC信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不要求”或“不提供和不需要”，则以下EMC标准应从检查表中略去。如果未提供EMC的相关信息，但需要此信息或对此信息的需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 37. | 申请包括电磁兼容性评价（例如依据IEC 60601-1-2或等效的FDA公认标准和器械专用标准（如适用））。 或 申请应包括采用非FDA公认方法或标准所做的电磁兼容性评价。同时，申请还应包括旨在确定提交者以其它方式通过替代方法满足适用法律或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法或标准且附带相应理由）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K. | 性能数据概述 如为一种体外诊断（IVD）器械，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 第L节阐明了与IVD器械相关的性能数据标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |
|  | 38. | 提供了非临床实验室研究总结和完整测试报告*。 *总结和完整测试报告内容建议可参见FDA指南《上市前申请中非临床试验台性能测试信息的建议内容和格式》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommended-content-and-format-non-clinical-bench-performance-testing-information-premarket。 如果提交者选择声明符合FDA已认可的自愿共识标准，则可能无需提交完整测试报告。参见9a。参见FDA指南《在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。 如果申请不适用于包括性能数据或没有已完成的测试且没有符合性声明，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括解释测试报告所生成的数据如何支持实质等同性的研究结果（例如同品种器械测试的比较和量纲分析等的比较）。 如果申请不包括性能数据，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的性能数据要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的性能数据建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括性能数据，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关的法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40. | 如果本申请引用了文献，则申请应包括： 如果申请没有引用文献，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a部分和第b部分将从检查表中删除。 注：在实质性审查期间，应对旨在支持实质等同性研究结果的参考文章的适用性进行评估；仅需要讨论即可支持验收。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 清晰重印本或每篇文章的汇总。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 就每篇文章如何适用于支持申报器械与同品种器械的实质等同性进行讨论。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 41. | 就各项已完成的动物研究而言，申请应提供以下信息： 如果未进行动物研究，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a-c部分将从检查表中删除。注：本节未阐明生物相容性评价，相关评价可参见检查表第G节。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请应包括一份包含21 CFR 58.120所概述的所有要素的研究方案 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请应包括一份包含21 CFR 58.185所概述的所有要素的最终研究报告。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 申请应包含一份声明，即本研究依据GLP法规（CFR第21篇第58部分）的适用要求进行。或者，如果本研究未按GLP法规进行，则申请应解释为何该不合规性不会影响所提供研究数据的有效性，以支持实质等同性决定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. | 性能特征 – 仅限体外诊断器械（另参见21 CFR 809.10(b)(12)） |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请指示该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 是一种体外诊断器械 □ 不是体外诊断器械 如果勾选了“不是”，则应将以下性能数据相关的标准从检查表中略去。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42. | 申请应包括以下研究（根据器械类型），包括相关方案描述、研究结果和行数据： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 精度/再现性 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 准确度（包括线性度（酌情）；校准品或检测试剂可跟踪性；校准品和/或检测试剂稳定性方案和验收标准；测定临界值；方法比较或与临床结果的比较；矩阵比较；临床参考范围或临界值）。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 灵敏度（与器械类型相关的检测限、LoB、LoD、LoQ）。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 分析特异性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 43. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的性能数据要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的性能数据建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括性能数据，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| 数字签名同步表 |  |
| --- | --- |
| 审评员签字 |  |
| 管理层签字（数字签名（可选））* |  |

*经管理层审评的检查表且需与必要决策同步。

附录B. 简化510(k)的受理检查表

（应在收到DCC后的15天内填写完成）

下列信息不适用于全面审评。

FDA建议提交者将完整检查表列为该申请的组成部分。

| 510(k)#: | DCC接收日期： |
| --- | --- |

510(k)主审人：

| 中心： | 办公室： | 部门： |
| --- | --- | --- |

决定： 受理______拒绝受理______

如果受理，则通知提交者。

如果拒绝受理，将以电子方式通知提交者，而且包括本清单的一个副本。

是否附有附录？：是 否

注：如果检查表内的项目留空，并不意味着清单不完整；而是意味着审评人员未在RTA审评期间评估该项目，并将在实质性审评期间对该项目进行评估。

| 初步问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴影部分的回答表明需要咨询经确认的中心顾问。（本节所勾选的框是FDA在行政审查期间对这些问题的初步评估。） | 是 | 否 | 不适用 |
| 1. 该产品是否为器械（依据《FD&C法案》第201(h)节）或组合产品（依据21 CFR 3.2(e)）（510(k)对器械组成部分进行过审查）？ 如果看似不是一种器械（依据《FD&C法案》第201(h)节）或此类组合产品或者您不确定，则应咨询CDRH具有管辖权的官员或CBER具有产品管辖权的联系人，以确定适当行动并通知分部管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果产品不是此类医疗器械或组合产品，则标记为“否”。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

| 2. 是否向相关中心提交？ 如果产品是此类医疗器械或含此类医疗器械的组合产品，是否需要提交申请并经过中心审评？如果您认为该申请未被提交到相关中心或您不确定，则应咨询CDRH具有管辖权的人员或CBER具有产品管辖权的联系人，以确定适当行动并通知分部管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果申请无需经过中心审评，则标记为“否”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |
| 3. 如果器械或组合产品（带有器械组成部分）提交指定申请（RFD）并指派给您所在中心，则应确定RFD#，并确认以下信息： （a） 该器械或组合产品（例如设计、理念）是否与RFD提交中的内容相同？ （b） 510(k)所列的该器械或组合产品的适用范围是否与RFD提交所列的适用范围相同？ 如果您认为产品或510(k)中提出的适应症与RFD相比有变化，或者您不确定是否有变化，请咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，以确定适当行动并通知您的管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 如果上述任何一个问题的答案是“否”，则标记为“否”。如果没有RFD，请标记“不适用”。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 4. 所提交的包含作为组成成分的药物的组合产品是否与21 USC 503(g)(5)(C)(ii)-(v)（《FD&C法案》第503(g)(5)(C)(ii)-(v)节）所述的独家已获批药物具有相同的活性分子？ 如果“是”，则联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，以确定适当行动并通知您的管理层。在以下评论部分提供产品管辖官员的决定/建议/行动总结。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

| 5. 该器械类型是否符合510(k)提交中的规定？ 如果510(k)看似不合适（例如，III类和需要PMA或I类或II类和510(k)豁免），请在受理审查期间咨询适当的CDRH或CBER工作人员，提供与他们的讨论总结，并在以下评论部分指出其建议/行动。如果510(k)不适用于相关监管申请，则标记为“否”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |
| 6. 适用范围相同的相同器械是否存在待定PMA？ 如果“是”，则咨询您的管理层和CDRH产品评价和质量办公室/监管项目办公室/监管项目1处（申请支持）（OPEQ/ORP/DRP1）或适当的CBER工作人员，以确定适当行动。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 7. 如果已提交临床研究，提交者是否是提交规范政策（AIP）的主体？ 如果“是”，则咨询CDRH产品评价和质量办公室/临床证据和分析办公室/临床科学和质量处（OPEQ/OCEA/DCEA1）或CBER合规和生物制品质量办公室/检查和监督处/生物研究监视科（OCBQ/DIS/BMB）以确定适当行动，提供与他们的讨论总结，并说明其建议/行动。 如果未提交临床研究，则标记为“不适用”。如需在AIP清单上查询，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/application-integrity-policy/application-integrity-policy-list。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

●	如果1或2的答案是“否”，则停止510(k)审查，并联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员。

●	如果3a或3b的答案是“否”，则停止审查，并联系CDRH具有管辖权的官员或CBER管辖办公室联系人。

●	如果4的答案是“是”，则联系CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员，提供与他们的讨论总结，并说明其建议/行动。

●	如果4的答案是“否”，则主审人应咨询分部管理层和其它中心资源，以确定适当行动。

●	如果6的答案是“是”，则停止510(k)审查，联系CDRH/OPEQ/ORP/DRP1，或适当的CBER工作人员。

●	如果6的答案为“是”，则联系CDRH/OPEQ/OCEA/DCEA1或CBER/OCBQ/DIS/BMB，提供与DCEA1或BMB工作人员的讨论总结，并指明他们的建议/行动。

| 简化510(k)标准 （参见《简化510(k)项目》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program以及《传统和简化510(k)格式》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/format-traditional-and-abbreviated-510ks）。 为了符合简化510(k)审查条件，应满足以下标准之一（1或2或3）。如果不符合这些标准之一，应将申请转为传统510(k)进行审查。如果变更申请，则应填写传统510(k)的拒绝受理清单。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 不适用 |
| 1. 申请依据指南文件，并提供总结报告，即： 如果申请不依据任何指南文件，则应勾选“不适用”。如果“是”，则回答以下a和b部分。 |  |  |  |  |  |
|  | a. | 包括器械描述、制造商的器械设计要求、风险管理信息以及用于阐述性能特征的测试方法描述。 |  |  |  |
|  | b. | 包括描述如何使用指南文件来满足21 CFR 807.87的要求（例如支持实质等同性的数据），并列出任何偏离，即用于证明指南中未描述的实质等同性的任何替代方法。 如果申请方未说明是否存在偏离，则应勾选“否”。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 2. 申请依据特殊控制来证明实质等同性，并提供总结报告，即： 如果申请不依据任何特殊控制，则应勾选“不适用”。如果“是”，则回答以下a-d部分。 |  |  |  |  |  |
|  | a. | 包括器械描述、制造商的器械设计要求、风险管理信息以及用于阐述性能特征的测试方法描述。 |  |  |  |
|  | b. | 包括对如何满足特殊控制的描述。 |  |  |  |

| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 申请依据自愿共识标准（参见《FD&C法案》第514(c)节）。这包括FDA认可和不认可的共识标准。 如果申请不依据任何自愿共识标准，则应勾选“不适用”。如果“是”，则回答以下a部分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | 申请引用了FDA认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |
|  |  | i. | 申请应包括FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述的符合性声明（DOC），可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。 或 如果引用FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述标准的一般使用，则应包括此类使用的依据以及支持如何使用该标准的基本信息或数据。 |  |  |  |
|  | b. | 申请引用了FDA不认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |
|  |  | i. |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

申请是否符合上述标准之一？

| □ | 是，申请符合简化510(k)标准。继续填写本检查清单的其余部分。 |
| --- | --- |
| □ | 否，申请不符合简化510(k)标准。停止此次RTA检查清单；变为传统申请并填写传统申请的检查清单。 |

| 组织要素 如果未能包含此类项目，则不能获得RTA认定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 | 是 | 否 | *页码# |

| 1. | 申请包含目录。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 每个章节均有标记（例如器械说明章节的标题或目录，标签章节等）。 |  |  |  |
| 3. | 对申请的所有页面进行页码编号。 应对所有页面进行页码编号，以便可以按照页码查找信息。可对整个申请采用连续编号，或者对每个部分或章节采用页码编号（例如12-1，12-2……）。 |  |  |  |
| 4. | 确定510(k)类型（即传统、简化或特殊） 如果未指定510(k)类型，则应将其作为传统510(k)申请进行审评。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

完整申请的要素（RTA项目） （21 CFR 807.87（除另有规定外）） 如未阐明，申请将被认定为RTA。

● 答案“否”将导致“拒绝受理”决定；然而，FDA工作人员能自行决定是否需要遗漏项目，以确保申请已完成行政审查，准予接受提交或在RTA审查期间以互动方式向提交者请求遗漏的检查表项目。 ● 在申请中说明清单中的每项要素。对于不适用的任何标准，提交者可以提供省略理由。如果提供了理由，则应认为有标准（是）。在申请审评过程中，将考虑对该理由进行评估。

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 管理 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 用于支持申请的所有内容均为英文（包括翻译版本的测试报告、文献文章等）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 申请明确了以下信息（FDA建议使用CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download））： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 器械商品名称/专有名称 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 器械分类和专门小组或 分类法规或 声明表示器械尚未分类，并提供得出这一结论的理由 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 申请包含指定处方和/或非处方的适应症声明（另参见21 CFR 801.109和FDA指南《特定处方器械标签要求的替代方案》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alternative-certain-prescription-device-labeling-requirements。） 参见推荐格式 （https://www.fda.gov/media/86323/download）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 申请中包含510(k)概要或510(k)声明。 510(k)概要和声明的内容，请分别参见21 CFR 807.92和21 CFR 807.93。在实质审查期间，将对内容的充分性进行审查。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 申请包含21 CFR 807.87(l)规定的真实性和准确性声明。 参见推荐格式（https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-truthful-and-accurate-statement）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 6. | 申请是III类510(k)器械。 如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 包含符合21 CFR 807.87(k)的III类器械总结和证明。 参见推荐内容 （https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-class-iii-certification-and-summar）。如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 7. | 申请包含临床数据。 如果申请不包含临床数据，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a、b、c部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括本申请所含的各项临床研究的已完成财务证明（FDA表3454，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/70465/download）或财务披露（FDA表3455，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/69872/download）信息。 如果所提交的临床数据不是“所涵盖的临床研究”，则应勾选“不适用”，其定义参见指南《临床研究者的财务披露》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/financial-disclosure-clinical-investigators。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 就申请所列的每项适用器械临床试验而言，申请包括已完成的符合ClinicalTrials.gov数据库要求的合规性认证（FDA表3674，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/69901/download）（42 U.S.C. 282(j)(5)(B)）。 如果所提交的临床数据不是FDAAA第801(j)节第VIII章所规定的“适用器械临床试验”，则应勾选“不适用”。801(j)。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | c. | 临床研究符合性声明 如果申请不包含任何来自研究的临床数据（如21 CFR 812.3(h)所定义）以证明实质等同性，则应勾选“不适用”。 对于同时涉及美国（US）和美国境外（OUS）研究机构的多中心临床研究，第(i)部分应针对美国研究机构，第(ii)部分应针对美国境外研究机构。21 CFR 812.28适用于所有在2019年2月21日或之后招募首名受试者的美国境外临床研究。 有关更多信息，请参见指南文件《受理临床数据以支持医疗器械申请和提交 - 常见问题解答》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/acceptance-clinical-data-support-medical-device-applications-and-submissions-frequently-asked。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 对于在美国进行的各项临床研究，申请应包括符合CFR第21篇第50、56和812部分规定的声明。 或 申请包括不符合CFR第21篇第50、56和812部分的原因的简要声明。 如果临床研究仅在美国境外进行，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ii. | 对于在美国境外进行的各项临床研究，申请包括一份说明该临床研究按照21 CFR 812.28(a)(1)所述临床测试质量管理规范（GCP）进行的声明。 或 申请应包括根据21 CFR 812.28(c)提出的豁免申请。 或 申请包括不按照GCP进行调查的原因的简要声明，并说明为确保数据和结果的可信性和准确度以及受试者的权利、安全性和福祉得到充分保护而采取的措施。 如果临床研究仅在美国境内进行，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 8. | 申请列出了当前申请所包括的相同器械的既往申请（例如既往非实质等同[NSE]决定的提交编号、既往已删除或撤回的510(k)、Q-申请、IDE、PMA等）。 或 声明针对申报器械既往没有提交任何资料。 器械的既往申请（或无既往申请）应列入CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download）的第F部分（既往相关申请）。此信息另可列入附信（即作为声明：该器械无既往申请或多份既往申请的清单）。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 如有既往申请，提交者已经确认了在当前申请中将在何处阐明与相比于既往申请的实质等同性判定相关的任何问题。 为阐明这一标准，建议让该申请包括一个单独章节（既往申请编号）、FDA反馈副本（即信函、会议纪要），以及此次申请中说明的既往反馈及其位置声明。应注意，在实质性审评过程中，将评估反馈是否经过充分阐明。 如果提交者没有上述标准中的既往申请，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 组合产品规定 – 根据《FD&C法案》第503(g)节的规定。如果该产品不是组合产品，则应勾选“不适用”。21 CFR 3.2(e)。如果选择“不适用”，则本节的标准将从该检查表略去。如果您不确定该产品是否属于组合产品，请咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | 申请确定该产品属于组合产品。 |  |  |  |  |  |
|  | 10. | 该组合产品的组成成分含有《FD&C法案》第503(g)(5)(B)节规定的已获批药物。如果该组合产品的组成成分中不含已获批药物，则应勾选“不适用”。如果申请中包括对药物组成成分的参考或使用，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，以下第a部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括适当的专利声明或证明以及提交者将酌情发出通知的声明。参见503(g)(5)(A)和(C)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| B. | 器械描述 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的器械描述要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关的指南所概述的器械描述建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括器械描述信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12. | 提供说明信息，并与申请保持一致（例如器械说明章节与标签中的器械说明章节保持一致）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 13. | 申请包括器械描述性信息，包括以下内容： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 说明器械达到预期作用的操作原理或作用机制。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 关于申报器械使用条件的说明，例如，植入物的手术技术；使用的解剖部位；用户界面；器械与其它器械的相互作用方式；和/或器械与患者的相互作用。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 提交批准所要求中的每个器械的列表和说明。 如果只有一种器械或型号，则应勾选“不适用”。“器械”可能是指型号、部件号或各种尺寸等。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 申请包含典型工程图纸、图示、插图、照片和/或器械图形。 或 申请包括工程图纸、图示等不适用于该器械的声明（例如器械是一种试剂且图形与器械描述无关）。 除了上市申请器械的工程图纸、图示，可提供“代表性”图纸，其中的“代表性”是指提供的图纸标明了上市申请器械的各种型号、尺寸或版本的设计、尺寸和其他重要特征的差异。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14. | 器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分。 如果器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a-c部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括与申报器械一同上市的所有组件和配件清单。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请应包括对每个组件或配件的说明（如上文第13a.条、第13b.条和13d.条所述）。 如果组件/配件先前已经获批，或者属于豁免器械并且申报的适用范围与已获批的适用范围相一致，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 针对先前已经获得510(k)许可的组件或配件，应提供510(k)编号。 和 所提供声明列出了尚未收到既往510(k)许可的组件或配件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| C. | 实质等同性讨论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | 提交者已列出同品种器械，包括以下信息： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 提供的同品种器械标识符（例如，如果豁免（如21 CFR 872.3710）或同品种器械为修正前器械的声明，则提供510(k)编号、重新分类编号、重新分类PMA编号、分类法规参考）。 如果同品种器械是修正前的器械，应提供信息来证明修正前的状态。 可在线获取关于记录修正前状态的信息 （https://www.fda.gov/medical-devices/quality-and-compliance-medical-devices/preamendment-status）。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | 在整个申请中的同品种器械是一致的（例如实质等同性章节所述同品种器械与510(k)概要（如适用）和比较性能测试中使用的器械是相同的）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 16. | 申请包括同品种器械和申报器械之间以下各项的比较并讨论了为何申报器械和同品种器械之间的差异不会影响安全性和有效性[参见《FD&C法案》第513(i)(1)(A)节和21 CFR 807.87(f)]。 有关比较预期用途和技术特点的更多信息，请参见指南文件《510(k)项目：评价上市前通知[510(k)]中的实质等同性》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket-notifications-510k。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 适应症 如果申报器械和同品种器械在适应症和预期用途方面不存在任何差异，则应明确声明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 技术（包括技术规范、功能、材料和工作原理） 技术特征的示例包括但不限于设计、特性、材料、能量来源和工作原理。 FDA推荐以表格格式比较技术特征。任何与同品种器械相同的特性均应明确声明。 应识别技术特征差异并提供为何未提出不同的安全性和有效性问题的理由。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. | 申报标签（如适用，也可参见CFR第21篇第801部分和第809部分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | 申请包括拟定包装标签和标签（例如使用说明、包装插页和操作员手册）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 适用范围（如标签所述）与适用范围表和510(k)概要完全相同（如果提供510(k)概要）。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 标签包括： - 器械预期使用状况、使用目的或用途（例如危险、警告、预防措施和禁忌症）（21 CFR 801.5） 和 - 包括充分的使用说明（参见21 CFR 801.5） 或 - 申请声明器械有豁免资格（依据21 CFR 801子部分D） |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 18. | 标签包括制造商、包装单位或经销商企业的名称和营业地点（21 CFR 801.1）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 19. | 标签包括处方声明（参见21 CFR 801.109(b)(1)）或“仅限处方”符号（另参见《FD&C法案》第502(a)节和FDA指南《特定处方器械标签要求的替代方案》）， 可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alternative-certain-prescription-device-labeling-requirements。 如果不适用于处方使用，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的标签要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的标签建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括标签信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21. | 如果器械属于一种体外诊断器械，则所提供的标签应包括所有必要的适用信息（依据21 CFR 809.10）。 如果不属于体外诊断器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 评论： |  |  |  |  |
| E. | 灭菌 如果体外诊断（IVD）器械和灭菌不适用，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请声明器械和/或配件或组件（如适用）是：（必须勾选下列其中一项） □ 如果以无菌形式提供，预期为一次性使用 □ 需在使用寿命期内进行处理 □ 使用时未经灭菌（且无需处理） □ 未提供器械无菌状态相关的信息（如果勾选此框，请勾选下列两框之一） □ 该器械不需处于无菌状态（例如单纯器械软件） □ 所需的无菌状态或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果“使用时未灭菌”或勾选了“不提供和不需要”，则以下灭菌相关标准应从检查表中略去。 如果未提供无菌状态的相关信息，但需要此信息或对此信息的需要不明确，则应勾选“否”。 “需在使用寿命期内处理”选项是指属于以下四类之一的器械： ● 需以无菌形式提供且在下一例患者使用前需进行再处理 ● 所提供器械未灭菌且需要用户在首次使用时处理该器械。同时在每次使用后应对器械进行再处理 ● 每次使用期间经过再处理的可重复使用医疗器械（单个用户） ● 提供给使用者的一次性使用器械为非灭菌器械，使用前必须再处理。 有关更多信息，请参见FDA的指南文件《医疗机构中的医疗器械再处理：确认方法和标签》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 22. | 评估是否需要清洁和后续消毒或灭菌信息。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 以无菌形式提供的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均未以无菌状态提供，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 最终用户已灭菌或消毒的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均未经过最终用户灭菌或消毒，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 可重复使用的器械和/或配件或组件的标识。 如果器械或附件的任何部分均不可重复使用，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 23. | 如果器械和/或配件或组件（如适用）以无菌状态提供： 如果器械或附件的任何部分均未以无菌状态提供，则应勾选“不适用”，否则请完成以下a-f项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 应声明各器械的灭菌方法（包括辐照灭菌剂量） |  |  |  |  |
|  |  | b. | 应提供每种拟用灭菌方法中灭菌参数确认方法的描述（例如半周期法和完整引用FDA公认标准，包括日期）。 注：无需灭菌确认报告。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 就采用环氧乙烷（EO）和过氧化氢等化学灭菌剂进行灭菌的器械而言，申请中应声明器械中的最大灭菌剂残留量和灭菌剂残留限量。 如果不是采用化学灭菌剂灭菌，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 规定的无菌保证水平（SAL） |  |  |  |  |
|  |  | e. | 申请包括包装描述 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f. | 就贴有“无热原”标签的产品而言，应声明确定方法（例如鲎变形细胞溶解物[LAL]）。 如果未贴“无热原”标签，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 24. | 如果器械和/或配件或组件可重复使用或最终用户已灭菌或消毒： 如果器械、配件或组件的任何部分均不可重复使用或经过最终用户灭菌或消毒，则应勾选“不适用”，否则完成以下a-d。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供清洁方法（如适用）。 如果不可重复使用且在消毒或灭菌前无需清洁，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供消毒方法（如适用）。 如果使用前未消毒（即经过最终灭菌），则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 各器械和/或配件或组件的标签均应提供灭菌方法（如适用）。 如果使用前未灭菌（即经过消毒），则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d. | 本申请中的器械类型列入《联邦公报》（FR）公告《上市前通知中特定可重复使用医疗器械的已确认使用说明和确认数据要求》中（《再处理FR公告》，可登录以下网址获取：https://www.federalregister.gov/documents/2017/06/09/201 7-12007/medical-devices-validated-instructions-for-use-and-validation-data-requirements-for-certain-reusable）。 《再处理FR公告》所列器械类型是很可能会造成微生物传播和具有较高感染风险的器械。如果本申请中的器械类型未列入《再处理FR公告》中，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 如果本申请中的器械类型列入《再处理FR公告》，则申请应包括确认再处理说明的方案和测试报告。 如果本申请中的器械类型未列入《再处理FR公告》，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 25. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的无菌性和/或再处理要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的灭菌和/或再处理建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括无菌性和/或再处理信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| F. | 货架有效期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. | 声明拟定的货架有效期/失效日期 或 声明：由于产品性能随时间下降的可能性较低，因此货架有效期不适用。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 27. | 就无菌器械而言，申请应包括确定在整个拟定的货架有效期内器械包装将维持无菌屏障所用方法的总结。 如果该器械以无菌形式提供，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 28. | 申请应包括确定在整个拟定的货架有效期内保持器械性能（例如机械性能、涂层完整性、pH、渗透压等）所用方法的总结。 或 声明为何性能数据无需确定整个货架有效期内的器械性能是否得到维持。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| G. | 生物相容性 如为一种体外诊断（IVD）器械，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提交声明：（必须勾选下列其中一项） □ 是直接或间接接触组织的组件 □ 是未直接或间接接触组织的组件 □ 未提供患者与器械接触状态的相关信息（如果勾选此框，请勾选下列两框之一） □ 该器械不需要患者接触信息（例如单纯器械软件） □ 需要患者接触信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“否”或“不提供和不需要”，则以下生物相容性相关标准应从检查表中略去。如果未提供接触组织状态的相关信息，但需要此接触信息或接触组织状态不明确，则应勾选“否”。 直接接触组织器械的示例是在使用期间与组织直接接触的植入物。间接接触组织器械的示例是经过未直接接触组织的器械/器械组件进入人体内的液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 29. | 申请应包括列出每个接触组织器械组件（例如植入物、输送导管）的列表和每个组件的相关结构材料，包括颜色添加剂的标识（如有）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 30. | 申请列出了每个接触组织器械组件（例如植入物、输送导管）的接触类别（例如表面接触，持续时间短于24小时）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31. | 对于接触组织器械组件的生物相容性评价，申请应包括： ● 已说明器械的各相关终点（如器械相关的指南或FDA指南文件附件A《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》，中所确定，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-international-standard-iso-10993-1-biological-evaluation-medical-devices-part-1-evaluation-and）。 ● 对于所进行的任何测试，测试方案（包括供试品的识别和描述，包括供试品是否是使用《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》附件F中建议方法且采用最终成品形式的器械，方法以及通过/未通过标准），以及结果分析（酌情包括数据点表格及统计学分析），如为每个已完成的测试提供的指南文件《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价 - 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》附件E中所述。 或 声明：不需要生物相容性试验，附带考虑所有相关终点的理由（例如与同品种器械的材料和制造/处理过程完全相同）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
| H. | 软件 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 包含软件/固件 □ 不包含软件/固件 □ 未提供器械是否包含软件/固件的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需软件/固件信息 □ 需要软件/固件信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不包含”或“不提供和不需要”，则以下软件相关标准应从检查表中略去。如果未提供软件的相关信息，但需要此信息或需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 32. | 申请应包括软件风险等级声明和软件风险等级的合理依据。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 33. | 根据提交者已确定的风险等级提供的所有适用软件文件，如《医疗器械所含软件上市前申请内容指南》所述，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-content-premarket-submissions-software-contained-medical-devices，或者申请包括用于确定提交者已经以其它方式通过替代方法满足适用法定或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法，并附带合理依据）。 注：本要素还适用于该器械所用的非内部生成软件或现成（OTS）软件。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| I. | 网络安全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 是否包含任何外部有线和/或无线通信接口（有线：USB、以太网、SD、CD、RGA等；或者无线：Wi-Fi、蓝牙、RF、感应、云等） □ 不包含上述外部接口 □ 未提供器械是否包含外部接口的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需网络安全相关信息 □ 需要网络安全相关信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不包含”或“不提供和不需要”，则以下软件相关标准应从检查表中略去。如果未提供网络安全相关信息，但需要此信息或需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. | 提交者已确定的所有适用文件，如《医疗器械网络安全管理上市前申请内容指南》 中所述，可登录以下网址获取https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0。 或 申请包括确定提交者已经以其他方式通过替代方法满足适用法定或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法，并附带合理依据）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
| J. | 电气安全和电磁兼容性（EMC） |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气安全： 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 需要电气安全评价 □ 不需要电气安全评价 □ 未提供器械是否需要电气安全评价的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需电气安全信息 □ 需要电气安全信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不要求”或“不提供和不需要”，则以下电气安全标准应从检查表中略去。如果未提供电气安全的相关信息，但需要此信息或对此信息的需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 35. | 申请包括电气安全评价（例如依据IEC 60601-1或等效的FDA公认标准和器械专用标准（如适用））。 或 申请应包括采用非FDA公认方法或标准所做的电气安全评价。同时，申请还应包括旨在确定提交者以其它方式通过替代方法满足适用法律或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法或标准且附带相应理由）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMC： 申请声明该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 需要EMC评价 □ 不需要EMC评价 □ 未提供器械是否需要EMC评价的相关信息（如果勾选此框，另请勾选下列两框之一） □ 该器械（例如手术缝合线、安全套）无需EMC信息 □ 需要EMC信息或需求不明确 该信息将确定实质等同性的确定是否需要其它信息以及需要什么类型的信息。 如果勾选了“不要求”或“不提供和不需要”，则以下EMC标准应从检查表中略去。如果未提供EMC的相关信息，但需要此信息或对此信息的需求不明确，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 36. | 申请包括电磁兼容性评价（例如依据IEC 60601-1-2或等效的FDA公认标准和器械专用标准（如适用））。 或 申请应包括采用非FDA公认方法或标准所做的电磁兼容性评价。同时，申请还应包括旨在确定提交者以其它方式通过替代方法满足适用法律或法规标准的信息（即提交者已确定替代方法或标准且附带相应理由）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K. | 性能数据概述 如为一种体外诊断（IVD）器械，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则本节的标准将从该检查表中略去。 第L节阐明了与IVD器械相关的性能数据标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. | 提供了非临床实验室研究总结和完整测试报告*。 *总结和完整测试报告内容建议可参见FDA指南《上市前申请中非临床试验台性能测试信息的建议内容和格式》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommended-content-and-format-non-clinical-bench-performance-testing-information-premarket。 如果提交者选择声明符合FDA已认可的自愿共识标准，则可能无需提交完整测试报告。参考简化标准#3。参见FDA指南《在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。 如果申请不适用于包括性能数据或没有已完成的测试且没有符合性声明，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括解释测试报告所生成的数据如何支持实质等同性的研究结果（例如同品种器械测试的比较和量纲分析等的比较）。 如果申请不包括性能数据，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 38. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的性能数据要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的性能数据建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括性能数据，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 39. | 如果本申请引用了文献，则申请应包括： 如果申请没有引用文献，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a部分和第b部分将从检查表中删除。 注：在实质性审查期间，应对旨在支持实质等同性研究结果的参考文章的适用性进行评估；仅需要讨论即可支持验收。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 清晰重印本或每篇文章的汇总。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 就每篇文章如何适用于支持申报器械与同品种器械的实质等同性进行讨论。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 40. | 就各项已完成的动物研究而言，申请应提供以下信息： 如果未进行动物研究，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a-c部分将从检查表中删除。注：本节未阐明生物相容性评价，相关评价可参见检查表第G节。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请应包括一份包含21 CFR 58.120所概述的所有要素的研究方案 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请应包括一份包含21 CFR 58.185所概述的所有要素的最终研究报告。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 申请应包含一份声明，即本研究依据GLP法规（CFR第21篇第58部分）的适用要求进行。或者，如果本研究未按GLP法规进行，则申请应解释为何该不合规性不会影响所提供研究数据的有效性，以支持实质等同性决定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. | 性能特征 – 仅限体外诊断器械（另参见21 CFR 809.10(b)(12)） |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请指示该器械：（必须勾选下列其中一项） □ 是一种体外诊断器械 □ 不是体外诊断器械 如果勾选了“不是”，则应将以下性能数据相关的标准从检查表中略去。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. | 申请应包括以下研究（根据器械类型），包括相关方案描述、研究结果和行数据： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 精度/再现性 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 准确度（包括线性度（酌情）；校准品或检测试剂可跟踪性；校准品和/或检测试剂稳定性方案和验收标准；测定临界值；方法比较或与临床结果的比较；矩阵比较；临床参考范围或临界值）。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 灵敏度（与器械类型相关的检测限、LoB、LoD、LoQ）。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 分析特异性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 42. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的性能数据要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括申请中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关指南所概述的性能数据建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括性能数据，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

| 数字签名同步表 |  |
| --- | --- |
| 审评员签字 |  |

| 管理层签字（数字签名（可选））* |  |
| --- | --- |

*经管理层审评的检查表且需与必要决策同步。

附录C. 特殊510(k)的受理检查表

（应在收到DCC后的15天内填写完成）

下列信息不适用于全面审评。

FDA建议提交者将完整检查表列为该申请的组成部分。

| 510(k)#: | DCC接收日期： |
| --- | --- |

510(k)主审人：

| 中心： | 办公室： | 部门： |
| --- | --- | --- |

决定： 受理______拒绝受理______

如果受理，则通知提交者。

如果拒绝受理，将以电子方式通知提交者，而且包括本清单的一个副本。

是否附有附录？：是 否

注：如果检查表内的项目留空，并不意味着清单不完整；而是意味着审评人员未在RTA审评期间评估该项目，并将在实质性审评期间对该项目进行评估。

| 特殊510(k)因素 （参见《特殊510(k)项目》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program）。 请完成以下问题，以确定510(k)是否适合作为特殊510(k)进行审查。如果变更申请，则应填写传统510(k)的拒绝受理清单。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1. | 提交了510(k)以修改合法上市的器械（同品种器械），并且特殊510(k)申请由合法授权上市的同品种器械制造商提交。 |  |  |
|  | 备注： |  |  |
| 2. | 需要性能数据以评价变更。如果制造商根据其设计控制程序确定无需进行其他验证或确认测试以评价变更，则制造商可以将这些变更作为特殊510(k)提交，并提供支持其关于无需提供性能数据的结论的明确理由。当FDA不同意制造商的评估时，FDA预期会继续提交其他特殊510(k)因素。 |  |  |

|  | 备注： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 有评价变更的完善方法。完善方法包括那些在之前已获批的510(k)中使用的方法、FDA认可共识标准或FDA指南文件、合格医疗器械开发工具（MDDT）、普遍可用和接受的方法，或通过同品种器械的相同制造商提交的不同上市前申请发现可接受的方法。 |  |  |
|  | 备注： |  |  |
| 4. | 以总结或风险分析的形式审查数据。与设计或标签变更相关的验证和确认结果应能够采用总结或风险分析的形式，而不会损失支持SE的必要信息。在特殊510(k)中不应提交完整试验报告。如果提交完整试验报告，FDA预期在转换为传统510(k)之前，评价是否可以用总结格式审查这些信息。 |  |  |
|  | 备注： |  |  |

申请是否符合特殊510(k)审查？回答：是，如果变更由同品种器械的制造商提交，任何必要性能数据有完善方法，并且性能数据能够以总结或风险分析的形式接受审查。

□	是，申请符合特殊510(k)标准。参见下面检查表。

□	否，申请不符合特殊510(k)标准。停止此次RTA检查清单；变为传统申请并填写传统申请的检查清单。

| 组织要素 如果未能包含此类项目，则不能获得RTA认定。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  | 是 | 否 | *页码# |
| 1. | 申请包含目录。 |  |  |  |
| 2. | 每个章节均有标记（例如器械说明章节的标题或目录，标签章节等）。 |  |  |  |
| 3. | 对申请的所有页面进行页码编号。 应对所有页面进行页码编号，以便可以按照页码查找信息。可对整个申请采用连续编号，或者对每个部分或章节采用页码编号（例如12-1，12-2……）。 |  |  |  |

| 4. | 确定510(k)类型（即传统、简化或特殊） 如果未指定510(k)类型，则应将其作为传统510(k)申请进行审评。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |

完整申请的要素（RTA项目） （21 CFR 807.87（除另有规定外）） 如未阐明，申请将被认定为RTA。

● 答案“否”将导致“拒绝受理”决定；然而，FDA工作人员能自行决定是否需要遗漏项目，以确保申请已完成行政审查，准予接受提交或在RTA审查期间以互动方式向提交者请求遗漏的检查表项目。 ● 在申请中说明清单中的每项要素。对于不适用的任何标准，提交者可以提供省略理由。如果提供了理由，则应认为有标准（是）。在申请审评过程中，将考虑对该理由进行评估。

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 用于支持申请的所有内容均为英文（包括翻译版本的测试报告、文献文章等）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 申请明确了以下信息（FDA建议使用CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download））： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 器械商品名称/专有名称 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 器械分类和专门小组或 分类法规或 声明表示器械尚未分类，并提供得出这一结论的理由 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 申请包含指定处方和/或非处方的适应症声明（另参见21 CFR 801.109和FDA指南《特定处方器械标签要求的替代方案》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alternative-certain-prescription-device-labeling-requirements。） |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参见推荐格式 （https://www.fda.gov/media/86323/download）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 申请中包含510(k)概要或510(k)声明。 510(k)概要和声明的内容，请分别参见21 CFR 807.92和21 CFR 807.93。在实质审查期间，将对内容的充分性进行审查。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 申请包含21 CFR 807.87(l)规定的真实性和准确性声明。 参见推荐格式（https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-truthful-and-accurate-statement）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 申请是III类510(k)器械。 如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 包含符合21 CFR 807.87(k)的III类器械总结和证明。 参见推荐内容（https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/premarket-notification-class-iii-certification-and-summary）。如果申请不是III类510(k)器械，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 7. | 申请列出了当前申请所包括的相同器械的既往申请（例如既往非实质等同[NSE]决定的提交编号、既往已删除或撤回的510(k)、Q-申请、IDE、PMA等）。 或 |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声明针对申报器械既往没有提交任何资料。 器械的既往申请（或无既往申请）应列入CDRH上市前审查申请封面页表格（表3514，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/72421/download）的第F部分（既往相关申请）。此信息另可列入附信（即作为声明：该器械无既往申请或多份既往申请的清单）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 如有既往申请，提交者已经确认了在当前申请中将在何处阐明与相比于既往申请的实质等同性判定相关的任何问题。 为阐明这一标准，建议让该申请包括一个单独章节（既往申请编号）、FDA反馈副本（即信函、会议纪要），以及此次申请中说明的既往反馈及其位置声明。应注意，在实质性审评过程中，将评估反馈是否经过充分阐明。 如果提交者没有上述标准中的既往申请，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | 申请采用自愿共识标准（参见《FD&C法案》第514(c)节）。这包括FDA认可及不认可的共识标准。如果申请未使用自愿共识标准，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. |  | 申请引用了FDA认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i. | 申请应包括FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述的符合性声明（DOC），可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。 或 如果引用FDA指南《医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准》中所述标准的一般使用，则应包括此类使用的依据以及支持如何使用该标准的基本信息或数据。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请引用了FDA不认可的自愿共识标准。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 使用依据与支持该标准如何使用的基本信息或数据一起列入。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 组合产品规定 – 根据《FD&C法案》第503(g)节的规定。如果该产品不是组合产品，则应勾选“不适用”。21 CFR 3.2(e)。如果选择“不适用”，则本节的标准将从该检查表略去。如果您不确定该产品是否属于组合产品，请咨询CDRH产品管辖官员或CBER产品管辖官员。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | 申请确定该产品属于组合产品。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | 该组合产品的组成成分含有《FD&C法案》第503(g)(5)(B)节规定的已获批药物。如果该组合产品的组成成分中不含已获批药物，则应勾选“不适用”。如果申请中包括对药物组成成分的参考或使用，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，以下第a部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | 申请包括适当的专利声明或证明以及提交者将酌情发出通知的声明。参见503(g)(5)(A)和(C)。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
| B. | 器械描述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | 该器械具有器械相关的指南文件、特殊控制和/或器械相关分类法规中适用于申报器械的器械描述要求。 如果勾选了“不适用”，则以下第a和b部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请阐明了器械相关的指南所概述的器械描述建议。 或 申请提供有替代方法，预期用于阐明适用法令和/或法规标准。 如果没有适用的器械相关指南，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。应注意，在实质性审评过程中，应评估器械相关指南等中的建议是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请包括器械描述信息，阐明了特殊控制所述的相关缓解措施或适用于该器械的器械相关分类法规。 或 本申请使用备选缓解措施并提供备选措施为何提供安全性和有效性等同保证的理由。 如果没有适用的特殊控制或器械相关分类法规，则应勾选“不适用”。如果申请中未提供省略信息的理由或上述任何替代方法，则应勾选“否”。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应注意，在实质性审评过程中，应评估此类缓解措施是否经过充分阐明。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 12. | 提供说明信息，并与申请保持一致（例如器械说明章节与标签中的器械说明章节保持一致）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 13. | 申请包括器械描述性信息，包括以下内容： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 说明器械达到预期作用的操作原理或作用机制。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 关于申报器械使用条件的说明，例如，植入物的手术技术；使用的解剖部位；用户界面；器械与其它器械的相互作用方式；和/或器械与患者的相互作用。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 提交批准所要求中的每个器械的列表和说明。 如果只有一种器械或型号，则应勾选“不适用”。“器械”可能是指型号、部件号或各种尺寸等。 |  |  |  |  |
|  |  | d. | 申请包含典型工程图纸、图示、插图、照片和/或器械图形。 或 申请包括工程图纸、图示等不适用于该器械的声明（例如器械是一种试剂且图形与器械描述无关）。 除了上市申请器械的工程图纸、图示，可提供“代表性”图纸，其中的“代表性”是指提供的图纸标明了上市申请器械的各种型号、尺寸或版本的设计、尺寸和其他重要特征的差异。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14. | 所有器械改良的详细说明（包括每项改良的理由）。 当标签或具体技术特征（如材料、尺寸）与同品种器械相比无变更时，申请应明确说明未进行任何变更。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 15. | 器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分。 如果器械预期与多个组件、配件一同上市和/或属于系统的一部分，则应勾选“不适用”。如果勾选了“不适用”，则以下第a-c部分将从检查表中删除。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请包括与申报器械一同上市的所有组件和配件清单。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 申请应包括对每个组件或配件的说明（如上文第13a.条、第13b.条和13d.条所述）。 如果组件/配件先前已经获批，或者属于豁免器械并且申报的适用范围与已获批的适用范围相一致，则应勾选“不适用”。 |  |  |  |  |
|  |  | c. | 针对先前已经获得510(k)许可的组件或配件，应提供510(k)编号。 和 所提供声明列出了尚未收到既往510(k)许可的组件或配件。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
| C. | 实质等同性讨论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | 提交者已列出同品种器械，包括以下信息： |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 提供的同品种器械标识符（例如，如果豁免（如21 CFR 872.3710）或同品种器械为修正前器械的声明，则提供510(k)编号、重新分类编号、重新分类PMA编号、分类法规参考）。 如果同品种器械是修正前的器械，应提供信息来证明修正前的状态。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可在线获取关于记录修正前状态的信息 （https://www.fda.gov/medical-devices/quality-and-compliance-medical-devices/preamendment-status）。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 在整个申请中的同品种器械是一致的（例如实质等同性章节所述同品种器械与510(k)概要（如适用）和比较性能测试中使用的器械是相同的）。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 17. | 申请包括同品种器械和申报器械之间以下各项的比较并讨论了为何申报器械和同品种器械之间的差异不会影响安全性和有效性[参见《FD&C法案》第513(i)(1)(A)节和21 CFR 807.87(f)]。 有关比较预期用途和技术特点的更多信息，请参见FDA指南文件《510(k)项目：评价上市前通知[510(k)]中的实质等同性》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket-notifications-510k。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 适应症 如果申报器械和同品种器械在适应症和预期用途方面不存在任何差异，则应明确声明。 |  |  |  |  |
|  |  | b. | 技术（包括技术规范、功能、材料和工作原理） 技术特征的示例包括但不限于设计、特性、材料、能量来源和工作原理。 FDA推荐以表格格式比较技术特征。任何与同品种器械相同的特性均应明确声明。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应识别技术特征差异并提供为何未提出不同的安全性和有效性问题的理由。 |  |  |  |  |  |
| D. | 设计控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. | 设计控制措施总结包括下列所有： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 识别风险分析方法（用于评估改良对器械的影响）并分析结果。 |  |  |  |  |  |
|  |  | b. | 识别器械变更。 |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | 识别与每个器械变更相关的所有风险，包括识别因变更而视为新风险的风险；以及 |  |  |  |  |  |
|  |  | d. | 缓解已识别风险的风险控制措施（例如，标签、验证）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | e. | 在风险分析的基础上，识别遵守21 CFR 820.30所需的验证和/或确认活动。识别包括测试方法（包括任何方案偏离）、验收标准、采用总结或风险分析格式的结果（例如酌情提供基本描述性统计）的总结，以及为何各项均足以确定实质等同性。如果与之前的上市前申请相比无变更，制造商可通过提供申请和章节编号来参考方案和受理标准的位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 仅适用于非标准化试验方法： ● 参考现有器械所使用的方案，并说明与之前510(k)的任何差异（如方案、测试条件、预定验收标准、样本量）。如果进行了方案变更，结果总结应说明测试方法、验收标准和结果支持SE的原因。 |  |  |  |  |

| “是”表示有该项，“不适用”表示无需此项，“否”表示尚未纳入但需要此项内容。 *提交者（包括提交中的检查表）应确定所请求信息所在页码。如果识别支持性信息的位置需要更多空间，则应使用要素的评论部分。 |  |  |  | 是 | 否 | 不适用 | *页码# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f. | 由制造商指定的设计控制活动负责人员签署的声明。以下两项的回答必须均为“是”。 i. 声明：按照风险分析要求，所有验证与确认活动均由指定个人完成，结果证明符合预定验收标准。 ii. 一份说明提交者已遵守且目前未违反21 CFR 820.30所规定的设计控制程序要求，并且记录可应要求提供审查的声明。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |
| E. | 申报标签（如适用，也可参见CFR第21篇第801部分和第809部分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. | 申请包括拟定包装标签和标签（例如使用说明、包装插页和操作员手册）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 应高亮显示或突出表明与器械改良相关的所有申报标签变更。 FDA建议提供明确和红线标注副本。 |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |

| 数字签名同步表 |  |
| --- | --- |
| 审评员签字 |  |
| 管理层签字（数字签名（可选））* |  |

*经管理层审评的检查表且需与必要决策同步。