医疗器械唯一标识：器械本体标识

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2017年11月17日

文件草案发布日期：2015年6月26日

如对本文件有关CDRH监管器械的内容有任何疑问，请联系UDI监管政策支持部门，电话：301-796-5995，电子邮件发送至： GUDIDsupport@fda.hhs.gov。

对于CBER监管范围内的器械，针对本指南文件的内容，如有任何问题，请联系交流、外联和发展办公室（OCOD），电话：1-800-835-4709或240-402-8010。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 生物制品评价与研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址为5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852。所有建议均应注明备案文件编号FDA-2015-D-2254。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

更多副本

CDRH

更多副本可通过互联网获得。您也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请使用文件编号1400031，以便明确您需要的指南。

CBER

您可从如下地址获得本指南的副本：生物制品评价与研究中心（CBER），交流、外联和发展办公室（OCOD），地址为10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002，或致电1-800-835-4709或240-402-7800，发电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或登录网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/ GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm。

目录

I.	引言	1

II.	背景	2

III.	问答	3

A.	本体标识	3

1.	什么是本体标识？	3

2.	哪些器械要求本体标识？	3

3.	什么是本体标识要求的合规日期？	3

4.	如何处理在其UDI合规日期之前已生产并贴标签的器械？	4

5.	FDA是否规定器械的本体标识方法？	5

6.	对于当前合法上市器械，在器械上贴上永久标识以符合UDI要求是否要求提交上市前批准（PMA）补充、生物制品许可申请（BLA）补充或新上市前通知（510(k)）申请？	5

7.	如果因UDI本体标识要求而要求PMA补充、BLA补充或新510(k)，是否也要求支付用户费用？	6

8.	对于必须本体标识UDI的器械，有哪些GUDID数据提交要求？	6

9.	对于必须本体标识UDI的器械，有哪些记录要求？	7

10.	贴标人是否可以自愿遵守UDI的本体标识要求？	8

B.	UDI格式	8

1.	完整UDI是否需要本体标识在器械上？	8

2.	本体标识在器械上的UDI是否需要与器械标签上的UDI相同？	9

3.	对于UDI本体标识，是否同时需要易读纯文本和AIDC形式？	9

4.	如果贴标人对器械进行变更，需要分配新UDI，贴标人是否必须增加或替换现有UDI本体标识？	9

C.	再处理	10

1.	为了UDI本体标识的目的，如何定义“预期使用一次以上”？	10

2.	为了UDI本体标识的目的，如何定义FDA认为的“预期再处理”？	10

D.	本体标识的例外情况	11

1.	UDI本体标识要求有哪些例外情况？	11

2.	器械本身的非UDI本体标识（如公司名称或零件号或目录号）是否符合UDI本体标识要求？	12

3.	使用21 CFR 801.45(d)本体标识要求的例外过程是什么？	12

4.	申请本体标识的具体替代方案的具体过程是什么？如何申请本体标识要求的例外情况或替代方案？	12

医疗器械唯一标识：器械的本体标识

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如需讨论替代方法，请联系标题页负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

I.	引言

本文件将协助行业，特别是21 CFR 801.3所定义的贴标人，以及FDA工作人员了解FDA对器械的本体标识要求，以达到医疗器械唯一标识目的。根据21 CFR 801.45的规定，“对于必须在其标签上标明医疗器械唯一标识符（UDI）的器械，如果该器械预期使用一次以上并预期在每次使用前进行再处理，则必须在器械本身也标明提供UDI的永久性标识。”本指南定义了UDI本体标识要求机构法规中所使用的一些术语，包括FDA如何解释21 CFR 801.45中所使用的术语“预期再处理”。关于UDI系统的其他背景，请参见2013年9月24日发布的《医疗器械唯一标识系统最终规则》（78 FR 58786）（UDI规则- https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-09-24/pdf/2013-23059.pdf）。

在本指南文件中，术语“我们”和”我们的”均指FDA的医疗器械和辐射健康中心（CDRH）或生物制品评价与研究中心（CBER）的工作人员。“您”和“您的”是指21 CFR 801.3中定义的贴标人。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了该机构目前关于该主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

II.	背景

《2007年美国食品药品监督管理局修正法案》（FDAAA）第226节（121 Stat. 854）和《美国食品药品监督管理局安全和创新法案》（FDASIA）第614节（126 Stat.1061）修正了《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案），以增加第519(f)节（21 U.S.C. 360i(f)），该条款用于指导FDA发布建设医疗器械唯一标识系统的法规，以及建立特定医疗器械的实施时间框架。建立医疗器械唯一标识系统的UDI规则于2013年9月24日公布（78 FR 58786）。UDI规则要求，除例外情况或替代方案外，在美国销售的医疗器械的标签和所有器械包装均需有UDI。UDI法规还要求向FDA的全球医疗器械唯一标识数据库（GUDID）提交特定信息。大部分提交给GUDID的信息均向公众开放，可通过AccessGUDID网站https://accessgudid.nlm.nih.gov/查阅。

UDI系统旨在改善医疗器械的识别，方法是使之能够快速和明确地识别器械和影响其安全和有效使用的某些关键属性。这将有助于更准确地报告不良事件，因为在提交报告中可以更容易地确定可疑器械。然后，FDA、医疗服务提供者和医疗行业可以更迅速和准确地从不良事件报告中提取有用信息，从而更好地了解潜在问题，提高采取适当和更有针对性的纠正措施的能力。

对于需要在器械标签上标明UDI的器械，21 CFR 801.45的UDI法规要求，如果器械预期使用一次以上并预期在每次使用前进行再处理，则需要在器械上直接标明UDI。正如《UDI规则》序言中所解释的，本体标识要求适用于预期使用数月或数年，甚至是多年的器械。因为此类器械预期被再处理和重复使用，它们将不可避免地与原始标签和器械包装分离。本体标识有助于确保此类器械在流通和使用过程中得到充分识别。然而，《UDI规则》并未定义“预期使用一次以上”或“预期再处理”。FDA对21 CFR 801.45中所用的这些术语的解释将包含在本文件中。

III.	问答

A.	本体标识

1.	什么是本体标识？

就UDI要求而言，本体标识是将UDI永久地附在器械本身。

2.	哪些器械要求本体标识？

根据21 CFR 801.45(a)的规定，如果器械标签上要求有UDI，且器械预期使用一次以上并预期在每次使用前进行再处理，则该器械也需要有UDI永久地附在器械本身。该要求适用于所有类别的器械，但根据21 CFR 801.40(d)的规定，在其标签和器械包装上印有通用产品代码（UPC）的I类器械除外。正如《UDI规则》序言中所解释的，本体标识要求适用于预期使用数月或数年，甚至是多年的器械。因为此类器械预期被再处理和重复使用，它们将不可避免地与原始标签和器械包装分离。本体标识有助于确保此类器械得到充分识别。

3.	什么是本体标识要求的合规日期？

合规日期是指贴标人必须遵守UDI本体标识要求的日期，除例外情况或替代方案外，合规日期根据器械类别而定，如下所示。UDI本体标识要求的合规日期如下所示，另见UDI网页1：

| 本体标识合规日期 | 预期重复使用和再处理的器械类别 |
| --- | --- |
| 2015年9月24日 | 生命维持和生命支持器械，不区分器械类别 |
| 2016年9月24日 | III类器械以及根据《公共卫生服务法案》许可的器械 |
| 2018年9月24日 | II类器械 |
| 2020年9月24日 | I类和未分类器械 |

4.	如何处理在其UDI合规日期之前已生产并贴标签的器械？

根据21 CFR 801.30(a)(1)的规定，在21 CFR 801.20的合规日期之前制造并贴标签的成品器械不受UDI标签要求的影响，直至21 CFR 801.20的UDI合规日期后三年。鉴于本体标识要求和GUDID数据提交要求与21 CFR 801.20的UDI标签要求相关联，21 CFR 801.30(a)(1)的例外情况也适用于这些要求。

对于预期使用一次以上并预期在每次使用前进行再处理的器械，21 CFR 803.30(a)(1)规定的三年例外到期日仍然基于21 CFR 801.20规定的UDI标签要求的合规日期，而不是本体标识合规日期。例如，非植入式、生命支持性或生命维持性II类器械的21 CFR 801.20合规日期为2016年9月24日。因此，如果在2016年5月1日生产并贴标签的个别II类器械并非植入式、生命支持性或维持生命性，并且需要本体标识，则在2019年9月24日之前无需符合UDI标签、GUDID数据提交或本体标识要求。

FDA意识到，一些器械在21 CFR 801.20的UDI合规日期之前被委托或借给医院或其他医疗机构，或者在UDI合规日期之前被销售代表带到现场等待销售。如果这些器械需要遵守21 CFR 801.20的标签、21 CFR 801.45的本体标识或21 CFR 801.18的日期格式要求的UDI标签监管要求，FDA预期不强制这些器械遵守此类要求。

____________________________

1参见 https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/CompliancedatesforUDIRequirements/default.htm.

5.	FDA是否规定器械的本体标识方法？

否。我们期望本体标识UDI符合21 CFR 801.45(b)和(c)的要求，并在器械的预期使用寿命内持续符合要求，考虑预期使用并根据制造商说明进行再处理。用UDI本体标识器械的可能方法包括蚀刻、在耐用器械上安装永久铭牌，或在器械上负载永久标签，比如射频识别（RFID）标签。在某些情况下，特别是对于某些耐用器械，贴标人会在器械的外部硬件上贴上贴纸或其他显示信息的物品，并设计成可以持续至器械的预期使用寿命。如果该物品上有符合21 CFR 801.45(b)和(c)规定的UDI，您已满足21 CFR 801.45的要求。

我们未指定任何本体标识器械的特定方法，因为难以囊括这些器械的现有器械、及其使用条件和再处理方法的多样性。此外，技术进步可能会导致器械使用、器械标识方法和再处理程序发生变更。贴标人应决定在器械本身提供此类标识的适当方法。

6.	对于当前合法上市器械，在器械上贴上永久标识以符合UDI要求是否要求提交上市前批准（PMA）补充、生物制品许可申请（BLA）补充或新上市前通知（510(k)）申请？

FDA期望贴标人进行分析和/或测试，以确定本体标识对器械的安全性和有效性的影响，并在设计历史文件（DHF）中记录此类决定的依据。如果任何类型的本体标识会影响器械的安全性或有效性，该器械将符合21 CFR 801.45(d)(1)的例外情况，FDA鼓励贴标人酌情利用该例外情况。

对于通过重新分类过程获得上市授权或在510(k)申请中获批准的器械，如果任何类型的本体标识会干扰器械的安全性或有效性，但贴标人仍期望本体标识该器械，从而不利用21 CFR 801.45(d)(1)规定的例外情况，则可能需要获得新510(k)申请批准，因为FDA预计根据21 CFR 801.45(d)(1)的目的，会干扰器械安全性或有效性的本体标识也可能显著影响21 CFR 807.81(a)(a)(3)(i)规定的器械安全性或有效性。如有疑问，FDA鼓励贴标人联系CDRH或CBER器械相关审查部门，以讨论具体情况。

对于在PMA或BLA中获批准的器械，如果增加UDI本体标识会影响器械的安全性或有效性，这通常要求根据21 CFR 814.39或601.12的规定提交PMA或BLA补充。然而，如果在PMA或BLA中获批准的器械上增加UDI本体标识预计不会影响安全性和有效性，则无需补充，但应记录您的决定依据，并在年度报告中报告该变更。对于PMA器械，请查阅指南《需申请上市前批准（PMA）的器械修改 - PMA补充决定》 http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm089274.htm.对于BLA器械，请查阅指南《已批准申请的变更：生物制品》 http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/blood/ucm170166.pdf.

7.	如果因UDI本体标识要求而要求PMA补充、BLA补充或新510(k)，是否也要求支付用户费用？

是。如果您提交PMA补充、BLA补充或新510(k)申请，您必须支付适当的用户费用（如有）。因UDI本体标识要求而提交PMA补充、BLA补充或新510(k)申请时，不免除用户费用。但是FDA鼓励您将所需申请捆绑提交，而不是单独提交，这将减少行政和用户费用负担。参见2007年6月22日发布的FDA指南《单次申请中捆绑提交多个器械或多个适应证》（捆绑指南-（http://www.fda.gov/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089731.htm）。

8.	对于必须本体标识UDI的器械，有哪些GUDID数据提交要求？

21 CFR 830.310的UDI法规规定了所有需要在其标签上标识UDI的器械的信息提交要求。如果器械被要求本体标识，可能需要向GUDID提交其他数据。根据21 CFR 830.310(b)(1)的规定，分配给器械版本或型号的UDI的医疗器械产品标识（DI）2部分必须提交至GUDID。根据21 CFR 830.310(b)(1)的规定必须提交的DI是包含在要求包含完整UDI的最低级别器械包装中的DI。在本指南中，我们将其称为“主DI”。此外，如果主DI和本体标识UDI的DI不同，您需要根据21 CFR 830.310(b)(3)的规定在GUDID中说明该情况。3但是，如果这两个DI相同，则无需向GUDID提交其他信息。

如果您正在申请21 CFR 801.45(d)所列的例外情况之一，您应该在GUDID中说明该器械需要本体标识但属于例外情况。我们在本指南的第III.D节概述了UDI本体标识要求的一般例外情况。

9.	对于必须本体标识UDI的器械，有哪些记录要求？

21 CFR 830.360规定的记录要求适用于器械标签上的UDI、包装上的UDI以及本体标识UDI。贴标人需要保留并在FDA要求时提供记录，记录应显示所有用于识别必须在标签上标识UDI的器械的UDI。参见21 CFR 830.360(a)。FDA期望这些记录能表明器械是否获本体标识，如果是，本体标识DI是否与主DI相同或不同。当生产标识（PI）发生变更时，应更新记录，以反映目前与每个DI相关的所有PI。此外，器械主记录（DMR）必须包括或提及器械特定版本或型号的DI位置，以及该器械特定版本或型号的UDI中包含的相关PI类型（即批号或批次、序列号、失效日期、生产日期、独特识别码）。参见21 CFR 820.181。DMR无需包含实际PI。相比之下，器械历史记录（DHR）必须包括或提及用于识别器械的完整UDI（DI和PI）位置。参见21 CFR 820.184。

____________________________

2医疗器械唯一标识符由医疗器械标识符和生产标识符组成，如21 CFR 801.3所定义。

3有关其他信息，请参见《全球医疗器械唯一标识数据库（GUDID）：行业和FDA工作人员指南》（https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM36 9248.pdf）

如果贴标人的器械属于21 CFR 801.45(d)规定的本体标识例外情况之一，并且贴标人决定利用该例外情况，则贴标人需要在DHF中保留支持该决定的记录（参见21 CFR 801.45(e)）。如果贴标人确定任何类型的本体标识会干扰器械的安全性或有效性（21 CFR 801.45(d)(1)），FDA期望贴标人通过分析和/或测试科学证明支持该决定的理由，并记录在DHF中。如果因本体标识在技术上不可行（21 CFR 801.45(d)(2)）而导致器械不能获本体标识，FDA期望贴标人在DHF中记录技术不可行的理由。由于预计本体标识技术将随着时间的推移而进步，21 CFR 801.45(d)(1)和21 CFR 801.45(d)(2)的例外情况可能会随着时间的推移而失去其适用性，因此贴标人应定期重新评估其对这些例外情况的使用。

10.	贴标人是否可以自愿遵守UDI的本体标识要求？

是。FDA鼓励贴标人将UDI永久附载在器械上，即使在非强制要求时。如果根据21 CFR 801.45的规定，无需将UDI永久标识的器械的贴标人自愿本体标识此类器械，或在UDI本体标识要求的合规日期之前标识，则适用于UDI本体标识的GUDID数据提交要求也将是自愿但被鼓励的。（请注意，自UDI本体标识要求的合规日期起，此类GUDID数据提交要求将不再是自愿的）。请参见上文第III.A.6.和7.节关于UDI对安全性和有效性的潜在影响，以及对当前上市器械应用UDI本体标识时可能需要额外上市前申请。

B.	UDI格式

1.	完整UDI是否需要本体标识在器械上？

是。UDI本体标识通常必须包括UDI的DI和PI部分。参见21 CFR 801.40（b）和801.45。请注意，根据21 CFR 801.30(d)的规定，I类器械的UDI中无需PI。另请注意，在其标签和器械包装上有UPC的I类器械无需遵守UDI的本体标识要求。参见21 CFR 801.40(d)。

2.	本体标识在器械上的UDI是否需要与器械标签上的UDI相同？

否。根据21 CFR 801.45(b)的规定，贴标人可以选择在器械上本体标识与器械标签上的UDI相同的UDI，或者标识不同UDI以区分未包装的器械和包含该器械的任何器械包装。正如《UDI规则》的序言中所解释的内容，本体标识必须提供完整UDI，包括出现在器械标签上的所有生产标识（78 FR 58804）。然而，在制造过程中，如果生产标识（例如，器械标签上的批号）在器械本体标识时未知，则FDA预期不执行本体标识在器械上的UDI必须包含该生产标识符的要求。

3.	对于UDI本体标识，是否同时需要易读纯文本和AIDC形式？

否。与标签和包装上的UDI不同，根据21 CFR 801.45(c)的规定，当器械必须有UDI本体标识时，可通过以下任何一种或两种方式提供UDI：（1）易读纯文本或（2）自动识别和数据捕获（AIDC）技术，或任何能按要求提供器械UDI的替代技术。鉴于医疗器械的物理特性差异极大，该条款允许在该方面提供灵活性。在决定使用易读纯文本或AIDC形式或两种形式的UDI进行本体标识时，贴标人应考虑技术可行性、终端用户效率和人为错误风险等因素。本体标识UDI的易读纯文本和AIDC形式均应遵守FDA认可签发机构所规定的UDI格式。参见21 CFR 830.20和《FDA认可签发机构的UDI格式（2017年1月27日）》（UDI格式 - http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDe viceIdentification/UDIIssuingAgencies/UCM489869.pdf.）

4.	如果贴标人对器械进行变更，需要分配新UDI，贴标人是否必须增加或替换现有UDI本体标识？

否。根据21 CFR 801.45(d)(4)的规定，之前已按照21 CFR 801.45(a)的规定本体标识的器械无需新的或其他UDI本体标识。但是，无论器械是否本体标识UDI，只要该器械发生的变更导致该器械出现新版本或新型号，就必须为该器械分配新DI。参见21 CFR 830.50(a)。变更后的器械必须在其标签上有包含新DI的UDI。参见21 CFR 801.20。

例如，如上所述，贴标人可以在器械的外部硬件上贴上贴纸、铭牌或其他显示信息（包括UDI）的物品，并满足801.45规定的UDI本体标识要求。如果贴标人随后在现场对该器械进行变更，并且该变更导致新版本或新型号，则21 CFR 830.50(a)要求对变更后的器械分配新DI。根据21 CFR 801.20的规定，除例外情况或替代方案外，新版本或新型号器械的标签必须有包含新DI的UDI。有一种方法可满足21 CFR 801.20和21 CFR 830.50规定的这些要求，即用带新UDI的类似物品替换器械硬件上的贴纸、铭牌或其他物品；贴标人也可以申请例外情况或替代方案。

C.	再处理

1.	为了UDI本体标识的目的，如何定义“预期使用一次以上”？

根据21 CFR 801.45的规定，就UDI本体标识要求而言，“预期使用一次以上”是指预期在不同患者身上或由不同患者重复使用，例如，器械获批准或核准并标明在不同患者身上重复使用。如果器械预期在相同患者身上或由相同患者使用一次以上，而不是在多位患者身上或由多位患者使用，则该器械无需本体标识UDI。

2.	为了UDI本体标识的目的，如何定义FDA认为的“预期再处理”？

为了UDI本体标识要求的目的，我们认为如果器械预期在每次使用前或两次使用之间进行高水平消毒和/或灭菌，则该器械预期进行再处理。这意味着，根据21 CFR 801.45的规定，仅预期清洗和/或进行较低水平消毒，且在每次使用前或两次使用之间不进行高水平消毒4或灭菌的器械无需本体标识UDI。

____________________________

4在本指南文件中，高水平消毒是指在低于灭菌条件下使用灭菌剂的致死过程。除大量细菌孢子外，该过程可杀死所有形式的微生物生命。

D.	本体标识的例外情况

1.	UDI本体标识要求有哪些例外情况？

21 CFR 801.45(d)中概述了四种UDI本体标识的例外情况。21 CFR 801.45(a)的要求不适用于符合以下任何标准的任何器械：

1.	任何会影响器械的安全性或有效性的本体标识类型；

2.	因技术上不可行而无法对器械进行本体标识；

3.	器械属于一次性使用器械且为了额外一次性使用而进行额外处理和制造；或者

4.	器械之前已根据21 CFR 801.45(a)进行标识。

“一次性使用器械”是指预期进行一次性使用或在单次手术中用于单个患者的器械。《FD&C法案》第201(ll)条款，21 U.S.C.第321(ll)条款。FDA对21 CFR 801.45(d)(3)的解释是，UDI本体标识要求不适用于原始贴标人（如21 CFR 801.3所定义的内容）预期用于一次性器械或在单次手术中用于单个患者的器械，即使在其首次使用后，对器械进行额外处理和制造以便额外一次性使用于另一位患者。然而，除非符合510(k)豁免5，否则一次性使用器械的此类重复使用通常要求额外批准或核准，以及为额外一次性使用目的进行额外处理和制造的实体应遵守一般UDI标签和GUDID数据提交要求。相比之下，根据21 CFR 801.45的规定，就UDI本体标识要求而言，预期在不同患者身上或由不同患者重复使用的器械“预期使用一次以上”，因此应遵守UDI本体标识要求（参见III.C.1节）。

____________________________

5有关再处理一次性使用器械的510(k)申请，请参见《FD&C法案》第510(o)节（21 U.S.C. 360(o)）和《2002年医疗器械用户费用和现代化法案，再处理一次性使用医疗器械的上市前通知申请（510(k)）中的确认数据》（（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm071434.htm）。

请注意，再处理和/或重新标识的一次性使用器械必须符合一般UDI标签和GUDID数据提交要求。参见21 CFR 801.3中“贴标人”的定义以及21 CFR 830.60中关于器械重新贴标的要求。

2.	器械本身的非UDI本体标识（如公司名称或零件号或目录号）是否符合UDI本体标识要求？

公司名称或零件号/目录号本身并不符合21 CFR 801.45的UDI本体标识要求。如果您的器械设计已获批准或核准使用非UDI本体标识，根据21 CFR 801.45(d)(1)或21 CFR 801.45(d)(2)提出的例外理由应解释UDI本体标识和非UDI本体标识的相关区别。例如，根据21 CFR 801.45(d)(1)的规定，UDI本体标识会影响器械的安全性或有效性的例外理由可解释UDI本体标识与非UDI本体标识在对器械安全性和有效性的影响方面的区别。此外，虽然非UDI本体标识的存在通常不足以成为21 CFR 801.45(d)(2)中以空间有限为由的例外理由，但非UDI本体标识如果占据所有可用空间，并且是患者安全性所要求的，则可以成为21 CFR 801.45(d)(1)中的例外理由。对于新器械，应在设计之初就考虑和/或纳入UDI本体标识要求。

3.	使用21 CFR 801.45(d)本体标识要求的例外过程是什么？

如III.A.9.所述，根据21 CFR 801.45(e)的规定，决定21 CFR 801.45(d)规定的例外情况适用于其器械的贴标人必须在21 CFR 820.30(j)要求的DHF中记录该决定的依据。如III.A.8.中所解释的内容，在您的GUDID数据申请中，您应说明该器械应本体标识但属于例外情况。

4.	申请本体标识的具体替代方案的具体过程是什么？如何申请本体标识要求的例外情况或替代方案？

21 CFR 801.55的UDI法规概述了向FDA提交申请针对任一UDI要求的具体替代方案流程（包括本体标识）。根据21 CFR 801.55(e)的规定，FDA可批准UDI本体标识或任何其他UDI标签要求的替代方案，只要我们确定：

（a）替代方案可提供更准确、更精确或更快速的器械识别；或者

（b）替代方案能更好地确保器械的安全性或有效性。

请注意，如果21 CFR 801.45(d)规定的任何例外情况适用，则没有理由提交21 CFR 801.55的UDI本体标识要求例外情况申请。关于请求替代方案的现行申请说明，可点击FDA UDI帮助台链接（www.fda.gov/udi），使用在线表格提交。