行业指南和FDA工作人员指导- II类特殊控制指导文件：可吸收钙盐骨空隙填充装置
文件发布日期：2003年6月2日
本文件取代2002年2月7日“II类特殊控制指导文件：可吸收钙盐骨填充装置；行业和FDA指导意见稿”

关于本文件的问题通过301-796-6430或email nadine.sloan@fda.hhs.gov联系Ms. Nadine Sloan。
	[image: image1.png]



	美国卫生与人类服务部食品药品管理局
器械和放射健康中心
修复器械部门
综合，恢复和神经器械科
设备评估办公室


前言
公共评论
出于机构考虑，评论和建议可以在任何时候提交给美国食品药品监督管理局人类资源和管理服务办公室管理系统和政策部文件管理处，地址为：5630 Fishers Lane，Room 1061，(HFA-305)，Rockville，MD，20852。机构在下一次修订或更新文件之前，不得对此作出评论。
额外副本
其他副本可在网上查阅。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收指南副本。请使用文件编号855来确定您要求的指南
目录
31. 引言


32. 背景


43.简略510（k）提案的内容和格式


64. 范围


65.健康风险


76. 器械描述


87.器械性能特征


98.生物相容性


109.灭菌


1010.标签





行业指南和FDA工作人员指导- II类特殊控制指导文件：可吸收钙盐骨空隙填充装置；行业和FDA指南
1. 引言
本指导文件是作为特殊控制指南而开发的，用于支持将可吸收钙盐骨空隙填充装置分类为II类（特殊对照）。如所提出的，该装置旨在填补由骨骼结构稳定性不固有的创伤或手术引起的骨空洞或间隙。本指南与联邦公告通知一起发布，宣布可吸收钙盐骨空隙填充装置的分类。
在该最终分类规则生效日期之后，任何提交可吸收钙盐骨空隙填充装置510（k）上市前通知的公司将需要处理特别控制指导中涉及的问题。但是，该公司只需要表明其装置符合指导意见建议，或以某种其他方式提供安全性和有效性的同等保证。
该公司必须表明其装置通过满足本指南建议或以某种其他方式提供安全性和有效性的同等保证来解决本指南中确定的安全性和有效性问题。
回到顶端
2. 背景
FDA认为，特殊控制与常规控制相结合将足以提供可吸收钙盐骨空隙填充装置的安全性和有效性合理保证。因此，打算出售这种通用型设备的生产商应（1）符合联邦食品、药品和化妆品法的一般控制措施，包括21 CFR 807 Subpart E中描述的上市前通知要求，（2）解决本指南中确定的可吸收钙盐骨空隙填充装置与健康相关的具体风险，（3）在装置上市前从FDA获得实质等效性测定。（另见21 CFR 807.85）。
该特殊控制指导文件确定了可吸收钙盐骨空隙填充装置的分类规定和产品代码（参见第4节-范围）。此外，这一特殊控制指导文件的其他部分列出了FDA确定的对健康的风险，并描述了如果生产商遵循并结合一般控制措施，将通常解决与可吸收钙盐骨空隙填充装置相关的风险，并导致及时的上市前通知[510（k）]审查和批准。本文件补充了有关上市前通知提案具体内容要求的其他FDA文件。您还应参考关于本主题的21 CFR 807.87和其他FDA文件，例如上市前通知510（k）。
根据“新的510（k）范式-证明上市前通知中实质等效性的替代方法；最终指南1”，生产商可以提交传统510（k），或者选择提交简略510（k）或特殊510（k）。 FDA认为，简略510（k）提供了证明新装置实质等效性的最小负担方式，特别是一旦发布了特殊控制指导文件后。考虑改良自己已批准装置的生产商可以通过提交特殊510（k）来减轻监管负担。
最小负担方法
在制定指南时，我们认真考虑了机构决策相关的法定标准。我们还考虑到您试图遵循指南和解决我们发现的问题可能产生的负担。我们认为，我们考虑了最小负担方法来解决指导文件中提出的问题。但是，如果您认为处理这些问题有更简单的方式，则应遵循文件中概述的步骤“解决最小负担问题建议的方法”。
回到顶端
3.简略510（k）提案的内容和格式
简略510（k）提交必须包括21 CFR 807.87中确定的要求元素，包括足以描述器械、其预期用途及其使用说明的器械拟定标签。在简略510（k）中，FDA可以将总结报告内容视为21 CFR 807.87（f）或（g）所指的适当支持数据；因此，我们建议您提供总结报告。报告应描述器械开发和测试过程中如何使用这种特殊控制指导文件，并简要描述所使用的方法或测试，以及测试数据的总结或用于解决本指导文件中确定的风险的验收标准描述，以及您的器械特有的任何其他风险。本节提供了满足一些807.87要求的信息以及我们建议您在简略510（k）中包含的其他一些项目。
封面
封面应以简略510（k）提案为主，并引用本II类特殊控制指导文件标题。
拟定的标签
拟定的标签应足以描述器械、其预期用途及其使用说明。（有关本文档所涉及的器械类型，标签中应包含的具体信息，请参阅第8节。）
总结报告
我们建议总结报告包含：
· 器械描述及其预期用途。我们建议描述包括性能质量标准的完整讨论，以及适当时详细描述标注的器械图纸。你还应该提交“适应证”附件2。
· 器械设计要求说明。
· 确定用于评估一般风险概况的风险分析方法以及特定器械的设计和此分析结果。（对于通常与使用此设备有关的、FDA发现的健康风险，请参阅第5节。）
· 器械特征讨论，解决此II类特殊控制指导文件中已知风险，以及您的风险分析中确定的任何其他风险。
· 您使用或打算用于解决本II特殊控制指导文件第6-8节中确定的每个性能方面的简要说明。如果您遵循建议的测试方法，您可以引用该方法，而不是对其进行描述。如果您修改建议的测试方法，您可以引用该方法，但应提供足够的信息来说明修改的性质和原因。对于每个测试，您可以（1）以清晰简洁的形式简要呈现测试数据结果，如表格，或（2）描述您将应用于测试结果的验收标准3。（另见21 CFR 820.30，Part C-“质量体系法规设计控制”）。
· 如果设备设计或测试的任何部分依赖于认可标准，（1）在产品上市之前进行测试并符合规定的验收标准声明，或（2）符合标准声明4。请注意，必须在提交符合认可标准声明之前完成测试。（21 USC 514（c）（2）（B））。有关更多信息，请参阅FDA指南，使用标准进行实质等效性测定；行业和FDA最终指南。
如果您不清楚如何解决FDA确定的风险或通过风险分析确定的其他风险，我们可能会要求有关器械性能特征方面的其他信息。如果我们需要它来评估您的验收标准充分性，我们也可能会要求提供其他信息。（根据21 CFR 807.87（l）），我们可能会要求提供任何必要的补充资料，以达到实质等效性相关测定）。
作为提交简略510（k）的替代方案，您可以提交传统510（k），提供21 CFR 807.87中所需的和本指南中描述的所有信息和数据。传统510（k）应包括您的所有方法、数据、验收标准和结论。考虑修改自己已批准器械的生产商应考虑提交特殊510（k）。
上述一般性讨论适用于受特殊控制指导文件约束的任何器械。以下是具体讨论如何将此特殊控制指导文件应用于可吸收钙盐骨空隙填充装置的上市前通知。
回到顶端


4. 范围
本文档范围仅限于21 CFR 888.3045（产品代码：MQV）中所述的以下器械。以下分类鉴定了在1976年5月28日之前存在的器械。
§888.3045可吸收钙盐骨空隙填充装置。
（a）鉴定。可吸收钙盐骨空隙填充装置是可吸收植入物，拟用于填充由创伤或手术引起的肢体、脊柱和骨盆的骨空洞或间隙，其不是骨结构稳定性所固有的。
（b）分类。II类（特殊控制）。该装置的特殊控制是题为“II类特殊控制指导文件：可吸收钙盐骨填充装置；行业和FDA指南”的FDA指导文件。
根据法令510（k）部分，证明由替代材料组成的骨空隙填充装置与本指导文件中鉴定的可吸收钙盐骨空隙填充装置具有实质等效性。但是，本指导文件并没有具体说明可能适用于由替代材料组成的器械的其他类型信息。
本指导文件并不旨在解决由源自生物来源（例如动物或人体组织）的钙盐或源自生物来源的钙盐添加剂组成的装置问题。本指导文件也不旨在解决在没有骨空隙填充物的情况下，使用器械填充骨空隙或间隙时需要稳定或固定（例如，铸模、内固定、外固定或其他内部或外部稳定方法）以防止塌陷的问题。
回到顶端
5.健康风险
在下表中，FDA已经确定了通常与使用本文档中所述的可吸收钙盐骨空隙填充装置有关的健康风险。在本指导性文件中给出了减轻这些已确定风险建议的措施，如下表所示。您还应该在提交上市前通知之前进行风险分析，以确定您的器械特有的任何其他风险。上市前通知应描述风险分析方法。如果您选择使用替代方法来解决本指南文档中确定的特定风险，或者确定了指南中其他风险，则应提供充分细节来支持您解决风险的方法。
	已知风险
	建议的缓解措施

	软组织和/或骨骼感染（骨髓炎）
	第9节

	不良组织反应
	第8节

	短暂性高钙血症
	第7、10节

	不完全骨形成或缺乏骨形成
	第7、10节

	延迟融合
	第7、10节

	非融合
	第7、10节

	有或无颗粒形成的骨空隙填充物断裂
	第7、10节

	器械迁移或挤压
	第7、10节

	新形成的骨折
	第7、10节


回到顶端
6. 器械描述
FDA建议您提供以下内容来描述您的器械。
A.器械的化学成分
我们建议您提供以下有关器械化学成分信息：
· 器械材料的鉴定，包括所有添加剂，以及各自的量
· 使用X射线衍射（XRD）和傅立叶变换红外光谱（FTIR）鉴定晶相和非晶相、相纯度和相重量百分比。
· 元素分析，鉴定阳离子与阴离子比（如Ca / P，Ca / S）和所有微量杂质
· 国际衍射数据中心/粉末衍射标准联合委员会（ICDD / JCPDS）获得的相关钙盐衍射图案以及各相叠加图案。
我们建议您使用以下列出的适用自愿共识标准来确定您的器械的材料特性：
· ASTM F1185“外科植入物陶瓷羟磷灰石组合物标准规范”

· ASTM F1088“用于手术植入的β-磷酸三钙组合物标准规范”

· 美国药典（USP）国家处方集（NF）“硫酸钙官方专著”

B.器械的物理性质
我们建议您提供以下有关器械物理性质信息：
· 鉴定器械的物理形式（例如，拟安装在体外或体内的颗粒、预成型块或油灰/糊剂）
· 所有器械的尺寸规格
· 不规则形状的器械（不规则形状的颗粒除外），器械图纸或
· 器械质量、体积和密度规格
· 器械孔隙度规格（例如，总多孔体积、孔径、互连性）。
回到顶端
7.器械性能特征
FDA建议您提供以下信息以评估器械性能特征。
A.性能测试-工作台
我们建议使用最终灭菌器械进行以下性能测试，并模拟预期的生理环境：
· pH测试
· 与实质等同器械相比，溶解度测试5
对于拟在体内安装的器械，我们建议您还要评估：
· 工作时间
· 安装时间
· 尺寸稳定性
· 设定反应温度
· pH

· 最终器械的化学分析。
对于可注射器械，我们还建议您评估器械注射入缺损部位时的可注射性测试和压力测试或预期压力分析评估。
B.性能测试-动物
是否需要动物性能测试取决于材料和性能特征与实质等同器械的相似程度。
对于具有相同关键规格（例如化学、结晶度、物理形式、孔隙率、溶解度）和适用范围与实质等同器械相同的器械，关于材料表征和工作台性能测试信息（上述第6节和第7A节） ，与实质等同器械直接相比可能足以证明实质等效性。
对于不具有相同关键器械规格的器械，我们建议您在动物模型中评估器械性能，除了纳入普遍接受的科学原理外，还考虑以下具体的研究设计问题：
· 使用能够代表适应证的动物模型，拟用的全部解剖部位，以及具体如何使用该器械
· 使用骨骼成熟动物和临界尺寸缺陷
· 使用实质等同器械和/或自体骨移植物作为阳性对照组，使用空缺陷作为阴性对照
· 除了新骨形成的支持性生物力学测试之外，在愈合过程中还使用放射线照相术、组织学和组织形态学测量来评估各个相关时间点的骨形成和器械吸收
· 使用充分研究时间来证明骨骼愈合和任何残留器械材料的影响。
回到顶端
8.生物相容性
FDA建议您进行生物相容性测试，如FDA修订的国际标准ISO-10993“医疗器械的生物学评估第1部分：评估和测试”中所述，用于血液接触、长期植入装置。我们建议您选择适合于您的器械的接触持续时间和水平的生物相容性测试（ISO-10993的第5部分和第10部分）。如果实质等同器械中使用相同的材料与患者接触类型，并且持续时间相同，您可以鉴定实质等同器械来代替生物相容性测试。
回到顶端
9.灭菌

FDA建议您根据“更新后的510（k）无菌检查指南K90-1；行业和FDA最终指南”提供灭菌信息。该器械应无菌，无菌保证水平（SAL）为1×10-6。
回到顶端
10.标签

上市前通知应包括足够详细的标签，以符合21 CFR 807.87（e）要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR 807.87（e）要求的标签6。
使用指南
作为处方器械，根据21 CFR 801.109，该器械可以豁免适当的使用说明。然而，根据21 CFR 807.87（e），我们期待看到明确而简明的说明，描述器械特有的技术特征以及该器械如何用于患者。说明书应鼓励本地/机构培训计划，旨在使用户熟悉器械的功能以及如何以安全有效的方式使用它们。
适用范围/适应证
我们建议您提供您的器械适用范围/适应证声明。
使用说明书
使用说明书应包括充分的信息（禁忌证、警告和预防措施）来解决已确定的健康风险。除了这些一般问题外，我们还建议您解决您的器械以下要点（适用情况下）：
· 在所需治疗区域内正确放置和限制的说明
· 关于需要充分固定的说明
· 防止在患有预先存在的钙代谢疾病（例如高钙血症）患者中植入可吸收钙盐骨空隙填充装置的预防措施，
· 防止过度填充缺陷部位的预防措施
· 在受感染部位（对于吸收不迅速的器械）使用的警告。
对于块状器械，我们还建议您提供有关器械在使用时是否可以切割或成型的说明。如果器械可以切割或成型，我们建议标签标明适当的预防措施，以确保在切割器械时碎片不会堵塞孔，例如，用户预防声明，即任何成型的器械表面为光滑的、没有过多松散的颗粒。
对于拟在体外或体内安装的器械，我们建议您解决以下附加要点：
· 防止添加除了所提供的物质以外任何其他物质的预防措施（关于使用与其他物质混合的器械，这方面数据缺失）
· 产品工作时间和安装时间规范
· 关于干燥外科手术区域和/或在器械最终安装之前（对于拟在体内安装的器械）不得冲洗缺陷部位的所有特殊说明，
· 在开始硬化之后，防止干扰器械的预防措施（在指定的时间范围内）
· 关于如何和何时清除缺陷部位多余材料的说明。
对于拟注射入缺陷部位的器械，我们建议您解决以下附加要点：
· 防止器械过度承压的预防措施，因为这可能导致器械挤出其预期应用位置并损伤周围组织。
· 防止缺陷部位过度承压的预防措施，因为这可能导致器械材料进入血流引起脂肪栓塞或栓塞。
回到顶端
1新的510（k）范式 -证明上市前通知中实质等效性的替代方法；最终指南
2请参考推荐格式的适应证表（PDF文件大小：1.03MB）。
3如果FDA根据验收标准进行了实质等效性判定，则在引入州际贸易之前，应对受试器械进行测试并表明其符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准而因此与已批准的510（k）中描述的器械不同，则FDA建议提交者使用评估合法上市器械改良后的相同标准（21 CFR 807.81（a）（3））来确定成品器械上市是否需要批准新的510（k）。
4见公认标准一致性声明所需的内容（所有上市前通知 [510（K）]提案的筛选列表）。
5如果动物性能数据可用，并充分解决骨形成和器械吸收问题，则可能不需要与pH和器械溶解度有关的工作台测试。
6虽然510（k）批准不需要最终标签，但将医疗器械引入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR 801要求。此外，处方医疗器械最终标签必须符合21 CFR 801.109。本指南中的标签建议符合第801部分要求。
