行业和FDA工作人员指南- II类特殊控制指导性文件：CFTR基因突变检测系统
发布日期：2005年10月26日
与本文件相关的问题，请联系Nina Hunter，电话：301-796-6171或电子邮件：nina.hunter@fda.hhs.gov。
	[image: image1.png]



	美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局
器械与放射健康中心
体外诊断器械评估和安全办公室
血液学和免疫学器械部


	前言
公众评论
可随时向食品药品监督管理局，文档管理部，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852提交书面评论和建议，供机构审议。此外，可向Regulations.gov提交电子版评论。在提交评论时，应注明文档编号2005D-0392。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。
其他副本
可通过因特网获得其他副本。或者，贵公司可向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件申请获得电子版指南或向301-827-8149发送传真，申请获得指南复印件。请使用文件编号（1564）来识别贵公司所申请的指南。
 

目录
介绍
背景
简化510（k）提交资料的内容和格式
适用范围
健康风险
器械描述
性能特征
方法比较
软件
标签
 

行业和FDA工作人员指南

II类特殊控制指导性文件：CFTR基因突变检测系统
 1. 介绍
编制本特殊控制文件的目的是支持将CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子）基因突变系统归类为II类器械（特殊控制）。CFTR基因突变检测系统是用于同时检测和识别CFTR基因中一组突变和变体的器械。该器械旨在辅助对疑似患有囊性纤维化（CF）的个体进行确认诊断检测、鉴别携带者和新生儿筛查。本器械不适用于单独的诊断目的、产前诊断、移植前或一般人群筛查。CFTR基因突变检测系统可能由不同试剂和工具组成，包括聚合酶链反应（PCR）引物、杂交基质、热循环仪、测序仪、信号检测工具和软件包。
本指南与联邦公报通告一同发布，宣布CFTR基因突变检测系统的分类。任何为CFTR基因突变检测系统提交上市前通告（510（k））的公司将需要解决本特殊控制指南中所覆盖的问题。但是，公司仅需要证明其器械符合指南中的推荐规范或以其它方式提供安全性和有效性等同保证。

公司必须证明其器械通过符合本指南的建议规范或通过其它方法提供安全性和有效性等同保证，解决了在本指南识别的安全性和有效性问题。

最小负担方法
在本指导性文件中所识别的问题代表了我们认为需要在贵公司器械上市前需要解决的问题。在指定本指南的过程中，我们仔细思考了适用于机构进行决策的相关法规标准。我们同样考虑到，贵公司尝试遵循指南解决我们识别出的问题时可能存在的负担。我们认为我们已在指导性文件中考虑了用于解决这些问题的最小负担方法。但是，如果贵公司相信存在一种负担更小的方法来解决这些问题，贵公司应遵循文件“用于解决最小负担问题的建议方法”中所概述的程序。

 2. 背景
FDA认为，特殊控制措施与一般控制措施相结合足以为CFTR突变检测系统的安全性和有效性提供合理保证。拟销售这种通用类型器械的制造商应（1）遵照联邦食品、药品和化妆品法案（法案）中的通用控制要求，包括21 CFR 807子部分E中所描述的上市前通告要求，（2）解决在本指南中所识别出的、与CFTR突变检测系统相关的特殊健康风险，并且，（3）在销售本器械前，由FDA作出实质等同性判定。

本指导性文件为CFTR基因突变检测系统识别了分类规则和产品代码（参见第4部分-适用范围）。此外，本特殊控制指导性文件中的其它部分列出了由FDA识别出的健康风险并描述了相应的控制措施，如果制造商遵循这些措施并结合通用控制，通常将解决与这些检测器械相关的风险并及时获得上市前通告（510（k））审查和许可。本文件在上市前通告申请的特殊内容分要求方面对其它FDA文件进行了增补。贵公司可参照21 CFR 807.87和其他关于本主题的FDA文件，如上市前通告510（k）。
如“新510（k）范例-在上市前通告中证明实质等同性的其它方法；最终指南1 ”所述，制造商可提交传统510（k）或简化510（k）。FDA认为简化510（k）会通过最小负担方式来证明新器械的实质等同性，特别是在FDA已发布针对器械提交解决事项提出建议的指导性文件的情况下。此外，制造商认为通过提交特殊510（k）以对其已获得许可的器械进行修改可降低法规负担。

3. 简化510（k）提交资料的内容和格式
简化510（k）提交资料必须包括在21 CFR 807.87中识别出的必要元素，包括用于器械的、足以描述用于对器械、其预期用途和使用说明的拟定标签。在简化510（k）中，FDA可能考虑总结报告的内容是否合理支持了符合21 CFR 807.87（f）或（g）意义的数据；因此，我们建议贵公司纳入总结报告。本报告应描述在器械开发和检测过程中如何使用本指导性文件，以及所采用的方法或测试。本报告应包含检测数据的汇总或用于解决本文件中所识别出风险的验收标准，以及任何贵公司器械特有的其他风险。本节对符合21 CFR 807.87中的某些要求以及其它我们建议贵公司纳入到简化510（k）中的内容提出了建议。

封面
封面应以醒目方式显示本申请文件为简化510（k）并注明本指导性文件的标题。

拟定标签
拟定标签应足以对器械、其预期用途和使用说明进行描述。（参见第10部分，获得应纳入到本类器械标签中的具体信息）。

总结报告
我们建议总结报告包含下述内容：
· 器械及其预期用途的描述。贵公司也应提交“使用说明”附件2。参考第6部分获得贵公司应纳入到使用说明和本类器械的器械描述中的具体信息。

· 器械设计描述。我们建议的描述包含性能参数的完整讨论，适当的时候还要包含详细的、带有标识的器械设计图。

· 对风险分析方法的识别。通常采用这些方法评定风险状况以及具定器械的设计和分析结果（关于经FDA确认通常与使用该器械有关的健康风险见第5部分）。

· 器械特征的讨论。利用这些特征可解决本指导性文件识别的风险问题以及在贵公司的风险分析中识别的任何其它风险问题。
· 测试方法的描述。贵公司已使用或打算使用这些方法解决指导性文件第7部分和第8部分识别出的每个性能问题。如果贵公司按照建议的测试方法进行了测试，贵公司可引用该方法而不需对其进行描述。如果贵公司对所建议的方法进行修改，贵公司可引用该方法，但是应提供充分信息对修改的性质和原因进行解释。针对每项测试，贵公司可（1）以清晰简洁的方式提供检测数据，如以表格形式，或（2）描述贵公司将用于贵公司测试结果的验收标准3。（亦参见21 CFR 820.30，子部分C-质量系统法规的设计控制）。

· 如果贵公司决定器械设计或测试的任何部分都遵循公认标准，贵公司可声明：（1）产品在上市前将进行测试并符合规定的验收标准，或（2）符合标准3。由于符合标准声明依据测试结果，我们相信贵公司在完成标准测试前，将无法正确提交符合标准声明。请参照法案条款514（c）（1）（B）以及FDA指南，标准在实质等同性判定中的使用；行业和FDA最终指南，获得更多信息。

对于FDA识别出的风险或任何其它通过贵公司的风险分析识别出的风险，如果贵公司不清楚如何解决，我们可能要求贵公司提供与器械性能特征方面相关的其他信息。如果我们需要其他信息来评估贵公司验收标准是否合适，我们亦会要求贵公司予以提供（根据21 CFR 807.87（l），我们可以要求贵公司提供做出实质等同认定所必需的任何其它信息）。
其它用于提交简化510（k）的方法是，贵公司可根据21 CFR 807.87 和本指南描述提交传统510（k），以提供全部所需的信息和数据。传统510（k）应包括贵公司的全部方法、数据、验收标准和结论。若制造商考虑对其已获得许可的器械进行变更，应考虑提交特殊510（k）。

上述通用讨论适用于特殊控制指导性文件中规定的任何器械。下述对贵公司应如何将本特殊控制指导性文件应用于CFTR基因突变检测系统的上市前通告进行了具体讨论。

4. 适用范围
本文件适用范围仅限于下述器械（产品代码NUA）：
21 CFR 866.5900 囊性纤维化跨膜转导调节因子（CFTR）基因突变检测系统
CFTR基因突变检测系统是用于同时检测和识别CFTR基因中一组突变和变体的器械。该器械旨在辅助对疑似患有囊性纤维化（CF）的个体进行确认诊断检测、携带者鉴别和新生儿筛查。本器械不适用于单独的诊断目的、产前诊断、移植前或一般人群筛查。

5. 健康风险
按照指示使用CFTR基因突变检测系统时出现故障或对在结果的错误解释可能会造成错误临床建议和患者管理不当。在辅助筛查成年携带者时，假阴性或假阳性结果或解释可能无法准确估计夫妻生出患有囊胞性纤维化患儿的风险。在辅助诊断新生儿和儿童的CF时，假阴性结果会造成明确诊断和治疗延误；假阳性结果可能引起不必要的治疗或不当治疗。

检测结果的解释取决于许多因素，如患者人口统计资料、家族史和与不育相关的突变或变体。为辅助对检测结果做出解释，制造商应在标签中建议就检测结果进行遗传咨询。这将使单方和夫妇双方收到与风险和预后因素相关的指南和信息。对于CF，针对特定突变的基因型-表型相关性不一致，因此，具有较为广泛的临床变异性。此外，并非全部CFTR突变均会引起囊性纤维化。可能受益于专家解释的检测结果包括针对具有CF家族史的个体、CFTR突变携带者（包括其中一方或双方均是携带者）以及携带与不孕相关突变的健康男性的结果4。
已在CFTR基因中识别出了超过1300个突变。因此，典型用于检测有限数量突变的基因型CFTR检测不应单独用于对囊性纤维化进行诊断。应在获得其它实验室调查结果和患者的整体临床状态时对检测结果进行解释。制造商应澄清器械标签中的局限条件。
在下表中，FDA已识别出通常与本文件中解决的CFTR基因突变检测系统的使用相关的健康风险。如下表所示，在本指导性文件中提供了建议缓解这些已识别出风险的措施。我们建议贵公司在提交贵公司的上市前通告前进行风险分析，以识别出贵公司器械特有的其它风险。上市前通告应描述风险分析方法。如果贵公司选择使用其它方法来解决在本文件中所识别出的特定风险或识别出了除本文件中所描述的以外的其它风险，贵公司应提供充分、详细的信息来支持贵公司用于解决该风险的方法。
已知风险
推荐的缓解措施
CF风险评估不正确；诊断和治疗延误；因下列原因所造成的不必要的或不合理的治疗：
 

无法正确进行检测
性能，方法比较，软件，第7-9部分
解释错误
标签 第10部分
6. 器械描述
预期用途
预期用途应包括测试拟检验的突变、检测规定突变的一般临床有效性、以及测试针对的特殊人群。预期用途应清楚规定CFTR基因突变检测是否用于辅助识别携带者、新生儿筛查或对疑似患有囊性纤维化（CF）患者进行确认性诊断试验。引用专业社会团队建议是可接受的。
检测方法学
贵公司应对贵公司器械用于检测突变或多态性的方法学进行详细描述。例如，贵公司应对下述适用于贵公司器械的元素进行描述：

· 测试的整体设计，包括合理的特性识别和布置的质量控制。

· 平台（例如，流式细胞术、临床多检测系统的工具使用）5
· 寡核苷酸、引物、探针或其他捕获元素的测序或鉴别。

· 阵列或其他空间固定平台的组成和空间布局。
· 如果适用，用于将探针材料附在固体表面上的方法。

· 对于在制造过程中处理多个探针的多元检测，需存在质量控制设计说明，以防止探针交叉污染。

· 感兴趣探针的专一性，在存在假基因或序列相关基因时，尤为重要。

· 诸如缓冲液、酶、荧光染料、化学发光试剂、其它信号传导和信号放大试剂、工具等检测组件。

· 使用的内控和外控。

· 与性能说明相符的输入样品浓度范围。

· 杂交条件、冲洗程序和干燥条件（例如，温度、时间长度）和这些因素带来的变化（适用时）。

· 针对靶分子与许多不同探针接触的多项试验，存在特异性和非特异性探针交叉杂交的可能性（设计和功能检测）。

· 用于预期用途的平台的稳定性和重现性。
利用非标准设备或方法的插图或照片可有助于理解新的方法学。贵公司应对任何放置因贵公司的器械未检测出的基因型而可能引起的基因型测定结果不当（误称）的过程控制进行描述。

我们建议贵公司纳入CFTR基因突变检测所用方法和技术的描述以及试剂盒系统组分的描述。

仪器使用
贵公司可为旨在在之前获得许可仪器上运行的CFTR基因突变检测试验方法提交510（k）。或者，可将工具使用作为贵公司510（k）中所涵盖的新系统的一部分。贵公司应根据“FDA审查员和行业指南：医疗器械软件上市前审查需提交的内容指南”文件对任何专用于贵公司器械的工具进行分析。如果CFTR基因突变检测用于（或含有）多元试验，可在用于临床多元检测系统的仪器上对该系统运行。可在FDA行业和FDA工作人员指南“II类专特殊控制指导性文件：用于临床多元检测系统的仪器”中获得针对这些仪器的指南。如果贵公司的器械包含CFTR基因突变检测试验和用于该试验的多元检测系统进行操作的仪器，贵公司可在一个510（k）中提交针对这两种器械的信息。

指导性文件，“更换试剂和仪器系列策略”不适用于与用于临床多元检测系统配套使用的CFTR基因突变检测系统。

贵公司应纳入规定仪器的仪器操作手册。如果适用通用仪器，贵公司应在标签中提供规定使用仪器的说明。

仪器确认
贵公司应在贵公司的标签中提供针对任何需要对贵公司的运行检测的通用工具的说明，这样，用户可选择适用于其目的的仪器。如果贵公司的器械中包含具有所有权的仪器（无论这些仪器是否有贵公司或其它公司制造），贵公司应在贵公司的提交文件中包含与仪器有关的明确信息。我们建议贵公司解决下述情况：

· 特征描述：贵公司应纳入关于仪器如何赋值或解释诸如特征定位、规格、浓度、体积、小样本干燥、小容量反应效应机器对检测结果的影响的信息。
· 校准：贵公司应描述如何校准校准以及校准过程中所使用的材料。
· 不确定性：贵公司应对由硬件组件（如扫描仪）导出的结果中的不确定性的潜在来源和估计值进行描述。
如果贵公司规定与贵公司的检测配套使用的工具（通过制造商或品牌），贵公司应确保可追溯到对仪器作出的任何变更（通过贵公司或工具制造商）。如果变更引入新的或不同的检测性能问题，贵公司应根据变更条件对贵公司的器械进行确认。

检测结果/报告
贵公司应提供将为保健服务提供者提供的检测报告的例证（即，打印输出）。报告应与遗传职业社团目前的建议保持一致，并且，应包含针对执行订购的医生/顾问的合理解释指南。

在适用情况下，报告应包含骨所识别出的突变/多态性相关的信息以及用于检测的方法学和技术。贵公司应对合理的引用文献进行识别以对基因型作出解释，或进行表型预测（如果使用），以确保用户对关于特定基因型的信息进行访问。我们认为，对于大多数510（k）申请，将获得合理的参考文献。如果无法获得这些支持信息，贵公司应根据贵公司进行的、用于解决贵公司器械临床有效性的临床研究来提供信息。

7. 性能特征
在贵公司的510（k）中，贵公司应对贵公司用于对下述概述的每种性能特征进行评估的研究设计进行详细描述。这应包括的信息如：
· 贵公司在检测中所用样品的描述（包括样品的类型、样品制备和来源、样品数以及样品如何专门作为代表贵公司预期用途的样品。）对于全部样品，贵公司应纳入起始原料、提取方法、浓度和纯度。

· 贵公司用于评估贵公司数据的计算方法和统计学分析的描述。

· 若与贵公司的方案之间存在任何偏差，所进行的解释。
对于下述每项性能特征，贵公司也应为贵公司510（k）中的全部结果和验收标准提供清楚描述。

无论器械采用哪种技术来检测CF突变，通常应采用下述问题。如果贵公司对下述未提及的其它性能特征提出其它要求，贵公司应对研究设计和贵公司所采用的、支持研究设计的结果进行描述。

分析前因子
考虑分析因子进行思考对高质量遗传检测很重要。如果贵公司的器械包含用于提取和制备供试DNA的试剂，贵公司应对预分析过程中，每个步骤对分析参数（如重现性、准确性和产品稳定性）的影响进行验证，并描述研究设计和用于在510（k）中解决该问题的结果。贵公司的外部中心研究（例如，重现性、方法比较）应包含对分析前过程的评价。
如果贵公司的器械不包含用于DNA提取和制备（作为检测的一部分）的试剂，贵公司应提供所需试剂和用于评估试剂输入DNA质量的说明，便于用户选择适用的试剂。贵公司应在贵公司的510（k）中描述研究设计和贵公司用于决定这些说明的结果。在这种情况下，我们建议在确立贵公司器械性能的研究中，贵公司允许各中心使用其选择、符合贵公司标准的提取方法。这样，贵公司可对分析前过程变化对贵公司器械性能造成的任何影响进行评估。

贵公司应评估贵公司检测的准确度和精确度，包括从贵公司建议用于贵公司检测的全部DNA来源进行DNA提取（例如，血液、外周血单个核细胞、颊粘膜拭子）。同样，贵公司应对全部样本采集和贵公司建议的储存选择（例如利用肝素保存的与利用EDTA保存的血液，储存的样品与新鲜样品）进行评估。贵公司对合理储存条件的确认应包括全部样品和所提取的产品。

贵公司应对贵公司全部试剂和推荐样品的稳定性进行评价。

质量控制
CFTR基因突变检测系统应包括阳性和阴性对照。对照应接近样品DNA浓度，以对系统进行充分挑战。
贵公司应对下述与质量控制和校准材料相关的各项进行描述：

· 贵公司在贵公司系统中纳入的或为贵公司系统推荐的不同对照的性质和功能。各种技术之间的对照可能存在差异，但是这些差异应能够使用户确定是否能够合理进行全部步骤和关键反应而不造成污染或交叉杂交。

· 贵公司用于赋值和对照确认以及校准器材料的方法。

· 贵公司用于确立质量控制和校准程序的方法，包括推荐的频率。

我们建议贵公司在适当情况下，对CFTR基因突变检测系统进行校准。

分析因子
贵公司应进行分析研究以证明器械检测到其所声明能够检测到的突变，并且，未检测到本身不存在的突变。贵公司应对用于防止任何源于系统未检出的基因型的潜在误报（例如，基因型测定结果不正确）的过程控制进行描述，并且，如果适用，将其报告为限制项。

样品
分析研究所用样本应是源于预期使用人群的患者样品，以显示器械将根据临床设置来发挥功能。我们建议贵公司利用检测系统对包含全部基因型的供试品进行评估。在贵公司所具有的罕见基因型的样品量有限的情况下，贵公司应利用统计学方法确定真实临床样品的平行样品数量，因此，贵公司可对该等位基因的重现性结果进行有价值的计算。在贵公司无法获得具有罕见突变等位基因的样品的情况下，可采用源于细胞系或克隆混合细胞系中的基因组DNA样品。但是，贵公司应确保从这些克隆中获得的供试品的成分尽可能接近实际临床样品的蛋白质和DNA含量。因在自然样品中发现的拷贝数中增加存在突变的DNA。此外，贵公司应对于其它不同等位基因或遗传物质混合的克隆进行检测，以便于反映杂合子和纯合子样品。
合理的样本量取决于重现性、干扰和检测的其它性能特征等因素。贵公司应选择样品量来实现规定的统计学置信水平（检测如期发挥功能）。杂合子和纯合子样品是可接受的。但是，相同样品中的一对等位基因在统计学上不是独立的，因此，所产生的信息少于源于独立样品的一对等位基因所产生的信息。
分析灵敏度/分析物浓度标准

我们建议贵公司针对贵公司的预期用途，利用贵公司的检测来确立能够测定或检出的分析物浓度范围。一旦贵公司确立了该浓度范围，贵公司应在这些范围的极限点对分析物浓度进行确认以充分反映系统的应激性。我们建议贵公司确定分析物的95%检测限（LOC）和高浓度分析物的饱和限度概率。关于进一步指导LOD的检测，参见NCCLS批准指南，“确定检测限和定量限的方案”，EP17-A。

干扰
贵公司应评定任何向系统中输入数值对CFTR基因突变检测的干扰。通过样品制备不是始终排除潜在干扰物质，并且，这些物质可能干扰样品制备。因此，我们建议贵公司对潜在干扰物质对检测性能的影响进行评估。在“临床化学干扰试验；批准指南”（2002），CLSI文件EP7-A中对实验设计举例进行了详细描述，包括选择试验干扰物质的指南。潜在干扰物质可包括通常存在于血液中的化合物，如甘油三酯、血红蛋白、胆红素脂肪和外源性化合物，如普通药物。
在适用情况下，贵公司应评估对贵公司器械的交叉污染进行评估。特别是，贵公司应进行研究，通过替换具有已知基因型的试样来确认潜在残留物的特征。同时，贵公司应评估同源基因序列的交叉反应性。

精确度（重复性/重现性）
贵公司应充分检查贵公司CFTR基因突变检测系统的重现性。“临床化学器械的精确度性能评估；批准指南”（2004），CLSI文件EP5-A和“评估定性检测性能的用户方案”（2002）CLSI文件EP12-A包括针对试验设计、计算和声明性能要求模板的指南。我们建议贵公司将下属各项整合到贵公司的重现性研究中：

· 设计可对批内和批间分析重现性特征进行评估的研究。
· 采用具有与贵公司在程序中建议用户使用的浓度相似的、多个DNA浓度的适当实验样品。贵公司应纳入野生型和突变型序列。此外，贵公司检测的样品或样品组的基因型应尽可能反应检测中所包含的全部等位基因。

· 确保重现性检测中所使用的样品由检测中心的实际临床样品处理而成（例如，全血、颊粘膜拭子或其它具有预期用途的基质），并且，这种处理过程模拟了贵公司计划在检测标签中进行推荐的过程。
· 包括不少于3个中心，每个中心由多名操作者在不同的天数进行研究。中心应包括至少2个外部实验室，以反映检测的潜在用户。就教育和经验而言，操作者应代表检测的潜在用户。如果一旦器械上市，贵公司将培训用户如何进行试验，贵公司应提供与操作者培训相关的信息。如果预计不会为用户提供这些培训，贵公司不应在试验中心提供除拟定标签（如说明书）以外的额外培训。

· 确保贵公司在重现性研究中所使用的程序与贵公司将在包装说明书中为用户推荐的程序一致。

· 包括多个产品批次和多个仪器（如果这些仪器作为检测系统的一部分），以对系统的预期性能进行充分检测。

在贵公司510（k）的研究设计描述中，贵公司应识别出哪些因素是保持不变的（如工具校准器、试剂批次和操作者）以及哪些因素在评估过程中存在变化。贵公司也应对用于评估数据的计算和统计学分析进行描述。

同样，应为每个供试突变和全部突变进行精确度分析。由于存在两种结局（存在或不存在突变）并且预计CF突变的精确度较高，因此，利用因素来报告变异系数的标准方差分量分析（如CLSI EP5-A2所述）可能无法提供信息，并且，由于计算中存在困难，可能无法进行这种分析。而且，通过每个因素（例如，中心、操作者、批次、仪器）等级进行分层的正确测序百分数（通过双向测序来确定）可能足以作为一种合理的替代方法。
8. 方法比较
贵公司应进行方法比较研究以证明贵公司的器械能够检出其声明能够检出的基因型，并且，不会检出不存在的突变或多态性。这些研究中所用的样品是源于预期使用人群的患者样品，以便于显示器械将按临床设置的声明来执行功能。
由于能够用于检测CFTR基因突变的技术十分充分，因此，检测在方法学、仪器和样品来源方面存在显著差异，这使得进行直接比较变得困难。贵公司应将贵公司器械的结果与双向DNA测序分析结果进行比较。
研究结果描述
贵公司应在贵公司的510（k）中对贵公司方法比较的方案和结果进行描述。贵公司应提交比较序列数据以及序列质量的测定结果，如序列评分或校正测序百分数。随后，贵公司应使用这些数据来计算贵公司器械调出正确基因型相对于双向测序数据所占的百分数。我们建议以表格形式表示全部结果，并指出正确调出不同基因型所占的比例。我们建议贵公司在510（k）中解决和解释全部存在差异的结果；但是，贵公司应在全部性能计算中使用原始的、未解决的结果，以避免偏倚。贵公司应在贵公司的结果描述中纳入失败的检测（例如，无法使用样品来正确决定基因型，报告不正确的结果、仪器故障或试剂无效）。应认为任何不准确的基因型缺失判定与报告性能特征的目的相悖。
在进行研究时，应对样品进行标记，使操作者不清楚测序结果，以便于确保不破坏研究结果的有效性。贵公司应使用95%置信区间来报告结果（例如，测序评分或调出正确序列的百分数）。应计算出精确的置信区间而不是标准的渐进性置信区间（在后者与前者的近似程度不大的情况下）（例如，针对经过所观察到的、调出的正确测序百分数接近100%的情况下）。

此外，如果贵公司希望就贵公司器械的其它性能特征提供其他数据，我们建议在贵公司的提交资料中提供检测描述。

样品选择、入选和排除标准

当优先使用前瞻性样品时，如果已在文献中确立的临床应用和有效性，可在贵公司方法比较研究中使用库中有显著特征的样品。贵公司应使用源于贵公司预期用途中声明的全部基质的临床样品，以证明可利用临床材料获得正确的结果。贵公司应充分描述选择（入选/排除）标准，并且，对样品的任何相关特征进行描述（是前瞻性的还是回顾性的）。

贵公司应提供用于支持样品完整性的明确信息。我们建议贵公司按照向用户推荐的储存时间和温度对样品稳定性和回收率进行评估，以对贵公司标签中关于样品储存和运输的声明进行确认。例如，合理的研究可包括在一定时间、温度或规定冻融周期条件下等分储存的分装品的分析。我们建议贵公司为样品稳定性参数声明验收标准。

下述是关于样品量计算的粗略指南：如果样品量是N，并且，所观察到的灵敏度是N/N或1.0，那么，精确的单侧95%置信区间是（N – 3）/N （Van Belle，Statistical Rules of Thumb，Wiley，2002）。例如，如果N=100，95%置信区间下限是97/100或0.97。针对明确的小样本量，如N=5，由于灵敏度下限仅为2/5 或0.40，因此，样品量过小。
临床确认
用于决定临床有效性和适用性的前瞻性临床试验不必用于对CFTR基因突变检测系统进行确认，其原因是存在用于支持贵公司器械临床有效性和实用性的科学体系和充分证据。因此，贵公司应提供相关的同行审查参考文献。这些参考文献应包括对适当人群进行检测的多项研究。如果文献未充分支持贵公司的使用适应症，贵公司应进行研究以支持针对贵公司器械的声明。如果进行临床检测，我们建议贵公司对患者进行前瞻性选择，以最大化检测突变数。在每种情况下，贵公司应使用临床样品来证明可通过临床材料获得正确的结果。
9. 软件
如果贵公司的系统中包含软件，贵公司应根据关注水平来提交详细的软件文件证明（参见：医疗器械软件上市前需提交的内容指南）。贵公司应在减轻危害前确定关注水平。认为这种类型的体外诊断器械处于中等关注水平，其原因是软件缺陷可能间接影响患者，并且，可能因未获得正确信息的保健服务提供者所采取的行动或不作为而造成损伤。

在准备用于FDA审查的软件文件时，贵公司应根据实际情况纳入下述各点：

· 软件设计的完整描述。贵公司的软件不应包含超出贵公司预期用途之外，且专门设计用于支持应用的实用程序。同样，贵公司应在贵公司的设计中考虑隐私和安全性问题。可在下述与健康保险隐私及责任法案（HIPAA）相关的网站中查找与其中一些问题相关的信息。

· 基于批判性思考器械设计和子系统组件存在任何故障影响的危害分析，如与患者报告不正确、仪器故障和操作员安全性相关的信号检测和分析、数据储存、系统通信和网络安全。
· 针对将提交用于证明实质等同性的软件版本的完整验证和确认（V&V）活动的文件。同样，贵公司应提交与检测软件和任何仪器软件之间相容性确认的信息。如果贵公司纳入到510（k）中的信息依据发布版本以外的其它版本，对510（k）中的全部差异进行鉴别并详细说明这些差异（包括任何未解决的异常现象）如何影响器械的安全性和有效性。

下述是遵照符合FDA法规的软件生命周期质量管理规范的、辅助贵公司开发和维护贵公司器械的参考文献。

· 软件确认通则：行业和FDA工作人员最终指南。
· 可在FDA网站上获得医疗器械中现有软件使用指南；最终版本：
· 21 CFR 820.30 子部分C–质量系统法规的设计控制。
· ISO 14971-1; 医疗器械-风险管理-第1部分：风险分析的应用。
· AAMI SW68：2001; 医疗器械软件-软件生命周期过程。
10. 标签
上市前通告应包含充分信息以符合21 CFR 807.87（e）的要求。下述建议旨在帮助贵公司准备符合21 CFR 807.87（e）要求的标签。尽管在510（k）批准过程中，无需使用最终标签，在体外诊断器械开始州际贸易前，体外诊断器械的最终标签必须符合21 CFR 809.10的要求。
使用说明
贵公司应提供对专门器械技术特征和如何使用器械进行描述的清晰简洁的说明。如果需要，说明应鼓励开展设计用于使用户熟悉器械特征以及如何以安全有效的方式使用器械的地方/机构培训项目。

如果贵公司的检测不会为DNA提取和制备而引入任何试剂，贵公司应为用户在进行试验过程中需要使用的试剂的提取和制备提供说明。同样，贵公司应为评估试验输入DNA的质量而提供说明，这样，用户可选择适当的试剂。

试样采集和处理条件/稳定性
贵公司应为试样稳定性和完整性参数声明验收标准。例如，标签应明确声明经确认的、针对样品运输、储存、温度和规定冻融周期数条件。

质量控制
贵公司应在包装说明书中纳入质量控制建议描述。这应包括待使用对照材料的清晰解释和该对照材料的预期结果。

仪器使用
我们建议贵公司提供解决规定仪器使用中全部组件情况的用户手册。贵公司的用户手册应提供软件功能、软件的用户界面、以及用于证明软件发挥设计功能的性能测试的充分描述。我们建议提供计算机屏幕、图形用户界面（GUIs）和其它辅助用户正确使用软件的部分的图例。

在可能的情况下，用户手册也应包含用户如何发现仪器操作不正确或仪器使用故障的描述以及故障排除指南。

如果使用通用仪器，贵公司应在标签中提供用于所需仪器的标准。

性能
贵公司应在包装说明书中纳入本指导性文件第7部分和第8部分中描述的、旨在辅助用户解释试验结果的全部研究设计和研究结果。针对方法比较，贵公司应描述器械新性能，并与双向DNA测序结果进行比较。我们建议以表格形式提供贵公司的结果（如，n x n表）、与序列分析相关的正确基因型报告所占比例的描述、以及任何错误报告性质列表（例如，正确序列与器械预测的序列）。贵公司应纳入适用的百分比一致性、诊断灵敏度和专一性描述。
如果适用，贵公司可在贵公司的标签中提供贵公司系统的诊断灵敏度和特异性。诊断灵敏度是患有明确定义临床疾病（测试值为阳性或超出明确决定限（即，患有疾病患者的阳性结果和鉴别））的患者所占的比例。诊断特异性是不患有明确定义的临床疾病且其检测结果为阴性或符合规定决定限的受试者所占的比例。

预期值
贵公司应提供与每种CTFR突变或多态性的患病率相关的数据，包括符合适当情况的患病率（按照种族和人种划分）。

结果解释
贵公司应明确引用任何表现型定义。我们建议贵公司在包装说明书中划出一个章节以辅助用户解释检测结果。如果适用，结果报告应与遗传专业协会当前的建议一致，并且，应包含针对订购医生/顾问的充分解释指南。为辅助进行解释检测结果，制造商应在其标签中建议利用检测结果进行遗传咨询。同样，参见上述检测结果/报告部分。
解释的预防措施
应在标签中清楚描述存在的任何检测限制条件。大多数CFTR基因突变检测系统用包含下述限制条件：
· 应仅在存在其它实验室调查结果并获得患者全部临床状态的情况下对检测结果做出解释。
· CFTR基因中出现罕见突变（器械未检测），可能产生错误结果/错误报告。
· 不应单独利用本测试来诊断囊性纤维化。
标准和指南
在准备贵公司CFTR基因突变系统提交文件时，下述额外标准、指导原则和指南可能有用：
CLSI指南
针对遗传病、批准指南（2000）CLSI文件MM1-A的分子诊断方法
诊断实验室医学中的核算测序方法；批准的指南（2004）CLSI文件MM9-A
FDA指南
行业和FDA工作人员指南，2007年6月19日：用于遗传标记物的药物遗传学检测和遗传检测
行业和FDA工作人员指南，2007年3月13日：针对报告源于评估诊断检测研究结果的统计学指南


 1 新510（k）范例
 2 参考使用说明表格（PDF文件大小：1.03MB）以获得推荐格式。
 3 参见公认标准符合性声明的必备要素（筛选检查表中的全部上市前通告[510（K）]提交资料）。
 4 关于CFTR检测健康收益和风险评估，参见下述：W. W. Grody 等人（囊性纤维化筛选附属委员会，基因服务认证委员会，ACMG）：基于人群的囊性纤维化携带者筛选实验室标准和指南，医学遗传学，2001年3月/4月，3 （2）：149-154；美国医学遗传学学院（ACMG）/ 美国妇产科医师学会；2001，2002，2006 CFTR变异测试技术标准和指南；ACMG 2006临床基因实验室技术标准和指南；2004囊性纤维化基金会（CFF）/疾控中心（CDC）囊性纤维化新生儿筛查建议。
 5 本部分中列出的一些部分适用于仪器使用。如果贵公司为贵公司的仪器单独提交510（k），贵公司可在该510（k）中对专用于仪器的部分进行描述。


