
本指南编写于1997年2月27日实施FDA的良好指导规范（GGP）之前。其不为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果此方法满足适用的法规，规程或两者的要求，则可使用其他方法。本指南应在下一版本中更新以包含GGP的标准要素。
医疗器械有效期
1991年4月
Geoffrey S. Clark
微生物学家
小型制造商援助部 
培训和援助办公室
 器械与辐射健康中心 
食品和药品监督管理局
目录
页码

1前言


1稳定性标准和变量


3建议


5规定


7食品与药品监督管理局政策


9CDRH 指导


17术语汇编


18参考文献




注：本文件包括文件的摘录已编辑。
前言
使用医疗器械的潜在益处包括从缓解轻微的刺激到矫正危及生命的疾病。如果充分进行器械设计和制造工艺，则器械将根据其在制造时的期望执行的可能性很高。然而，存在许多自然发生的因素，其可能影响器械在制造之后将保持预期功能完全执行多长时间。
有效期是商品保持适合预期用途的期限或周期。失效期是有效期的终止，之后，商品例如医疗器械的百分比可能不再如预期那样起作用。为了确定一种特定器械是否需要有效期并指定失效期，必须考虑许多不同的参数。必须分析该器械以确定其是否易受到导致功能失效的退化和失效将呈现的风险水平的影响。对于某些器械，例如压舌器，由于时间依赖性产品退化的可能性小并且如果确实不能如设计那样执行也没有严重后果，因此指定有效期是不太合理的。对于旨在治疗危及生命的疾病（例如起搏器）但易于退化的某些器械，在标记的有效期内失效率应接近零。
本文件的目的：
· 告知读者食品和药品监督管理局有关医疗器械有效期的法规和政策。
· 讨论确定一种特定器械将保持在可接受规范内的时间长度的各种参数；
· 概述可用于确定器械有效期的不同活动；和
稳定性标准和变量
美国药典（USP）将稳定性定义为“产品在指定的限度内保持的程度，并且在其储存和使用的整个期间，即其有效期，其具有在制造时相同的性质和特性。”没有一套详尽的标准同样适用于所有医疗器械。美国药典有一个<1191>章节，标题为“配药实践中的稳定性注意事项”，提供有关该主题的一般信息。它包括一个关于药物产品可接受的稳定性水平的五套标准列表，如下页所示：
1. 化学， 
2. 物理， 
3. 微生物学， 
4. 治疗学，和 
5. 毒物学。
虽然这套标准特别适用于药品稳定性的评价，但是它可以用来作为开发一套评价医疗器械稳定性标准的起点。
以下大纲可用于识别可能明显影响器械的有效期参数，即使所有标准不适用于每个器械。该大纲基于上面列出的标准与增加的生物相容性。
1. 化学品
1.1 退化：器械中的任何活性成分或组分是否会以对器械安全性或性能有不利影响的方式随时间退化？
1.2 相互作用：成分或组分是否相互作用进而改变器械？器械之间是否存在各种组件之间的相互作用，导致执行预期功能的能力退化？
1.3 器械和包装相互作用：器械和包装之间是否存在具有不良影响的相互作用？
1.4 放射性衰变：器械是否包含半衰期相对较短的放射性物质？放射性衰变副产品是否通过自身或通过进一步的相互作用改变了器械的安全性或有效性？
1.5 制造：任何制造过程是否因对器械安全或性能有不利影响而改变了原材料、组件或成品器械的化学性质？
2. 物理
2.1 物理特点：器械是否具有随时间变化的物理特性；例如外观、黏性、弹性、抗张强度、爆裂强度或电阻？在一些情况下，即使器械的性能不受影响，外观的明显变化也可能引起使用者的关注。
2.2 生产过程：器械生产中的不同步骤是否以对器械安全或性能有不利影响的方式影响单个部件或成品器械的物理特性？
2.3 存放条件：存储条件（例如温度、湿度、光等）是否以对器械安全或性能有不利影响的方式影响器械？
3. 微生物学

3.1 无菌：无菌器械是否保持无菌？无菌保持主要由包装和密封完整性的保持决定。
3.2 环境控制：在制造或存储过程中是否需要一个环境控制程序来监测和调整器械和包装中或其上的微生物负载低于确定的耐受度，以防止产品的不利退化？
3.3 抗菌效力：器械是否失去了执行预期抗菌功能的能力？
3.4 整体性：器械的屏障特性是否改变？
3.5 防腐效力：如果器械使用防腐系统，防腐系统在耐受度内保持有效性多长时间？
4. 治疗学：在储存或使用条件下，器械执行预期治疗或诊断功能的能力是否改变？

5. 毒物学：在储存或使用过程中是否会形成产生不良毒性效应的器械退化副产物？

6. 生物相容性：在储存或使用过程中，产品的生物相容性是否会发生不利变化？

存在影响医疗器械有效期的许多变量。其中一些在上面概述的稳定性标准中讨论，而另外的产品相关变量列在下面。虽然制造商可能无法控制所有变量，但如果适当考虑，它们对器械性能的影响可以最小化。以下列出的每个类别应在产品有效期的预生产估算和正常生产单元的有效期的实际测定中加以解决。应使用书面程序以确定成品医疗器械的有效期的必要性及设定有效期，以避免遗漏重要方面，并提供所需的文件。在开发这些书面程序以确定器械的有效期时，应评估稳定性标准和随后的产品特定变量。
1. 储存条件，例如温度变化，相对湿度，通风，空气压力，经空气传播的污染，可见光和其他辐射等。
2. 器械的性质和预期用途，例如由于预期的用途，医用手套由胶乳制成，即使胶乳随着使用年限而劣化。
3. 用于制造该器械的部件，例如，一些器械包含电池或其它随着时间的流逝功能会退化的部件。
4. 制造方法，例如无菌包装的体外诊断器械的有效期可能比定期灭菌的体外诊断器械的有效期更短。
5. 包装，例如，包装在不同尺寸容器中的产品可由于产品与包装表面积接触的不同比例而各自具有不同的稳定性有效期。
6. 运输条件；例如振动，冲击，温度，湿度等。
建议
有效期或失效期的概念应该在开发或改进商业流通器械的过程中纳入产品的可靠性。其结果是确保如果根据标签使用器械，器械将以预期的方式运行。为器械
特性制定一套适当的规范，并为这些特性指定容许残留值，对于有效期确定过程至关重要。可能导致器械不再以预期方式运转的事件可以源自：
· 内在的，例如，器械组件相互作用或退化可能导致器械操作特性降至规定的公差之外; 或者
· 外在的，例如，运输或存储条件可能导致器械破损，无菌包装的屏障故障或器械本身的退化。
器械的“有效期”不应与器械的“使用寿命”混淆。在某些变化导致器械不能实现其预期功能之前，器械的使用寿命是实际使用的持续时间或重复使用的次数和持续时间。
确立有效期
开始考虑器械有效期的最佳时间是在生产前规划和审查期间，在对器械做出任何具体决定并可以轻易适应变化之前，制定器械。当影响有效期的设计，材料和过程因素在过程早期确定，重新设计器械参数只需要最低的成本。除了用于器械制造的材料，组件和包装对成品器械的有效期的影响之外，还需要检查其各自的有效期特性。部分材料和部件可能需要特殊处理以将它们的特性保持在期望的规格内。此外，器械的预期用途是重要的考虑因素，因为这将对器械有效期的耐受度或其它故障产生极大地影响。
首先确定成品器械的目标有效期，以便为运输，存储和使用提供足够的时间。评估用于生产和包装器械的推荐材料和组件。此外，应当进行文献综述，并且在可行的情况下，收集类似器械的数据。制造方法可能需要根据材料来定，或者可能需要选择不同的，不受制造过程干扰及影响的材料。对于发现具有良好稳定性特质的器械，为了节省生产成本，较大的生产运行可能是实际的。所有器械必须有足够的库存控制，以在有效期内生产，装运和销售器械，以此避免与回收过期产品，重做产品或以其他方式处置材料带来的财产损失，也避免给消费者带来不必要的健康风险。如果关于有效期的考虑得到适当实施，它们将提高产品质量，并实际降低总生产成本。
对于要灭菌的器械，必须考虑灭菌过程对器械和包装的影响。如果在与包装供应商签订合同之前选择蒸汽灭菌作为最理想的程序，则更容易排除具有水溶性密封剂的包装和选择与蒸汽灭菌相容的包装。有许多可用的参考文献涵盖包装技术和各种灭菌技术。
测试有效期的程序
建立和监测医疗器械有效期的书面程序应包括以下内容：
1. 负责有效期测试程序各个阶段的组织单位应包括在书面程序中。
2. 成品器械采样计划，包括收集样品的目的，要收集的成品器械的数量，采样频率，样品选择标准和要采样的批次。
3. 原材料，组件和包装评估计划，以确定是否这些中的任何一个都有自己的单独的有效期考虑，以及它们如何影响成品器械的有效期。该计划应包括从供应商处获取数据，适当获取新数据，以及记录当前和未来设计的数据。
4. 有效期样品储存的计划，包括储存条件和应控制，监测和记录的环境条件。
5. 加速老化参数，包括验证加速系统的信息。需要通过实时测试有效期样品来支持结果，以确认从加速测试收集的试验有效期数据。
6. 模拟运输和压力处理计划，包括振动测试，温度极限挑战，实际运输和故意误操作器械，以确定异常情况的影响。
7. 后续程序应包括在书面计划中，其概述了根据有效期测试的结果而采取的步骤。这些程序还必须包括将有效期明确地放置在储存的适当原材料上和成品器械上，以帮助存货周转。有效期测试的结果可能预示了一种需要，即需对器械储存的时间设限，重新设计器械的包装，或控制环境条件以使退化最小化。
规定
联邦法规（CFR）是由联邦政府的执行部门和机构在联邦公报上公布的通用及永久规则的法律汇编。FDA法规归入CFR第21章，管理医疗器械的法规包含在第800至1299部分。专门适用于医疗器械的有效期和失效期的规定如下：
体外诊断规范 - 21 CFR 第809部分
1. 下段概述了零售包装主要容器或外包装的标签要求。
21 CFR 809.10(a)(5)：关于试剂，适当的储存说明足以保护产品的稳定性。如适用，这些说明应包括温度条件、光照、湿度及其他有关因素等信息。对于需要处理的产品，如
在使用之前进行再组成和/或混合，应为保存在原始容器中的再组成或混合的产品提供适当的存储说明。此类说明的依据由可靠的、有意义的及具体的试验方法确定，如本章211.166所描述的说明。
2. 下段概述了说明书应包括的信息或随产品一起提供的其他标签。
21 CFR 809.10(b)(5)(iv)：适当的储存说明足以保护产品的稳定性。如适用，这些说明应包括温度条件、光照、湿度及其他有关因素等信息。对于需要处理的产品，如在使用之前进行再组成和/或混合，应为再组成或混合的产品提供适当的存储说明。此类说明的依据由可靠的、有意义的及具体的试验方法确定，如本章$ 211.166所描述。
3. 下段描述了“通用实验室试剂”标签的要求。
21 CFR 809.10(d)(1)(v)：适当的储存说明足以保护产品的稳定性。如适用，这些说明应包括温度条件、光照、湿度及其他有关因素等信息。此类说明的依据由可靠的、有意义的及具体的试验方法确定，如本章所述。
4. 药品监管的下段涉及到上述三个规范，并特别要求书面稳定性测试程序，包括加快有效期测试，但也指出必须进行实时测试，以确认加速试验结果的有效性。

21 CFR 211.166：（a)有一个设计确定药品稳定性的成文试验方案。此试验用于测定合适的贮存条件和有效期。编写的程序应包括：（1）基于每个所检查属性统计标准的样品尺寸和测试间隔，以确定稳定性的有效估计；（2）为测试保留的样品的存储条件；（3）可靠、有意义及具体的试验方法；（4）药物产品进行销售的同一容器密封系统进行药物产品测试；（5）在配药（如标签所示）的同时以及在药物产品再组成后，进行药物产品测试用于再组成。（b）每个药品有足够批号受检，测定一个适当的有效期，保留这些资料的记录。结合成份，药品及容器封闭系统的基本稳定性资料的“加速研究”，用于支持提供足够的货架寿命的实验性有效期是不合适的，而且这种研究正在实行。使用“加速研究”提供的资料，设计一实验性有效期，此有效期是后于由实际货架研究支持的日期。必须有实施的稳定性试验，包括适当的时间间隔的药品检验，直至此实验性失效期被证实或被确定为止。
5. 下段要求基于试剂推荐存储条件的失效期，除非产品有可视变化，或具有用户可用来确定试剂是否符合适当规范的简易测试方法。

21 CFR 809.10(a)(6)(i)：基于所述存储条件的失效期。
上市前许可（PMA） - 21 CFR 第814部分
有关有效期的上市前许可要求并未规定哪些器械要求有效期，也未规定在建立有效期时必须考虑的参数。上市前许可发起人应负责对其器械是否需要有效期，及需考虑的器械特性做出初步判定。
1. 下段概述了上市前许可应包括的信息，并要求上市前许可的一部分包括非临床实验室研究的结果，包括有效期研究。
21 CFR 814.20(b)(6)(i)：包括非临床实验研究结果的部分，和包括微生物学、毒物学、免疫学、生物相容性、压力、磨损、有效期和其他适当的试验或动物实验的器械。
2. 以下（a）段涵盖了要求补充上市前许可应用程序的器械的变化类型，且有效日期在第（8）节具体说明。由于在评估完成后，可迅速更改产品的失效期，而不必提交额外的 PMA 补充并等待 FDA 批准。因此，在初始 PMA 中具有经 FDA 批准的延长保存期协议是大有裨益的。
21 CFR 814.39(a)(8)：根据未经 FDA 批准的新的或改进的稳定性或无菌测试协议获得的数据，延长器械的有效期。如果协议已被批准，做出的变更需根据本节第（b）段上报至 FDA。
3. 器械和辐射健康中心（CDRH）决定，如果测试器械有效期的协议已由 FDA 在初始 PMA 或 PMA 补充中批准，根据协议收集的数据改进器械的适用期，是一个不影响器械安全或有效性的变化。因此，可以做出更改，并在下一个定期报告中通知FDA。
21 CFR 814.39(b):如果做出的变更不影响器械的安全或有效性，则申请人可在获得 FDA 关于器械上市前许可批准后，对器械做出变更，而不必提交上市前许可补充。该变更在批准器械所要求的批准后定期报告中上报至 FDA。例如：标签上的编缉性修改，既不影响器械安全，也不影响其有效性。
药品生产质量管理规范（GMP）- 21 CFR 第820部分
GMP要求概述了指向所需目标的质量保证体系的要素，而不是一组错综复杂的指令。该方法对已经实施包括保存期的质量控制程序，或考虑与“标准化”方法不相符的、具有独特方面的新器械的制造商有益。一些影响有效期的GMP要素如下所示。
1. 下段要求建立质量保证计划，在适当情况下，将包括产品失效期。
21 CFR 820.5：每个成品制造商应准备并实施适合具体生产器械并满足本部分要求的质量保证计划。
2. 必要时，本节要求环境控制计划，以防止器械污染，并提供制造、存储和分配器械进行操作的适当条件。
21 CFR 820.46：凡生产基地的环境条件可能会对器械的适用性产生不利影响的，应对这些条件进行控制，以防止器械污染，并为根据§ 820.40进行的每项操作提供适当条件。考虑进行控制的条件是照明、通风、温度、湿度、气压、过滤、空气污染和其他污染。应对任何的环境控制系统进行定期检查，以确保系统正常运行。此类检查应登记在案。
3. 必须编写制造规范和制造过程，并包括控制这些程序变化的规范方法。该GMP要求包括对规范或过程变化导致的器械有效期特点任何变化进行的评估。
21 CFR 820.100：应制定、实施和控制书面生产规范和处理程序，以确保器械符合其初始设计或对该设计中任何经批准的变更（同样，见第 F 和 J 部分）。
4. 以下段落要求仓库管理和配送的书面程序。这可能包括受控存储区；例如，所需要的制冷、湿度控制等，及先入先出装运，以保护器械。
21 CFR 820.150：成品器械的仓库管理和配送应具有书面程序，应确保仅配送那些经批准发货的器械。凡器械的适用性或质量随时间逐渐下降，应具有一个系统，确保首先配送最旧的经批准器械。
食品和药品监督管理局政策
CDRH 已颁布各项政策和内部指导文件，以帮助 CDRH 员工和受管辖行业了解满足医疗器械商业流通法规要求需要的信息。下面讨论了为满足这些上市前许可和配送要求而提交的对申请有效的政策。
上市前通知（510 (k)）
目前没有关于确定510(k)提交主体器械有效期的书面政策。然而，CDRH 已颁布内部指导文件，510(k) 无菌检查指南#K90-1，以阐述器械管理处（ODE）和合规监督办公室（OCS）检查无菌器械510(k)s使用的程序。510(k)无菌检查指导性文件列出了无菌器械应纳入510(k)的信息，而不论该器械标签上的有效期。该指导还承认，特定的灭菌过程对器械非无菌性方面有不良作用，例如，无菌器械的有效期由于使用不同的灭菌程序而有所不同。当为无菌医疗器械准备510(k)申请时，医疗器械制造商可使用510(K)无菌检查指导性文件，以确保申请包含 CDRH 所要求的所有信息。#K90-1的一段摘录如下：
检查无菌器械510(k)期间，ODE 应收集和检查有关无菌规范的以下信息：
-
将使用的灭菌方法；
-
描述用来验证灭菌周期的方法，但并不是验证资料本身；
-
公司打算满足的器械灭菌保证水平（SAL）；
-
描述保持器械无菌的包装（不包括包装完整性测试数据）；
-
如果灭菌涉及 ETO，保留在器械上的环氧乙烷、氯乙醇和乙二醇的最大残留量；
-
产品是否“无热源”，描述用来进行测定的方法；
-
辐射剂量，如果使用辐射灭菌。
不管该器械如何被标记，只有该信息将被收集，它是否被标记为无菌，无菌直到打开或损坏，或无菌直到所述的有效期。
我们认识到特定的灭菌过程对器械的非无菌性方面具有有害影响。这些影响必须作为因素考虑到等价决策中。
与心血管器械科（DCD），510（k）员工和OCS参与的＃K90-1中概述的试验计划仍然有效。截至1991年3月，关于将该方案扩大到其他科，修改或删除这部分指导或评价方案的有效性，仍没有作出决定。
器械临床研究豁免（IDE）
目前没有关于确定作为IDE主题的器械的有效期的书面政策。目前正在进行的临床调查的器械的有效期确定的现行 CDRH 政策允许 ODE 内的每个运营部门确定：
· 在临床研究之前需确定有效期的器械；及
· 用于验证特定器械有效期的方法。
上市前许可（PMA）
关于确定PMA目标器械的有效期现行政策被授予“PMA 器械有效期评估政策办公室”，发布于1984年03月07日。通过 PMA 过程销售的器械的有效期确定政策允许ODE中的每个营运部门确定：
· 需确定有效期的器械；及
· 所提出的用于验证特定器械有效期的方法的充分性。
该政策还要求器械标签应包含有效期，并且通过提交 PMA 补充文件或遵循如前所述的批准的协议来讨论延长有效期的过程。政策文本如下：
A. ODE 部门有责任确定提案人是否必须提交数据以支持PMA器械的有效期的确定。该部门有责任维持一个需要确定有效期的器械的通用类别清单，并将清单提供给 PMA 工作人员
B. 该部门有责任评估数据，以确定其是否适当及充分，并得出关于器械的有效期的结论
C. 批准单（批准书）应包括器械的有效期。这是器械批准记录的一个重要因素，有效期必须正式注明。

D. 提案人可以通过使用 PMA 中描述的方法和测试来延长已批准的器械的有效期，这些用以确定有效期的方法和测试已由FDA审查并批准。在这些条件下，提案人只需要向FDA提供在PMA下提交的常规报告中的延期建议。

E. 如果提案人建议根据已批准的PMA中使用的方法或测试以外的方法或测试来延长有效期，则提案人必须提交补充文件，如果补充文件未经 FDA 批准，则提案人不得延长有效期。
F. 器械标签必须包括已批准有效期的有效日期。
CDRH 指导
以下文件由 CDRH 发布，并包含用于确定各种医疗器械有效期的方法的指导。很重要并需要注意的是，只有第一个文件是一个真正的指导文件，已经在联邦公报上公布并对收到的意见的进行了回应，而其他每一个只是指导文件的草案。
1. “III类隐形眼镜指导文件”；1989年4月；由眼科器械科（DOD）在 ODE 内发布。隐形眼镜可以储存在高于室温20°C 的温度中，以模拟加快时间。指南包括计算目标器械的加快时间的数学公式。物理、化学和光学规格的稳定性必须与无菌试验一起确定。有效期的摘录如下：
A. 有效期:
制造商必须证明成品隐形眼镜经过包装储存于拟定的储存条件下随时间推移的参数的稳定性。
根据拟定的存储温度，可外推出隐形眼镜盒中的隐形眼镜的生产日期。根据经验法则，在正常存储温度上每增加10℃，将使有效期增加一倍或两倍。有效期测试需要从2-3批次中随机选择共10-20个镜片。
除了无菌数据之外，稳定性测试应包括镜片的物理参数和光学参数以及物理外观。此外，在测试期间，应监测含有颜色添加剂，紫外线吸收剂或其他化学品的镜片的附加参数。
2. 无菌稳定性（有效期）
制造商必须证明镜片在包装后的建议有效期内将保持无菌。这适用于所有亲水隐形眼镜以及将被标记为无菌的疏水隐形眼镜。该要求不适用于已经放弃无菌要求的疏水隐形眼镜。
为了满足这个要求，制造商应该测试10-20个已经包装并储存达到建议有效期的隐形眼镜。应使用 USP XXI 无菌测试等方法对选自两或三批生产日期相近的样品进行无菌性测试。
有效期（有效期）计算方法请参见微附录D中。
微附录 D
确定或延长隐形眼镜有效期（有效期）的微生物学要求
有效期无菌稳定性必须通过以下两个测试之一证明：
I. 无菌测试，在室温下储存的隐形眼镜，或
II. 加快有效期无菌研究，隐形眼镜储存在高至45°C 的温度中。
实验方案：
I. 根据 USP XXI（无菌测试第1156-1160页），对在环境温度下储存的10-20个有效期样品进行无菌复查测试，最好从指定有效期的相近日期的几个不同批次中选择样品。
例子；在环境温度（通常为23〜25℃）下贮存了6个月的镜片，通常添加到实际有效期的额外的6个月，如果它们已经通过无菌稳定性测试和其他（物理/化学）稳定性要求，则给予12个月（1年）的有效期。如果已经通过了无菌稳定性试验并达到了其它稳定性要求，在环境温度下储存了一年的镜片同样地给予18个月的有效期。
II. 可以通过将样品在较高温度下储存较短时间，并且将升高的温度与时间在数学方面联系在一起，来加速有效期研究。
a. 最多比室温提高温度20-25°C（最高45°C）。
b. 提高10°C 的加快倍数为1.8。
c. 对这些样品进行根据 USP XXI 的无菌试验。
计算示例：
3个月的透镜，在40°C 下整整储存3个月。
1. 透镜时间= 3个月
2. 环境温度=250C
3. Q10=1.8
4. 加快倍数（基于15℃ 的温度差）（1.8）1.5=2.41
5.
升高温度下的时间长度= 3个月
6.
有效期的估计
a. 透镜时间 × 加快倍数 = 加快时间 
3个月×2.41 = 7.2个月
b.
加速时间 + 实际时间 = 有效期
7.2+ 3
= 10.2个月
备注：通常“额外的6个月”不是为了延长的有效期。
2.
“III类温性（亲水）隐形眼镜溶液的测试准则”；草稿-1985年7月15日；由 DOD 在 ODE 中发布。隐形眼镜溶液可储存在高于室温20°C 的温度中以加快老化时间。准则包括用于计算目标器械的模拟时间的数学公式。必须与无菌性测试一起确定酸碱度，粘度，成分浓度，外观，防腐剂浓度和防腐效力的稳定性必须由稳定性测试决定。准则中关于有效期的内容摘录如下：
b.
溶液稳定性测试
制造商必须证明溶液在建议的储存条件下包装和储存随时间变化的稳定性。
所测试的容器的尺寸应与想要销售的容器的尺寸相同。通常，如果溶液易受化学氧化或还原，溶液与容器表面的内部接触越大，化学降解的机会越大。因此，降解更可能发生在较小的容器中，因为溶液与内表面积的比率随着容器尺寸减小而增大。因此，我们的原则是批准比稳定性测试所用容器要大的溶液上市，而小于测试的容器的溶液则不批准。FDA 认为，该原则应扩展到，由相同材料构成的，不超过所测试容器尺寸的8倍的容器。
应尽快开始储存容器中溶液的老化。稳定性试验应包括酸碱度、粘度、防腐剂浓度、物理外观和主要成分（例如表面活性剂，酶等）的浓度，在溶液的相应储存温度下获得的稳定性结果是确定有效期的基础。将温度提高至50℃ 来加快老化可被用作稳定性的支持依据。作为经验法则，与正常储存温度相比，测试温度每升高10℃将使有效期增加2倍，例如，45℃ 下3个月的测试溶液对应于正常储存温度，例如，在25℃ 下12个月的测试溶液（2x2x3）。需要从3个批次中随机选择共3个容器的溶液，以进行每个尺寸容器的有效期测试。应详细描述所有测试的分析方法。FDA 不限制使用的方法；然而，所有分析方法应科学合理。以下是推荐的实验方案：
1. 样品数量：从每个储存温度和储存容器尺寸的3个批次中随机选择3个容器。
2. 监测参数：酸碱度；粘度
；防腐剂浓度；物理外观：（颜色，透明度和完整性）；以及其他主要成分的浓度：（例如，酶活性，表面活性剂）
3. 试验方法:
a) 测量并记录研究前的 pH，粘度，防腐剂浓度，物理外观和主要成分。
b) 记录研究的批号，开始日期和储存温度。
c) 测量和记录研究后的pH，粘度，防腐剂浓度，物理外观和主要成分。
d) 记录终止日期，批号和存储温度
e) 确定有多少参数超出其规格，并讨论它们对溶液的安全性和有效性的影响。
f) 计算失效期。
g) 对结果和建议的有效期进行总结。
4.
附录
a) 监测的参数的分析方法。
b) 如果用环氧乙烷气体杀菌，则塑料瓶/瓶盖会产生环氧乙烷残留物（环氧乙烷，氯乙醇，乙二醇）。应规定通风时间和温度，残留物应低于建议的 FDA 准则（联邦公报，43卷，第122，1978年6月23日：环氧乙烷，10ppm；氯乙醇，20ppm；乙二醇，60ppm ）。
*
不适用于不含增稠剂和聚合物的溶液。
**
如果塑料瓶通过伽玛辐射灭菌，则塑料瓶的物理和化学完整性（例如，变色，溶液渗漏和在瓶上重复施加轻微压力或没有反复施加轻微压力的表面裂纹）应是稳定性项目的一部分。
***
适用于酶片或酶溶液。
***
不适用于不含表面活性剂的溶液。
有效期测试要求（第二微生物学要求）：
1. 有效期无菌
制造商必须证明隐形眼镜溶液在包装的建议有效期内将保持无菌。这适用于将被标记为无菌的所有溶液。
为了满足这一要求，制造商应测试10-20个样品（每种类型），这些样品已经包装并存储达到建议的有效期。应使用 USP XX 无菌测试等方法测试两或三批的样品的无菌性。必须对制造的每种类型的隐形眼镜溶液进行单独的有效期无菌测试。
2. 有效期的防腐效力
对于任何保存的溶液，必须证明建议的有效期的防腐效力。根据 USP 防腐效力测试的 FDA 修改法案，测试两个或三个批次至少总共十个样品。
3. 有效期延长的实验方案——参见附录 K
附录 K
有效期延长的实验方案
微生物需求
必须证明有效期无菌的稳定性。对于保存的溶液，必须证明防腐剂有效期的稳定性。
A.
必须通过以下两个测试之一证明有效期无菌的稳定性：
I、无菌试验，溶液在室温下保存

或
II、加速有效期的无菌研究，溶液储存温度升至50°C。
B.
对于保存的溶液，除了无菌试验之外，需要进行防腐效力试验。
I、防腐效力测试，溶液在室温下储存。
或
II、加速防腐效力研究，溶液储存温度升至50℃。
方案：
A. 无菌稳定性测试
I、根据 USP XXI（第1156-1160页的无菌试验）对至少20个已在室温下储存的样品的有效期进行无菌性的二次测试。样品可以尺寸不同，并且应来自相近的指定有效期的几个不同批次。在原始数据中，每个样品应能根据批号和包装尺寸而被正确识别。
示例：如果已通过无菌稳定性测试和其他稳定性要求，则通常对已在室温下储存6个月的溶液，再添加六个月到实际有效期，最终有效期为12个月（1年）。
II、可以通过将样品在较高温度下储存较短时间，并且将升高的温度与时间在数学方面联系在一起，来加速有效期研究。
a) 将温度升高至高于室温20-25°C（即最高50°C）
b) 对于微生物学，每升高10℃ 的加快系数为1.8。*
c) 对这些样品进行根据 USP XXI 的无菌试验。
计算示例：
在45℃ 下储存6个月的溶液
1. 溶液储存时间= 6个月
2. 室温= 25℃ 
3. Q10=1.8
4. 加速系数（基于20°C 温差）：（1.8）2 = 3.24 
5. 升高温度下的时间长度= 6个月 
6. 有效期的估计
a) 在升高的温度下的时间x延长系数=加快时间
6个月x 3.24 = 19.44个月
b) 延长时间+实际时间=有效期 
19.44
+ 6
= 25.44 个月
约2年
注:
通常额外的6个月不是为了加快的有效期。
B. 防腐效力测试
对于有效期稳定性，任何保存的溶液必须通过  USP防腐效力测试对五种怀疑有机物的 FDA 修改法案。参见关于测试隐形眼镜溶液的FDA准则第53页；以及 USP 21，第1151页。
3.
“人工晶体准则”；草案——1980年6月9日；由 DOD 在 ODE 内发布。眼内透镜准则允许延长有效期，但不提供用于设计延长时间程序的参数，并且还指出室温储存通常是最有价值的。机械和光学性质的稳定性将根据无菌测试的原始测量值来测量。
d.
贮存稳定性
眼内透镜的存储稳定性是新透镜材料的整体研究中的重要因素。必须尽快开始对眼内透镜及其镜盒的使用年限的研究。定期进行的这些稳定性测试应包括上述所有参数。参数如下：1.渗透性（小分子，蛋白质，氧）；2.化学和物理稳定性（紫外线，沸水，蒸汽，环氧乙烷，辐射，腐蚀性溶液）；3.透光率（白光）；4.可提取性（如果没有，陈述方法论）；5.物理性质简述（伸长率，变形，拉伸强度）；6.平均分子量，分子量分布；7.红外光谱，紫外光谱；8.核磁共振光谱；9.熔点，玻璃转化温度；10.在水，盐水，选定溶剂中的溶解度；11.折射率；12.金属和非金属的元素分析；13.表面显微镜检查（扫描电子显微镜）；14.生物相容性（即组织培养）；和15.热变形温度]。应特别重视对机械和光学性能变化的监测。延长有效期可用作稳定性的支持依据。在器械的储存温度下获得的稳定性结果是确定有效期的基础。对于已包装的透镜，室温通常是最有价值的。其他温度，低的和升高的（低于冰点，大约50摄氏度）有助于产品稳定性的确定。一些塑料可能易受温度变化的影响。水相的冷冻可能会严重地改变透镜的结构。
考虑到在透镜运输期间可能发生的温度波动，制造商应努力提供一种方法，以监测在运输期间遇到的极限环境。应考虑一次性的最高温——最低温指示器，可插入包装使用，以警示外科医生镜片的潜在温度相关变化。
4.
“关于修改避孕套标签以加入有效期的总体准则”；草案—— 1989年10月；由产科/妇科，耳，鼻，喉和牙科器械部门（DOED）在ODE内发布。避孕套准则参考了美国试验与材料协会（ASTM）关于橡胶避孕（避孕套）标准规范，D3492-89中规定的试验方法。这包括在老化过程后70℃延长有效期，对材料的拉伸强度和极限伸长率的测试。这两个文件的摘录如下：
4.1
摘自“关于修改避孕套标签以加入有效期的总体准则”：“如果安全套的制造商，再包装商或进口商打算修改产品标签以加入有效期或有效期，则必须向FDA提交上市前通知（510（k））。FDA 需要安全套的实时老化数据以促进标签的修改。在没有实时老化数据的情况下，FDA 将允许提供给制造商基于加速老化数据的暂定有效期，并开始研究以确定实际的有效期。应保存适当的记录以供 FDA 检查，当确认了实时有效期时，制造商应在510（k）的附录中通知 FDA。如果实时老化数据与暂定的有效期不一致，制造商应立即通知FDA并采取一切必要措施来修正标签。此外，提交的510（k）的附录必须已经修正了有效期。FDA 将接受美国试验与材料协会（ASTM）关于橡胶避孕（避孕套）标准规范，D3492中规定的试验方法，或其他任何可证明有效的方法以加快测试。对于非乳胶避孕套和含有杀精润滑剂的避孕套，需要提供有效期测试方法的详细信息。
4.2
摘自ASTM＃D 3492-89：“6.3加速老化——根据测试方法D 573或D 865，将原包装中的避孕套加热至70℃ ±2℃ 共166士2小时以进行老化。确定加热后不低于16小时或超过96小时的拉伸性能。
5.
“制造商体外诊断器械准则”；第二草案——1990年2月；由合规计划部门（DCP）在 OCS 上发布。如果随后进行实时研究，体外诊断产品准则允许使用加快有效期研究。由于 DCLD 没有发行体外诊断产品准则文件，因此在开始研究之前，应该在 ODE 上与临床实验室器械部门（DCLD）讨论用于确定体外诊断器械有效期的程序。
3.9 
稳定性研究及有效期
章节820.100（a）（1）条要求建立规格控制措施的程序，以确保器械，组件和包装的设计基础正确地转化为批准的规格。当体外诊断稳定性是设计重点时，进行适当的操作如稳定性研究，并且确定由研究支持的有效期，以确定有保证的稳定性的期限。根据820.181（a）的要求，有效期作为体外诊断及其组成部分的产品规格的一部分，被包括在其中。
章节809.10（a）（5）和809.10（b）（5）（iv）要求对所有的体外诊断进行稳定性研究。这些规定要求在直接容器标签上，试剂盒上或外容器标签上，产品原始状态的产品插入物上，以及在使用前混合或重构的产品上标明存储说明。在适用的情况下，存储说明应包括温度，光照和湿度或其他条件。809.10（a）（6）要求在直接容器标签，试剂盒或外容器标签上说明使用者在使用时得到保证，体外诊断符合适当的同一性，强度，质量和纯度标准。这种保证可以是有效期，产品改变的可观察到的指示，例如浊度，或简单功能测试的说明。以下是符合这些规定的确定稳定性研究和有效期的方法：
有效期是用于指示体外诊断稳定性的常用方法。产品可供顾客使用的最后日期定义为失效期。
存储说明和失效期被确定为提议的容器/关闭系统的产品开发的一部分。器械封装和集装箱被评估为该开发阶段的一部分。例如，在产品开发期间，标记为储存在2°至8℃ 的体外诊断器械被发现其稳定性可持续24个月。制造商进行了研究，将体外诊断器械分别置于-5℃ 和37℃ 的不利运输温度各一周；然而，体外诊断器械在经受这些不利的运输条件后，在2°至8℃ 下仅能稳定6个月。然后设计集装箱在运输中可能遇到的不利环境条件下将体外诊断产品保持在2°至8℃，以对24个月的有效期提供支持。这种类型的设计尝试为章节820.130的适当的包装设计要求的类型提供了支持。
809.10（a）（5）要求体外诊断产品的储存说明要有可靠，有意义和特定的测试方法，如21 CFR 211.166中所示。第211.166节要求样品尺寸和测试间隔应基于每个被检验的属性的统计标准，以确保对稳定性的有效判断，并且还需要可靠，有意义和特定的测试方法。所有体外诊断试剂和系统的性能和同一性测试都包括在稳定性测试项目中。此外，标记为无菌的体外诊断产品的无菌测试，和对所有微生物学的被控制的体外诊断产品的细菌限度测试，都包括在稳定性测试项目中。已完成的体外诊断产品都被控制在适当的条件下，以为在开发阶段确定的有效期和储存说明提供支持。这些通常取自前三个生产批次。
加快研究（即在高温和高湿度下）对于某些产品来说，只要得到实时研究的跟踪和支持，是支持暂定日期和储存条件的。加速研究可能不适合某些产品，是由于其复杂性，因为没有适当的方法来进行加速研究，或者因为它们是新产品，并且没有充分的历史数据可用。
如果发生任何可能影响制造过程或器械，包括容器/封闭系统或集装箱的部件的稳定性的任何显著变化，则对每个体外诊断产品进行额外的稳定性研究。
6.
医用手套：两个独立的 CDRH 文件中关于医用手套的部分包含了关于有效期的参考书目。其中的摘录包含在以下各节中。
6.1
“美国 FDA 对医用手套在上市前的要求及对标签的要求”；1990年3月；由 DSMA 在培训和援助部门下发布。本文件描述了在美国进口和销售医用手套必须完成的活动。在讨论医用手套的标签要求的部分中，“最后，第820部分，优良生产规范（GMP）规定手术手套不需要批号。然而，手术手套通常具有批号/有效期，以及证明有效期的数据。
GMP 规定要求制造商建立适合于正在制造的器械的质量保证方案。”
6.2
“关于外科医生手套上市前通知[510（k）]的内容和组织准则”；1989年8月；由外科及康复器械科的普通外科及整形外科器械处在 ODE 发布。本文件详细说明了应该包括在510（k）外科医生手套中的信息，并指出“如果有效期应包括在成品手套的标签上，申请人必须提供证明建议的有效期的数据。
此外，ODE 内的 DCD 已开始起草一份指导文件，用于确定在DCD中审查中申请的产品的有效期。本准则文件尚未以最终或草稿形式发布。他们目前的政策是按个案审查方式来确定 PMA 产品（III类器械）的有效期是否合适。DCD 还参与了之前提到的510（k）无菌审查指南中所概述的试验计划。
建立小型制造商援助科（DSMA）以满足医疗器械修正案的要求，FDA 建立 DSMA 是为了向医疗器械制造商提供技术和其他非金融援助。本文中引用的准则和其他文件可从 DSMA 处通过电话800-638-2041（或马里兰 301-443-6597）获得。DSMA 还准备好了回应有关医疗器械机构的义务的其他信息或指导的请求。
术语汇编
510（k）
上市前通知
ASTM
美国材料试验学会 
CDRH
器械与放射健康中心 
CFR
联邦法规法典 
DCD
心血管器械科 
DCLD
临床实验室器械科 
DCP
合规计划科 
DCD
眼科器械科
DOED
产科/妇科、耳、鼻、喉科和牙科 
DSMA
小型制造商援助科 
FDA
食品和药品监督管理局 
GMP
药品生产质量管理规范
IDE
器械临床研究豁免 
OCS
监督和执法办公室 
ODE
器械评估办公室 
PMA
上市前许可 
USP
美国药典
参考文件
包装加速老化： 注意事项、建议和失效期验证使用Robert R. Reich et.al., MDDI, 1988年3月
ASTM 方法 D 3492-89
老化测试，wayne Nelson, 1990
人用药物和生物制剂稳定性提交文件指南，FDA药物和生物制剂中心，1987年2月
过程确认通则指南，FDA药物和生物制剂分部，1987年5月
医疗器械包装手册，Joseph D. O’Brien,Marcel Dekker, Inc., 1990
MIL STD 105B，1989年5月10日
质量计划和分析试生产质量保证计划和推荐， J.M.Juran & Frank M. Gryna Jr., 1980
无菌包装确认指导性文件（草案），AMMI，04/05/90
包装设计五P，David L. Seitelman, MDDI，1988年3月
USP XXII 页码 1678,1679,1703-1705










