包含不具约束力的建议
草案 —不用于实施

	1
	美国食品药品管理局管理监督用于诊断生殖性疾病且基于下一代测序（NGS）体外诊断（IVD）的使用标准

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	面向利益相关者和美国食品药品管理局工作人员的指南草案

	8
	

	9
	

	10
	指南草案

	11
	

	12
	发送本指南草案文件仅用于征求意见。

	13
	

	14
	于2016年7月8日发布本文件。

	15
	

	16
	请于公布指南草案通知的联邦公报发布起90天内提交对本草案文件提出的意见和建议。可向http://www.regulations.gov提交在线评论。请将书面意见提交至美国食品药品管理局的文件管理部(HFA-305)，地址为5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852.。请使用联邦公报中公布的可用性通知所列出文件编号来标识所有意见。

	17
	

	18
	

	19
	

	20
	

	21
	

	22
	

	23
	如果对本文件所涉及的由CDRH监管的器械有疑问，请联系个性化医疗工作人员，电话为301-796-6206，电子邮箱为PMI@fda.hhs.gov。 如果对本文件所适用的由CBER监管的器械有疑问，请致电1-800-835-4709或240-402-8010联系CBER的传播推广和发展办公室或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov。

	24
	

	25
	

	26
	

	27
	


	[image: image1.png]



	美国健康和人类服务部
美国食品药品管理局
器械和放射健康中心
体外诊断和辐射卫生办公室
生物制品评估和研究中心


	35
	

	36
	前言

	37
	

	38
	额外副本

	39
	

	40
	CDRH

	41
	可通过互联网获取更多副本。您也可以发送电子邮件请求到CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，以索要指南的副本。 请使用文件编号1609来标识您索要的指南文件。

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	CBER

	47
	可以从生物制品评估和研究中心（CBER）获取额外副本，具体方法为发书面请求至传播推广和发展办公室（OCOD），地址为10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002，或致电 1-800-835-4709 or 240-402-8010或发电邮至ocod@fda.hhs.gov，或从网上获取，网址为：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceCompliance RegulatoryInformation/Guida nces/default.htm。

	48
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	53
	

	54
	


	55
	目录

	56
	1I.
引言


2II.
背景


3III.
范围


3IV.
针对生殖系疾病的基于NGS检测的分类和上市前审查


4A.
针对生殖系疾病的基于NGS检测可能归为二类


4B.
针对生殖系疾病的基于NGS检测可能豁免遵从上市前通知要求


6V.
针对生殖系疾病基于NGS检测的组件


7VI.
关于设计、开发和验证针对生殖系疾病基于NGS检测的建议


8A.
检测设计的注意事项


81.检测的使用说明适应症


82.
检测的特定用户需求


93.
标本类型


94.
基因组的询问区域


95.
性能需求


106.
组件和方法


12B.
检测的性能特征


131.
准确度


142.
精密度（重现性和可重复性）


143.
检测限 (LoD)


154.
分析特异性


15C.
检测运行质量指标


161.
覆盖范围（读取深度和完整性）


162.
检测运行指标和性能阈值


19D.
性能评估研究的一般性建议


21E.
补充程序


21F.
变体的注释和过滤


21G.
检测性能的介绍


24H.
检测报告


24VII.
修改


27VIII.
其他资源






	57
	

	58
	

	59
	

	60
	

	61
	

	62
	

	63
	

	64
	

	65
	

	66
	

	67
	

	68
	

	69
	

	70
	

	71
	

	72
	

	73
	

	74
	

	75
	

	76
	

	77
	

	78
	

	79
	

	80
	

	81
	

	82
	

	83
	

	84
	

	85
	

	86
	

	87
	

	88
	


	89
	FDA管理监督用于诊断生殖性疾病且基于下一代测序（NGS）体外诊断（IVD）的使用标准

	90
	

	91
	

	92
	

	93
	

	94
	

	95
	面向利益相关者和美国食品药品管理局工作人员的指南草案

	96
	

	97
	

	98
	最终确定本指南草案后，应能够反映美国食品药品管理局（简称FDA或管理局）当前关于本主题的看法 。本草案没有赋予任何人任何权利，故对FDA或公众均不具有约束力。如果符合适用法规和规章的要求，您可以使用其他方法。如想讨论其他方法，请联系负责此指南的FDA工作人员或办公室，参见标题页。

	99
	

	100
	

	101
	

	102
	

	103
	

	104
	

	105
	I.
引言

	106
	

	107
	精准医疗的许多进展与安全和有效使用下一代测序（NGS）技术密不可分。作为精准医疗计划（PMI）的一部分，FDA始终致力于优化FDA对NGS体外诊断（IVD）测试的监管监督，以促进加速精确医学的研究和临床应用，同时确保这些测试安全且有效。 作为PMI工作的一部分，本指南文件草案提供了FDA提出的关于标准内容和可能用途的方法，用于为整个外显子组DNA测序（WES）提供监督，或提供有针对性的基于人类DNA测序NGS的测试，以帮助诊断疑似生殖系疾病1或其他疾病的患者（以下简称为“生殖系疾病的基于NGS检测”或“基于NGS检测”）。


	108
	

	109
	

	110
	

	111
	

	112
	

	113
	

	114
	

	115
	

	116
	

	117
	

	118
	本文件针对设计、开发和验证基于NGS的生殖系疾病检测提供了建议，并讨论了可能使用FDA认可的标准对这些检测进行管理监督。这些建议是基于FDA对运行基于NGS的检测所需的工具和流程的理解以及适合于这些检测的设计和分析验证考虑。


	119
	

	120
	

	121
	

	122
	

	123
	


	124
	包括本指南文件在内的多份FDA的指南文件，均不构成依法强制执行的责任。 相反，指南文件描述了管理局目前关于某个主题的看法，除非引用具体的监管或法定要求，否则仅需视作建议。如果管理局指南文件中使用“应当”一词，这意味着建议或推荐某项内容，但不是必需的。

	125
	

	126
	

	127
	

	128
	

	129
	

	130
	II.
背景

	131
	

	132
	作为PMI的一部分，FDA致力于实施灵活和具有适应性的管理监督方式，促进创新，同时确保患者检测结果准确和有意义。

	133
	

	134
	

	135
	

	136
	大多数体外诊断检测（IVD）通常用于检测有限数量的预定义分析物以诊断预先指确定的疾病，然而基于NGS的检测能够测量数百万个与多种疾病相关的分析物（即碱基），并有可能检测到以前未发现的变体。 此外，基于NGS的检测通常具有广泛的预期用途，并且这些检测得到的变体类型和临床信息的性质通常在运行检测之后才知道。为基于NGS的检测制定适当的管理]监督方法对FDA来说是一个挑战，并且已经在包含与可能的方法有关的问题和想法的若干讨论文件中作了分析。这些讨论的核心在于符合适当构建针对基于NGS检测分析验证标准是否有助于提供更有效的管理监督。

	137
	

	138
	

	139
	

	140
	

	141
	

	142
	

	143
	

	144
	

	145
	

	146
	

	147
	FDA于2015年2月20日举办名为“优化FDA对下一代测序诊断检测技术的管理监督”的公开研讨会开展了讨论，并从业界利益相关者那里获得关于使用NGS技术检测人类遗传学或基因组学的可能监管方法的反馈意见。根据收到的反馈意见，FDA于2015年11月12日举办了第二次公开研讨会，主题为“下一代测序体外诊断检测的分析性能评估标准化方法”。
 在这两次研讨会获得的大部分公众反馈意见认为，遵照基于NGS的检测分析验证标准将是一种合理的方法，允许这些检测的开发和验证有所不同，并且能够适应NGS技术预期的快速发展。在2015年11月12日的研讨会上，许多利益相关方建议采用涵盖基于NGS检测的测试设计和性能评估的标准是必要的。FDA认为，现在尚没有适用于针对生殖系疾病的基于NGS检测全面分析验证的标准，不利于帮助合理保证此类检测的安全性和有效性。

	148
	

	149
	

	150
	

	151
	

	152
	

	153
	

	154
	

	155
	

	156
	

	157
	

	158
	

	159
	

	160
	

	161
	


	162
	III.
范围

	163
	

	164
	当最终确定本指南文件后，将能够为设计、开发和验证用于生殖系疾病的基于NGS检测提供建议，FDA认为这些建议适用于合理确保此类检测的分析有效性。 在最终确定本指南后，检测技术开发商在准备上市前申报材料时应能够遵照这些建议。本指南草案中的建议适用于生殖系疾病的基于NGS检测，无论是直接将结果提供给患者还是通过医疗专业人员将结果提供给患者; 然而，针对生殖系疾病的直接面向患者的基于NGS检测还需要获得更多建议和控制措施。

	165
	

	166
	

	167
	

	168
	

	169
	

	170
	

	171
	

	172
	

	173
	

	174
	本指南文件草案还概述了可能归为第II某些针对生殖系疾病基于NGS的检测的考虑因素，并可能使其免于遵照上市前通知要求。从长远来看，FDA将考虑这些建议能否作为FDA可以承认的标准的基础，或者FDA是否根据这些建议制订上市前通知（510（k））豁免的特殊控制措施和/或条件。

	175
	

	176
	

	177
	

	178
	

	179
	

	180
	本指南草案中的考虑事项和建议仅限于有针对性和基于WES NGS的检测，旨在帮助诊断疑似生殖系疾病或其他疾病的患者。 有关用于生殖系疾病的基于NGS检测要素的进一步讨论，可参见以下第五节。本文件不适用于以独立诊断为目的基于NGS的检测。此外，本文件不适用于那些旨在筛选、微生物基因组测试、风险预测、无细胞DNA测试、胎儿测试，植入前胚胎测试、肿瘤基因组测序、RNA测序或用作伴随式诊断的基于NGS检测，原因是这些检测可能具有本文所列建议未解决的其他分析特征。FDA准备在以后的指南文件中提供建议和讨论基于NGS检测的额外预期用途的途径。在此期间，公众可以联系FDA就这些问题提出疑问。

	181
	

	182
	

	183
	

	184
	

	185
	

	186
	

	187
	

	188
	

	189
	

	190
	

	191
	

	192
	

	193
	IV.
针对生殖系疾病的基于NGS检测的分类和上市前审查

	194
	

	195
	

	196
	迄今为止，FDA已经批准了较少数量的单基因、疾病特异性、靶向的基于NGS检测。
 然而，FDA以前没有对能够广泛应用于疑似生殖系疾病的基于NGS检测进行分类。针对生殖系疾病的基于NGS检测是FDA以前未分类过的新型医疗器械。因此，依据法规此检测技术自动归为三类。根据“联邦食品、药品和化妆品法 (FD&C Act) (21 U.S.C. 360(k))”中第510（k）节的规定，上市前通知无法找到合法销售的且相同类型的器械可以作为评估这种基于NGS检测的实质等同器械。
 因此，目前这些检测需要获得FDA批准上市前批准申请（PMA）。


	197
	

	198
	

	199
	

	200
	

	201
	

	202
	

	203
	

	204
	

	205
	


	206
	
	A.
针对生殖系疾病的基于NGS检测可能归为二类

	207
	
	

	208
	
	

	209
	根据FD＆C法案（21 USC 360c（f）（1））第513（f）（1）条的规定，申请人可以提交新器械类别的分类请求， 鉴于510(k)不能找到可依据合法上市的实质等同器械来证明实质等同性，申请人认为该测试适用于归为I类或II类。
 申请人应在上市前申报资料中提供资料，来证明一般性控制措施及特别控制措施已足以为该检测提供安全及有效的合理保证。 如果FDA批准从头申请并将检测归类为II类，那么该检测产品可以上市销售，并作为今后510（k）申报的实质等同器械，并且应遵照一般性和特殊管制。

	210
	

	211
	

	212
	

	213
	

	214
	

	215
	

	216
	

	217
	

	218
	
	

	219
	此外，如果FDA认为通过一般管制措施或一般管制与特殊管制措施相结合能够合理确保检测的安全性和有效性，则FDA可以将此类检测确定为适合从头处理的候选器械。由于FDA认为，存在合理的可能性是，可以通过一般性管制和特殊管制相结合进行充分防范使用针对生殖系疾病的基于NGS检测相关的风险（例如，与提供给患者的假阳性或阴性结果相关的风险），而且这些管制措施能够合理确保此类型检测的安全性和有效性，据此FDA认为针对生殖系疾病的基于NGS检测能够作为从头分类过程的合适候选对象。 FDA鼓励申请人按照用预先申报程序与管理局密切沟通，讨论任何预期的针对生殖系疾病基于NGS检测的从头申请。

	220
	

	221
	

	222
	

	223
	

	224
	

	225
	

	226
	

	227
	

	228
	

	229
	

	230
	
	

	231
	
	B.
针对生殖系疾病的基于NGS检测可能豁免遵从上市前通知要求

	232
	
	

	233
	
	

	234
	倘若FDA断定无需申报上市前通知也能合理 保证器械的安全性和有效性，则FDA可以自行决定或应利害关系人的请求，豁免二类器械不必遵从FD&C法案的第510(k)章节中上市前通知的规定。


 FDA可以考虑多种因素来确定是否需要510（k）以合理确保二类器械的安全性和有效性。 在1998年1月21日的联邦公告通知(63 FR 3142)以及管理局后续于1998年2月19日发布的标题为《二类器械豁免遵从上市前通知、行业和CDRH工作人员指南的程序》中，均讨论了这些因素。 FDA认为，这些因素可能不适合评估是否需要510（k）以用于合理确保针对生殖系疾病基于NGS检测的安全性和有效性。 由于针对生殖系疾病的基于NGS检测具有独特的特点，FDA认为可以在适当的情况下为这些类型的检测开发特殊的管制和/或豁免条件，能够提供相同的合理保证，而不需要510（k ）。因此，我们建议，当本指南最终确定后，会替代上述指南，并且适用于针对生殖系疾病的基于NGS检测。



	235
	

	236
	

	237
	

	238
	

	239
	

	240
	

	241
	

	242
	

	243
	

	244
	

	245
	

	246
	

	247
	

	248
	

	249
	

	250
	

	251
	如果FDA允许豁免上市前通知的要求，但该器械 不会豁免其他法定或监管要求，除非这种豁免是由命令或法规明确规定的。 此外，这不会改变适用于510（k） - 豁免类型器械的任何“免责限制”，并且在上市销售此种检测之前仍然需要获得510（k）批准。所有510（k） - 豁免器械均应遵照21 CFR 第 862部分至892 的每部分第9小节的

豁免限制，明确说明限制豁免具有相同适应症和技术特征器械或具有合理可预见的差异性的器械。

	252
	

	253
	

	254
	

	255
	

	256
	

	257
	

	258
	

	259
	

	260
	如果FDA将针对生殖系疾病的基于NGS检测归为第二类（例如，为了答复重新归类申请），则FDA会考虑豁免此二类基于NGS检测遵从上市前通知要求。 为了确定510（k）对检测的安全性和有效性提供合理保证而言是否是必需的，FDA在包括确保检测的临床有效性在内的其他考虑因素基础上，还会依赖以下的建议。

	261
	

	262
	

	263
	

	264
	

	265
	

	266
	

	267
	符合FDA认可的支持或确保分析有效性的标准

	268
	

	269
	FDA认为以下第六章节中建议能够帮助确保 针对生殖系疾病的基于NGS检测的分析有效性。FDA也会考虑承认由科学界或标准制定组织（SDOs）制定的标准，这些标准应与第VI节提出的建议相似。符合这些公认的标准可能是合适的，以支持或合理保证分析有效性。
 此外，这些建议可能会构成特别管制措施的基础。值得注意的是，这些建议是针对分析的有效性的，不管是作为特殊管制措施还是标准，一致性均不能支持临床效度，但临床效度是证明合理保证检测的安全性和有效性的必要条件。

	270
	

	271
	

	272
	

	273
	

	274
	

	275
	

	276
	

	277
	

	278
	

	279
	


	280
	公众可用性和获取性能信息

	281
	

	282
	长期以来，FDA一直认为，对已获批准的产品进行评估是非常重要的，以便所有利益相关人员（例如医疗服务提供者和患者）都能看到FDA已经批准的这些产品的性能。为此，自2003年11月以来，对于所有获得FDA正式批准或重新归类的IVD产品，FDA已经发布了一份决定摘要，其中包含对申请人提交的分析和临床效度数据和其他信息的审查，以支持申报和FDA批准体外诊断产品的依据；根据FD&C法案 (21 U.S.C. 360j(h))的第520(h)章节的规定，FDA还需要发布关于已批准的PMA的安全性和有效性数据摘要。
 FDA认为，无论是受到FDA审查还是豁免510（k），涉及基于NGS检测的信息的公开可用性和获取方式均很重要，这样患者和医疗服务提供商均能够获取此类检测的功能和局限性的信息，有助于作出充分知情的医疗决定。

	283
	

	284
	

	285
	

	286
	

	287
	

	288
	

	289
	

	290
	

	291
	

	292
	

	293
	

	294
	

	295
	V.
针对生殖系疾病基于NGS检测的组件

	296
	

	297
	用于临床的基于NGS的检测通常包括试剂、耗材、仪器和软件。 确定哪些试剂、耗材、仪器和软件适合于实现特定适应症的预期目的，取决于正确和一致的功能所需的特定属性。正是由于此原因，导致任何两个基于NGS的检测在设计和工作流程上可能会有所不同。

	298
	

	299
	

	300
	

	301
	

	302
	

	303
	基于NGS的检测可能包括以下步骤：（a）收集、处理和储存标本， (b)提取 DNA，（c）处理DNA和制备数据库， (d) 生成序列读取和识别碱基, (e) 序列比对/映射， (f)识别变体， （g）变体注释和过滤，（h）变体分类/判读，和（i）生成检测报告。 根据具体检测的设计，其中某些步骤可能并不总是作为检测的一部分。由医疗服务提供者和实验室专业人员执行的手动变体判读不被视为检测的组成部分，但某些标准操作程序（SOP）、决策矩阵和一些软件产品可能被视为检测的组件。FDA建议申请人在开发检测时尽早通过预先申报讨论其特定检测。

	304
	

	305
	

	306
	

	307
	

	308
	

	309
	

	310
	

	311
	

	312
	

	313
	


	314
	VI.
关于设计、开发和验证针对生殖系疾病基于NGS检测的建议

	315
	

	316
	

	317
	FDA认为， 通过符合一项或多项经FDA认可的标准（如果适用）或特殊管制措施，方法可用于支持基于 NGS检测的分析验证。

 这种方法应允许检测开发商设计、开发和验证基于NGS的检测，其设计和性能特征的范围与本指南中讨论的预期用途一致。


	318
	

	319
	

	320
	

	321
	

	322
	

	323
	FDA认为，经FDA认可的标准应该包括应进行的设计活动说明、应验证的性能特征和以及具体的方法、材料和性能阈值等（在适当和合理的情况下）。 FDA预计，这种标准的符合性证明可能会被NGS测试的开发者用于上市前提交的种系疾病，并可能在未来取代上市前审查。然而，公布符合FDA认可的分析有效性标准的充分性可能取决于具体的预期用途和上市前审查的类型，或潜在的豁免。

	324
	

	325
	

	326
	

	327
	

	328
	

	329
	

	330
	

	331
	

	332
	

	333
	对于被FDA认可的标准，标准至少应包括本章节概述的设计、开发和验证活动。 这些是测试设计活动、性能指标和阀值的组合，FDA认为此阀值能够帮助合理保证针对生殖系疾病基于NGS检测在分析上是有效的。

	334
	

	335
	

	336
	

	337
	

	338
	以下建议涉及如何设计、开发和验证检测。 作为一般性原则，检测开发人员应首先定义检测使用说明的适应症，原因在于这决定了应该如何执行检测。在定义适当的检测性能时，开发商应前瞻性地确定应进行的研究类型（例如准确度）以及应达到的最小值和目标值阈值。在设计和开发检测之后，验证性研究应指示是否达到预定义的性能。如果检测不符合任何一项预定义的性能质量标准，应当修改和重新验证检测。设计、开发和验证周期应持续到检测达到预先定义的性能质量标准。 在整个过程中，检测开发者应记录下所有活动、决策和结果，以及每项工作的依据。

	339
	

	340
	

	341
	

	342
	

	343
	

	344
	

	345
	

	346
	

	347
	

	348
	

	349
	

	350
	以下提供的说明仅适用于本指南文件中描述的检测类型。

	351
	

	352
	


	353
	
	A.
检测设计的注意事项

	354
	
	
	

	355
	检测与FDA认可的标准具有一致性，能够帮助证明基于NGS检测开发者已经执行了用于确定该检测的预期临床用途所需的活动并为该用途设计了检测。设计和开发标准应该考虑测试设计者执行和记录以下所讨论活动的能力，以生成具有预期特性并在预定的接受时间间隔或阈值内一致地提供结果的检测。在检测设计阶段，开发者应该建立并证明适合于检测用途的适应症每项性能指标的最小可接受值和目标值。标准可以提供额外的解释、示子、格式和其他信息。

	356
	

	357
	

	358
	

	359
	

	360
	

	361
	

	362
	

	363
	

	364
	
	
	

	365
	
	
	1.检测的使用说明适应症

	366
	
	
	

	367
	前瞻性地定义和记录推动开发检测的特定临床需求。 这通常包括指定疾病或其他感兴趣的病症，检测的临床应用以及检测拟用于的人群（即目标人群）。定义和记录须提供检测的临床环境（如果不是一般性）也可能是有益的。

	368
	

	369
	

	370
	

	371
	

	372
	
	
	

	373
	本文所考虑的使用说明中广泛适用症对应的常见临床用途的示例包括：帮助诊断出现发育迟缓或智力障碍的体征和症状的儿童、不能确确诊疾病的患者，遗传性癌症综合征的患者等等。

	374
	

	375
	

	376
	

	377
	
	
	

	378
	目标人群的示例包括：出现特殊疾病或其他病症的体征和症状的患者、特定年龄段的患者、同一性别的患者。所考虑目标人群的示例包括预计检测能够为其提供结果的部分受影响人群或检测所针对的特殊疾病或其他病症的患病率（如果适用）。


	379
	

	380
	

	381
	

	382
	

	383
	
	
	

	384
	
	
	2.
检测的特定用户需求

	385
	
	
	

	386
	通过咨询、专业经验、专业指导和其他相关资源，前瞻性地确定和记录能够确保开发满足用户需求检测所需的特定检测特征。

	387
	

	388
	

	389
	
	
	

	390
	特定的用户需求将明确检测设计期间要解决的关键因素。优先考虑用户需求可能是有帮助的，以便最重要的设计重心放在满足最关键的用户需求上。

	391
	

	392
	
	
	

	393
	检测的特定用户需求的示例包括：用户必须在有限的周转时间内处理大量样本。此用户需求有助于确定选择哪个NGS平台用作检测的一部分，如何执行多路复用以及如何设计检测的其他方面（如有可能）。

	394
	

	395
	

	396
	

	397
	
	
	


	398
	
	
	
	3.
标本类型

	399
	
	
	
	

	400
	指定并记录检测所需的可接受标本类型。

	401
	
	
	
	

	402
	检测所接受的样本类型会引起设计上的问题，例如所需的收集装置的类型、样本的最小体积或数量，以及为了保证在收集至使用间隔期内样本稳定性而必须遵照的收集条件。多份标本和收集类型可能适合于同一检测，但每种类型均应接受用于生成合适质量和数量DNA的验证，并验证整体检测性能。合适的样本类型可能取决于检测的用途。

	403
	

	404
	

	405
	

	406
	

	407
	

	408
	
	
	
	

	409
	标本类型的示例包括：全血、经乙二胺四乙酸（EDTA）处理的血液、口腔拭子。

	410
	

	411
	
	
	
	

	412
	
	
	
	4.
基因组的询问区域

	413
	
	
	
	

	414
	指定和记录基因组的区域，包括检测会询问的基因和变体。 如有必要，当主治医生仅要求了解测序靶标的一部分时，预先指定应报告的内容。

	415
	

	416
	

	417
	
	
	
	

	418
	测序和/或报告的基因类型将取决于适应症，这反过来将影响检测设计的多个方面和检测性能的定义。

	419
	

	420
	
	
	
	

	421
	例如：旨在诊断新生儿疑似遗传疾病的检测可以使用WES而不使用有更多限制的具有明确临床意义的基因组。在这种情况下，可将检测设置为仅报告可能与基于患者的表型、临床表现和获得的既往患者检测结果的疑似疾病或其他病症相关的WES得到基因片段。例如，根据临床表现怀疑为心脏疾病有时，则检测可能仅报告已知与心脏疾病有关的基因结果。

	422
	

	423
	

	424
	

	425
	

	426
	

	427
	

	428
	
	
	
	

	429
	
	
	
	5.
性能需求

	430
	
	
	
	

	431
	为了证明性能要求，请考虑以下几点：

	432
	
	
	
	

	433
	
	(
	定义和记录至少一组度量标准（例如准确度），应对这些度量标准进行经充分分析验证的测试。

	434
	
	
	

	435
	
	(
	基于检测的使用说明适应症和预先确定的用户需求，为这些指标定义和记录合适的性能阀值。



	436
	
	
	

	437
	
	(
	定义和记录能够纳入到检测中的不满足检测运行质量指标的询问区域（例如覆盖深度;参见第VI.C章节）的程度。

	438
	
	
	

	439
	
	
	

	440
	
	(
	由于使用二级程序（例如，家族检测、结果的正交确认）可能会影响性能要求，因此应识别并记录所使用的二级程序。

	441
	
	
	

	442
	
	(
	记录检测性能的可能限制。

	443
	
	
	
	


	444
	例如：如果标本受到限制（例如，标本体积很小，而且无法从患者那里收集额外的标本），或者如果结果不能用正交方法进行确认，那么检测的最低准确度处于本应报告结果的范围的上限。同样，如果对询问的基因组区域难以测序，应将其报告为检测受到限制，并可以在检测设计过程中通过正交方法通知确认纳入或可能需要在该区域更高的覆盖率。



	445
	

	446
	

	447
	

	448
	

	449
	

	450
	
	
	
	

	451
	
	
	6.
组件和方法

	452
	
	
	
	

	453
	
	
	
	a. 组件的质量标准

	454
	
	
	
	

	455
	指定并记录所有检测组件（例如仪器、软件、耗材和试剂），包括程序所使用的组件（例如用于制备数据库的材料）和检测所需要的一般性实验室设备（例如自动化液体处理器）。 对于基于NGS检测的每个步骤，根据确定的用户需求、使用说明的适应症以及预定义的性能，为检测组件设置技术参数（例如，测序平台的吞吐量）。记录下每个组件关键因素（如覆盖率、多路测定技术）的局限性。

	456
	

	457
	

	458
	

	459
	

	460
	

	461
	

	462
	
	
	
	

	463
	应确定并记录下基于 NGS检测的每个组件的质量标准。这些质量标准通常由用户需求、使用说明的适应症和性能参数所驱动。在某些情况下，检测设计问题可能会反馈到使用说明适应症或预定义的性能参数中。例如，可能需要修改使用说明的适应症以容许由特定测序平台的可用性所带来的限制。

	464
	

	465
	

	466
	

	467
	

	468
	

	469
	
	
	
	

	470
	下面列出对基于NGS检测的精选组件或步骤的建议：

	471
	
	
	
	

	472
	
	i.
	测序平台

	473
	
	
	
	

	474
	指定应使用的测序平台。

	475
	
	
	
	

	476
	特定测序平台应具有符合用户需求和检测使用说明中适应症的特定性能特征。

	477
	

	478
	
	
	
	

	479
	
	ii.
	对照品/和标准品

	480
	
	
	
	

	481
	指定对照品和标准品旨在达到检测的可信度。这些应包括所需要的每份样本、每次运行等，以便确定性能的质量。 这些还可以包括基因和疾病特异性对照品，旨在检测用于诊断定义明确的疾病或其他病症的常见病原变体，泛病症阳性对照（最常见致病变体）以及其他适当的对照和标准品。

	482
	

	483
	

	484
	

	485
	

	486
	

	487
	
	
	
	

	488
	
	
	
	

	489
	
	
	
	


	490
	
	iii.
	生物信息学

	491
	
	
	
	
	

	492
	
	
	(
	描述和记录数据处理和分析，包括涉及变体识别、过滤和注释的所有过程。

	493
	
	
	
	

	494
	
	
	(
	指定并记录拟使用的所有软件（包括由内部和第三方开发的软件）和任何修改。

	495
	
	
	
	

	496
	
	
	(
	记录下软件版本和可追溯性、参考序列程序集以及编译、安装和运行bioinformatics pipeline所需的组件。

	497
	
	
	
	

	498
	
	
	(
	指定并记录在本机或是远程（例如，基于云）运行的软件。

	499
	
	
	
	

	500
	
	
	(
	指定并记录需要使用的数据库（如果有的话），包括内部或第三方数据库。

	501
	
	
	
	

	502
	
	
	
	
	

	503
	应基于拟报告测序类型和变体类型，并考虑变异识别和判读的局限性，来选择生物信息学流程。在端对端的基于NGS检测条件下，通过记录和验证生物信息学软件性能，完成检测设计纳入第三方生物信息学工具。



	504
	

	505
	

	506
	

	507
	

	508
	
	
	
	
	

	509
	
	
	
	
	b. 方法

	510
	
	
	
	
	

	511
	开发并记录运行检测的程序和方法。详细记录检测的每一步骤（例如DNA提取、多路测定技术）的方法。 制订并记录使用仪器、耗材、试剂和支持性方法的程序。确定并记录每一步骤的限制（如果有），包括对其他步骤的潜在影响。如果适用，确定并记录拟使用的测序类型（例如单端/双端/配对测序）。

	512
	

	513
	

	514
	

	515
	

	516
	

	517
	
	
	
	
	

	518
	应确定基于NGS检测所需每种方法的质量标准并形成文字记录。通常由用户根据性能参数来定义这些质量标准。

	519
	

	520
	
	
	
	
	

	521
	以下列出针对基于NGS检测的选定组件的建议：

	522
	
	
	
	
	

	523
	
	i.
	样本的制备和输入

	524
	
	
	
	
	

	525
	
	
	(
	如适用，建立并记录标本处理、保留、处理、贮藏和拒收标准的具体方法。

	526
	
	
	
	

	527
	
	
	(
	指定和记录用于确定DNA数量和质量的方法。

	528
	
	
	
	

	529
	
	
	(
	建立并记录当从外部提取DNA时是否可以运行样本，建立并记录这些外部样本的要求。

	530
	
	
	
	

	531
	
	
	
	

	532
	
	
	
	
	

	533
	
	
	
	
	

	534
	
	
	
	
	

	535
	
	
	
	
	


	536
	
	ii.
	多路测定技术

	537
	
	
	
	

	538
	
	
	(
	指定并记录单个检测中可能被复用的样本数量，而不会对重要的询问区域的质量分数或覆盖率产生负面影响。

	539
	
	
	
	

	540
	
	
	
	

	541
	
	
	(
	指定并记录条形码的组成和使用步骤，包括避免条形码重叠、错误识别或错误分类的所有必要步骤。

	542
	
	
	
	

	543
	
	
	
	

	544
	
	
	
	

	545
	
	iii.
	制作数据库和靶富集

	546
	
	
	
	

	547
	
	
	(
	如适用，建立并记录库制备和靶富集（如基于扩增子方法和基于捕获的方法）的方法。

	548
	
	
	
	

	549
	
	
	(
	指定并记录性能指标（例如，已捕获目标测序、一致性，库复杂度）以及拟用于验收方法的阈值。

	550
	
	
	
	

	551
	
	
	
	

	552
	
	
	
	

	553
	
	iv.
	跟踪程序

	554
	
	
	
	

	555
	定义并记录检测运行失败时拟使用的程序（例如，由于未能满足一个或多个检测运行质量指标）。

	556
	

	557
	
	
	
	

	558
	例如，此类程序可以包括填写某些不符合适当质量指标的区域或Sanger确认检测结果的区域。

	559
	

	560
	
	
	
	

	561
	
	B.
检测的性能特征

	562
	
	
	
	

	563
	分析检测验证涉及通过一组预定义指标测量检测的分析性能，以证明性能是否足以满足其适应症且符合预定义的性能参数。 这通常涉及评估检测是否成功地在限定统计界限内识别是否存在变体，如存在，能够测量这一能够提供患者疾病或其他症状信息的变体。

 对于特定目标区域之外的测序，常规检测“野生型”序列的能力可能足以确定这些区域的准确度。一旦已最终确定并记录下所有方法，验证检测适应症的端对端性能，应在临床使用期间持续监测测试性能。

作为设计和开发检测的一部分，一般来说，验证基于NGS检测的各个步骤以及验证组件是否按预期运行是非常重要的。在开始临床应用检测之前，应当对基于NGS的检测进行完整的分析验证（即进行的验证实验是从标本处理开始到变体识别结束，并记录下性能。

	564
	

	565
	

	566
	

	567
	

	568
	

	569
	

	570
	

	571
	

	572
	

	573
	

	574
	

	575
	

	576
	

	577
	本节建议，在分析验证针对生殖系疾病的基于NGS检测时应考虑一套性能指标。请注意，FDA建议使用下面列出的一些指标中的最低性能阈值。

	578
	

	579
	

	580
	
	
	
	


	581
	
	1.
准确度

	582
	
	
	

	583
	通过测量阳性一致率（PPA）、阴性一致率（NPA）、技术性阳性预测值（TPPV）以及“无识别”或“无效识别”的比率来证明准确度。 为PPA、NPA和TPPV设置阈值，能够确保检测符合预定的性能参数。


	584
	

	585
	

	586
	

	587
	
	
	

	588
	FDA建议设定的PPA、NPA和TPPV为不应低于99.9％的点估计值；对于检测报告的所有变体类型，95％置信区间（CI）的下限值为99.0％。

	589
	

	590
	

	591
	
	
	

	592
	准确度包括确定度量值的真实测量值之间的一致程度。对于基于NGS的检测，准确度代表获得和检测序列结果和使用FDA酌情确定的有效参比方法确定的相同序列结果之间的符合（或一致）程度，或者使用在基于NGS的检测法运行参比样本和序列结果和已知参比品序列之间的符合（或一致）程度。基于NGS的检测的最低可接受的总体和目标准确度二者可能会因变异类型和是否使用正交试验确认变体而有所不同。

	593
	

	594
	

	595
	

	596
	

	597
	

	598
	

	599
	
	
	

	600
	
	
	a. 阳性一致率

	601
	
	
	

	602
	将PPA计算并记录为由检测产品检出的已知变体的数量，具体是指将真“阳性”（TP））除以已知供试变体（TP加假阴性（FN））的数量。 计算并记录每种变体类型的PPA。

	603
	

	604
	

	605
	
	
	

	606
	PPA反映了检测正确识别样本所含变体的能力。 PPA反映了FN的频率。

	607
	

	608
	
	
	

	609
	
	
	b. 阴性一致率

	610
	
	
	

	611
	记录下的NPAs的计算方法是，将真“阴性”结果的数量除以拟报告的每种变体类型的供试变体野生型结果的数量（(TN 加上FP)。

	612
	

	613
	

	614
	
	
	

	615
	NPA是指检测能够正确识别野生型（wt）碱基（即检测不会识别不存在的变体的概率）的能力。NPA反映了FPs的频率。

	616
	

	617
	
	
	

	618
	
	
	c. 技术性阳性预测值

	619
	
	
	

	620
	记录的TPPV的计算方法是将检测得到的TPs数量除以检测获得的阳性结果总数量（TP加上 FP）。

	621
	

	622
	
	
	


	623
	TPPV与变体识别属于TP的可能性有关。

	624
	
	
	

	625
	
	
	d. “无识别”和“无效识别”

	626
	
	
	

	627
	确定并记录准确度研究的“无识别”和“无效误置”比率结果。

	628
	
	
	

	629
	在计算 PPA、 NPA或TPPV 时请勿使用“无识别”或“无效识别”。

	630
	
	
	

	631
	“无识别”或“无效识别”的最低可接受值将取决于适应症和检测的设计。 例如，如果要求检测在短的周转时间内生成结果，则需要“无识别”或“无效识别”的比率是最小的。

	632
	

	633
	

	634
	
	
	

	635
	
	2.
精密度（重现性和可重复性）

	636
	
	
	

	637
	评估变体和野生型识别的精密度（重现性和可重复性），为每种条件、询问区域和变体类型单独报告每个指标。测试那些可能导致检测变异性的重要因素，包括多份样本、运行、试剂批次和操作员。测试适用的其他变异性来源，包括多台仪器、多个试验地点、 lane重复测定和 lane。

	638
	

	639
	

	640
	

	641
	

	642
	
	
	

	643
	FDA建议复现性和可重复性的阀值应达到或超过根据供试条件和基因组情况分别计算的每种变体类型95% CI的下限（ 95.0%）。

	644
	

	645
	

	646
	
	
	

	647
	基于NGS的检测的复现性包括在使用相同样本的各种特定条件下（例如安排不同操作员、不同操作条件（如适用）、不同测量天数或不同组件（如适用））测量检测变异性，并考虑了测试的主要变异来源。 可重复性包括安排相同的操作员、相同的测量系统（例如相同的仪器和组件）、相同的操作条件和相同的地点，以及在短时间内重复测量相同或相似的对象，而得到测量检测结果的变异性。这些研究不需要用于进行比较的黄金标准序列;相反，检测开发人员应该比较他们的重复测定，并计算成对的阳性一致率或成对的阴性一致率。

	648
	

	649
	

	650
	

	651
	

	652
	

	653
	

	654
	

	655
	

	656
	

	657
	
	
	

	658
	
	3.
检测限 (LoD)

	659
	
	
	

	660
	建立并记录最小和最大量的DNA（例如可接受的输入范围），确保检测能够在95％的检测运行中提供预期的结果，并具有可接受的无效或“无识别”结果（即没有损失准确度）。建立并记录测试纳入到检测适应症的每种变体类型的较低LoD。如果检测混合内容物的标本（例如嵌合体标本），则应建立并记录检测检出不同等位基因比率的能力，并确定基于稀释测定的变体的较低LoD，通过混合两种纯临床样本或制备代表一系列百分比细胞系混合物。

	661
	

	662
	

	663
	

	664
	

	665
	

	666
	

	667
	


	668
	应该在不同常规临床实验室条件下按照确定的标本类型评估基于NGS检测的LoD。通常，计算的（较低）LoD是指在某一浓度下检测的重复样本得到至少95％的阳性识别和可接受水平的无效识别或无识别时，所对应的分析物最低浓度。当不同的变体类型可能有不同的LoD时，应计算代表性变体的LoD。同样，应建立并记录检测限的上限。

	669
	

	670
	

	671
	

	672
	

	673
	

	674
	
	
	
	

	675
	
	
	4.
分析特异性

	676
	
	
	
	

	677
	根据以下列出的指标建立并记录分析特异性。建立并记录采用拟定方法、潜在的干扰、交叉反应物质或交叉污染是否会影响检测性能。 如果干扰、交叉反应物质或交叉污染影响到检测的性能，则修改方法或性能参数以排除其影响。

	678
	

	679
	

	680
	

	681
	

	682
	
	
	
	

	683
	
	
	
	a. 干扰

	684
	
	
	
	

	685
	识别并记录可能降低放大或排序能力的任何干扰物质（包括基质效应）。选择物质，用于进行与检测的使用适应症涵盖的标本或样本类型相关的干扰试验。

	686
	

	687
	

	688
	
	
	
	

	689
	
	
	
	b. 交叉反应

	690
	
	
	
	

	691
	基于待测试的目标，评估并记录已知交叉反应性等位基因和同源区域（例如，假基因）的交叉反应性的可能性。

	692
	

	693
	

	694
	
	
	
	

	695
	
	
	
	c 交叉污染

	696
	
	
	
	

	697
	开发、验证和记录用于检测患者标本或样本之间的残留污染或交叉污染的方法。

	698
	

	699
	
	
	
	

	700
	分析特异性与仅测量预期分析物试验的检测能力有关。根据使用适应症和检测设计预期的内源性或外源性物质的测量干扰可能导致无法检测到分析物，而生成假阴性结果。交叉反应性（例如，来自同源区域、假基因和其他类型的交叉反应序列）可能导致错误地检出不正确的分析物，而生成假阳性结果。 患者标本的交叉污染向检测引入不正确的序列，而导致得到假阳性和假阴性结果。

	701
	

	702
	

	703
	

	704
	

	705
	

	706
	

	707
	
	
	
	

	708
	
	C.
检测运行质量指标

	709
	
	
	
	

	710
	建立并记录与特定设计和检测过程（例如，输入DNA质量、库复杂度，生物信息学管道相关指标）有关的覆盖率、碱基质量和其他检测运行质量指标的最小可接受阈值。

	711
	

	712
	

	713
	
	
	
	


	714
	检测运行质量指标用于确定单个检测运行或变体识别是否可以接受；当适用时，确定是否应使用补充程序来进一步查询变体识别。可以使用与整个检测或者基于NGS检测的特定步骤或组件相关的多个检测运行质量指标。这些指标详述如下。

	715
	

	716
	

	717
	

	718
	

	719
	
	
	

	720
	
	1.
覆盖范围（读取深度和完整性）

	721
	
	
	

	722
	建立并记录覆盖的平均深度和最小深度的最小性能阈值、覆盖的均匀性以及高于检测最小覆盖深度的目标区域的碱基百分比。

	723
	

	724
	

	725
	
	
	

	726
	为了使用目标组检测生殖系杂合变体，设定最小覆盖深度为20X或以上的阈值，以及目标组100％碱基和WES的至少97％碱基的平均覆盖深度为300X。

	727
	

	728
	

	729
	
	
	

	730
	如果关键的询问区域达不到最小覆盖阈值，则修改方法以确保达到最低覆盖阀值或修改检测声明以限制所报告的结果类型。



	731
	

	732
	

	733
	
	
	

	734
	可能需要将补充程序（见以下第VIE章节）纳入到检测方案中，以解决询问区域覆盖问题。

	735
	

	736
	
	
	

	737
	选择的阈值应能够证明使用说明适应症的足够检测性能和达到预定义用户需求。最小覆盖范围和相关指标将根据检测的适应症、设计（例如仪器）、程序（例如，家族三重检测vs.仅测试患者）和性能（例如碱基识别错误比率、独立读取的次数）。 例如，对于检测混合或嵌合体标本的变体（例如生殖系嵌合），应考虑更高的覆盖阈值。在大多数情况下，FDA不打算推荐覆盖指标的具体阈值。然而，FDA认为，为任何检测设置的阈值均不应低于以下指定的水平。

	738
	

	739
	

	740
	

	741
	

	742
	

	743
	

	744
	

	745
	
	
	

	746
	
	2.
检测运行指标和性能阈值

	747
	
	
	

	748
	FDA建议为所有关键的基于NGS的检测步骤建立检测运行指标和性能阈值。在验证检测时评估这些指标和其性能阀值。如果验证结果表明指标不适合检测，或者达不到性能阈值，则应修改检测的设计。

	749
	

	750
	

	751
	

	752
	
	
	

	753
	以下列表列出建立检测运行指标和检测组件性能阈值的多个因素：

	754
	

	755
	
	
	

	756
	
	
	a. 标本的质量

	757
	
	
	

	758
	建立并记录接受或拒绝标本的标准。

	759
	
	
	


	760
	
	
	
	b. DNA的质量和处理

	761
	
	
	
	

	762
	
	(
	建立并记录基因组DNA的浓度、体积和质量的阈值。

	763
	
	(
	建立并记录用于评估DNA数量和浓度的方法（如荧光测量法）。

	764
	
	
	

	765
	
	(
	如适用，建立并记录剪切后可接受的DNA尺寸范围和/或范围的模式；建立并记录库产量的性能阈值；建立并记录靶富集方法。

	766
	
	
	

	767
	
	
	

	768
	
	
	
	

	769
	这些方法和阈值会影响选择合适的DNA提取方法。

	770
	

	771
	
	
	
	

	772
	
	
	
	c. 生成序列/碱基识别

	773
	
	
	
	

	774
	
	(
	建立并记录测序读数的碱基质量评分（Q分）的阈值。

	775
	
	
	

	776
	
	(
	根据高于预定的质量阈值的碱基循环和百分比，建立并记录中位数碱基质量的阀值。

	777
	
	
	

	778
	
	(
	如果适用，建立并记录修剪碱基百分比的阈值。

	779
	
	
	
	

	780
	FDA建议的碱基质量评分至少为30。用于评估碱基质量的其他方法也可能是适当的。如果不使用Q评分，记录所使用的方法以及判定其为合适方法的依据。

	781
	

	782
	

	783
	
	
	
	

	784
	适当时，可以使用其他生成序列的指标。具体示例如下：

	785
	
	
	
	

	786
	
	•
	聚簇密度和集群传递过滤率。

	787
	
	
	
	

	788
	
	•
	读取（例如读取次数）;唯一读取的百分比（在删除重复项之前）;重复读取的百分比（反映了从相同位置开始的读取次数并且是库复杂度的指标）。

	789
	
	
	

	790
	
	
	

	791
	
	
	
	

	792
	如果使用其他指标，则应为每个指标建立并记录阈值。

	793
	
	
	
	

	794
	
	
	
	d. 图谱或组装指标

	795
	
	
	
	

	796
	建立并记录适当的指标及其相关的图谱质量阈值。

	797
	

	798
	
	
	
	

	799
	可能的指标示例包括：

	800
	
	
	
	

	801
	
	•
	映射到参考基因组的读数百分比。

	802
	
	
	
	

	803
	
	•
	映射到目标区域的读数百分比。

	804
	
	
	
	

	805
	
	•
	图谱质量评分和正确映射的读数百分比。


	806
	
	
	
	

	807
	
	•
	所覆盖目标的百分比，映射到非目标/诱饵序列的读数百分比以及未映射到任何人类序列的读数百分比。

	808
	
	
	

	809
	
	
	
	

	810
	
	•
	覆盖深度（见上文第VI.C.1节）。

	811
	
	
	
	

	812
	
	•
	非特异性图谱，例如由于大的插入缺失导致的未对齐或剪切读取；由于序列同源性导致的非特异性图谱；以及使用泛民族参考序列评估的图谱错误。

	813
	
	
	

	814
	
	
	

	815
	
	
	
	

	816
	如果在验证检测时，关键碱基/位置不符合图谱质量阈值，则应评估检测设计和/或指标和阈值是否符合适应症（包括用户需求）。当已知少量的碱基/位置时映射不佳时，可以使用替代方法，例如这些区域的第二种方法补充基于NGS的检测，或指定未报告的区域（并相应地修改检测的使用说明的适用范围和局限性）。

	817
	

	818
	

	819
	

	820
	

	821
	

	822
	
	
	
	

	823
	
	
	
	e. 变体识别指标

	824
	
	
	
	

	825
	建立并记录适当的指标及其相关的变体识别质量阈值。

	826
	

	827
	
	
	
	

	828
	变体识别指标包括单个变体指标和总体变体识别摘要指标。合适的指标可能取决于用于变体识别的生物信息学流程。

	829
	

	830
	
	
	
	

	831
	适当指标的示例包括：

	832
	
	
	
	

	833
	
	•
	变体识别质量评分。

	834
	
	
	
	

	835
	
	•
	报告变体的读取数量和百分比。

	836
	
	
	
	

	837
	
	•
	等位基因读取百分比，包括不同变体类型（例如，杂合子识别、插入缺失、无意义变体）的百分比以及碱基置换（转换/颠换（t 1 / tv））的部分和比率。

	838
	
	
	

	839
	
	
	

	840
	
	
	
	

	841
	
	•
	变体等位基因频率（例如，预期识别频率阈值/为纯合子和杂合子识别而定义的变体读数的最小百分比）。

	842
	
	
	

	843
	
	
	
	

	844
	
	•
	新变体的百分比、与参考变体/序列的一致率。

	845
	
	
	
	

	846
	
	•
	链偏向性。

	847
	
	
	
	

	848
	
	•
	声明的覆盖区域百分比/完整性百分比（即，具有足够高于最低阈值覆盖范围的检测百分比）。

	849
	
	
	

	850
	
	
	
	


	851
	管路系统开发时需要考虑或纳入系统误差概况和抑制因素。如果是这种情况，建立并记录分析和压制的方法。

	852
	

	853
	

	854
	
	
	

	855
	
	
	D.
性能评估研究的一般性建议

	856
	
	
	

	857
	在评估检测设计和构造时，如果适用，将以下列出的功能纳入性能评估研究。如果偏离或删除或增加这些建议内容，请提供详细的理由。

	858
	

	859
	

	860
	
	
	

	861
	
	•
	对代表检测使用适应症的基因组区域、变体类型和序列背景进行验证性研究，包括临床相关的目标。如果某些区域是检测适应症的一部分，则确定高度同源、高度多态或其他困难区域的变体的性能。 当选择拟纳入准确度研究变体时，应考虑变体的发病率。 对插入缺失，包括不超过五个碱基对增量分布的变体，用于插入和删除。

	862
	
	
	

	863
	
	
	

	864
	
	
	

	865
	
	
	

	866
	
	
	

	867
	
	
	

	868
	
	
	

	869
	
	•
	评估检测的限制，例如大于特定尺寸的插入或删除和重新排列，并确定检测无法按照预期的准确度和精密度检测到的序列变化类型。

	870
	
	
	

	871
	
	
	

	872
	
	
	

	873
	
	•
	使用能够反映实际标本类型（例如全血、唾液）和检测开发者已经建立的临床测试可接受人群的标本。 如有必要，用含有已知序列变体（例如，获自细胞系）的经充分表征的样本补充临床标本。 如果基于使用质粒或其他合成构建体的验证来推断性能，则进行可交换性研究。

	874
	
	
	

	875
	
	
	

	876
	
	
	

	877
	
	
	

	878
	
	
	

	879
	
	•
	包括代表不同变体基因型（即野生型、杂合型、复合杂合型、纯合型）的标本和DNA样本，且与检测的使用说明适应症一致。

	880
	
	
	

	881
	
	
	

	882
	
	
	

	883
	
	•
	在评估端到端检测性能时，包括DNA制备、标本和试剂的采集、处理和存储（如适用）。

	884
	
	
	

	885
	
	
	

	886
	
	•
	如果在检测的适应症中声明含有混合内容物（如镶嵌性）的标本或DNA样本，应评估不同等位基因比率的检测性能。

这可以通过混合两种纯的临床样本或配制 涵盖一系列等位基因部分的细胞系的混合物来进行。

	887
	
	
	

	888
	
	
	

	889
	
	
	

	890
	
	
	

	891
	
	
	确定所需的标本数量，以证明性能阈值达到相关指标的置信度。这个数值将取决于 检测的适应症和的 为支持该用途必须达到的关键性能参数（例如， 预计检测能够检出多少类型的变体、给定验证样本不同类型的变体数量）。

	892
	
	
	

	893
	
	
	

	894
	
	
	

	895
	
	
	

	896
	
	
	


	897
	
	•
	数据处理和分析应纳入最终确定的生物信息学流程，作为整体多头到尾检测验证的一部分。通过分析含有各种声明类型的已知序列变体（例如，单核苷酸变体、小的插入缺失、大CNV和结构变体）的数据文件来确定并记录生物信息学流程的性能。

应采用检测的预分析和分析方法生成这些数据文件。

	898
	
	
	

	899
	
	
	

	900
	
	
	

	901
	
	
	

	902
	
	
	

	903
	
	
	

	904
	
	•
	如果适用，验证混合样本方法（包括最小和最大数量的多路复用样本），以确保维持单个样本的标识。如果多路测定技术采用条形码，应确定并记录在不同条形码的样品之间不存在串扰，并且一次运行中的患者/条形码的组合为所有扩增子提供准确和可再现的结果，而不管每份样本使用哪种条形码和何时多路测定最大数量的样本。

	905
	
	
	

	906
	
	
	

	907
	
	
	

	908
	
	
	

	909
	
	
	

	910
	
	
	

	911
	
	
	

	912
	当评估基于NGS的检测准确度时：

	913
	
	
	

	914
	•
	通过与FDA酌情确定的方法（如双向测序或另一种经过充分验证的方法）进行比较，来评估并记录准确度。作为替代性参比方法，如果此类样本是适当的，则将检测生成的序列与商定的经充分表征的样本的共有序列进行比较，旨在补充准确度评估。

	915
	
	

	916
	
	

	917
	
	

	918
	
	

	919
	
	
	

	920
	•
	分别针对拟通过检测评估的声明的每种类型变体（例如单核苷酸变体、插入体，结构性变体）和序列背景（例如，高度同源的区域），逐一计算PPA、NPA和TPPV。

	921
	
	

	922
	
	

	923
	
	
	

	924
	当记录验证研究的结果时：

	925
	
	
	

	926
	•
	目前的结果是平均值和相关的95％双侧CI。 结果以表格形式列示，分别记录下每个以表格形式呈现结果，分别记录每个变体、供试变体类型、序列

环境的结果。当具有相关性时（例如，插入、缺失），按尺寸分布记录结果。

	927
	
	

	928
	
	

	929
	
	
	

	930
	•
	针对用于验证的每种样本类型分别呈列结果，并指明所使用标本的类型（例如，临床标本和细胞系）。

	931
	
	

	932
	
	
	

	933
	•
	对于复现性研究，记录下每种变体或变体类型的结果。指出每种变体经测定重复样本数量和测定的条件（例如，运行次数、天数、仪器、试剂批次和操作员）。

	934
	
	

	935
	
	

	936
	
	
	

	937
	•
	在列示委复现性和可重复性研究的结果时，应指出质量控制失败率，并列出所有“无识别”或“无效识别”。 对于不符合覆盖深度、覆盖一致性和其他技术指标的数据，通常被认为是质量控制失败。

	938
	
	

	939
	
	

	940
	
	

	941
	
	
	

	942
	
	
	


	943
	
	E.
补充程序

	944
	
	

	945
	纳入适用的补充程序（例如，正交确认、填充、三重测试），其反射用途将在设计、开发和验证活动和文件中的检测说明中列明。如果未执行补充程序，请记录检测不会报告的结果类型。

	946
	

	947
	

	948
	

	949
	
	

	950
	补充程序是指那些不属于从输入标本或DNA中生成变体识别的核心过程组成部分的程序，不过这些程序可以被认为是基于NGS检测组成部分。当属于检测适应症关键部分的基因组的变体或询问区域不能满足预定义的检测运行质量指标或性能阈值时，应实施补充程序，例如填充或正交确认。在这些情况下，可以建立补充程序以确保检测能够可靠地报告这些区域的变体。此外，对于一些罕见的未确诊的疾病，建议进行三重测序或其他家族检测，如果未进行家长或家族测试，检测结果可能不是决定性的结果。

	951
	

	952
	

	953
	

	954
	

	955
	

	956
	

	957
	

	958
	

	959
	
	

	960
	例如，当准确度的95% CI下限低于 99.0%时，可能需要对关键变体类型执行确认性检测。或者，可以基于其他方法提供以较低准确度报告这些变体的充分理由。

	961
	

	962
	

	963
	
	

	964
	
	F.
变体的注释和过滤

	965
	
	

	966
	选择适用于检测适应症的过滤算法，建立并记录过滤阈值，记录下如何以及何时使用过滤。记录所采用的过滤标准并描述其目的，例如，排除考虑低等位基因频率的变体，难以测试区域或难以识别或分析的变体，过滤出特定类型的变体等。 当使用数据库来帮助进行注释和过滤（例如，估计的外显子聚合聚生子（ExAC）或1000基因组数据库中的那些大对照队列的等位基因频率）时，验证所指示的检测人群纳入到数据集中，并记录所使用的数据库版本。包括识别外部数据来源的变化并将其纳入注释和过滤程序的流程。

	967
	

	968
	

	969
	

	970
	

	971
	

	972
	

	973
	

	974
	

	975
	

	976
	
	

	977
	从外显子组或基因组测序中鉴定候选因果变体或基因并进行优先排序的过滤算法可以包括基于人群频率选择变体、基于对基因和基因生产功能和/或表型数据的影响的优先化、概率方法或共享基因组片段（例如，在家族研究中通过与表型变体的下降和共分离的同一性区域）。

	978
	

	979
	

	980
	

	981
	

	982
	
	

	983
	
	G.
检测性能的介绍

	984
	
	

	985
	提供检测性能信息时应包括以下内容：

	986
	
	


	987
	•
	通过公司网站上的一显眼的超链接，允许公众访问检测的适应症、局限性、性能情况总结。

	988
	
	

	989
	
	

	990
	
	
	
	

	991
	•
	在检测的使用适应症中包含以下内容：

	992
	
	
	
	

	993
	
	
	○
	检测的一部分是检出序列变异类型（例如，单核苷酸变体、多核苷酸变体、插入和缺失）。

	994
	
	
	
	

	995
	
	
	○
	检测的局限性（例如询问的目标，包括无法在达到经经验证性能 条件下检出基因或序列变体的类型， 无法检出大于特定尺寸的插入和缺失）。
 

	996
	
	
	
	

	997
	
	
	
	

	998
	
	
	○
	例如，如果检测仅检测到引起特定疾病或病症的所有变体的子集，则检测可能能够提供受影响人群部分的相关结果。

	999
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	

	1001
	
	
	
	

	1002
	•
	鉴定序列能够达到 由基于NGS的检测生成的预先定义的性能质量标准的基因组区域。

	1003
	
	

	1004
	
	
	
	

	1005
	•
	列出检测使用广泛接受的命名法报告的变体类型。

	1006
	
	
	
	

	1007
	•
	对于目标NGS组，使用广泛接受的命名法列出组上包含的基因。

	1008
	
	

	1009
	
	
	
	

	1010
	•
	对于基于WES 的检测， 描述如何定义已知的外显子组临床相关性区域和这些区域的相关覆盖。

	1011
	
	

	1012
	
	
	
	

	1013
	•
	性能总结信息包括以下内容：

	1014
	
	
	
	

	1015
	
	
	○
	在检测查询的区域内，按照变体类型和尺寸 

以表格列示的检测准确度和/精密度/重现性结果，通过变异类型和大小以表格形式呈现的测试准确度和精确度/重现性的结果（例如，包括以5和10bp分布的结果，分别用于多态性 和非多态性区域的缺失和插入），总结为与参考序列和95％CI的平均一率和不一致率，分别适用于阳性和阴性结果，并且按照结果是否由临床样本、人为样本、细胞系或参考样本集生成进行细分。

	1016
	
	
	
	

	1017
	
	
	
	

	1018
	
	
	
	

	1019
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	

	1021
	
	
	
	

	1022
	
	
	
	

	1023
	
	
	○
	对于重现性研究的结果，列出每种变体/变体类型的重复样本数量和测定条件（即运行次数、天数、仪器、试剂批次、地点、操作员、标本/类型等）。

	1024
	
	
	
	

	1025
	
	
	
	

	1026
	
	
	
	

	1027
	
	
	○
	对于目标组，说明平均覆盖深度、以最低覆盖深度所覆盖目标区域的百分比。

	1028
	
	
	
	

	1029
	
	
	
	

	1030
	
	
	○
	对于WES,，说明平均覆盖深度、以最低覆盖深度所覆盖目标区域的百分比。

	1031
	
	
	
	

	1032
	
	
	
	


	1033
	•
	提供关于基于性能数据的检测失效概率的信息（例如失败的质量控制）描述检测可能失败的情况（例如，低样本量、低DNA浓度），纳入的或推荐的检测对照材料，以及当检测失败时应采取的后续措施。

	1034
	
	

	1035
	
	

	1036
	
	

	1037
	
	

	1038
	•
	描述使用说明纳入的额外程序、方法和实践，包括应进行的确认检测。说明亲子鉴定或家族检测是否是检测的必要组成部分。

	1039
	
	

	1040
	
	

	1041
	
	

	1042
	应提供以下有关检测设计的信息：

	1043
	
	

	1044
	•
	说明检测的组件，包括测序平台和相关技术（如长读数）以及辅助试剂、仪器和设备。

	1045
	
	

	1046
	
	

	1047
	•
	描述检测设计、开发和验证的所有步骤（例如，DNA提取、制备数据库、变体识别）以及与每个步骤相关的程序和组件。

	1048
	
	

	1049
	
	

	1050
	
	

	1051
	•
	提供关于标本类型（例如唾液和全血）、基质（例如防腐剂和抗凝血剂）和适合于检测的最小和最大体积的详细情况。详述标本采集、预处理（如核酸提取方法）、储存和额外的分析前标本制备步骤（如适用）。

	1052
	
	

	1053
	
	

	1054
	
	

	1055
	
	

	1056
	•
	指出适合获得检测准确度的DNA的最低输出和质量。

	1057
	
	

	1058
	•
	指出处理DNA测序的方法（例如扩增和捕获）和评估经处理的最终材料的输出和质量的方法。

	1059
	
	

	1060
	
	

	1061
	•
	如果适用，指出多路测定技术的级别。

	1062
	
	

	1063
	•
	说明内部开发的或从第三方采购的全部软件组件。指明名称和版本，并详细说明所有软件组件，包括测序仪器的组件和测序后数据分析和处理（即生物信息学流程）。指明软件是在本机还是通过远程服务（例如，基于云）上运行，并记录对开源软件所做的任何修改。

	1064
	
	

	1065
	
	

	1066
	
	

	1067
	
	

	1068
	
	

	1069
	•
	指出数据分析所用的数据库和版本，并说明现有数据库的新版本或新数据库是如何纳入到检测中并进行验证。指明序列是否与完整的人类参比组装或目标序列比对，并记录下比对所使用的人类参比组装的访问号和版本号。

	1070
	
	

	1071
	
	

	1072
	
	

	1073
	
	

	1074
	
	

	1075
	•
	注释和过滤变体所用的标准。

	1076
	
	


	1077
	
	
	H.
检测报告

	1078
	
	
	
	

	1079
	在符合21 CFR 809.10合规标签的检测报告中包含以下信息（如适用）：

	1080
	

	1081
	
	
	
	

	1082
	•
	报告的变体和患者临床表征之间的关系。

	1083
	
	
	
	

	1084
	•
	描述检测所检出的基因组和染色体区域。对于样本组，应指明所有目标基因。

	1085
	
	

	1086
	
	
	
	

	1087
	•
	按照第VI.D章节进行的性能研究结果总结

	1088
	
	

	1089
	
	
	
	

	1090
	•
	在检测报告的第一页显著位置列出致病性或可操作性变体列表。如果报告有未知意义的变体，则应在检测报告中清楚地将这些变体与致病性变体或可操作性变体分开，并且加入其临床相关性未知的声明。 在检测报告中指明未纳入哪一类别的变体（例如良性肿瘤多态性）。也应包含以下信息：

	1091
	
	

	1092
	
	

	1093
	
	

	1094
	
	

	1095
	
	
	
	

	1096
	
	
	○
	使用广泛接受的命名法报告变体。

	1097
	
	
	
	

	1098
	
	
	○
	详细描述支持判读报告的变体临床证据。

	1099
	
	
	
	

	1100
	
	
	
	

	1101
	
	
	○
	提供与患者表型有关的基因总结，以及依赖于变体判读的数据库（如果相关的话）。

	1102
	
	
	
	

	1103
	
	
	
	

	1104
	
	
	○
	指明是否需要额外信息，例如对家庭成员的检测结果，以明确判读变体。

	1105
	
	
	
	

	1106
	
	
	
	

	1107
	•
	指明检测的局限性，包括无法测序的询问区域、干扰物质、判读变体的限制。

	1108
	
	

	1109
	
	
	
	

	1110
	•
	详细说明缓解风险因素，包括纳入到使用说明中的附加程序、方法和实践的原理和详细说明，以及推荐作为与检测有关的缓解风险的后续措施。



	1111
	
	

	1112
	
	

	1113
	
	
	
	

	1114
	•
	通篇报告应使用容易理解的清晰、前后一致的措词。

	1115
	
	
	
	

	1116
	VII.
修改

	1117
	
	
	
	

	1118
	对基于NGS的检测的修改在类型、范围和影响方面可能会有很大的不同。 变动的范围涵盖新的试剂供应商和软件更新到新的平台、更改化学品，或增加新的测序目标。虽然这些变更需要分析验证，但是需要进行的研究类型将取决于修改的类型和范围。目前，根据FDA的规定，对经正式批准的修改需要向FDA进行新的申报。

	1119
	

	1120
	

	1121
	

	1122
	

	1123
	

	1124
	


	1125
	为了保持在本指南的范围内，对目标和基于WES NGS的检测的修改应保持在预期用途范围内，帮助对疑似生殖系疾病或其他病症的患者作出诊断。

	1126
	

	1127
	

	1128
	
	
	

	1129
	当对检测作出修改时，应始终重新评估检测的性能。在进行修改时，FDA 提出以下建议：

	1130
	

	1131
	
	
	

	1132
	
	•
	记录下对检测所作的所有修改，包括对方案的修改。这应该包括软件更新和对生物信息学流程的其他修改。

	1133
	
	
	

	1134
	
	
	

	1135
	
	•
	在进行预期的检测修改（包括对软件的修改）之后，准备详细的SOP用于重新验证。 在本方案中，指明预期的修改和实施修改须遵照的程序，包括拟执行验证研究的类型，以及引入修改必须达到的性能指标和阈值.

	1136
	
	
	

	1137
	
	
	

	1138
	
	
	

	1139
	
	
	

	1140
	
	
	

	1141
	
	•
	使用足够数量的经充分表征样本进行重新验证，以确保达到声明的检测性能。应记录样本数量和类型，并提供选择样本数量和类型的依据。

	1142
	
	
	

	1143
	
	
	

	1144
	
	
	

	1145
	
	•
	记录下修改后应进进行验证研究的类型，并记录下检测的修改后性能 。

	1146
	
	
	

	1147
	
	
	

	1148
	
	•
	适当时，完整地重新验证检测，而非仅是验证修改，并记录下性能。如果可用的话，当仅对生物信息学流程进行修改时，可以使用包含已知变体且代表检测适应症序列的现有的经充分表征的数据文件。可以将新流程得到的结果与现有检测流程进行比较，来验证对流程小的修改。始终记录性能。

	1149
	
	
	

	1150
	
	
	

	1151
	
	
	

	1152
	
	
	

	1153
	
	
	

	1154
	
	
	

	1155
	
	•
	如果随着时间的推移对检测进行了多次修改，则分别和合计评估每项修改。并记录性能。

	1156
	
	
	

	1157
	
	
	

	1158
	
	•
	当对现有面板增加新基因时，应评估面板上的原始基因检测性能，并记录下性能。如果经修改的检测未能达到性能要求，需要重新设计。如果对这些基因的性能已经作为原始检测验证的一部分进行了证明，那么揭盲用于报告面板中的基因不被视为修改。

	1159
	
	
	

	1160
	
	
	

	1161
	
	
	

	1162
	
	
	

	1163
	
	
	

	1164
	
	•
	纳入程序以说明对内部或外部数据库的更新，以及对临床上判读变体的潜在影响。记录下包括名称、地点和数据库新版本在内的更新。

	1165
	
	
	

	1166
	
	
	

	1167
	
	
	

	1168
	
	
	


	1169
	VIII.
其他资源

	1170
	
	
	

	1171
	
	■
	FDA指南文件，题目为“关于医疗器械上市前审批和重新分类的利益 - 风险决定应考虑的因素”。

	1172
	
	
	

	1173
	
	
	

	1174
	
	■
	FDA指南文件，标题为“医疗器械申报反馈申请：申报前计划和与美国食品药品管理局工作人员的会议”。

	1175
	
	
	

	1176
	
	
	

	1177
	
	
	

	1178
	
	■
	FDA指南文件，标题为“二类器械豁免上市前通知程序”

	1179
	
	
	

	1180
	
	
	

	1181
	
	■
	Gargis A.S. 等人，“确保临床实验室操作规程中下一代测序的质量”，美国国家生物技术杂志，2012年 30(11): 1033-6.

	1182
	
	
	

	1183
	
	
	

	1184
	
	■
	“分子病理学检查表”，美国病理学院（2014年4月21日）。

	1185
	
	
	

	1186
	
	■
	Rehm H.L. 等人，“ACMG下一代测序临床实验室标准”，遗传医学 2013年 15（9）：733-47。

	1187
	
	
	

	1188
	
	
	

	1189
	
	■
	Schrijver I. 等人，“基于方法的分子遗传病理学熟练测试技术检查”，分子诊断杂志（2014年），16（3）：283-7。

	1190
	
	
	

	1191
	
	
	

	1192
	
	■
	综合基因组分析的分析性能质量标准 (M00118, V1).

	1193
	
	
	

	1194
	
	
	

	1195
	
	■
	“CLSI MM09-A2，诊断实验室医学的核酸测序方法; 批准指南 - 第二版，“美国临床实验室标准化协会（2014年2月）。

	1196
	
	
	

	1197
	
	
	

	1198
	
	
	

	1199
	
	■
	Aziz N. 等人.,“美国病理学家学会下一代测序临床试验的实验室标准”，病理学与检验医学文献（2015年），139：481-93。

	1200
	
	
	

	1201
	
	
	

	1202
	
	■
	“体细胞遗传变异检测的新一代测序（NGS）指南”，纽约州卫生部（2015年3月）。

	1203
	
	
	

	1204
	
	
	

	1205
	
	■
	“根据NYS 基因检测分析测定类别的下一代测序(NGS) 验证申报指南”，纽约州卫生部，（2015年7月）。

	1206
	
	
	

	1207
	
	
	

	1208
	
	
	

	1209
	
	■
	Matthijs G. 等人，《诊断用下一代测序指南》欧洲人类遗传学杂志 (2016年) 24, 2–5.

	1210
	
	
	


� 在本文件中，术语“生殖系疾病或其他病症”包括由遗传或新生殖系变体引起的遗传疾病或其他病症。


� FDA还于2015年11月13日举办了关于遗传数据库用途的公开研讨会，主题是“使用数据库建立人类遗传变异的临床相关性”，并于2016年3月2日举行了另一场研讨会，主题为“患者和医疗专家对得到的基因检测结果的看法 。


� 参见例如Illumina MiSeqDx囊性纤维化139变体测定（k124006）和Illumina MiSeqDx囊性纤维化临床测序测定（k132750）。


� 见 FD&C法 (21 U.S.C. 360c(f)(1))的第513(f)(1)节。 


� 请参阅FD&C Act (21 U.S.C. 360c(f)(2))的第513(f)(2)章节。1997年的《美国食品药品管理局现代化法案》（FDAMA）规定，FDA有权评估可能归类为 I 或 II类器械却自动归为III类的器械，具体而言，对于发现510(k)不能为某一新器械找到依法上市的实质等同器械，可以通过从头开始分类程序进行评估。2012年的《美国食品药品管理局安全与创新法案 》（FDASIA）修正了 FD&C Act (21 U.S.C. 360c(f)(2)) 的第513(f)(2)章节，规定发起人可以申报全新器械，不必首先申报510(k)和申请实质等同器械批准。可访问FDA网站上查找有关全新申报过程的信息。


�  FD&C Act (21 U.S.C. 360(m)(2)) 的第510(m)(2)节规定，在批准豁免遵从510(k)之前，FDA 必须公布联邦公告(FR)通知，表明FDA准备豁免某一二类器械或由申请人提交的豁免二类器械类型的申请。 此FR通知邀请公众在30天内就此发表意见。经考虑公众意见后，在发布此FR通知的120天内，FDA将在其关于豁免器械类型最终决定的FR中发布命令。


� FDA尚未确定如何证明符合基于NGS的检测标准，并计划在未来的指导原则文件中讨论这一点。


� 对于申请人不能证明实质等同性或合理保证检测的安全性和有效性的器械，不能发布这些器械决策摘要或安全性和有效性数据摘要。





� 检测的标签（例如检测报告、关于检测性能的信息、其他检测随附的书面信息）


必须符合所有适用的标签要求，以确保其真实、没有误导，并且有足够的使用说明。参见FD&C Act (21 U.S.C. 352(a) 和352(f))的第 502(a) 和 (f)章节。


� 根据所使用的不同场景或方法，可以制订更多用于评估准确度的指标。





