所含建议不具约束力
草案-不用于实施

FDA对试验用器械豁免（IDE）器械的分类，以协助医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）的覆盖决定
申办方、临床研究者、行业、机构审查委员会及食品药品监督管理局工作人员指南草案
指南草案
本指导原则草案文件仅供征询意见、建议之用。
文件发布于2016年6月1日。
有关本草案文件的评论和建议，请于联邦公报发布可获得本指导原则草案通知的60天内提交。电子版意见请向 http：//www.regulations.gov 提交。书面意见提交至美国食品药品监督管理局，卷宗管理处（HFA-305），地址：马里兰州罗克维尔市菲舍斯巷5630号1061室，邮编：20852（5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852）。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。
对于关于本文档的问题，请联系项目运营工作人员，电话：301-796-5640。地址：马里兰州银泉市新罕布什尔州大道10903号第66栋1522室，食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心。邮编：20993-0002，联系电话：301-796-5640。有关本文件中适用于生物制剂评估和研究中心（CBER）监管的的问题，请联系 CBER 通信、拓展和发展办公室，电话：1-800-835-4709或240-402-8010或发送邮件至 ocod@fda.hhs.gov。
当最终确定时，本指南将取代1995年9月15日发布的试验用器械豁免指南备忘录＃95-2“执行 FDA/HCFA 关于研究性器械补偿分类的机构间协定”。
[image: image2.png]



美国卫生和人类服务署
食品药品监督管理局
器械和放射卫生中心
生物制剂评价和研究中心
前言
其他副本
CDRH
其他副本可从网络获得。您还可以发送电子邮件请求至 CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，获得本指南副本。请使用文件编号：1500074确定您正在请求的指南。
CBER
更多副本可向生物学评价及研究中心（CBER）发送书面请求获得。地址：马里兰州银泉市新罕布什尔州大道10903号71号楼3128室、邮编为20993-0002，通信、拓展和发展办公室（OCOD）。或电话联系1-800-835-4709或240-402-8010，或发送邮件至 ocod@fda.hhs.gov，或登录以下网址：
http：//www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm.
目录
5一、引言


6二、背景


9三、FDA 对医疗保险范围类别A和B的解释


10四、从A类更改为B类时的注意事项


11五、示例


14六、结语


15七、附录 A：类别决策流程图




FDA对试验用器械豁免（IDE）器械的分类，以协助医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）的覆盖决定
申办方、临床研究者、行业、机构审查委员会和食品药品监督管理局工作人员指导原则草案
	本草案指南，定稿时会体现食品药品监督管理局（FDA 或机构）关于这一主题的当前见解。它不为任何人创造任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。要讨论另一种方法，请联系标题页中列出的负责该指南的FDA工作人员或办公室。


一、引言
本指南对美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）对医疗器械豁免（IDE）器械分类的当前政策进行了修改，该政策协助医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）确定CMS是否应涵盖（报销）某一IDE器械。
2015年12月2日，FDA的器械和辐射健康中心（CDRH）以及CMS的覆盖与分析小组（CAG）签署了谅解备忘录（MOU），以简化和促进研究性医疗器械的有效分类，支持CMS根据美国联邦法规第42篇第405部分子部分B（42 C.F.R. 405 Subpart B）对这些研究性器械的医疗保险（报销）范围进行确定的能力。谅解备忘录指出，FDA和CMS需要修改他们对分类的共同理解。本指导性文件旨在通过进一步解释FDA（CDRH和生物制剂评估与研究中心（CBER））在做此类决定时需要遵循的框架来实施此谅解备忘录。谅解备忘录于2016年6月2日生效（根据谅解备忘录的规定，即FDA和CMS签字后6个月）。本指南中的框架代表本机构对FDA最终指南出版分类的当前见解。
二、背景
1995年最终规则和FDA-HCFA机构间协议
1995年9月，美国医疗财务管理局（现称为CMS）发布了最终规则，并与FDA就研究性器械的报销分类签订了“机构间协议”（IA）。60联邦公报（FR）48417（1995年9月19日）。该条例规定，某些经FDA批准的IDE器械（以及与这些器械相关的某些服务）可能包含在医疗保险制度之下，并规定了FDA协助CMS 鉴定此类器械的过程。基于器械呈现给患者的风险水平，FDA将把获有FDA批准IDE的器械分配为下列两类之一：实验/研究（A 类）器械或非实验/研究（B 类）器械。IA 提出了CMS和FDA共同商定的标准，FDA将使用这些标准对器械进行分类。该分类将被CMS用于确定项目和服务是否符合根据《社会保障法》第1862（a）（1）（A）节所规定的医疗保险范围（“合理和必要”条款）。也就是说，为了有资格包含在在医疗保险范围内（例如：获得福利类别确定），该器械对于疾病或外伤的诊断或治疗，或者改善身体畸形成员的功能而言，必须是合理且必要的。

根据1995年CMS最终规则，A类器械是被认为属于尚未确定为“绝对危险”器械类型的III级器械。即最初的安全性和有效性问题尚未解决，FDA不确定这种器械是否安全有效。IA包含两个子类别，这两个子类别规定的标准表明：给定的器械符合这一标准，并且应该被归为A类：未经上市前许可（PMA）过程批准用于任何适应症进行市场应用的器械，以及可能是B类，但已经进行了重大修改，用于一种新的适应症或用途的器械。在合法销售的器械上添加药物可作为重大修改的一个示例。
根据1995年CMS最终规则，B类器械是被认为属于I类或II类的器械，或是属于III类中增量风险是考虑中主要风险的器械。即该器械类型的安全性和有效性的潜在问题已经得到解决，或者已知该器械类型可能是安全有效的，因为例如其他制造商已经获得了该器械类型的FDA批准。IA确定了研究性器械的六个子类，这些器械类型的安全性和有效性的潜在问题已经解决，因此应归为B类。在IA下，B类器械包括正在研究中，以通过510（k）工艺证明与上市前通知已获批准的器械（合法销售的器械）实质等同的器械或相当于PMA批准器械的器械。B类还包括以下情况，即已知器械类型可能安全有效，因为例如，其他制造商已经获得了该器械类型的FDA批准。A类和B类器械的几个例子可以在本文件的下文中找到。
重要的是，CMS和FDA都认同器械分类经验可能需要修改机构间协定。

42 CFR 405 子部分 B2013修正案
2013年，CMS在联邦公报（FR），78 FR 74230，74809（2013年12月10日）中发布了一份最终规则，其中包括对A类和B类的定义的修改及其他方面事宜。可在42 CFR 405.201美国联邦法规（CFR）中找到这些定义：
A 类（实验性）
42 CFR 405.201(b)：“尚未建立器械类型的“绝对风险”的器械（即最初的安全性和有效性问题尚未解决），FDA不确定器械类型是否安全有效。
B 类（非实验性/研究性）
42 CFR 405.201(b)：“...对于该器械而言，增加风险是考虑中的主要风险的器械（即，该器械类型的安全性和有效性的初始问题已得到解决），或已知该器械类型可能是安全和有效的，因为，例如，其他制造商已经获得该器械类型的FDA售前许可或上市前许可。”
CMS使用FDA的分类确定来评估IDE器械是否能够获得医疗保险。如果CMS（或其指定实体）在提交第一个相关索赔之前确定满足42 CFR 405.212中的医疗保险覆盖范围IDE研究标准，则医疗保险可能支付FDA批准的B类（非实验性/研究性）IDE研究中配备的研究器械和常规护理项目和服务。
如果CMS（或其指定实体）确定满足42 CFR 405.212中的医疗保险覆盖范围IDE研究标准，则医疗保险可能只涵盖FDA批准的A类（实验性）IDE研究中提供的常规护理项目和服务，但不包括器械本身。
换句话说，医疗保险不能涵盖FDA已将其归为为A类（实验性）研究的器械费用。
修改原FDA政策的原因
在IA签署后的二十多年以来，FDA已经认可了很多IDE，这些IDE很难纳入IA中确定的八个子类别中的任何一个。
2013年，FDA发布了题为“早期可行性医疗器械临床研究（包括人类首次（FIH）研究）的试验用器械豁免（IDE）”的最终指南。本文件为开发和审查重大风险器械的早期可行性研究（EFS）的IDE应用提供了指导。EFS是指规模很小的可行性研究，考虑到可能不是最终设计的器械的早期临床评估。它们旨在提供原理验证和初步临床研究数据。另一方面，传统的可行性研究是通过器械设计来完成的，该器械设计是最终的或接近最终的，且通常用于获取可用于通知关键研究设计的初步安全性和有效性信息。它们通常比EFS大。通用术语“可行性研究”可以指EFS或传统的可行性研究。关键研究是旨在收集某一器械用于指定的预期用途的安全性和有效性的明确证据的临床研究，其受试者数量在统计学上通常是合理的。关于报销分类的原FDA的政策并没有充分阐明与某些可行性研究相关的分类标准，特别是对那些类似于被批准的器械，但是进行了修改、会引起新的重大安全问题的器械。由于这一原因以及上述引用的指导文件公布后的EFS提交的最近增加，FDA决定授权对这些分类标准进行额外澄清。需特别注意的是，CMS类别的命名是基于本文件中所描述的标准进行的，与研究类型无关。
除上述考虑之外，还有另外一些情况，即有足够的数据解决最初的安全性和有效性问题（例如可行性研究的数据变得可用），因此，应当将器械类别由A类转为B类以进行相同器械的后续研究。这些情况下，以前被归类为实验性的器械现在可以被认为是非实验性/非研究性的。然而，在批准对同一器械进行后续研究时，IA并没有描述将分类从A类更改为 B 类的途径。为了对机制进行概述以便在收集新数据时重审IDE器械的分类，正在对关于IDE器械的CMS分类的原FDA政策进行修改。
最后，在其对法规（42 CFR 405子部分 B）的修改中，于2015年1月1日生效，CMS增加了关于IDE研究覆盖范围的标准，并从当地医疗保险行政承包商（MAC）对 IDE研究的审查和批准转为对IDE研究的集中审查和批准。向集中式IDE审查的转换进一步加强了CMS和FDA重新审视FDA用来对IDE器械进行分类的政策的需求。CMS和FDA认识到有必要修改他们对IDE器械分类的共识，以确保器械不会由于不适当的报销分类确定而被排除在报销之外。FDA和CMS并没有修定其1995 IA，而是于2015年12月2日签署了谅解备忘录。该备忘录于2016年6月2日生效。本指南中的政策和框架将代表本机构对最终指导文件出版分类的当前见解。
三、FDA 对医疗保险范围类别A和B的解释
在收到IDE申请后，FDA将确定申办方是否提供了足够的信息支持临床研究的启动。如果FDA确定申办方已提供了足够的数据来支持启动人类临床研究、没有受试者保护顾虑阻碍调查的启动，且利益风险特征足以充分证明入选的合理性，则IDE申请“获批准”或“有条件获批准”。
FDA打算使用下述标准在IDE获得批准或获得条件批准时将器械分配给CMSA类或B类。请参阅附录A，了解决策过程的流程图。
A类：试验性
42 CFR 405.201(b)：“尚未建立该器械类型的“绝对风险”的器械（即最初的安全性和有效性问题尚未解决），FDA不确定器械类型是否安全有效。如果满足以下一个或多个标准，则FDA将把该器械归于 A类：
· 所提议的器械或类似器械没有获得任何PMA批准、510（k）许可或重新申请，，且拟议器械的非临床和/或临床数据不能解决初始的安全性和有效性问题。
· 与合法销售的器械相比，所提议的器械具有不同的特性；与市售器械有关的信息不能解决所拟议的器械的安全性和有效性的初始问题。关于所提议的装置的非临床和/或临床数据也不能解决这些问题。
· 所提议的器械用于新的适应症或新的预期用途进行研究，提议或类似器械中与之前的适应症相关的信息不能解决初始的安全性和有效性问题。相对于新的适应症或预期用途，所提议的装置上可用的非临床和/或临床数据也不能解决这些问题。
B类：非实验性/研究性
42 CFR 405.201(b)：“...对于该器械来说，增加风险是考虑中的主要风险的器械（即，该器械类型的安全性和有效性的初始问题已得到解决），或已知器械类型可以是安全和有效的，因为，例如，其他制造商已经获得该器械类型的FDA售前许可或上市前许可。”
如果满足以下一个或多个标准，则FDA将该器械归于 B类：
· 提议的器械或类似器械没有获得任何PMA批准，510（k）许可或重新申请；然而，所提出的器械或类似器械的可用临床数据（例如可行性研究数据）和/或非临床数据解决了有关安全性和有效性的初始问题。
· 与合法销售的器械相比，所提议的器械具有相似的特性；并且与市售器械有关的信息能解决所题议的器械的安全性和有效性的初始问题。所提议器械上的其他非临床和/或临床数据可能与借用
信息一起使用来解决这些问题。
· 所提议的器械用于新的适应症或新的预期用途进行研究；然而，所提器械或类似器械中与先前的适应症相关的信息解决了安全性和有效性的初始问题。拟议器械上的其他非临床和/或临床数据可能与借用信息一起使用来解决这些问题。
四、从A类更改为B类时的注意事项
正如本文前面提到的那样，有些情况下非临床和/或临床评估提供了足够的数据来解决安全性和有效性的初始问题，因此，应当将相同器械的后续研究从A类改为B类。例如，如果一项已完成的研究（其中的器械被指定为A类）产生了能够解决安全性和有效性的初始问题的临床数据，则此时进行分类转换是合理的。在这种情况下，该器械可以在随后的研究中被指定为B类。
另一种可能需要更改类别的情况是，IDE 研究获得分阶段批准或有条件获得分阶段批准。
在分阶段的批准中，FDA可以准予预期研究组的一部分批准或有条件批准IDE，使得某些未解决的问题可以在加入该组时同时得到解答。一旦将包含必要附加信息的IDE补充材料提交给FDA并认为可接受，则将允许申办方扩大研究包含范围。某些情况下，临床研究初期的目的是解决安全性和有效性的初始问题。这种情况下，该器械将在初始阶段被指定为A类。如果在研究的初始阶段收集足够的数据，以使安全性和有效性初始问题得到解决，且申办方已经被授予扩大范围，则扩展研究中的器械类别可以从A类更改为 B 类。
FDA将评估是否有足够的数据来解决安全性和有效性的初始问题，并将对研究批准（用于新研究）、研究扩展（用于分阶段研究）或改变分类请求提交材料作出决定。应提交改变类别的请求作为IDE补充材料。分类决定将包含在给申办方颁发的的IDE批准函或者是针对类别变更请求发给申办方的回复中。
五、示例
A类：实验性
下面的列表提供了适合确定为A类的几个示例，但并不代表器械何时应被分类为A类的详尽列表。
· 器械是完全新颖的，之前没有人类使用或只有限制性的人类使用，并存在安全性和有效性初始问题。有足够的非临床信息来支持启动早期的可行性研究，该可行性研究将提供数据报告潜在的器械设计或程序改进。
· 将药物添加到以前批准或许可的器械中。虽然有关先前批准或许可的器械的大量信息是已知的，但添加药物导致安全性和有效性的初始问题尚未解决。
· 正在对已批准或许可的器械进行用于新的预期用途或适应症的研究，其中器械用于其他解剖位置。该器械的技术与最初批准的相同；然而，该器械是否可以安全地放置在新的解剖位置以及该器械在新的解剖位置是否仍有效不能确定。因此，相对于新的预期用途或适应症来说，没有足够的数据来解决安全性和有效性的初始问题。
· 安全性的初始问题已经在提交非临床和/或临床数据时得到解答。没有足够的证据来解决有效性相关的初始问题；但是，利益风险特征支持启动关键性研究。
B类：非实验性/研究性
下面的列表提供了适合确定为 B 类的示例，但并不代表器械何时应被分类为B类的详尽列表。
· 已批准器械的插入系统已经过修改，以提高临床医生的使用便利性。非临床试验数据解决了与这一变化有关的安全性和有效性初始问题；然而，由于非临床测试环境和临床环境之间的固有差异，需要关于装置性能的确认临床信息。（非临床数据和效益风险评估支持启动小型可行性研究来解决这一增量风险，并报告最终的器械设计。）
· 已从非临床试验和可行性研究的临床结果中收集到足够的数据，因此安全性和有效性的初始问题已得到解决。将启动一项关键性研究，为器械的安全性和有效性提供支持未来市场营销应用的主要临床证据。
· 一系列器械型号将被纳入临床研究，但是解决安全性和有效性的初始问题的数据只来自于这些器械型号的一小部分。预计来自其他型号的数据也将解决最初的问题；因此，这项研究将会分阶段进行。在这种情况下，研究将从最初批准的器械型号开始，同时在其余器械型号上收集额外的支持性信息。由于安全性和有效性的初始问题已经在初始阶段得到解决，并且将在扩展研究之前对其他器械型号的初始问题进行，因此初始阶段和扩展研究中的器械都将被指定为B类。
· 将研究一种新器械，对于该适应症来说，来自用于相同或相似适应症的同一类型的其他相似器械的大量安全性和有效性数据已经存在。。已经提供的非临床测试数据可以回答关于与该适应症相关的预期装置性能的初始问题。由于安全性和有效性的初始问题已经解决，因此评估这种新器械的关键研究将指定为B类。
· 已对已批准的器械进行了修改，以改进其性能。从以前版本的器械中可获得的非临床和临床数据和对改进器械的附加测试解决了安全性和有效性的初始问题。该项研究的目的是收集与改进器械的器械性能相关的进一步数据。
· 新器械型号将会添加至已批准器械的产品矩阵中。安全性和有效性初始问题已根据已批准器械的经验得到解决，而且已广泛了解新的器械型号的性能。将对新器械型号进行研究以便收集与这些型号相关的安全性和有效性统计信息。
· 经批准的器械将在新的患者群体中进行评估。在以前患者群体中使用的非临床和临床数据为新患者群体解决了安全性和有效性的初始问题。即将进行的新的研究将为新的患者人群提供有关器械性能的进一步数据。
· 已批准的器械用于新的适应症进行评估。已批准的器械上存在另一种相似适应症的数据，并且提供了非临床数据，因此与新适应症相关的安全性和有效性初始问题得到解决。即将进行的新研究将为这一器械性能新指标提供进一步的数据。
· 将对新器械的某一适应症进行研究,尚无其他类似类型的器械。然而，所提供的非临床测试数据是可靠的，且解决了安全性和有效性的初始问题。即将进行的研究将为这一适应症提供有关器械性能的进一步数据。
由 A 类更改为 B 类
如果该器械以前被划分为A类，但后来该器械的安全性和有效性的初始问题已得到解决，则宜将其由A类更改为B类。下表中列出了部分宜将器械由类型由A类更改为B类的示例，但这并不代表宜将器械由A类更改为B类的详尽列表。
· 使用新的插入程序放置已批准或已认可器械，对于新插入操作，存在尚未解决的安全性和有效性的初始问题。在这种情况下，在更大的临床研究的研究背景下，这些安全性和有效性问题只需有限数量的受试者就可以在很短时间内得到解决。因此，该装置将在第一阶段分期临床研究中评为A类。如果最初的安全和有效性问题得到解决，且继续进行研究，则该器械可能会重新划分为B类。
· 已从非临床测试、美国早期可行性研究，以及一项非美国小型临床研究中收集足够的数据，从而解决了安全性和有效性的初始问题。由于需要提供额外数据支持对关键性研究设计的报告，因此需要启动一项传统可行性研究。虽然EFS最初被划分为A类，但已收集了上述的足够数据，则可以支持将传统可行性研究更改为B类。
· 器械正在一项临床研究中的进行评估，并已将其划分为A类。在进行该项研究时，可比较产品的临床研究结果可用于解决该器械的安全性和有效性的初始问题。这一信息将用于在正在进行的临床研究中评估的器械由A类到B类的变更。
六、结语
食品药品监督管理局根据现有数据是否证明了安全性和有效性的初始问题已得到解决来对IDE器械进行分类。本指导文件描述了用于帮助确定研究器械的适当类别的划分标准。本指导文件还描述了适合将器械由A类划分为B类的情况。CMS将IDE器械的分类作为其确定器械是否符合《社会保障法》第1862（a）（1）（A）节（“合理和必要”条款）中的医疗保险范围要求的一部分。IDE器械分类只是用于确定CMS范围的一部分信息。请参阅网站“与研究器械豁免（IDE）相关的医疗保险范围”，获得关于请求覆盖范围方面的指导和联系信息。
七、附录 A：类别决策流程图
[image: image1.png]



Y





Y





Y





Y





Y





N





N





N





N





B类





B类





A类





*S/E= 安全性和有效性





增加非临床和/或与拟议器械相关的临床数据后，是否解决了S/E*的初始问题？





与销售器械有关的信息是否解决了S/E*的初始问题？





与合法销售的器械相比，所提议设备是否具有不同的特性、新的适应症或新的预期用途？





B类





A类





所提议器械的非临床和/或临床数据是否解决了“S/E”的初始问题？





所提议器械或与提议设备相类似的设备是合法销售的吗？





开始








� FDA/HCFA关于调查性器械报销分类的机构间协定的实施、附件A 机构间协议、附件B 研究性设备分类标准和附件C 列表＃D95-2（IDE指南备忘录＃95-2，1995年9月15日）。


� “机构间协定”是于1995年作为最终规则的附录发布的。FR指出：“因在分类过程中已获得经验，因此可以修改本附录。”48419的60FR。





3 42 CFR 405.211(b)


� 42 CFR 405.211(a)


� 有关如何制定 IDE 决策的更多信息，请参阅 FDA 指导性文件“FDA 对研究设备豁免临床调查的决定”。


� 就本指南草案而言，“杠杆”一词是指合法销售的设备的数据与拟议的设备相关，被确定为有效的科学证据，并可用于帮助解决有关安全性和有效性的初步问题。


� 见“食品和药物管理局试验用器械豁免临床研究的决定。”





7

