“21世纪治愈法案”（治愈法）于2016年12月13日签署成为法律，对“联邦食品、药品和化妆品法案”中的数个章节进行了修订。本指南是在“治愈法”颁布之前制定和发布的，本指南的某些章节可能不再是现行版的结果。FDA正在评估如何修订本指南以代表我们当前对该主题的看法，欲了解更多信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

行业及FDA工作人员指南

共识标准认可的常见
问题

文件发布日期：2007年9月17日

本文件取代了“共识标准认可的常见问题；行业及FDA工作人员指南”（2002年7月22日发布）

有关本文件的问题，请联系Carol Herman，carol.herman@fda.hhs.gov 或240-276-0556。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

标准管理人员

科学与工程实验室办公室

前言

公共评论

为便于本机构收集评论和建议，书面评论和建议可以随时提交至食品药品监督管理局，人力资源和管理服务办公室，管理系统和政策司，案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。提交评论时请参考本指导性文件的确切标题。再次进行文件修订或更新之前，本机构可能不会针对评论采取行动。

其他副本

其他副本可从互联网获得http://www.fda.gov/cdrh/osel/guidance/109.pdf，您还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求以接收本指南的电子副本，或向240-276-3151发送传真请求以接收副本。请使用文件编号109来注明您所要求获得的指南。

目录

简介	1

负担最小化方法	1

常见问题	2

符合性声明	2

变更	4

不符合标准/虚假声明	5

检查/审计	6

标准认可过程	6

产品提交/批准	10

第三方证书	11

行业及FDA工作人员指南

共识标准认可的常见问题

本指南代表FDA目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

# 简介

该指导性文件是FDA对实施“食品、药品和化妆品法案”（法案）第514（c）节的常见问题解答，以解决FDA共识标准认可的问题，以满足某些监管要求。根据向本机构提出的新问题的出现、FDA对标准认可的数量增加、行业对标准的使用增长等，该指南会定期更新。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了该机构目前关于该主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

最小负担手段原则

我们认为，我们应该考虑在医疗器械监管的所有领域中的最小负担手段原则。本指南反映了我们对相关科学和法律要求的仔细审查，我们认为这是对于您遵守这些要求的最小负担手段原则。但是，如果您认为有一种替代方法可以减小负担，请与我们联系，以便我们考虑您的观点。您可以将您的书面评论发送到本指南序言中列出的联系人或CDRH监察专员。有关CDRH监察专员的综合信息，包括与他联系的方式，可从互联网获得http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

# 常见问答

## 符合性声明

- “符合性声明”应包含哪些具体资料？

根据“共识标准的认可和使用”标题为“共识标准的使用程序”的指南中，列出了声明中应包括的要素。如果您提交了符合性声明，应：

- 确定已符合的适用的认可的共识标准

- 对于每项共识标准，确定其满足的所有要求，以下所述的不适用要求或偏差除外

- 对于每项共识标准，确定该标准可能适用于正在审查的器械申请的任何方式，例如，选择性地确定执行哪一系列的试验

- 对于每项共识标准，确定其不适用于该器械的任何要求

- 详细说明所应用的每项适用标准与国际标准（需满足美国基础设施公约，如国际电气规范（ANSI / NFPA 70））之间的任何偏差

- 详细说明试验器械和将要上市的器械之间存在什么差异（如有），并证明在这些有差异的方面进行使用的试验结果

- 提供每个实验室或认证机构的名称和地址，这些实验室或认证机构参与确定该器械符合其适用的共识标准，如果采用了试验实验室或认证机构，应说明这些组织的资格认证情况

针对上市前通知申请的这些要素，应参考510（k）的标准数据表（FDA Form #3654，形式批准OMB＃0910-0120）。

- 如何知道FDA是否认为某项标准适用于我的器械？

当某人考虑进行标准符合性的声明时，他/她应该检查在FDA网站上公示的补充信息表（SIS），http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。每项认可的标准都附有SIS，这是数据表，其中规定了以下内容：

- 说明从何处可以获得标准

- 对标准的认可程度

- 该认可所影响的器械或器械类别的列表

- 与行业标准以及在上市前审查和上市后程序中使用的其他相关信息

- 如果我的器械没有在特定标准的补充信息表中列出，但我认为该标准仍然适用，是否仍可以提交符合性声明？

是的。指导性文件“共识标准的认可和使用”认为制造商可以这样做，并指出器械评估办公室将确定所符合的标准是否满足对该器械的特定监管要求。为了进行适当的评估，制造商应该证明为什么该标准适用于所讨论的器械。

- FDA会在什么情况下要求在符合性声明中提交数据？

当监管提交中包括符合FDA认可的共识标准的声明，并且该符合性声明是适当的，审评员应考虑该器械在标准所涉及各方面的文件资料是可接受的。（然而，如果标准仅仅说明了试验方法，而不涉及性能限值和/或可接受标准，则审评员会期望看到试验结果。）可能有些罕见的情况，审评员会特别关注审查的器械性能在特定方面是否充分满足一项认可的共识标准。（见下文“共识标准的局限性”）。在这种情况下，审评员应咨询其直属上级负责人，如果负责人同意，评审员应从上市前申请的提交者那里索取更多信息。

- 我是否可以根据组件制造商提供的部分或全部数据进行符合性声明？我必须提交什么？我的文件中必须要保留什么？

FDA将提供符合性声明的责任置于申请的提交者。符合性声明可以基于部件制造商提供的数据或信息，但提交者有责任确保信息的准确性。质量体系（QS）规章中规定了制造商必须具备的某些控制措施，包括采购、供应商审计和对部件质量的控制。成品器械的制造商可以依赖于来自供应商（包括部件供应商）的证书，在某些情况下可以不进行来料试验；但是，成品器械制造商应定期确保证书的可靠性，例如，通过审计、试验等。此外，QS规章要求成品器械应符合所有的放行标准，并保留部件验收和试验的适当记录（21 CFR 820.80）。

- 过去的经验表明，声明符合一项试验方法的标准，例如国际标准化组织（ISO）109931-1并不总是足够的，FDA已经要求对符合性进行总结，这是否会继续呢？

是的。在标准符合试验方法的情况下，往往仍然需要试验数据。对于ISO 10933-1的具体情况，制造商需要从标准中列明所选择的特定系列试验，并且很可能需要提供实际试验结果的总结，因为这些标准并不包括合格/不合格标准。

- 如果某人声明一种器械符合认可标准，关于所声明的标准必须提交哪些数据和资料？

如果制造商提交了对于认可标准的符合性声明，则声明本身需要提供此人声明符合标准的识别信息。该声明将是可接受的，以代替标准所涉及的任何资料和/或数据。例如，如果认可的标准是试验标准，且某人声明符合标准，则试验方案本身就不需要提交。然而，FDA可能会要求提交试验结果以进行评估。如果有与该器械相关的FDA指南，则可详细说明应提交的试验数据。

## 变更

- 一旦某项标准获得认可，对于其修订是否会自动获得认可？

不会获得自动认可。器械和放射卫生中心（CDRH）的标准工作组（STG）会积极评估新标准以及现有标准的修订对上市前审查程序的影响，并酌情建议对其进行认可。由于新标准或修订标准被FDA认可，这些标准将会发布在联邦公报上，并在CDRH网站上列出。FDA已从认可标准的清单中撤销的废止标准不得用于其后的符合性声明。此外，FDA已经在网站http://www.fda.gov/cdrh/osel/guidance/321.html 上公布了 “CDRH确定候选共识标准认可的标准操作程序” 的文件，以解释本机构用于确定标准认可的程序。

- 已认可标准的变更是否会影响我以前许可或批准的产品？

不会。已认可标准的变更不会追溯影响某个产品的许可或批准状态。

- 如果我对产品进行了变更，该变更不需要提交新的资料，但现在我的符合性声明已经不再完全准确，会怎样？ 我该怎么办？

假设该标准仍然适用，制造商应该用文件资料证明该变更不会影响器械的安全性和有效性，并需符合现行的有关上市前提交变更的指导性文件，例如“对于现有器械的变更，决定何时提交510（k）” http://www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.html。制造商应保留关于变更的记录及其不需要上市前提交的理由，并向FDA调查员提供此类记录，以便其根据要求进行审查。

- 我以前声明了符合标准，现在想要对器械进行变更。但同时，该标准已经修订，且FDA已认可该修订。我是否必须遵守已修订标准的所有部分？

这取决于该变更对器械的安全性和有效性的影响。如果该器械的变更不会对安全性和有效性产生重大影响，则制造商应按照质量体系规章来保存变更和试验的记录，并在上述第#10条所述的检查期间，根据要求将其提供给FDA调查员。如果该变更会严重影响安全性和有效性，则通常需要进行新的上市前提交，并且，如果制造商决定提交，则需要新的符合性声明，新的符合性声明是针对FDA所认可的修订。与原始的符合性声明一样，可以无需符合修订标准的所有部分，但符合性声明应详细说明器械不符合修订标准的哪些部分，并对偏差做出解释。

## 不符合标准/虚假声明

- 故意提交虚假的符合性声明有什么后果？ 或是无意中提交了虚假的符合性声明又将如何？

故意提交虚假声明是该法案第301（x）条（21 USC 331（x））明令禁止的行为，违反了美国法典第18章第1001条（18 U.S.C 1001），会使某人受到刑事制裁。而且，有意或无意地提交虚假报告，包括用于获得器械许可或批准的符合性声明，是该法案（21 U.S.C 331（q））第301（q）条所禁止的行为，会使某人受到禁令、民事罚款和可能的刑事制裁。FDA将评估其意图证据并确定刑事制裁是否适当的其他因素。

## 检查/审计

- 在检查期间，FDA现在是否会对支持符合性声明的数据/信息进行常规审计？

FDA会继续评估如何最有效地确保符合性声明的可靠性，检查期间对数据和信息的审计是实现此目的的一种方式。

## 标准认可过程

- 在提交前会议中是否应讨论标准的符合性和适用性？

是的。申办方应在与FDA召开的任何提交前会议上讨论其使用标准的计划，以及与其产品相关标准的具体问题。

- 制造商或申办方是否有权利声明，未列入补充信息表的新器械或技术对认可标准的部分符合性？

是的，亦参见上述第#14条。

- 在最终批准之前标准是否会被认可？

通常，只有在标准制定机构的批准/发布书面程序完成后，标准才能获得认可。根据产品的具体标准，CDRH将认可最终国际标准草案（FDIS）文件，然后在随后的认可中重新确认最终标准。

- 如何在下一期联邦公报发布前获得关于已认可的新标准的信息？

认可的标准发布于联邦公报上，一旦联邦公报的通告即将公示（通常在发布前两天），FDA对认可标准的决定即会发布在CDRH网站上。

- 哪些组织可以制定FDA认可的共识标准？

FDA认可的标准将由遵循以下程序的组织制定：标准制定是透明的（即向公众监督开放），参与各方是平衡的，纳入了申诉程序，标准与任何FDA执行的法律法规或政策均不冲突，以及标准在国家标准或国际标准范围内。例如，国际电工委员会（IEC）和ISO标准通常符合这些准则，由美国国家标准协会（ANSI）认可的标准制定组织所制定的标准亦是如此。

- 药典标准，例如美国药典委员会（USP），可否认为是共识标准？

诸如由USP制定的标准符合上述第＃18条中讨论的标准，因此可被认可。

- “共识标准”与“认可的共识标准”有什么区别？

“认可的共识标准”是经过FDA评估和认可的用于满足监管要求，且FDA已经在联邦公报上发布通告的共识标准。“共识标准”是由私营部门的标准组织采用共识程序制定的标准。

- 国家和国际共识标准的范围是否限于美国制定的标准和ISO / IEC，是否也会考虑其他国家的国家标准？

其他国家的国家标准可以酌情考虑。申办方应在任何提交前会议上与FDA讨论其使用另一国家的国家标准的计划以及任何其他有关标准的问题。

- FDA认可的标准程序与世界上其他地区的标准使用之间有什么关系？

FDA对共识标准的使用是自愿的；即，是针对器械提交中的一些安全性和有效性问题（或510（k）情况下的实质等同性）的替代程序。因此，其类似于在欧盟监管计划中对共识标准的使用，其中遵循标准是满足“基本要求”的可选方法。FDA的标准认可程序促进了一致性目标，因为互认往往是依靠不同的国家基于相同的国际标准（如适用）来批准他们的产品。

- 标准中引用的参考标准是否会被自动认可？

否。规范性标准是认可标准中引用的一个标准，仅当该参考（规范性）标准在FDA认可的标准范围内，FDA才认可。这些标准不会自动认定为独立的实体。

规范性参考标准的相关信息应在认可的标准中使用。规范性参考标准通常不会参考整个标准；而是规范性参考标准通常仅局限于某项或某些特定的条款。对参考标准的规范性应提供该参考标准限定或适用范围的信息。

- 制造商是否仍可依赖FDA指导性文件中尚未通过联邦公报进行官方认可的标准？当某项标准获得认可而并未在指导性文件中提及时，应用哪一个？

当在FDA指导性文件中引用了标准时，代表了FDA目前对于该标准（无论是否被认可）用于解决问题的适用性思考，遵循这些建议是提交者对于已确定问题的一种解决方式。然而，申请人可以自由地使用其他方法，包括其他标准（无论是否被认可）来解决问题。因此，制造商可以依靠FDA指导性文件中尚未通过联邦公报进行官方认可的标准。提交者还可以依赖指导性文件中没有提及的认可标准，如果提交者认定该认可标准是解决本机构所确定的问题的适当方式。

- 在什么情况下FDA会撤销对标准的认可？

在两种主要的情况下，FDA可能会撤销对标准的认可。第一种情况发生在FDA对一项标准认可前，标准制定组织发布了新版标准。如果FDA决定认可新版本，则旧版本通常会从CDRH网站官方认可的标准列表中删除，而添加新版本，该变更将记录在联邦公报发布的通告中。如果旧版本被删除，则将不再接受旧版本的符合性声明。然而，根据具体情况，FDA可能会提供过渡期，在此期间对该标准的旧版本和新版本均可进行认可，过渡期将列入补充资料表。

第二种情况发生在FDA确定该认可标准“对满足有关器械的要求不再适合”时。（该法案第514（c）（2）条）。考虑到FDA参与认可标准的制定并在标准认可前进行的独立审查，这种情况将非常罕见；然而，在这种情况下，联邦公报将发布通告，撤销FDA的认可。

- 如果发现器械具有实质等同性，而该器械获得许可的认可标准随后从认可标准的清单中撤销，会对许可产生什么影响？

获得许可的器械仍可合法上市，且仍具有比较器械的资格。在上市前通知提交中引用该比较器械的任何新器械，若对不再在认可清单中的标准进行符合性声明，将没有监管方面的获益。FDA很可能建议，较此前进行符合性声明的前认可标准所支持的器械而言，需提交更多的支持性数据和资料。

- FDA多久会更新其认可标准的清单？

如1998年2月25日的联邦公报通告（63FR 9531）所述，FDA在联邦公报上至少每年一次（或更多次，如需要）发布修订的认可标准清单。

- 相关方（制造商、公众或同业公会）如何请求对标准的认可？

任何相关方均可请求对标准的认可。根据1998年2月25日联邦公报（63 FR 9531）的规定，拟认可的标准应至少包含以下信息：

- 标准名称

- 任何参考编号及日期

- 国家或国际认可标准的制定机构名称和地址

- 常规应用符合性声明的拟议器械清单

- 符合性声明所针对的器械的试验或性能或其他特性的简要识别。

该建议应提交至：

Carol L. Herman

主任，标准管理人员 （HFZ-84）

科学与工程实验室办公室

器械和放射卫生中心 2098

Gaither Road Rockville, MD 20850

- FDA将通过什么程序来认可标准？

该程序的概述请参见FDA网站，标题为“CDRH确定候选共识标准认可的标准操作程序”的指导性文件http://www.fda.gov/cdrh/osel/guidance/616.html。

- 制造商能否声明仅符合标准的一部分？

是的，但仅限于FDA认可标准的部分和仅适用于审查器械的那些部分。

- FDA是否会希望部分地认可某项标准？

是的。目前的标准清单包含了一些标准的部分认可。此外，FDA网站上的补充信息表也标识了这些标准的部分认可。

## 产品提交/批准

- 缺乏 FDA认可的标准是否会使批准延迟？

缺乏可应用于器械的认可标准并不意味着审查时间会比当前的程序更长，其他一切都相同（例如，进入的提交数量或分配的工作人员数量相同）。然而，FDA认为在审查过程中使用的标准可以使审查更为有效。

- FDA在提交文件中是否要求标准（或其中一部分）的副本？ 如果是这样，这些副本是否必须从一些官方来源获得？

否。本机构的审评员可以通过电子方式查阅所有认可的标准，不会要求提交者提供标准的副本。

- FDA是否会继续要求提供符合尚未被认可的标准的资料，例如ISO 13485？

是的，如果在提交中引用这些标准以符合法规要求。

- FDA在产品许可或批准中允许使用的标准，而随后发现该标准不合适或不可靠的情况，能否举例说明？ 在这种情况下，产品的许可或批准会怎样呢？

FDA不知道关于这种情况的任何示例。获得许可或批准的产品将根据具体情况进行评估，以确定是否需要采取行动。

## 第三方证书

- 第三方证书是否可接受？ 如果是的，则是否必须从FDA批准的机构中获得此类证书且该批准是否必须专门针对该器械？

FDA只接受上市前通知或申请的提交者提供的符合性声明。第三方的符合性声明或证书可以提供给提交者，但提交者有责任对本机构声明符合性。作为质量体系规章中确认要求的一部分，提交者需负责评估第三方证书的可靠性。

- 对于试验实验室或认证机构，有什么合适的认证？

虽然FDA不要求试验实验室或认证机构有任何特殊的认证，但可以通过认证机构使用适用的ISO / IEC指南进行资格认定。

- 如果FDA认可了一项标准，我的器械是否必须符合该标准？

否。任何共识标准的使用，无论其是否被认可，均是申请人在提交给FDA进行评估的器械申请中自愿的部分。

更新于2007年9月17日