
[image: image1.jpg]Al

Center for Devices and
Radiological Health.



行业和FDA人员指南
牙科用固化机-上市前通告[510（k）]提交资料
文件发行日期：2006年3月27日
关于本文件的问题，请联系OSEL的Robert J. Landry，（电话301-827-4687或电子邮箱Robert.Landry@fda.hhs.gov）或ODE的Michael Adjodha（电话240-276-3700 或电子邮箱Michael.Adjodha@fda.hhs.gov）。

美国卫生与公众服务部
食品药品监督管理局
器械与放射健康中心
物理学分部
科学与工程实验室办公室
和
牙科器械科
综合医院麻醉科
感染控制和牙科器械
器械评估办公室
前言
公众评论
贵公司可以随时将对机构的书面评论和建议提交至文档管理部，食品药品监督管理局，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852，供部门审议。

当提交评论时，请参见本指导性文件的确切标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。
其他副本
从网络上可获得其他副本：http://www.fda.gov/cdrh/ODE/guidance/1591.html或通过传真机接收本文件，用按键电话呼叫CDRH资源索取自动回传系统800-899-0381 或 301-827-0111。按1进入系统。在第二个语音提示时，按1指定文件。输入文件编号（1591），以井号键结束。按照剩余的语音提示完成贵公司的请求。
目录

11.
前言


12.
最小负担方法


23.
背景


24.
简化510（k）提交资料的内容和格式


55.
适用范围


56.
器械说明


77.
健康风险


88.
性能规格


99.
电气安全性和电磁兼容性


910.
感染控制程序


1011.
标签




行业和FDA人员指南

牙科用固化机-上市前通告[510（k）]提交资料
本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司无法确定适当的FDA工作人员，请致电本指南标题页上列出的相应电话号码。
1. 前言
FDA制定本指导性文件旨在帮助行业准备牙科用固化机的上市前通告提交资料，牙科用固化机可通过透光棒（21 CFR 872.6070）用于聚合（凝固）树脂的牙齿点隙裂沟封闭剂或修复材料  。
2. 最小负担方法
本指导性文件中指出的问题代表那些我们认为在贵公司的器械可以上市前应该处理的问题。在制定本指南时，我们仔细考虑了机构决策时的相关法规标准。我们也考虑了在贵公司尝试遵守指导和解决我们指出的问题时可能产生的负担。我们相信我们考虑了最小负担的方法来解决指导性文件中提出的问题。然而，如果贵公司相信有负担更小的方法可以解决问题，那么贵公司应该遵守“解决最小负担问题的建议方法”文件中概述的程序。在我们中心的网页可找到该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非参考具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用术语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

3. 背景
想要上市这类器械的制造商应该遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（下文称法案）的一般控制，包括21 CFR 807子部分E中描述的上市前通告要求，并在器械上市前从FDA获得实质等同性测定。（另见21 CFR 807.81 和 807.87）。
本指导性文件指出牙科用固化机的分类法规和产品代码（参考第5节适用范围）。此外，本指导性文件的其他部分提供了关于帮助制造商在上市前通告（510[k]s）中解决与这些器械相关风险的其他信息。

本文件补充了关于上市前通告提交资料的具体内容要求方面的其他FDA文件。贵公司也应该参考21 CFR 807.87和FDA 器械咨询中的“如何准备一个510（k）提交资料” http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。

按照“新510（k）范例-证明上市前通告实质等同性的替代方法；最终指南，” http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html，
制造商可以提交传统的510（k）或可以选择提交简化510（k）或特殊510（k）。FDA认为简化510（k）是证明新器械实质等同性的最小负担方法，特别是当FDA已发行讨论该器械的指导性文件时。考虑对自己已获准许的器械进行某些改进的制造商可以通过提交特殊510（k）减轻监管负担。

4. 简化510（k）提交资料的内容和格式
简化510（k）提交资料必须包含21 CFR 807.87中指出的要求要素，包括为器械提供足以描述该器械、其预期用途和使用说明的建议标签。在简化510（k）中，根据21 CFR 807.87（f） 或 （g）的定义，FDA可能认为总结报告的内容是恰当的支持数据；因此，我们建议贵公司提供一个总结报告。报告应该描述在器械研发和测试过程中如何使用本指导性文件，且应该简要描述使用的方法或测试，我们建议贵公司也包含测试数据总结或描述应用于解决本文件中指出的风险的验收标准以及贵公司器械特有的任何其他风险。本部分提供了满足21 CFR 807.87其中一些要求所需要的信息，以及我们建议贵公司包含在简化510（k）内的一些其他事项。

封面

封面应该突出提交资料是简化510（k）并引用本指导性文件的标题。

建议标签

建议标签应该足以说明该器械的预期用途和使用说明。（关于本指导性文件所涵盖的器械类型标签中应包含的具体信息，请参考第11节标签）

总结报告

FDA建议总结报告包含：

器械描述及其预期用途

我们建议贵公司描述性能规范和包含器械的详细带标签的图纸（如适用）。（我们建议贵公司包含在本指导性文件所涵盖的器械类型的器械说明中的具体信息，请参考第6节器械说明）。贵公司也应该提交适应症附件。1
器械设计说明

我们建议贵公司包含器械设计要求的简要说明。

识别风险分析方法

我们建议贵公司简要说明贵公司使用的评估风险状况的风险分析方法以及特定器械的设计和该分析的结果。（FDA已经鉴定的通常与该器械使用相关的健康风险，请参考第7节健康风险。）

器械特征的讨论

我们建议贵公司讨论解决本指导性文件中确定的风险以及贵公司的风险分析中鉴定出的任何其他风险的器械特征。


1 推荐的格式参考 http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。
性能方面说明

我们建议贵公司简要说明使用或预计使用解决本指导性文件第9-11节指出的每种性能方面的测试方法。如果贵公司遵守建议的测试方法，贵公司可以引用该方法而不是对其描述。如果贵公司修改建议的测试方法，可以引用该方法但是应该提供足够的信息，以说明修改的本质和理由。对于每个测试，贵公司可以（1） 用清晰简明的形式简要介绍测试数据，比如表格，或者（2）描述贵公司将对贵公司的测试结果应用的验收标准。2（另见21 CFR 820.30，子部分C-质量体系法规设计控制。）
依赖标准

如果贵公司的器械设计或测试的任何部分依赖认可的标准，贵公司可以包含：

· 在器械上市前，将进行测试并符合规定的验收标准的声明，或

· 符合标准的声明。3
由于符合标准声明是基于测试结果，我们认为在贵公司完成标准描述的测试之前，贵公司无法正确提交符合标准声明。更多信息，请参考法案的514（c）（1）（B）部分和FDA指导性文件，实质等同性测定的使用标准。4
如果贵公司不清楚应该如何解决FDA鉴定的风险或贵公司风险分析中鉴定的其他风险，我们可能要求提供关于器械性能特征方面的其他信息。我们也可能要求提供评估贵公司的验收标准充分性所需的其他信息。（按照21 CFR 807.87（l），我们可能要求提供关于达到实质等同性测定所必需的任何其他信息。）


2 如果FDA基于验收标准进行实质等同性测定，则在测试对象器械引入洲际贸易之前，应该对该器械进行测验并证明该器械符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，并因此与批准的510（k）中描述的器械不同，则FDA建议提交者应用评估合理上市器械修改的标准 （21 CFR 807.81（a）（3））以确定成品器械的上市是否需要批准新的510（k）。
3 参见认可标准的符合标准声明所要求的要素（所有上市前通告[510（K）]提交资料的筛选检查表），http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html
4 http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html。
作为提交简化510（k）的替代方法，贵公司可以提交传统510（k），即提供21 CFR 807.87所需和本指南中描述的所有信息和数据的510（k）。传统510（k）应该包含贵公司所有的方法、数据、验收标准和结论。考虑对自己已经批准的器械进行某些改进的制造商应该考虑提交特殊510（k）。

一般而言，上面讨论适用于任何510（k）。以下是关于贵公司在准备牙科用固化机的上市前通告提交资料时应该如何应用本指导性文件的具体讨论。

5. 适用范围
本文件适用于根据以下规定分类的用于光活化树脂和牙齿漂白剂的牙科用固化机（II类，产品代码EBZ）。
21 CFR 872.6070光固化机
光固化机是可产生紫外线照射的器械，旨在通过透光棒，可聚合（凝固）树脂的牙齿点隙裂沟封闭剂或修复材料。
本指南的适用范围包括使用石英卤钨灯、发光二极管（LED）和等离子氙弧灯以及激光能源作为光源的器械。
本指南的适用范围不包括牙齿漂泊程序专用的热源或光源。其类属于21 CFR 872.6475“漂白牙齿热源”，产品代码EEG。这些器械免于本章第807部分子部分E的上市前通告程序，但受§872.9的限制。
6. 器械说明
我们建议贵公司通过第5节适用范围描述的法规编号和产品代码识别贵公司的器械，并说明以下内容：
· 操作原理（即器械如何达到其预期用途的科学依据）
· 贵公司的销售器械计划（及附件，如果有的话）。
我们建议贵公司提供显示新器械与合法上市器械相似点和不同点的信息。只要可能，最好提供并排比较；例如，使用以下所示的表格格式。我们也建议贵公司描述任何可能影响贵公司器械相对安全性和有效性的不同点。
表 1：器械和比较器械对比表格
	描述性信息
	器械
	比较器械

	预期用途- 包括具体的适应症
	
	

	
	
	

	器械设计 –即

操作模式、光源、电源和附件
	
	

	
	
	

	材料成分 –

包括该器械的患者接触部分的 

化学成分
	
	

	
	
	

	技术规格 –
	
	

	包括光强度、峰值波长、固化
	
	

	深度
	
	

	
	
	

	FDA认可标准

– 贵公司遵守的任何标准的列表，

例如，电气安全性、消防安全性、EMC、EMI、生物相容性5
	
	


7. 健康风险
在下表中，FDA已经指出了通常与本文件中讨论的牙科用固化机的使用相关的健康风险。本指导性文件提供了缓解这些已鉴定风险的建议措施，如下表所示。贵公司也应该进行风险分析以鉴定任何特定于贵公司器械的其他风险，并提交该分析的结果。如果贵公司选择使用一种替代方法解决本文件鉴定的某个特定风险或鉴定出了本文件中未包含的风险，那么贵公司应该提供足够的细节支持贵公司所使用的解决该风险的方法。


5 FDA认可标准列表，见 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

表 2. 风险和缓解措施
	鉴定的风险
	建议的缓解措施

	无效治疗
	第8节
	性能规格

	热损伤或光损伤
	第8节
	性能规格

	电击伤
	第9节
	电气安全性和电磁兼容性

	电磁干扰
	第9节
	电气安全性和电磁兼容性

	交叉污染
	第10节
	感染控制程序

	不恰当使用
	第11节
	标签


8. 性能规格
我们建议贵公司使用以下FDA认可标准或等效方法评估贵公司的牙科用固化机器械：美国国家标准/美国牙医协会（ANSI/ADA）规范第48号，可见光固化装置，2004。
此外，为证明贵公司的牙科用固化机器械与其他合法上市器械的等同性，我们建议贵公司描述：
· 显示最大光强度（mW/cm2） 的最大光输出时，距离导光管远端2 mm处的辐照度
· 光谱辐照度图距离导光管远端2 mm处显示峰值波长（nm）的最大光输出时，距离导光管远端2 mm处的光谱辐照度图
· 光源类型；即卤素、LED、等离子弧、瓦数
· 电源；即，电池或主电源
· 固化模式和安全性控制
· 对代表性树脂样品的固化深度 （mm）。
如果贵公司的牙科用固化机受电脑软件的控制，我们建议贵公司遵守以下FDA指导性文件中的建议：
· 医疗器械内软件上市前提交资料的内容指南6
· 软件确认的一般原则。7
我们建议贵公司证明贵公司的器械的使用不会对患者造成热危害。比如，贵公司可能想要证明，在最长的规定的固化时间，器械的患者接触部分不会产生热危害。
我们建议贵公司证明贵公司的器械的使用不会对患者产生光学辐射危害，当器械在任何单一区域使用，且时间为最长的预期暴露时间时；例如，证明在最长的暴露时间，器械的光学辐射发射不会产生危害。
9. 电气安全性和电磁兼容性 
我们建议贵公司证明贵公司的器械的电气安全性，通过同时遵守以下两个FDA认可的标准或等效方法：
· 美国国家标准/美国牙医协会（ANSI/ADA）规范第48号，可见光固化装置，2004。
· IEC 60601-1:1988，医疗电力设备 – 第1部分：安全性一般要求。
我们建议贵公司证明贵公司的器械的电磁兼容性（EMC），通过遵守下面的FDA公认标准中的建议或等效方法：
· 美国国家标准/美国牙医协会（ANSI/ADA）规范第48号，可见光固化装置，2004。
· IEC 60601-1-2:1993，医疗电力设备 – 第 1部分：安全性一般要求 – 2. 辅助标准：电磁兼容性–要求和测试
10. 感染控制程序
牙科用固化机通常作为非无菌器械的形式提供给用户。患者接触部分，比如灯头端，在每次使用前应该消毒或灭菌。我们建议贵公司根据贵公司的器械描述消毒、灭菌或两者的参数，并包含验证方法，适用于器械材料类型的化学消毒剂和周期变量——时间、温度、压力。


6 http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html
7 http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/938.pdf
11. 标签
上市前通告应该包含标签，且标签需提供充足的细节以符合21 CFR 807.87（e）的要求。使用激光产品也必须遵守21 CFR 第1040.10 和 1040.11部分并按照21 CFR 1040.10（g）制定标签。
以下建议旨在协助贵公司准备符合21 CFR 第 801部分要求的标签。8我们建议标签包含：
· 最大光强度
· 峰值波长
· 与贵公司的器械兼容的固化系统类型
· 关于光学辐射和热危害的警告。
我们建议贵公司器械的标签和使用说明书遵守FDA指南：可重复使用医疗器械以备医疗机构内的再处理的标签：FDA评审员指南9中的建议。特别是，再处理说明应该为用户提供关于以下内容的详细信息：
· 拆卸
· 清洁
· 冲洗
· 消毒/灭菌
· 干燥
· 器械的重新组装
· 对器械其他部分使用一次性护套。

8 尽管510（k）的批准未要求最终标签，但在将器械引入洲际贸易前，最终标签必须符合21 CFR 801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109。本指南中的标签建议必须符合第801部分的要求。
9 http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf

