· 下颌跟踪装置预期用于判定下颌相对于上颌的位置，用于诊断颞下颌关节疾病和相关的口面疼痛。

然而，当这些器械仅适用于监控下颌声音或位置时，归为I类器械，并且豁免上市前通知。1本指南不适用于这些I类器械。
自器械分类最终条例生效之日起，所有提交牙科超声波扫描装置或下颌跟踪装置的上市前通知510(k)的企业需要解决本特殊控制指导性文件中的问题。然而，企业仅需要证明其器械满足本指南的推荐意见或以其他方式提供安全性和有效性的等同性保证。

制造商应证明其器械通过满足指南的推荐意见或通过安全性和有效性等同保证的其他方法，解决了本指南提出的安全性和有效性问题。

最精简的方法
本指导性文件中提出的问题代表器械在上市前应解决的问题。在制订指南时，仔细考虑了机构决策的相关法定标准。还考虑了根据本指南的建议遵循法定和监管标准，解决所述问题时可能遇到的困难。因此，提出了一种最精简的方法，以解决本指导性文件中提到的问题。若您发现一种解决问题的更精简的方法，应遵循《解决问题的建议精简方法》文件中描述的程序。
返回顶部


2. 背景
FDA认为，本特殊控制措施结合一般控制措施可合理保证这些器械的安全性和有效性。因此,拟将此通用型器械投放市场的制造商应（1）遵循《联邦食品、药品和化妆品法案》（简称《法案》），包括21 CFR 807 E子部分描述的510(k) 要求,（2）解决本指南指出的这些器械相关的特定健康风险，（3）器械上市前获取FDA的实质性等同决定，除非《法案》豁免上市前通知要求（请参见21 CFR 807.85）。
本特殊控制指导性文件确认了牙科超声波扫描和下颌跟踪装置适用的分类法规和产品代码（请参见CDRH的器械建议第4部分-范围）。此外，本特殊控制指导性文件的其他章节列出了FDA确定的健康风险，并描述制造商遵循的措施结合一般控制措施可解决这些通用类型牙科超声波扫描和下颌跟踪装置的风险问题，确保510(k)的及时审核和批准。本文件是对有关510(k)提交资料具体内容要求的其他机构文件的补充。还应参考 和21 CFR 807.87。
根据“根据新510(k)范例-上市前通知中的实质性等同的其他证明方法”2，制造商可提交传统510(k)或选择提交简化510(k)或特殊510(k)。FDA认为，简化510(k)提供了证明新器械实质性等同的最精简方法，尤其是当II类特殊控制指导性文件已经发布时。考虑对自身获准的器械进行修改的制造商，可通过提交特殊510(k)来减轻监管负担。

返回顶部


3. 简化510(k)提交资料的内容和格式
简化510(k)提交资料必须包括21 CFR 807.87规定的必要内容,包括充分描述器械、器械预期用途及使用说明的拟定标签。对于简化510(k)提交资料，FDA将根据21 CFR 807.87(f)或(g)考虑总结报告的内容是否是合适的支持性数据；因此，建议提交总结报告。报告应描述器械开发和测试期间是如何使用本特殊控制指导性文件的，简要描述使用的方法和测试，并提供试验数据的总结或描述解决本指导性文件指出的风险的适用验收标准，以及器械的所有额外风险。本节描述了满足807.87中的一些要求的信息及需要纳入简化510(k)中的一些其他内容项。

封页
封页应在显著位置标注提交资料为简化510(k)，并且引用本<II类特殊控制指导性文件>的标题。

拟定标签
拟定标签应可充分描述器械、器械预期用途和使用说明。（关于本指导性文件提及类型的器械的标签应包括的具体信息，请参见 第9节 )

总结报告
建议总结报告应包括：

· 器械及其预期用途的描述描述应全面讨论性能规格参数并根据情况提供器械的带标记的详细图纸。（对于本指导性文件提及器械类型的器械描述应包括的具体信息，请参见第5节)还应提交“适应症”附件。3
· 器械设计要求的描述。

· 确定风险性质一般评价的风险分析方法以及具体的器械设计和分析结果。（关于FDA指出的此类器械使用相关的一般健康风险，请参见 第6节）
· 讨论解决本《II类特殊控制指导性文件》指出的风险的器械特征及风险分析中识别的其他风险。

· 简要描述为满足本《II类特殊控制指导性文件》 第7节和第8节指出的每个性能方面，使用的或计划使用的试验方法。若遵循建议的试验方法，可直接引用该方法，无需描述。若修改建议的试验方法，可引用方法，但必须提供充分的信息，说明修改的性质和原因。对于每个试验，应（1）以清晰、简洁的方式呈现试验数据，例如，表格，或（2）描述试验结果应用的验收标准4 （同时请参见 21 CFR 820.30, 子部分C -质量体系法规的设计控制。)

· 若器械设计或试验的任何部分依赖于公认标准，（1）声明产品上市前进行的试验并满足规定的验收标准，或（2）标准符合性声明。5请注意，试验必须在提交公认标准符合性声明前完成。（《法案》第514(c)(1)(B)部分）。更多信息，请参见FDA指南决定实质性等同使用的标准；行业和FDA人员最终指南。
若如何解决FDA指出的风险不清楚，将根据提交的风险分析，要求提交器械性能特征的其他信息。若需要评定验收标准是否充分，将要求提供其他信息。（根据21 CFR 807.87(l)，可能要求提供更多信息来决定实质性等同。）

作为提交简化510(k)的替代方法，可提交传统510(k)，提交21 CFR 807.87规定的和本指南描述的所有信息和数据。传统510(k)应包括所有方法、数据、验收标准和结论。考虑对自身获准的器械进行修改的制造商可考虑提交特殊510(k)。

上述一般讨论适用于受本特殊控制指导性文件规管的所有器械。下面具体讨论了此类器械上市前通知对本特殊控制指导性文件的应用。

返回顶部


4. 范围
本特殊控制指导性文件确定了I类和II类牙科超声波扫描和下颌跟踪装置的类别、产品代码和分类确定。本特殊控制指导性文件仅适用于II类牙科超声波扫描和下颌跟踪装置。

I类：用于监控的牙科超声波扫描装置
用于监控的牙科超声波扫描装置是一种电动器械，用于监控颞下颌关节音。该装置检测和记录颞下颌关节发出的声音。21 CFR 872.2050(a)，产品代码，NFQ。

II类：用于判读和诊断的牙科超声波扫描装置
用于判读和诊断的牙科超声波扫描装置是一种电动器械，用于判读颞下颌关节音，进而诊断颞下颌关节疾病和相关口面疼痛。该装置检测、记录、显示和保存下颌运动期间颞下颌关节发出的声音。该装置直接解读或通过连接到个人计算机解读这些声音，产生有意义的输出。该装置是装置系统的一部分，提供的关节音信息应结合其他诊断部件的数据进行考虑。21 CFR 872.2050(b)，产品代码，NFP。

I类：用于监控的下颌跟踪装置
用于监控相对于上颌的下颌位置的下颌跟踪装置是一种非电动或电动装置，可测量和记录解剖结构在三维空间的距离和角度，确定下颌静息和运动期间相对于上颌方位和位置的位置。21 CFR 872.2060(a)，产品代码，NFS。

II类：用于判读和诊断的下颌跟踪装置
用于判读相对于上颌的下颌位置进而诊断颞下颌关节疾病和相关口面疼痛的下颌跟踪装置是一种非电动或电动装置，可测量和记录解剖结构在三维空间的距离和角度，确定下颌静息和运动期间相对于上颌方位和位置的位置。该装置记录、显示和保存下颌位置的信息。该装置直接解读或通过连接到个人计算机解读下颌位置，产生有意义的输出。该装置是装置系统的一部分，提供的下颌位置信息应结合其他诊断部件的数据进行考虑。21 CFR 872.2060(b)，产品代码，NFR。

返回顶部


5. 器械描述
建议根据法规和产品代码来描述器械，除了上述信息，还应包括：

· 确定接触患者的材料

· 关键设计和性能规格参数及器械的公差

· 器械和器械每个部件的功能

· 控制和安全机制。

返回顶部


6. 健康风险
在下表中，FDA指出了本文件所述器械使用相关的一般健康风险。本指导性文件给出了缓解这些已识别风险的推荐措施，如下表所示。在提交510(k)前，还应进行风险分析，确定器械的其他特定风险。上市前通知应描述风险分析方法。如选择替代方法解决本指导性文件指出的特定风险或发现不在本指导性文件收录范围的风险，应提供详细内容，证明该风险解决方法的可行性。

II类牙科超声波扫描装置和II类下颌跟踪装置
	识别的风险
	推荐的缓解措施

	电磁干扰
	第7、8节

	治疗不恰当
	第8、9节


牙科超声波扫描装置和下颌跟踪装置包括接触患者的部件。FDA建议，评价装置中接触患者的材料的生物相容性。请参见标题为蓝皮书备忘录G95-1，国际标准ISO-10993的使用, 医疗器械的生物学评价第1部分：评价和试验。应根据器械设计，选择适合短时间接触完整粘膜的口内器械或短时间接触完好皮肤的口外器械的生物相容性试验。如装置设计包括患者接触电动装置部件，FDA建议，器械应满足IEC 60601 1 (1988)《医用电气设备-第1部分：安全通用要求》（包括修正案1（1991年）和修正案2（1995年））中的电气安全性要求。建议根据本文件所述对器械进行评价，对于II类牙科超声波扫描和下颌跟踪装置，在设计历史文件中记录结果，作为质量体系要求的一部分（21 CFR 820.20）。
返回顶部


7. 临床前和台架试验
器械比较
FDA建议，比较器械与其他同类器械，以显示：

· 信噪比的对比

· 干扰因素

· 仪器读数的灵敏性和专一性。

· 仪器读数的准确性。

软件确认
FDA建议，提供器械相关的所有程序的软件确认文件。FDA指南《医疗器械软件上市前通知提交内容指南；终版》及《医疗器械现成软件的指南，终版》描述了推荐文件的信息。

FDA认为，II类牙科超声波扫描和下颌跟踪装置中使用的软件满足这些指南中给出的定义“严重关注级别的器械”，因为它们用于诊断疾病，若误诊可能导致患者严重损伤。因此，应提供“严重关注级别”的器械的文件。

电磁兼容性
电磁兼容性（EMC）包括发射（干扰其他电子设备）和抗扰性（其他电子设备的发射对器械性能造成干扰）。建议根据如下评价器械的EMC。

发射
EMC试验应证明器械对其他电子设备的性能不造成负面干扰， 例如起搏器和除颤器等有源植入式医疗器械。试验应包括射频电磁、低频磁和传导性发射。

抗干扰性
EMC试验还应证明，器械的预期使用环境中存在其他电气和电子设备或其他电磁干扰源时，器械功能符合预期。器械在暴露于各种形式的电磁干扰期间及之后，运行方式可接受（很少EMC标准要求在质量标准内操作）。试验应包括:

· 静电放电（ESD）

· 辐射射频电磁场

· 电快速瞬变和脉冲群

· 电涌

· 传导性射频电磁能量

· 电源输入线上的电压骤降、短暂中断和电压变化

· 低频电磁场

· 准静电场。

建议根据 IEC 60601-1-2 《医用电气设备-第1部分：安全通用要求-电磁兼容性-要求与试验（第2版，2001）对器械进行试验，证明器械的电磁兼容性。

器械的判读功能
FDA建议，描述临床前试验方案，验证器械的判读功能。

返回顶部


8. 临床信息
根据1997年的FDA现代法案中的精简条款，机构应避免要求新装置的临床研究，除非有特定依据需要信息来证明实质性等同决定。FDA认为，预期用途“颞下颌关节疾病和相关口面疼痛的诊断”需要临床信息来证明。建议临床信息中应包括诊断终点，器械可根据诊断终点识别和区分患病患者和健康患者。临床信息可包括已发表文献中的研究或为上市前提交资料进行的临床研究或包括二者。对于II类牙科超声波扫描和下颌跟踪装置，建议提供临床信息证明器械能够：

· 识别疾病状况相关的诊断终点；以及

· 区分声称疾病患者与无需医学干预的患者，即，可区分健康患者和颞下颌关节疾病与相关口面疼痛患者的下颌声音和运动模式。

I类超声波扫描和下颌跟踪装置如满足21 CFR 812.2(c)(3)中的要求，则可豁免21 CFR第812部分《试验用医疗器械豁免》中的要求。

FDA认为，本指导性文件所述的II类超声波扫描和下颌跟踪装置是无重大风险的器械，因此，这些器械的研究只需符合 21 CFR 812.2(b)的简略要求。6 除了21 CFR 812.2(b)部分的要求，此类研究的申办人应遵循有关机构审查委员会的规定(21 CFR 第56部分)和知情同意要求(21 CFR第 50部分)。

FDA确定器械实质性等同时，基于510(k)评审的适应症进行临床研究及根据质量体系法规进行临床设计确认研究均豁免试验用医疗器械豁免（IDE）要求。然而，这些研究应符合 21 CFR 56和21 CFR 50的要求。

返回顶部


9. 贴标
上市前通知应包括标签的详细内容，以满足21 CFR 807.87(e)的要求。准备符合21 CFR 807.87(e)要求的标签应遵循下列建议。7
使用说明
根据 21 CFR 801.109，作为处方器械，器械无需提供充分的非专业人士的使用说明。然而，根据 21 CFR 807.87(e)，建议提交清晰、简洁的说明，描述器械的技术特征和患者使用器械的方法。说明应鼓励设计当地/机构培训项目，使用户熟悉器械的特征及安全、有效使用的方法。

FDA建议，使用说明应包括：

· 有关判读下颌声音、下颌位置进而诊断颞下颌关节疾病使用的方法的详细内容

· 器械预期用户的资质。

适应症
FDA建议，在器械标签中清晰、简洁声明适应症。应包括器械设计使用的并经确认的预期患者人群。

警告
若没有合理的试验证明器械的电磁兼容性，应提供警告声明，告知用户：

· 器械干扰其他设备正常功能的可能性，包括有源植入式器械，例如心脏起搏器和除颤器。

· 在器械附近使用的其他电磁产品可能产生干扰。

警告部分应确认器械诊断能力尚未确定的患者亚组人群。

注意事项
若器械输出和诊断之间尚未建立临床证据，FDA建议，提供注意事项：这些器械的输出与其他诊断和治疗模式相辅相成。

返回顶部


1. 应遵循豁免限制条件，请参见21 CFR 872.9。
2. 新510(k) 范例-证明上市前通知中的实质性等同的替代方法；最终指南
3. 对于建议格式，请参见适应症表格（PDF文件大小 1.03MB）

4. 若FDA根据验收标准做出实质性等同决定，则主题器械应在引入洲际贸易前进行试验，证明满足这些验收标准。若成品器械不满足验收标准，则不同于获准510(k)中描述的器械，FDA推荐提交者应用合法上市器械修改评价的相同标准，确定成品器械是否需要获取新510(k)的批准。

5. 请参见公认标准符合性声明的必要元素（所有上市前通知[510(k)] 提交资料确认清单）。

6. 请参见标题为重大风险和非重大风险医疗器械研究的蓝皮书备忘录。
7. 虽然 510(k)审批无需最终标签，但最终标签必须遵循21 CFR 801的要求，医疗器械才能进入洲间贸易。此外，处方医疗器械的最终标签必须遵循21 CFR 801.109的要求。本指南的标签推荐意见与801部分的一致。

返回顶部
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072664.htm
