
用于行业和FDA工作人员的指南
适用于放射图像和放射设备数据的计算机辅助检测设备 - 上市前通知[510(k)]申请
文件发布日期：2012年7月3日
本草案于2009年10月21日发布。
有关本指南的任何问题，请致电301-796-2563，或发送邮件至Nicholas.Petrick@fda.hhs.gov与Nicholas Petrick (OSEL)联系，或者致电301-796-6887或发送邮件至Mary.Pastel@fda.hhs.gov与Mary Pastel (OIVD)联系。
	[image: image1.emf]
	美国卫生和人类服务部 

美国食品药品监督管理局 

器械和放射健康中心 

成像和应用数学司 

科学与工程实验室办公室 

放射设备部门 

体外诊断设备和安全评估办公室 


前言
公众意见
您可以随时向食品药品监督管理局（地址5630 Fishers Lane, rm. 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852）的文件管理部门提交您对该机构的书面意见和建议。通过联邦公报上列出的文件编号确认所有评论的可用性。在该机构修订或更新之前，评论可能无效。
附加的副本
可以从互联网上获得附加的副本。您也可以发送邮件至dsmica@fda.hhs.gov获得指南的电子版副本，或者发送传真至301-847-8149获得纸质副本。在索取指南时，请使用文件编号（1697）。
目录
41.
引言


52.
背景


53.
范围


74.
510(k)上市前通知中设备的描述


84.1.
基本信息


84.2.
算法设计与功能


94.3.
处理


104.4.
特征


104.5.
模式和分类器


104.6.
算法训练


114.7.
数据库


124.8
参考标准


134.9.
Scoring 


144.10.
其他信息


155.
独立性能评估


165.1.
研究人群


175.2
试验数据的重复使用


185.3.
检测准确度


205.4.
普遍性检测


215.5.
与对比设备的比较


225.6.
电子数据


226.
临床性能评估


256.1.
与对比设备的比较


256.2.
电子数据


257.
用户培训


268.
标识


268.1.
适应症


268.2.
使用说明书


268.3.
警告


278.4.
注意事项


278.5.
器械描述


278.6.
临床性能评估


278.7.
独立性能评估




用于行业和FDA工作人员的指南
适用于放射图像和放射设备数据的计算机辅助检测设备 - 上市前通知[510(k)]申请
本指南仅代表美国食品和药物管理局(FDA)目前的观点。它不授予任何一方权利，同时也不对FDA或公众形成约束。您也可以使用满足适用法规和条例的其他方法。如果您要讨论使用其他方法的事宜，请与FDA负责实施本指南的人员联系。如果您不能确定适当的FDA人员，请致电本指南标题页上的电话号码。
1.
引言
本指南文件为放射学图像和放射设备数据（本文中简称为“放射数据”）相关的行业、系统和服务提供商、FDA员工、其他与计算机辅助检测设备(CADe1)(510(k))申请有关的机构提供建议。CADe设备是集成了模式识别和数据分析能力（即，组成来自于患者放射数据的数值、测量值或特征等）的计算机系统，旨在识别、标记、突出或以任何其他方式直接关注图像的某些部分，或者放射设备数据的某些方面，而它们可能显示预期用户（即医生或其他医疗专业人员，本文中称为“医生”）在解读患者放射影像或患者放射设备数据时的异常情况。我们已经考虑到2008年3月4-5日2和2009年11月17日-18日3放射设备小组公众会议上提出的对CADe文件和性能检测的建议。同时，我们还考虑到2009年10月21日（74 FR 54053）联邦公报中颁布的指南草案的公众评论。
1计算机辅助检测的缩写CADe并不是学会中被广泛认可的缩写。它仅用来特指本文件中描述的器械。
2 http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cdrh08.html#radiologicalDP 

3http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevi ces/MedicalDeviceAdvisoryCommittee/RadiologicalDevicesPanel/UCM197419.pdf 
包括本指南在内的FDA指导性文件不构成法律上强制执行的责任。指导性文件仅用来提出该机构的对某个议题的观点，除非引述了特定额法规或法定要求，否则只能作为建议。机构指导性文件中所用的应该（should）一词，含义为建议或推荐，不代表要求执行。
2.
背景
本指南适用于第3章适用范围中按照监管分类(21 CFR 892.2050)和产品代码(NWE, OEB, OMJ)列出的CADe设备。打算销售此类设备的制造商必须：
· 符合《美国联邦食品药品和化妆品法案》（FD&C法）的基本管控，包括21 CFR 807第E章描述的上市前通知要求；
· 符合该设备专门的监管要求(参见21 CFR 892.2050(b)); 以及 

· 在设备上市之前，从FDA获得实质等同决定（参见21 CFR 807第E小节）。
本文件提供了有关此类器械上市前通知[510(k)]的建议。文中内容对21 CFR 807第E章的要求，以及其他FDA上市前通知申请文件中的建议进行了补充，包括常规和简略510(k)申请指南。4 
3.
范围
本文件提供了有关适用于放射图像和放射设备数据的CADe设备上市前通知（510（k））的指南。例如，放射数据包括，患者接受超声、放射、磁共振成像（MRI）、计算机断层扫描（CT）、正电子发射断层扫描（PET）生成的图像，以及数字化的胶片图像。如上所述，CADe设备是用来识别、标记、突出或以任何其他方式直接关注图像某些部分，或者放射设备数据某些方面的计算机系统，而它们可显示医生在解读患者放射影像或患者放射设备数据时的异常情况。本指南涵盖作为完整打包销售的CADe设备，其中可以包括回顾工作站、或成像设备中嵌入附加软件、影像回顾平台[如，PACS（医学影像存储与通信系统）]或其他成像辅助设备。
本指南文件适用于21 CFR 892.2050“图像存储和通信系统”分类下的CADe设备，包括以下产品代码：
4http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 84365.htm 
· NWE（结肠计算机断层扫描系统，计算机辅助检测），
· OEB（肺计算机断层扫描系统，计算机辅助检测），和
· OMJ（X线胸片，计算机辅助检测）。
本机构试图创建一类新代码，在必要时识别和跟踪新型CADe产品。
本指南不适用于非CADe设备组件或能力，包括隶属于21 CFR 892.2050下的非CADe设备，如产品代码LLZ（系统，图像处理，放射学）和NFJ（系统，图像管理，眼科）。因此，大多数基本的图像处理、图像采集和图像显示软件或产品不属于本指导文件的范围。
21 CFR 892.2050医学影像存储与通信系统。
（a）识别。医学影像存储与通信系统是具有医学图像接收、传输、显示、存储和数字处理功能的设备。其硬件组成包括工作站、数字化仪、通讯设备、电脑、监视器、磁盘、光盘或其他数字数据存储和硬拷贝设备。软件组件可提供用于执行图像操作、增强、压缩或量化有关的操作功能。
（b）分类。II类（特殊监管；自愿性标准，医学数字成像和通信（DICOM）标准。，联合图像专家组（JPEG）标准。，运动图像和电视工程师协会（SMPTE）测试模式）。
通过设计CADe设备可以是针对某一种可能异常的方案，或者组合或绑定多种平行的检测方案，而每一种专门用来检测患者放射数据中出现的一类可能异常。
本文件涵盖的CADe设备举例包括：
· 用来识别和提示CT结肠检查中慢性息肉的CADe设备，
· 用来识别和提示胸部CT检查中充盈缺损的CADe设备，
· 用来自动检测肝脏病变的CADe设备，和 

· 用来识别CT、X线和MRI检查中肺部结节的CADe设备。
不属于本指南范围之内的设备举例包括：
· 用于提供结肠三维可视化的软件，
· 用于分割和可视化气道树的软件，
· 用于分割肝脏的软件，
· 用于测量预先确定的肿瘤大小的软件 

· 用于识别淋巴结的软件。
本指南不涵盖术中使用的CADe设备，或计算机辅助诊断设备(CADx)和计算机计算机筛选设备，无论是单独设备，还是与本指南涉及的CADe设备相结合。下面详细解释了本指南中未涉及的CADx和计算机筛选设备：
· CADx计算机系统所提供的信息，超出识别、标记、突出显示或以任何其他方式直接关注图像的某些部分，或者放射设备数据的某些方面之外，而它们可显示医生在解读患者放射影像或患者放射设备数据时的异常情况。CADx设备中涵盖用来评估疾病或其他状态（可能存在或不存在疾病）的设备，或者专门用于某种类型疾病（即，特定诊断或鉴别诊断）、严重程度、阶段或推荐干预措施的设备。举例说明，该设备可以使一种用来识别和提示CT检查中的肺内结节的计算机算法，或者协助医生为各种潜在病变提供恶性度评分，作为附加信息的设备。
· 计算机筛选设备是以任何方式减少或消除目前医生提供的临床护理工作的计算机系统，如在门诊中表明一部分患者（即，目标人群中一例或多例患者）正常，因此无需由医生解读其放射数据的设备。此类设备的例子是，识别出MRI检查正常患者，无需由医生回顾和诊断的预筛查计算机方案。
关于此类设备，我们建议您与本机构联系，了解有关的监管途径、法规要求，以及非临床和临床数据的建议。
4.
510(k)上市前通知中设备的描述 
我们建议您在适当时，按照法规和第3章适用范围内的产品代码识别设备，并概述您的CADe算法，并说明以下方面：
· 算法设计和功能，
· 处理步骤，
· 特征，
· 模型与分类器，
· 训练范例，
· 数据库，
· 参考标准，和 

· 评分方法。
4.1.
基本信息 
在您提供的设备说明中，我们建议包括以下信息：
· 目标人群信息，包括患者群体、适用的器官、感兴趣的疾病/状态/异常、适用本器械的医生（如放射科医生、家庭医生、护士）；
· CADe设备输入和兼容的放射数据，包括成像方式（如CT、磁共振）、适当时每种形式/系统的制造商、商标和特定商品名、具体的图像采集参数范围（例如，kVp范围、层厚）特定临床成像方案（如增强检查、磁共振序列（MRI））；
· 目前与感兴趣疾病/状态/异常有关的临床实践；
· 建议的临床工作流程（与对比器械相比），包括描述：
o
您的设备在临床实践中如何标注分类，
o
设备在什么情况下用于指定的工作流程，
o
进行特定的主张时，对解释时间的影响；
· 设备的影响（与对比器械相比），包括描述：
o
对真阳性和真阴性标记性能所关系到的患者的影响；
o
对假阳性和假阴性标记性能所关系到的患者的影响（如，假阳性检测导致不正确的随访建议，造成患者在短期内接受监控成像）；
· 设备的局限性（与对比器械相比），包括设备效果不佳且不应使用的疾病/状态/异常；以及 

· 来自于科学文献的支持数据。
4.2.
算法设计与功能
本指南对CADe设备算法的详细描述提供建议。有可能您对算法及其阶段的基本描述能够满足本机构审查的需要，特别是性能测试中已经包含了临床性能评估。但也有的情况下，特别是对已上市CADe设备进行了改进后，详细描述原始和改进CADe设备可以降低对改进设备进行性能测试的要求。本机构建议，描述的详细程度应该可供开展与对比器械的比较。
我们建议您提供算法设计和功能的全面信息，包括算法执行的详情，提供所有CADe可用标记的形式，包括全部有关的形状和其他特点，如形状、大小、在感兴趣区域的预期位置（如重叠、附近）、边界（如实线、虚线）和颜色等。对于专为影像查看工作站和PACS设计的CADe设备，机构建议开发出适当显示CADe标记的要求，并包含在提交资料中。
我们建议您提供识别处理过程、特征、模式和分类器的流程图。并且，建议流程图中包含下列内容：
· 所有手动操作和相关的预定义默认设置（如，由医生选择的规则或阈值）；
· 全部半自动操作和相关预定义的默认设置（如，区域划分选择的种子点）；以及 

· 全部无需医生直接干预的自动操作。
您还应该描述其他算法/软件信息，包括：
· 名称，
· 版本和 

· 软件平台的相关特点。
我们建议您简要描述算法每个阶段的设计和功能，该阶段应该在CADe算法内具有独立或完善的功能。描述中应提供对CADe检测过程每个阶段的基本认识。如果您采用的技术与发表的研究相似，我们鼓励您参考该研究和/或包含该文章。你的描述应该包括下面的讨论：
· 阶段的目的；
· 处理步骤，
· 特征，
· 模型与分类器，
· 训练范例，
· 开发和训练数据库利用，和 

· 参考标准。
我们建议您采用表格对比您的设备与对比设备技术特点的异同，便于开展审查。
4.3.
处理
处理是指CADe算法中包含的对图像或信号的处理步骤。处理的例子包括滤波（如，降噪滤波器）、感兴趣的区域或结构的勾画（如，从周围结构中勾画出感兴趣器官）、标准化、注册、伪影和运动的校正。我们建议您描述所有处理和相关算法的流程图和参照资料。
标准化处理是指根据参照图像或信号，校准或转换图像或信号。我们建议您说明建立适当校准或转换采用的技术，以及参照的特征。
4.4.
特征 
特征是指计算机或人为估计的放射数据内的数量特征图像、区域或像素，包括特定患者特征（如，年龄，性别，种族）。我们建议您在算法的每个阶段中提供：
· 算法使用的特征类别（如，人口统计学，生物，形态和几何特征）；
· 商业产品中包括特征的简要描述；以及 

· 特征选择（即，采集候选特征所用技术）或维数减缩（即，降低特征空间维数的技术）过程的简要说明。
4.5.
模式和分类器
我们给模型下的定义是，合并信息时使用的所有方法会规则。分类器是人为或数学定义的模型，用来用疾病、状态或异常等方面，评价或区分图像内的区域。该模型是图像特征与疾病、状态异常评价或划分之间的一种假定关系，取决于手动或自动设定的参数。模式和分类器通常执行某种类型的模式识别程序。独特特征的单独阈值与复杂的分类器有所不同（即，特征值的加权合并）。我们建议您描述算法每个阶段中所用的模式和分类器类型（如，简单阈值、决策树、线性判别，神经网络，支持向量机）、每个模型或分类器中使用的输入特征总数，以及它们运用的顺序。
4.6.
算法训练
算法训练是建立算法参数和阈值的过程。该过程包括调整滤波器参数、大多数鉴别特征的选择、调整分类器加权和模型参数等。训练可以人为手动进行（如，程序员或医疗专业人员），也可以使用专门的训练算法自动进行，或者两者结合。我们建议您简要描述算法训练范例，并说明是否：
· 人为手动进行；
· 使用计算机化的训练方法自动进行；或者 

· 人为和计算机化技术相结合。
我们建议您说明决定参数设置时采用的标准和性能指标，并简要说明算法适当中间阶段的增量算法性能。
4.7.
数据库
数据库是指用来训练和检测设备（即，训练和检测用例）时使用的放射图像或放射设备数据集。该数据库可能包含计算机模拟的数据、体模数据、取决于评估性质的患者数据。
对于计算机模拟或体模数据库，我们建议您提供：
· 体模或模拟方法的描述；以及
· 数据特征和模拟或体模数据与实际患者数据在成像技术、器官、感兴趣疾病方面的关系。
对于患者数据的各种数据库（即，训练和检测用例），我们建议您提供下列具体的信息(如适用): 
· 患者数据收集的纳入和排除标准；
· 患者的人口统计学数据（如，年龄，种族，人种）；
· 患者与使用CADe相关的病史；
· 患者的疾病状态，放射检查的适应症；
· 放射检查的条件，如技术（包括是否使用造影剂、每例患者使用造影剂类型和剂量、患者体重指数、照射剂量、核磁成像的T加权）和拍摄体位；
· 描述如何收集成像数据（例如，成像设备成像方案的制作和模型）；
· 采集的场所；
· 适当时，处理的场所（如，患者数据的数字化）；
· 病例数：
o
患病病例数，
o
正常病例数，
o
确定疾病状态、部位和程度的方法（参见第4.8节参照标准）；
· 病例分层采用的相关混杂因素或效应修正因子，如病变类型（如增生对比腺瘤性结肠息肉）、病变大小、病变部位、病期、器官的特性、伴随疾病、成像的硬件（例如，品牌和型号），成像和扫描协议、采集场所和处理场所（如适用）；
· 患者的临床，影像学和病理特征与目标人群的比较；以及 

· 训练和检测数据库累积和使用的历史。
用于专有成像设备的CADe设备，我们建议您提供这些专有成像设备的商品名、注册状态和物理特性。
4.8
参考标准
本文件中提及的患者数据参考标准（也被影像学界称为“金标准”或“事实”），用来表明是否存在疾病/状态/异常，可以包括疾病/状态/异常的范围或部位等属性。CADe设备的开发和评价经常依赖于放射图像或放射设备数据库和参考标准，以此阐明某例患者是否存在疾病/状态/异常，如果存在其位置和程度。我们将患者参考标准的特征作为实际验证的过程，如疾病状态。
建立参考标准的方法会影响报告的性能。您应说明判断是否存在疾病/状态/异常，以及疾病/状态/异常位置和程度的理论基础，并描述判断的过程（如，根据病理，或根据护理标准）。您还应该指出，参考标准是否基于：
· 其他设备的输出结果；
· 已经认可的临床测定（如，活检、特定实验室化验）；
· 随访临床影像学检查；
· 除影像学以外的随访医学检查；或 

· 回顾医生的解释（即，临床可信赖者）。
应说明制定参考标准的方法，并在开始评估之前确定。根据回顾医生的解释验证真实性时，我们建议您提供：
· 涉及的临床可信赖者人数；
· 他们的资格；
· 经验和专业知识水平；
· 参与验证过程前对他们提供的指导；
· 临床可信赖者在识别疾病/状态/异常，以及标记疾病/状态/异常位置和范围时，从患者获得的所有临床信息；以及 

· 验证过程采用的特定标准。
如果有多名临床可信赖者参与，您应该说明整合他们的意见得出总体参考标准的过程，以及在他们之间发生不一致如何处理。参与验证过程的医生不能参与过CADe设备的核心临床性能评估，否则会导致研究结果偏倚。
4.9.
评分 
除了确定疾病/状态/异常位置和程度的参考标准之外，CADe设备的开发和评估往往取决于确定CADe设备标记的空间位置和程度，是否与疾病/状态/异常的位置和程度一致。我们将判断CADe结果与参考标准相符的过程（如，疾病位置）称为评分过程。评分过程和评分定义是解释独立设备性能，以及适当标识设备的关键要素。
在本指南中，我们建议您说明评估设备独立性能的评分过程。不同类型的评分来评价设备独立的性能，参见临床性能评价：涉及放射学图像和放射设备数据的计算机辅助检测设备 - 上市前批准（PMA）和上市前通知[510(k)]提交5 
用来确定每种CADe检测特性的常用评分标准包括：
· CADe检测区域，参考标准面积或体积中包含体积的质量中心；
· CADe检测和参考标准质量中心之间的距离；
· CADe检测与参考标准之间距离，与参考标准区域最大宽度的比值；
· CADe检测与参考标准的面积（A）或体积（V）交集，与CADe检测出的总面积或总体积之比，定义如下：
[image: image2.emf]

· CADe检测与参考标准的面积（A）或体积（V）交集，与CADe检测出和参考标准总面积或总体积之和的比值，定义如下：
[image: image3.emf]
5http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm1 87277.htm 
评分过程应该与CADe标记出的异常，以及设备的预期用途和性能主张相符。您应该从科学方面说明该过程的合理性，并在开始评估之前确定。我们建议您在评分过程的说明中指出，其是否基于：
· 电子或非电子手段；
· 标记的边界、面积或体积物理重叠与参考标准的边界、面积或体积之间的关系；
· 标记的中心，与参考标准的边界或空间位置的关系；
· 参考标准的中心与标记的边界或空间位置的关系；
· 回顾审查人的解释；或 

· 其他方法。
对于依赖回顾审查人的评分过程，我们建议您说明参与审查人的人数及其资历、经验与专业水平、参与评分过程之前所受培训、评分过程中采用的特定标准等。当多名审查人参与评分时，您应说明将审查人的解释整合为总体评分值的过程，或者如何将他们的解读纳入到性能评估中，包括您如何解决不一致的问题。
4.10.
其他信息
我们建议您提供含软件医疗器械上市前批准申请指南6和使用常备软件医疗器械指南中建议的软件文件。7我们建议您提交的信息取决于“关注级别”，与软件故障带来的风险有关。关注的级别分为轻微、中等或重要。根据以前CADe设备的申请，CADe系统的关注等级通常属于中等。
如果CADe系统是安装在第三方影像查看平台中的附加软件，我们建议您说明此类第三方平台的名称、版本/型号和特点，并描述您的设备生成CADe结果的文件格式。如适当，我们建议您参考 

6http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 89543.htm 
7http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73778.htm 
医学影像管理设备8 上市前通知申请指南。
5.
独立性能评估
由于每种新型CADe设备都代表着一种新的CADe算法和软件，因此FDA预料，即便新CADe设备（以及软件和其他设计、技术或性能不同于已获批的CADe设备）与已合法上市的对比器械用途相同，但仍具备不同的技术性能。我们可以认为CADe算法的变更或修改会显著影响设备的安全或效果，为此本指南考虑到图像处理组件、特征、分类算法、训练方法、训练数据集，算法参数改变。因此，根据FD&C法第513(i)(1)(A)节的规定，确定实质等同性将依赖于是否提交相关信息，包括适当的临床或科学数据，证明新型或改变的设备与合法销售的对比设备一样安全有效，不会产生与对比设备不同的安全和有效性问题。我们鼓励您与本机构联系，了解您打算对目前CADe设备进行的修改或变更是否会带来需要执行上市前批准的重大变化。
为了证明新CADe设备，或改造后显著影响设备安全性或有效性的现有CADe设备的实质等同性，我们建议测定和报告设备在无医生干预下的性能（即，独立性能评估）。该测定可以估计CADe设备独立标记已知异常的能力，以及避免标记异常以外区域的能力（例如，正常器官和结构）。选择的研究终点应该能从统计学方面确定设备有意义的性能。
为了证明实质等同性，我们建议在可能的情况下，利用相同的数据集比较CADe设备和对比设备的独立性能。如不能实现，则用来评估设备独立性能的数据库特性与构成，应该与评估对比设备数据库的特性或构成相似。
CADe设备标记和不标记的异常类型和性质，应该与设备的预期用途一致。如要检测设备的独立性能，您应该通过完善的验证过程测定异常的真实位置（参见第4.8节参考标准）。您应利用认可的评分过程，对比CADe设备标记出的异常病变的位置和程度与真实情况（参见第4.9节评分过程）。您必须在采集独立性能评估数据和分析这些数据之前，确定参考标准的定义、评分过程和分析方法，包括主要和次要性能终点。您还应该通过预先确定的分析计划，根据协变量分析证明所有性能主张。
8http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73720.htm 
我们建议您采用适当的方式检测独立性能，该方式能够通过重要协变量（如病变类型、大小或形状）完善地进行性能分层。这些分层的独立性能可以为用户提供补充信息，使其更好地解释CADe标记，从而对设备的标识起到作用。
5.1.
研究人群
我们建议您根据独立于CADe开发和训练的检测数据，评估和报告设备的独立性能。
您采用的检测数据库应该能代表设备预期的目标人群、目标疾病、状态或异常情况。我们建议您提供病例收集的方案。在收集具有代表性人群数据时，一种可以接受的方法就是在研究场所中，连续采集符合纳入标准且不符合排除标准的连续病例。试验数据库应能充分代表完整的疾病/异常状态和正常病例。
为了使病例数据库更有效和简洁，可以用疾病/异常的病例丰富数据库，但这会影响独立性能的估计（如，性能估计结果不会普遍适用于预期人群）。您也可以选用影像结果（或其他影像数据）能给医生带来挑战，同时又属于设备预期人群的病例，来丰富研究人群（即，压力测试）。当您使用压力试验时，应当在预期人群的队列中取样。例如，当评估用于协助检测各类息肉大小的普通CADe设备时，含有结肠小息肉的研究人群就比较适宜。根据CADe设备对此类病例的性能来丰富数据库并不可取。
在适当的时候，研究中应包括来自于重要队列的足够数量病例（如，按照临床相关混淆因素、效应修正因子和伴随疾病分类的亚组），以便从这些亚组获得独立性能的估计值和置信区间（如，当评估肺部CADe设备时，不同结节大小分类的性能估计）。除有意进行特定的性能主张之外，否则没有必要让基于设备的分析具有统计学显著性效力。
一个完善的试验实际应该包括并报告含有相关混淆因素的丰富数据集的结果，在连续病例能更好体现实际工作中设备独立性能的试验场所中，采集连续病例的结果。
研究样本量应足够大，使得研究具有足够的效力，利用统计学显著性来检验性能主张。如果性能主张适用于子集，您应该相应地决定该子集的样本量，以使检测具有统计学显著性。当您申明多个性能主张时，必须事先进行多亚组试验的统计调整。
作为设备独立性能评估的一部分，您应该说明检测数据（参见第4.7节数据库）。我们建议性能检测中应包括：
· 检测精度测试，
· 定位精度测试。
5.2
试验数据的重复使用
再利用的试验数据（即，对相同的数据多次执行检测）可能会造成独立性能结果的解释问题。本机构承认采集CADe评估所需的数据很困难。而且，本机构也承认如果相同的试验装置被多次使用，那么CADe的算法会以隐含或明确的方式倾向于试验数据。考虑到这个问题，本机构鼓励利用新采集的独立检测数据评估新的或修改后的CADe算法（即，监管机构不鼓励在评估设备性能时重复使用检测数据）。如果您考虑在评估CADe设备的独立性能时重复使用数据，则必须证明重复使用任何试验数据不会给CADe性能评价带来不合理的偏倚，而且要保持试验数据的完整性。
如果您向本机构申请使用重复数据评估设备的独立性能，则您应该限制员工获取试验亚群和单独病例的性能试验结果。因此，您必须建立起“防火墙”，确保监管评估小组以外的人员（如，算法开发者）除能获得适当的性能结果概要之外，完全无法了解放射影像和放射数据等。您应该在整个产品生命周期中保证试验数据完整。这类似于涉及临床试验数据监测委员的数据完好性，使用“防火墙”让负责修订中期研究方案的人员不了解中期对比结果。有关临床试验数据监测委员数据完整性的更多信息，参见临床试验申办方临床试验数据监测委员的成立与运作指南的第4.4.1.4节。9

9 http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127069.htm 
为了最大限度降低倾向于试验数据的风险，以及保持数据的完整性，我们建议您在打算重复使用任何试验数据时，开展审计跟踪并进行以下控制手段：
· 从长时间积累的大型数据库中随机选择数据；
· 放弃不再能代表当前医学实践的已过时方案或设备采集的影像数据；
· 为可用于评估的病例设定一个时间限制；
· 维持严格控制的防火墙，确保监管评估团队之外的人员不能获取数据，特别是与算法开发有关的人员（即，评估团队以外的人员只能获得性能结果概述）；
· 建立数据访问记录，跟踪每次数据访问，包括访问数据、试验条件和性能结果人员的记录；以及 

· 每次新的临床审查人研究中使用新审查人。
审计跟踪的目的包括：（1）确定在培训和试验设置中适当定义病例，保证培训和试验设置之间不存在数据遗漏；（2）确保事先确定好新算法（即，在用于试验设置之前）；（3）提供您使用相同试验设置，或者子集检测其他CADe算法或设计的程度信息，包括报告给机构的结果，以及不报告的结果。我们推荐的控制手段旨在减少您在评估新算法时，使用以前CADe算法用过的相同数据的机会。
如果您重复使用试验数据，则应该报告相关子集的试验性能，以及总体性能。这些子集包括：（1）新CADe算法用到的与以前试验重叠的部分；（2）以前从未使用过的部分。由于这些子集的规模小于新CADe算法的整体试验，因此该子集的置信区间会较宽。但是，平均性能的趋势有助于表明您是否将CADe系统调整至以前使用过的部分。
5.3.
检测准确度
我们建议您在评分过程之后，估计和报告CADe的独立性能（参见第4.9节评分过程）。真阳性、真阴性、假阳性和假阴性CADe标记的定义应该与器械的预期用途一致。例如，如果设备预定用于检测所有异常（如，良性和恶性），则真阳性CADe标记应该定义为“标记”所有异常。而如果设备仅用来检测异常情况中的一部分（如，带有某种影像特征的病变），您应该相应地定义真或假CADe标记。
对于基于审查人解释的参考标准（如，疾病良性、部位和程度），我们建议您虑及验证过程中审查人的差异，以及CADe独立性能估计过程中，专家审查人之间共识和协议规则的差别。解决参考标准中差异的方法是重新采样专家验证小组。该方法的详细描述参见Miller等的文献。10 

我们建议您包括每个操作点中，以病变、患者为或其他指标为基础的总体单独敏感性（如，CADe算法正确标识异常位置的可能性）。您应该包括每个设备操作点中，独立假阳性率的有关指标11（如，每个病例假阳性标记的平均数[假阳性/例]）。适当时，您需要报告每种相关混杂因素和效应修饰因子（如，病变大小，病变类型，病变部位，疾病分期，影像或扫描方案，影像或数据特征）的分层分析结果。独立的假阳性率应分别来自正常和异常的病人数据。如果您的设备允许临床医生选择或操纵设备的操作点，我们建议您为每个可选操作点提供设备性能，或者可能操作点范围。此外，检测精度还可能取决于用于确定CADe检测性质和程度的评分标准和评分阈值（参见第4.9节评分过程）。因此，我们也建议您在适当时，利用各种距离值和评分阈值比值，估计并报告您的设备性能。另外，在适当时还应该包括表明性能随着重叠标准改变的数据图。您应该在评价之前确定和解决检测精度评估方法，包括主要和次要的性能终点。
所有性能指标应报告相关的置信区间（CI）。我们建议您说明估测该CI的方法，以及CI的临床意义。
我们还建议您在报告检测准确性和该分析的临床解释时，提供独立自由响应接受者操作性能（FROC）曲线（即，基于患者的独立敏感性，与不同操作点钟每例假阳性平均值的关系图）。适当时，您应该报告相关的独立FROC IC。重采样技术（如引导）12，可能是估计这些CI的方法。
10 Miller, D. P., O’Shaughnessy, K. F., Wood, S. A., and Castellino, R. A., “Gold standards and expert panels: A pulmonary nodule case study with challenges and solutions,” Proc. of the SPIE, Medical Imaging; 5372: 173–184, 2004. 

11对于一些假阳性检出率很低的CADe算法，可以用独立特异性（即，CADe未标记正常病例的比例）代替独立假阳性率。
最后，当标记中含有异常的位置和程度等因素时（如，CADe标记出勾画结构的轮廓），我们建议在检测中考虑到异常的位置和程度的差异（如，CADe与参考标准标出的交叉区域和面积总和之比）。
5.4.
普遍性检测
我们建议您检验所开展的试验，对设备标签中指出的采集技术的普遍适用程度。其中可以包括，探究不同采集技术和采集参数对CADe性能的影响，以深入了解CADe算法的适用性。您应该采用适当的方法开展该补充试验，该方法不会给患者带来风险（如，增加辐射剂量或造影剂），又能检验不同影像采集混杂因素的影响，如：
· 成像硬件，
· 成像或扫描方案，和
· 影像或数据特点（如，扫描的胶片数字化结构差异相关的特征），
CADe设备普遍性检测的举例如下：
· 当开发和检测中所用的数据体现出成像要求时，应该对参数给结果带来的差异进行分层分析（如，扫描特性、成像设备型号、采集方案参数，如造影剂或探头位置等）；
· 可靠的技术论据或实验室数据，证明您的CADe设备与使用相同或类似技术的成像系统的兼容性；
· 当CADe的输入为数字化的影像数据时，应该对不同时间、不同扫描设备的数字化图像进行性能对比；
· 使用相同设备（如，MRI或超声）对同一例患者进行多图像采集的性能评估。再次指出，所有补充试验的方式应该适当，不应给患者带来附加风险；以及
· 当确定了模拟数据的有效性后，用模拟数据代替实际采集进行性别评估（如，参数噪声的模拟研究，模拟重建，降低分辨率）。
我们建议您在普遍性评估中提供以下内容：
12 Efron, B., and Tibshirani, R., “Bootstrap methods for standard errors, confidence intervals and other measures of statistical accuracy,” Statistical Science 1, 54–77, 1986. 

· 对参数给结果带来的差异进行分层分析（如，扫描特性、成像设备型号、采集方案参数，如造影剂或探头位置等），及其对CADe性能的影响；
· 执行研究的描述；和 

· 所进行评估的结果和统计分析。
我们建议您特别说明验证检测中使用到的特殊设备、设备技术和采集技术，并包括产品标识中与您的CADe设备相似的特殊设备、设备技术和采集技术。
5.5.
与对比设备的比较 
在可行的情况下，建议您直接比较独立性能的独立性能（即，对比采用相似评估过程和试验数据组的性能）。但有时无法直接对比其他制造商生产的对比设备。然而，当您为目前设备的改进型提交510(k)时，则应该可以利用以前批准的设备，进行此类对比评估。我们建议您描述进行的对比分析、检验的假设、估计的样本大小、研究终点，并提供包括CADe独立性能在内的对比结果，如：
· 独立FROC曲线下面积和相关的统计分析（如，参见Samuelson等13），或 

· 独立检测敏感性和设备操作点假阳性/例的差异，和 

· 当可以直接对比时，比较新型或改造CADe设备与对比设备，标出病变位置（适当时，可包括程度）的真阳性和假阳性差异（如，两种设备提示的真阳性标记重叠率，两种设备假阳性标记重叠率，每种设备生成的CADe标记大小分析）。
最后一项对比旨在判断真阳性和假阳性CADe标记与对比设备的一致性。我们建议您评估这项重要的附加因素，因为两种具有相似独立敏感性和假阳性率的CADe设备，可以在图像中标记出不同的结构，为临床性能造成有意义的差别。
13 Samuelson, F. W., and Petrick, N., “Comparing image detection algorithms using resampling,” in Proceedings of the IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. IEEE, pp. 1312– 1315, 2006. 

需再次注意的是，独立数据集应足够大，使得研究具有足够的效力，利用统计学显著性来检验性能主张。为了利于比较，一些情况下可能适合非劣效性研究。如上所述，在适当的时候，研究中应包括来自于重要队列的足够数量病例（如，按照临床相关混淆因素、效应修正因子和伴随疾病分类的亚组），以便从这些亚组获得独立性能的估计值和置信区间（如，当评估肺部CADe设备时，不同结节大小分类的性能估计）。没有必要让该子集具有统计学意义，除非您要特别说明该子集的性能。
独立性能结果的报告参见FDA指南《诊断试验评估研究结果的报告指南》。14 
5.6.
电子数据
为了在可能的情况下便于设备审批，我们建议您以电子版（如，光盘）提交研究中的统计学分析数据，包括患者信息、疾病或正常状态、病变大小、病变类型、成像和扫描设置、成像和数据特征。有关提交电子数据的更多信息，参见FDA白皮书《用于上市前申请的临床数据》。15 
6.
临床性能评估
如上所述，由于每种新型CADe设备都代表着一种新的CADe算法和软件，因此FDA预料即便新CADe设备与已合法上市的对比器械用途相同，但仍具备不同的技术性能。因此，根据FD&C法第513(i)(1)(A)节的规定，确定实质等同性将依赖于是否提交相关信息，包括适当的临床或科学数据，证明新型或改变的设备与合法销售的对比设备一样安全有效，不会产生与对比设备不同的安全和有效性问题。
有可能出现一种情况，即无需利用临床性能评估，证明新型或改造的设备的安全性、有效性与合法上市销售的对比设备相同，也不会造成新的安全性和有效性问题。这种情况发生在，您能直接对设备独立性能与已上市销售设备的性能（即，采用相同评估过程和试验数据集对比独立性能）。如果您能直接对比，并且表明新型或改造设备至少符合以下一种条件，则无需重新进行临床性能评估：
14http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 71148.htm 15http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/ PremarketSubmissions/ucm136377.htm 
· 独立灵敏性改善（如，基于病灶的灵敏度增加），独立假阳性率指标稳定或改善；
· 独立假阳性率指标改善（如，每例假阳性数量减少），独立敏感性指标稳定或改进，或者 

· 独立FROC曲线改善，信息或改进了设备操作 

· 病变位置与程度的真阳性和假阳性CADe标记，与对比设备的标记一致。
我们认为，您最有可能不需要重新开展临床性能研究的情况是，您可以对比改造后的CADe设备和已经接受批准的原始设备。本机构认为，由于研究中潜在的差异（如，数据集、参考标准、评估方法等），极难通过间接对比来新型或改造后设备与对比设备的实质等同性。
而另一种情况是，无临床性能评估（即，审查人研究）的独立性能评估足以证明实质等同性。如果您觉得该建议适用，建议您与本机构联系讨论这种情况。
由于审查人是CADe设备诊断过程中必不可少的部分，因此当无法与对比设备直接对比独立性能时，我们认为无临床性能评估（即，审查人研究）的独立性能评估，不足以证明CADe设备的诊断性能与已上市产品具有同等的安全性和有效性。另外，如果适应症或实质性技术与对比器械相比发生变化（如，导致标记的特点与对比设备存在差异），那么直接对比对比设备的总体独立性能并不适宜。在这些情况下，您应该按照需要开展临床评估，以证明CADe设备用于预期用户和按照推荐的标签和说明使用时，在预期用途方面与对比器械具有实质等同性。
该临床性能评估应该估计CADe设备对医生行为的临床影响。如果您认为不需要临床评估证明设备与对比设备的等同性，我们建议您在开始研究前与本结构联系，征求我们的意见。
对于临床评估而言，我们建议您采用对照方式评估CADe设备的临床性能。研究中可包含各种对照组，最常见的方法是无辅助审查。将无辅助审查作为对照可以对设备进行临床有效性评估，而在510(k)研究中则应该与对比设备对比临床有效性，作为研究之前的估计。对照组的另一个例子是，采用与设备相同的数据集评估对比设备。在这种情况下，您必须使用相同的数据集，直接对比医生利用CADe设备好对比设备后的行为表现（有关比较对比设备临床性能的更多信息，参见第4.8节与对比设备的比较）。
有关可用临床评估方法的详情，我们建议您参阅临床性能评估：涉及放射学图像和放射设备数据的计算机辅助检测设备 - 上市前批准（PMA）和上市前通知[510(k)]申请指南。16 
我们建议您提交临床性能评估的已批准CADe设备变更的举例包括：
· 无法证明用来评估设备独立性能的数据库特性与构成（参见第5章独立性能评估）与评估对比设备所用的数据库特征的构成具有可比性，这些差异导致了临床问题（即，显著影响到安全性或有效性）；
· 独立性能评估的结果（参见第5章独立性能评估）比对比设备的结果差；
· CADe标记的位置或程度与对比设备显著不同，这些差异导致临床问题（即，显著影响到安全性或有效性）；
· 参考标准定义、评分过程、分析方法或性能终点与对比设备显著不同，这些差异对医生或患者的意义与影响不详，或者在文献中完善记载；
· 算法设计与对比设备显著不同，这些差异导致临床问题（即，显著影响到安全性或有效性）；
· 采用了新的采集技术和方案，改变了CADe设备的输入特征（如，目前CADe设备采用数字X线摄影，而对比设备采用胶片方式），而且这些差异导致临床问题（即，显著影响到安全性或有效性）；
我们建议，无论您的申请中是否包括临床性能评估，都应该包含独立性能评估。
16http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm1 87277.htm 
6.1.
与对比设备的比较
我们建议在需要临床评估时，将设备的临床性能评估结果与实质等同的对比设备相比（如，以前批准的型号）。与对比设备进行直接对比有时不太可能。这种情况下，可以进行替代研究的对照组比较，由预期用户按照推荐的标签和说明使用您的设备，与对照组相比能给性能带来显著的改善（如，CADe的审查统计学上优于无CADe审查）。然后将性能结果与接受相同临床评估的对比器械相比，表明性能比对照组显著改善。此类代替的临床性能评估研究适用于无法直接比较对比设备的临床性能时。
临床性能结果的报告参见FDA指南《诊断试验评估研究结果的报告指南》。17 
6.2.
电子数据 
为了在可能的情况下便于设备审批，我们建议您以电子版（如，光盘）18，提交临床评估研究中的统计学分析数据，包括患者信息、疾病或正常状态、病变大小、病变类型、成像和扫描设置、成像和数据特征。
7.
用户培训
我们建议简要说明设备上市销售后，培训预期用户的过程。该培训旨在指导用户以适当方式使用CADe设备，并让设备发挥最大的效用。培训中应含有设备预期的优点和已知局限性（如，CADe无法识别钙化结节）。培训应该基于包括正常病例在内的广泛患者数据。培训数据需包含设备容易得出的真阳性（TP）和假阳性（FP），以及典型的真阴性（TN）和假阴性（FN）结果。
对于允许多个已知或操作点的CADe设备，培训应该能够帮助医生确定工作中最适合的设备设置。此外，该培训还应该帮助医生确定适当的CADe审查情景。
17http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 71148.htm 

18 参见脚注15。
8.
标识
根据21 CFR 807.87的规定，您必须提供足以描述设备、预期用途和使用说明的标签、标识和广告。上市通知申请中必须足够详细地说明产品的标识，以符合21 CFR 807.87(e)的要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR Part 801要求的标签。19
设备的用户手册中必须包括以下内容。
8.1.
适应症
我们建议，产品的使用说明书（IFU）中应描述产品的使用方法，如：
该器械适用于协助[目标用户]利用[影像种类/成像技术和条件]检查[患者/数据特征]时，检出[目标疾病/状态/异常]。
8.2.
使用说明书
必须如21 CFR 801.5所述进行详细指导；这些要求适用于21 CFR 801.109中描述的处方设备。您应提交简明的指导，描述特定设备的技术特征，以及设备如何用于患者图像/数据。说明书中应鼓励当地/机构的培训计划，旨在让医生熟悉设备的特征，以及如何安全和有效使用。说明书中还应明确设备的预期用户。
8.3.
警告
警号应说明设备的局限性。例如：
[预期用户]不能仅依赖于[设备商品名]得出的结果，应对患者完整的数据库进行系统回顾和解读。
其他例子为：
研究发现，本CADe设备对[疾病/状态/议程]的患者无效。本CADe不适用于存在[疾病/状态/异常]的患者。
19尽管510(k)审批不要求提供最终的标签，但医疗器械进入州际商业销售之前，最终标签必须在符合21 CFR Part 801的规定。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109的要求。本指南对标签的建议遵照21 CFR Part 801的要求。
8.4.
注意事项
注意事项中应说明与使用本设备有关的不良事件，以及建议的避免措施。不良事件的讨论中至少应包含与检查率增加（即，假阳性事件）和疾病/状态/异常漏诊有关的不良事件。
8.5.
器械描述
我们建议包括的器械描述如下：

· 算法设计和特性的概述，

· 训练范例和训练或开发数据库概述，

· 开发和调整算法过程中，用于患者数据的参考标准的描述，

· 特定的设备或设备技术，以及与CADe设备兼容的采集技术，以及

· 对于设计用作一般影像检查工作站和PACS系统附加软件的设备，适当显示CADe标记的要求。
8.6.
临床性能评估
我们建议您在适当时包含临床性能评估的总结：

· 研究目的，

· 研究设计，

· 患者人群，如年龄、种族、人种，

· 临床医师数量及其资格，

· 收集临床信息方法的描述，

· 用于分析数据的统计方法描述，以及
· 研究结果。
有关临床性能结果报告的补充信息，参见临床性能评估：涉及放射学图像和放射设备数据的计算机辅助检测设备 - 上市前批准（PMA）和上市前通知[510(k)]申请指南。20
8.7.
独立性能评估
我们建议您提交设备独立性能和普遍性检测的总结，包括：
20http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/defau lt.htm
· 判定CADe设备每个标记区特性的评分标准；
· 设备每个可用操作点中，总体独立敏感性和独立假阳性率；
· 适当时的分层分析（如，根据病变大小、病变类型、成像或扫描方案、成像或数据特性）；
· 每个指标的置信区间（CI）；以及 

· 适当时，独立FROC性能。
