2017/8/10指南文件（医疗器械和放射性产品）>II类特殊控制指南文件：内淋巴分流管……

II类特殊控制指南文件：带阀门的内淋巴分流管；行业和FDA指南
文件发布日期：2002年4月29日
本文件取代2001年8月15日发布的II类特殊控制指南文件：带阀门的内淋巴分流管；行业和FDA指南文件草案
	[image: image1.jpg]



	美国卫生和人类服务部
美国食品药品管理局
器械与放射卫生中心
眼和耳、鼻和喉器械部门
耳、鼻和喉器械分部
器械评估办公室


前言
公众意见
可随时向美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理系统和政策部文档管理分部（地址：5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852）提交意见和建议，以供管理局考虑。提交评论时，请参考档案编号01D-0311和本指南文件的确切标题。在文件被下次修订或者更新之前，意见可能不被监管机构所采用。
有关本指南文件的使用或判读相关问题，请通过301-796-6480或电子邮箱地址srinivas.nandkumar@fda.hhs.gov (mailto:srinivas.nandkumar@fda.hhs.gov)联系Srinivas Nandkumar。
额外副本
额外副本可以通过互联网获取。您还可将电子邮件请求发送至CDRH- Guidance@fda.hhs.gov(mailto:CDRH-Guidance@fda.hhs.gov)，以接收指南文件的副本。请使用文档号791来确定索取的指南。
II类特殊控制指南文件：带阀门的内淋巴分流管；行业和FDA指南
1. 背景
本指南文件被作为特殊控制指南文件开发，旨在支持将带阀门的内淋巴分流管重新归为II类。根据分类，该器械旨在植入内耳，用于缓解由于美尼尔氏病的内淋巴积液而导致的眩晕和听力损失症状。本指南文件将与联邦公报通知一同发布，宣布该器械类型的重新分类。
FDA认为特殊控制与一般控制足以提供带阀门的内淋巴分流管的安全性和有效性的合理保证。因此，预期要销售通用类型器械的制造商必须（1）符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）的一般控制，其中包括21CFR807（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=807）子部分E所述510(k)要求，（2）处理本指南文件中识别出的带阀门的内淋巴分流管相关特定健康风险，（3）在销售器械之前，获取FDA的实质等同性确定。
本特殊控制指南文件确认了带阀门的内淋巴分流管的分类、产品代码和分类标识。此外，它还列出了FDA识别出的健康风险，并充当特殊控制；遵循特殊控制，并与一般控制相结合时，通常能够处理通用类型器械相关风险，并获得及时510(k)审查和许可。有关510(k)提交件的特定内容要求，应参考21CFR807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=807.87）和该主题相关其它管理局文件，例如：“上市前通知510(k)（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/PremarketNotification510k/default.htm）”。
器械制造商可在以下情况下提交简易510(k)：(1)存在指南文件，(2)已经建立特殊控制或(3) FDA已认可相关共识标准。FDA认为简易510(k)是最简易方法，可在发布II类特殊控制指南文件之后证实实质等同性。另请参见新510(k)模式—用于在上市前通知中证实实质等同性的替代方法；最终指南（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）。
简易510(k)提交件应包含21 CFR 807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm? FR=807.87）中确认的所需元素，其中包括器械描述、器械预期用途和建议器械标签。简易510(k)还应包含总结报告。在简易510(k)中，FDA会认为总结报告的内容是21 CFR 807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=807.87）(f)或(g)的含义中的适当支持数据。
总结报告应简要说明所采用方法或测试和被应用于解决本指南文件中所识别出风险以及任何其它器械特定风险的验收标准。遵循建议测试方法时，方法的简单参考是可接受描述。如果与建议测试方法存在任何偏差，则应在总结报告中提供更详细的信息，以表征特定偏差。总结报告还应(1)以表格形式简要说明每项测试产生的数据或(2)说明应该应用于测试结果的验收标准。（另请参见21 CFR 820.30（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=820.30）子部分C质量体系法规的设计控制。）
最简易方法
用于解决负担最少问题的建议方法本指南文件中识别出的问题代表我们认为需要在器械上市之前解决的问题。在开发指南文件的过程中，我们仔细考虑了供管理局决策的相关法定标准。我们还考虑了您在尝试遵循指南文件并解决我们识别出的问题时所产生的负担。我们认为我们已经考虑到最简易方法来解决本指南文件所示问题。但如果您认为有可用于解决问题的较简单方法，则应遵循“（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAct/ucm136685.htm）
文件”所述程序。
2. 范围
本文档的范围限于以下器械：
21 CFR 874.3850
（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=874.3850）带阀门的内淋巴分流管。
产品代码：KLZ

由于下文的分类标识在重新分类时已存在，因此可识别器械。
带阀门的内淋巴分流管是由限压阀和管道组成的器械，旨在植入内耳，用于缓解由于美尼尔氏病的内淋巴积液（内淋巴液的增加）而导致的眩晕和听力损失症状。
3. 健康风险
下表所示为FDA识别出的通常与带阀门的内淋巴分流管的使用相关的健康风险。您还应在提交510(k)之前执行风险分析，以识别其它器械特定风险。上市前通知应说明风险分析方法。建议用于缓解识别出风险的措施如本指南文件的下表所示。（如果制造商选择采用替代方法处理特定风险或识别出额外风险，则应提供充分的详细信息，以支持替代方法）。
	所识别出风险
	建议缓解措施

	不良组织反应或感染
	第7节

	由于阻塞或无效器械而导致内耳中液体压力增加
	第8、9节

	旨在矫正有缺陷器械的翻修手术
	第6、8节


4. 控制
FDA认为本指南文件以下各节所述措施在与一般控制相结合时将能够解决与带阀门的内淋巴分流管的使用相关的识别出健康风险。公司必须表明其器械能够通过满足本指南文件的建议或通过可提供安全性和有效性等效保证的一些其它方法来解决本指南文件中确认的安全性和有效性问题。如果您识别出其它器械特定风险，则您的510(k)应确认这些风险和所采用方法或测试以及被应用于解决它们的验收标准。
5. 简易510(k)内容
依赖于II类特殊控制指南文件的简易510(k)应包含以下内容。
封面
封面应将提交件明确确定为简易510(k)，并引用特定II类特殊控制指南文件的标题。
21 CFR 807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=807.87）要求的项目
21 CFR 807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=807.87）要求的项目为：
· 器械的描述。描述应包含性能规格的完整讨论，并且在适当情况下，还应包含器械的详细、带标记图纸
· 预期用途。您还应提交“使用适应症”附件。有关建议格式，参见使用适应症表（http://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/ucm360431.pdf）（PDF文件大小：1.03MB）。
· 拟定标签。
· 总结报告。总结报告应说明如何将II类特殊控制指南文件用于解决特定器械类型相关风险。总结报告应包含：
· 风险分析。
· 器械性能要求的描述。
· 为解决本II类特殊控制指南文件所识别出的风险以及风险分析识别出的额外风险而提供的特征和功能的讨论。
· 对于本II类特殊控制指南文件的第6-9节中识别出的每个性能方面，应简要描述每个测试方法，并确认验收标准。如果遵循建议测试方法，则该方法的简单参考是可接受描述。如果与建议测试方法存在任何偏差，则应在总结报告中提供更详细的信息，以表征特定偏差。总结报告还应(1)以表格形式简要说明每项测试产生的测试结果或(2)说明应该应用于测试结果的验收标准。如果有任何供试品不满足所确认验收标准，则不可销售器械。相反，您必须提交包含经修订验收标准的新510(k)，21 CFR 807.81（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=807.81）(a)(3)。在销售器械之前，新510(k)必须获得FDA的许可，21 USC 513(i)(1)(A)。
· 如果器械设计或测试的任意部分依赖于获得认可的标准，则总结报告应包含：（1）将在产品上市之前执行测试，并符合指定验收标准的声明或（2）标准合规声明。必须在提交获得认可的标准合规声明之前完成测试。（21 USC 514(c)(2)(B)）。有关更多信息，参见FDA指南文件，实质等同性确定中标准的使用；行业和FDA最终指南（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073752.h tm）。
如果不清楚如何解决FDA识别出的风险或通过风险分析识别出的风险，我们会要求提供器械性能特性方面的相关附加信息。我们还会要求提供需要用于评估验收标准充分性的附加信息。
作为提交简易510(k)的替代方法，您可提交传统510(k)，其中应提供本指南文件中所示所有信息和数据。传统510(k)应包含所有方法、数据、验收标准和结论。
6. 材料规格
硅橡胶弹性体和硅橡胶胶粘剂被用于构建这种通用类型器械的阀体。同样，这种类型器械中的毛细管是由聚醚嵌段酰胺（PEBA）制成的。经证实，这些材料适用于用在带阀门的内淋巴分流管中，即：这些材料具备生物相容性和化学稳定性，足以耐受预期生理环境。
这种类型的带阀分流管应具备符合用户需求的维度、挠度、强度和耐久性能。用在这些器械构建中的材料也应具备符合设计需求的拉伸强度、伸长率和硬度特性。
FDA认为对质量体系法规（21 CFR 820.30（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=820.30））的设计控制要求的合规将确保用在这种类型的器械制造中的材料适用于预期用途。应在任何510(k)提交件的总结报告中包含材料选择相关设计控制活动的简要总结。
7. 生物相容性和无菌性
应评价器械中材料的生物相容性和无菌性。请参考指南文件蓝皮书备忘录，G95-1,国际标准ISO-10993，“医疗器械的生物评价第1部分：评价和测试”（ssLINK/ucm080735.htm）和更新后510(k)无菌性审查指南K90-1的使用；行业和FDA最终指南文件（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072783.htm）。
应选择适用于长期植入血液接触器械的生物相容性测试。如果实质等同对比器械中采用的材料相同，并且患者接触类型和持续时间也相同，则可确认实质等同对比器械，代替生物相容性测试。
总结报告中应包含无菌销售器械的以下信息：
· 用在灭菌周期中的灭菌方法（例如：干热、环氧乙烷（EtO）、蒸汽、辐射）；
· 将被用于确认灭菌周期的方法的描述（但不是确认数据）；
· 维持器械无菌性的包装的描述（但不是包装完整性测试数据）；
· 无菌性保证水平规格（SAL）1；
· 用于做决定的方法的描述，例如：鲎试剂测定法（LAL）（如果产品标记不含致热原）；
· 通过EtO灭菌时，EtO和氯乙醇残留物的最大水平；通过辐射灭菌时，辐射剂量的最大水平。
8. 阀门性能
这种类型的器械表现出的阀门开启压力是4.3至6.0英寸水（8.0至11 mm Hg）。带阀门的内淋巴分流管器械应在此阀门开启压力范围内运行，如果新器械的阀门开口压力范围显著不同，则制造商应执行研究，并提交信息/数据，以确定其器械阀门开启压力范围的可接受性。
FDA建议在带阀门的内淋巴分流管器械符合以下要求时执行临床研究：
· 采用的设计不同于之前获得510(k)许可的设计
· 采用新技术，即：技术不同于用在合法上市带阀门的内淋巴分流管器械中的技术
· 变更使用适应症。
制造商应测试每台器械，即：100%样本测试，以确保每台器械均符合指定阀门开启压力。
9. 标签
上市前通知应包含足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm? FR=807.87）(e)的要求。虽然最终标签无需获得510(k)许可，但在将医疗器械引入州际贸易之前，最终标签还必须符合21 CFR 801（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=801）的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=801.109）。以下建议旨在帮助您符合21 CFR 801（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=801）和21 CFR 801.109（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=801.109）。
处方使用
带阀门的内淋巴分流管器械是处方医疗器械，依据21 CFR 801.109（(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm? FR=801.109)，必须粘贴以下声明：“小心：联邦法律规定，非医师或无医嘱不得出售此器械。”
预期用途/使用适应症
器械的预期用途/使用适应症应描述器械，并说明其适用的医学状况，例如：
“带阀门的内淋巴分流管是由限压阀和管道组成的器械，旨在植入内耳，用于缓解由于美尼尔氏病的内淋巴积液（内淋巴液的增加）而导致的眩晕和听力损失症状。”
预防措施
标签应包含在开具该器械处方之前，建议医生考虑多种保守治疗方法的预防措施，其中包括药物治疗和不那么复杂的外科手术，例如：无分流的内淋巴囊手术。
10. 研究器械豁免
由于FDA认为这些器械属于重大风险器械，因此，必须依据研究器械豁免（IDE）法规21 CFR 812.2（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?FR=812.2）（21 CFR 812（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=812））执行用于支持510(k)申请许可的临床研究。
依据21 CFR 812.2（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?FR=812.2）(c)(2)，IDE要求豁免在FDA许可510(k)之后执行临床设计确认研究。但必须依据21 CFR第50部分（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=50）和第56部分（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm?CFRPart=56）执行此类研究。
1 FDA建议将10-6用于所有无菌器械，但只与完整皮肤接触的无菌器械应为10-3。
指南文件中的更多内容（医疗器械和放射性产品）（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）
跨中心最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）
合规办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）
中心主管办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）
沟通与教育办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）
器械评价办公室最终指南2010 - 2016

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）
器械评价办公室最终指南1998 – 2009

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）
器械评价办公室最终指南1976 – 1997

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm）
体外诊断和辐射健康办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）
监督和生物统计办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）
科学与工程实验室办公室最终指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）
指南草案
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）
辐射发光产品指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）
撤回指南
（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072934.htm
2/10


