
本指南于1997年2月27日实施FDA良好指南规范（GGP）实施前编写。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会约束FDA或公众。如果替代方法可以满足适用法规、条例或二者的要求，则可使用此类方法。本指南将在下次修订时更新，纳入GGP的标准要素。
手术服和手术单上市前通知[510（K）]提交指南
感染控制器械分部
通用和恢复性器械部门
1993年8月

前言
本指南由食品药品监督管理局（FDA）器械和放射卫生中心（CDRH）器械评估办公室（ODE）通用和恢复性器械部门（DGRD）感染控制器械分部开发。
FDA监管将医疗器械引入州际贸易的说明。预期上市手术服或手术单的人员必须在将其引入州际贸易前向FDA提交一份上市前通知[510 (k) ]，并得到认证。管理510（k）提交一般内容和格式的法规根据美国联邦法规21章，第807部分下进行编码。与新医疗器械上市有关的这些及其他监管要求在指南文件中进行讨论，文件可从CDRH小型生产商辅助部门（DSMA）获取。本指南文件的目的是，为510（k）申请者提供关于应在手术服和手术单510（k）提交中向FDA提交信息和数据的具体额外指南。
对于预防感染而言，一种安全有效的屏障器械很重要，其可保护手术患者和手术室人员在手术操作期间不会传播微生物或体液。综合性、科学健全的标准对于评估手术服或手术单而言至关重要，可有助于确保这些器械在按照其标签使用时对于其预期目的可安全有效。FDA认识到为申请者和其他利益相关方提供以下信息的重要性：手术服或手术单的机构510（k）提交标准，以辅助整合必要数据、维护审查一致性并提供更有效的监管过程。
本文件表明截至封面页所注日期的FDA推荐。包括手术服和手术单设计和测试方法相关的正在进行的研究和讨论。除本不稳定状态外，FDA发现此时必须编写其510（k）提交标准，以“加快安全和有效手术服和手术单的可用性”。FDA预期本文件将刺激和／或加快科学界和监管行业的测试方法和特定确认程序的开发。文件并非静止，而是将定期修订，以保持其与本地区行业发展状态相一致。欢迎提供关于本文件的评论，请寄送至第11页所注明的地址。
目录

I.
简介
页码

A.
范围
3

B.
目的
3

C.
定义
3 - 44

D.
关于数据展示的原则
4 - 5

E.
文件可用性
5

II.
510（k）中信息的内容和组织
A.
附信
5 - 6

B.
目录
6

C.
标签和贴标
6 - 7

1.
拟定标签和贴标

2.
贴标要求

3.
包装贴标

D.
标准
7 - 8

E.
器械说明
8 - 9

1.
器械说明

2.
预期用途

3.
器械规范

4.
所有使用材料的完整列表

F.
与合法上市器械的描述性比较
9

G.
支持实质等同性的性能数据
9 - 10

1.
生物相容性

2.
比较声明

3.
独特设计

H.
无菌性信息
10 - 11

I.
SMDA要求
11

J.
联系人和地址
11 - 12

K.
审查者检查表
13 - 14

L.
对比表
15

III.
套件的上市前通知

A.
套件信息
16 – 17
I.
前言
A.
范围
本文件确立了对手术服和手术单的510（k）审查要求，
排除情况
手术套装和长袍，通常称为磨砂套装，在《手术服装分类条例》中豁免，因此不包含在本指南中。纳入手术服装分类条例中的手术口罩将在另一份指南文件中进行讨论。
B.
目的
本指南用于：
1.
辅助人们（生产商、分销商和运输商）组织手术服和手术单的上市前通知；
2.
在符合要求和信息显示方面获得一致性；以及
3.
指导FDA审查工作人员进行和记录上市前通知的审查。
C.
定义
1.
手术服：在21 CFR§878.4040中描述为手术室人员在手术操作期间穿戴的手术服装，用以保护手术患者和手术室人员不会传播微生物、体液和颗粒物质。
2.
手术单：在21 CFR§878.4370中描述为由天然或合成材料制成的器械，其用作保护性患者覆盖物，例如将手术切口的位置与微生物和其他污染物隔离。
3.
预期用途：器械预期的所有条件、目的或用途，包括以口头、书面、印刷或图形广告方式提供的推荐、规定或建议的条件、目的或用途、或器械常用的用途。条件包括：仅供一次性使用、用后即丢弃和可重复使用。
4.
无菌保证水平（SAL）：表明灭菌工艺后有微生物存活的概率的值。例如，SAL为10-6表明暴露于灭菌工艺后，有百万分之一非无菌单位的概率。

5.
缩略语：

AAMI -医疗器械促进协会

AATCC -美国纺织化学家和染色家协会

CPSC -美国消费品安全委员会

ASTM -美国材料与试验协会

CFR -美国联邦法规

NFPA -国家消防协会

SMDA -美国1990年医疗器械安全法案

DSMA -小型制造商服务组

ODE -器械评估办公室

OC -合规性办公室
D.
关于数据显示的原则
1.
编辑注意事项：应仔细编辑510（k），并在提交至FDA前进行科学审查。应进行校对，以确保所有页面均说明正确、连续、清晰可复制且可读。
2.
缩略语：应尽可能使用重要同行评审期刊可接受的标准缩略语。所有其他缩略语均应在每章开始时在其使用处进行标识，或以表格和图的脚注形式标识。
3.
数据可用性：本文件概述了数据审查的典型情况。其不可能预测到可能需要进一步FDA分析的所有情况。因此，提交者应当意识到，根据FDA的判断，可能会要求他们提交额外数据，或以另一种格式展示数据，或提供对已提交信息的更详细解释。
申请者应以受控和组织良好的格式保留用于510（k）提交的数据。这将可使格式在需要时迅速为FDA提供额外信息或分析。向FDA提交后，申请者发现的数据错误应立即提供至FDA引起注意。
4.
图表：构建良好的表格为报告和评价数据的基础。所有表格均应明确标识和列出标题，使用符号链接至足以表明数据性质的脚注或可访问的参考页。

应使用图形增补但不替换数据表。其质量应可被重要的同行评审科学杂志接受。
5.
已发表文献：研究报告中参考的已发表方法或数据应附至研究报告。其他参考的已发表报告或数据的打印版应附至其所参考的相应章节。所有参考报告和数据均应包括其如何与当前提交相关的解释。
E.
文件可用性
可从DSMA获取以下相关FDA文件，电话（800）638-2041或（301）443-6597：
· 医疗器械生物相容性三方指南
· ODE蓝皮书备忘录#K90-1：510（k）无菌审查指南
· 上市前通知内容的指南
II.
510（k）中信息的内容和组织
A.
附信
提交中应包含附信，提供§807.87中所述的以下信息（上市前通知提交中要求的信息）：
1.
商品名称或专有名称；
2.
常用名称：从以下选项中选择适当名称：
a.
非无菌或无菌手术单
b.
医用手术巾或手术室铺巾
c.
非无菌或无菌手术服
3.
分类名称：从以下选项中选择适当名称：
a.
手术单或手术单附件
b.
手术服装
4.
提交上市前通知的申办者、所有者或操作者的企业注册号，如适用。

5.
以下选项中的适当类别、小组和预编码：

类别：
II

小组：
79

预编码：
KKX -手术单
FYA -手术服
FYC -隔离服

FPH -手术室手术服
6.
解释提交目的的声明（如，新器械、既往已有等同器械的重大改进（新预期用途、材料或生产工艺等））。
对于正在改进的器械，请参见§807.87（g）了解其他要求。变更可能需要新器械所需的部分或所有信息。请提供既往的510（k）编号（如适用）。
7.
表明器械与其他商业流通中相似类型产品之间相似和／或差异的简要声明；以及
8.
美国联系人的姓名和电话号码，如适用。
B.
目录
510（k）应纳入注解章节标题和页码的目录。每章节应分离，如果章节含若干部分，应以章节目录页开始。
C.
标记和标签
1.
提交中必须包含足以对器械进行描述的拟定标记、标签和广告、其预期用途和其使用指南。标签包括直接贴附于器械及其包装的信息。
2.
标签必须符合21 CFR第801部分的要求，其与预期用途确定有关。因此，ODE将关注以下内容：
子部分A，§801.4和§801.5，与预期用途和充分的使用指南相关；以及
子部分B，§801.109和§801.116，与处方器械和常用已知说明相关。
标签要求的其他部分将延期以由CDRH/OC的宣传和广告政策人员进行审查。

3.
手术服和手术单的贴标应包含以下内容，如适用：
a.
包装内容物，即，手术服、隔离服、腹部布帘或手术单；
b.
手术服大小（S、M、L、XL）或布帘测量值；
c.
数量和使用条件，即，可重复使用、一次性／单次使用；
d.
对于无菌、单次使用手术服和布帘，应有词语“无菌”和声明“除非保障已打开或损坏”；
e.
生产商批次和批号；
f.
对于提供非无菌和／或对最终用户可重复使用的手术服和／或手术单，标签应包含关于如何重新处理该器械的说明，包括洗涤和灭菌信息，手术服／手术单可以承受的再处理次数，以及对重复使用周期进行追踪的系统；和
g.
任何具体的警告／小心声明，即“请勿在易燃麻醉气体附近使用”或“不符合NFPA标准”。
D.
标准
应参考包括手术服或者手术单的适当或相关的行业或法规标准，包括标准发布的年份。申请者可证明器械符合所述标准。随后申请者有义务遵循标准并维护显示器械符合标准的测试文档。满足特定标准的证书可减少对510（k）提交的数据要求。
以下列出一些用于确定手术服和手术单的屏障性能和安全使用的相关标准；
1.
NFPA标准-吸入性麻醉剂的使用标准。
2.
ASTM ES-21-1992，防护服装材料耐人造血液渗透性能的标准试验方法。
3.
ASTM ES-22-1992，使用病毒穿透率作为试验系统的防护服装材料耐血源性病原体穿透性的测试方法。
4.
ASTM D737-75，透气性。
5.
AATCC测试方法127-1989，耐水性：静水压力测试（耐水性声明）。
6.
AATCC测试方法61-1989，家庭和商业水洗色牢度：快速法。
7.
ASTM D1424，落锤式（Elmendorf）撕裂。
8.
ASTM D1682，抓住拉伸／伸长。
E.
器械说明
申请者必须提交一份器械的完整描述，包括所有型号、类型和变化。
1.
提供足够详细的器械说明，以便评价器械（如照片、详细图纸）。手术服的图纸应在手术服关键部位（例如袖口和接缝、手术服胸部区域和袖子部位）显示屏障的特征和／或规格。
2.
提供器械预期用途的明确描述。
3.
提供器械的技术规范。申请者可参见相关标准。
a.
物理规范
(1) 
编织式样、织物经纬密度、每平方码的重量或厚度，如适用
(2) 
尺寸（S、M、L、XL）

(3) 
对血液和液体渗透的抗性
(4) 
对撕裂和穿孔的抗性
(5) 
手术室环境中安全使用的特性，即，不脱绒毛、无有毒成分、不脱色。
(6) 
防火
b.
机械规范
(1) 
强度（拉伸、抓住、破裂）

(2) 
耐久性-器械可处理（洗涤和灭菌）的次数，且符合使用标签中指出的灭菌方法的规范
c.
生物规范
(1) 
根据“三方生物相容性指南”或ISO 194，成品手术服／手术单中使用的材料和颜色必须是生物相容性的。在患者／使用者暴露的条件内，材料必须是生物相容性的。这些器械根据本指南分类为外部、缺口或受损表面、短期。
4.
提供制造器械时使用的所有材料的完整列表，即，颜色、染料、织物。
F.
与合法上市器械的描述性比较
标识一种已声明为实质等同性的合法上市器械。如可能，请提供510（k）编号。可列出一种以上器械，但所选器械的预期用途和技术应尽量接近新器械。提供下述信息以显示新器械与合法上市器械的相似性或差异。在需要时尽可能进行并排比较（参见附件1）。表明任何差异如何可能影响安全性和有效性。
1.
提供声明为实质等同的合法上市器械的标签（标记、使用说明、宣传材料）。为帮助比较，还应纳入合法上市器械的清晰照片或其他显示方式，除非标签有充分信息。
2.
比较和对比新器械与比较器械的预期用途。
3.
比较用于润滑器械的所有材料。新器械以及比较器械（如可能）的精确材料应尽在最大程度上一致。
4.
比较物理、化学和生物规范及性能数据。
G.
支持实质等同性的性能数据
很多情况下仅描述性数据即足以确立等同性。然而，可能必须进行新器械与合法上市器械的性能比较。如有要求，请提供用于确立等同性所需的指定测试的方案和结果。如果所述测试是一种标准方法，特别讨论了性能标准，则申请者可参考该方法并证明器械将符合标准。本情况下不应提交数据。

研究应设计良好，以符合所述目的。这将包括严格注意以下内容：统计要素（假设、测试统计、分析、样本量和采样、效力等）、入选／排除标准、对照、偏离最小化、测试参数（终点）、随访、评价标准等。上述几点可能有重叠。如果指南中未指明方法，关于申请者可能依赖的研究设计和方法，应有充足的参考材料（如，生物相容性）。
提交应提供试验数据，证明手术服／手术单由可尽量减少无菌和无菌区域之间微生物通过的有效屏障材料制成。提供需要用于确立等同性的指定测试的方案和结果。
1.
生物相容性
提交一份证明，即（1）在相同使用条件下使用的其他合法上市器械中使用了相同的材料，或（2）提供根据1987年医疗器械三方生物相容性指南和／或1992年ISO 194标准草案（医疗和牙科材料和器械的生物学测试）证明的组件材料在成品中有生物相容性的文档记录。
对于FDA条例中未列出的颜色，或其他用于相似预期用途的合法上市材料中未使用过的颜色，可能需要生物相容性测试数据。
2.
比较声明
可能需要其他数据进行比较性声明，这些声明唯一且不基于申请者已认证器械符合的标准。
3.
独特设计
可能需要其他标准以支持与传统设计显著不同的设计，且该设计不包含在申请者已引用的标准范围内。
H.
无菌性信息
对于以无菌形式销售的器械，提供ODE蓝皮书备忘录#K90-1中详述的以下信息。
1.
将使用的灭菌方法。
2.
将用于确认灭菌周期的器械说明，但并非确认数据自身。对标准方法的参考（如，AAMI辐射标准）通常即已充分。

3.
公司预期符合的器械无菌保证水平（SAL）。对于用于手术操作期间的手术单和手术服，SAL为10-6。
4.
用于维持器械无菌性的包装说明（这不包括包装完整性测试数据）。
5.
如果灭菌涉及EtO，器械上所保留环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇残留物的最高水平。水平应与联邦公报关于EtO限值的通知一致。1
6.
辐射剂量，如果将使用辐射灭菌，且如果已确定。否则，应在确定剂量后修正在FDA的510（k）文件。
参考文献
1.
FDA拟定规则，43 FR 27482（1978年6月23日），环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇的最大残留限值
I.
SMDA要求
提交510（k）的所有人均必须在基于其进行等效性测定的510（k）中纳入一份安全性和有效性信息总结，或任何人均可通过索取获得关于[器械名称]的安全性和有效性声明。安全性和有效性信息指不良安全性和有效性信息、关于新器械和比较器械的描述性信息、或性能／临床测试信息。
如果选择了总结选项，其应纳入单独页，且标识为[器械名称]的安全性和有效性总结。
如果选择了声明选项，声明中请勿包含词语“总结”。
本信息的内容和格式在1992年4月28日，周二，57 FR第82号的第18062页上指明。
J.
联系人和地址
关于上市前申请提交的一般问题，请寄送至小型生产商辅助部门，电话（800）638-2041。

关于本指南的问题应寄送至以下地址：
FDA

通用和恢复性器械部门，（HFZ-410）
感染控制器械分部

1390 Piccard Dr.

Rockville, MD.20850
(301) 594-1307

K.
审查者检查表
510（k）编号和
器械名称

申办方／公司

日期：
审查者：

	项目
	
	预测试
	需要的

	
	
	是
	否
	（Y/N/？）

	I.
	附信
	
	
	

	
	专有名称
	——
	——
	——

	
	常用名称
	——
	——
	——

	
	分类名称
	——
	——
	——

	
	企业注册
	——
	——
	——

	
	预编码
	——
	——
	——

	
	提交目的
	——
	——
	——

	
	器械与其他产品类似和／或与其他产品不同的声明
	——
	——
	——

	
	联系人
	——
	——
	——

	II.
	标记和标签
	
	
	

	
	拟定标记和标签
	——
	——
	——

	
	标签要求
	——
	——
	——

	
	包装标签
	——
	——
	——

	III.
	标准
	
	
	

	
	列出的标准
	——
	——
	——

	IV.
	器械说明
	
	
	

	
	器械的说明
	——
	——
	——

	
	预期用途
	——
	——
	——

	
	质量标准
	——
	——
	——

	V.
	与比较器械的描述性比较
	
	
	

	
	标签
	——
	——
	——

	
	预期用途
	——
	——
	——

	
	使用的材料
	——
	——
	——

	
	性能
	——
	——
	——

	VI.
	支持实质等同性的性能数据
	
	
	

	
	提供数据
	——
	——
	——

	VII.
	无菌信息
	
	
	

	
	无菌／非无菌
	——
	——
	——

	
	灭菌方法
	——
	——
	——

	
	确认方法
	——
	——
	——

	
	无菌保证水平
	——
	——
	——

	
	包装信息
	——
	——
	——

	
	EtO残留物
	——
	——
	——

	
	辐射剂量
	——
	——
	——

	VIII.
	SMDA要求
	
	
	

	
	510（k）总结
	——
	——
	——

	
	510（k）声明
	——
	——
	——


L.
对比表

	特征
	新器械
	比较器械

	材料成分
	
	

	编织
	
	

	每平方码的重量
	
	

	厚度
	
	

	强度
	
	

	落絮水平
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	屏障性能测试结果：

	
	

	ASTM ES-21-1992
	
	

	ASTM ES-22-1992
	
	

	ASTM D1424
	
	

	ASTM D1682
	
	

	易燃性（NFPA 702）
	
	

	灭菌方法
	
	

	染色剂
	
	

	染色牢度
	
	

	使用寿命
	
	


III.
套件的上市前通知
套件为至少一个医疗器械（例如手术服或手术单）和额外器械（例如外科医师的手套）、药物或生物制剂作为其他部件组成的一个包装，在对套件的510（k）提交中，申请人必须提供以下内容：
1.
包括套件所有部件的完整和特定清单。
2.
证明：
(a) 
本人证明页面[提交者提供页码]上所列套件的医疗器械组件为以下几种之一：（1）合法上市修正前器械，（2）上市前通知中豁免（与分类条例中所述豁免标准和法案的510（k）部分（如21 CFR 862.9）中的豁免局限性一致），或（3）已通过套件用于预期用途的上市前通知，发现其实质等同（即，未声明或产生部件的新用途）。
(b) 
进一步证明器械部件在本人购买时为最终形式，即，其已包装、贴标等，与其预修正、豁免或上市前通知标准和状态一致。购买的所有药物或生物制剂部件也按照其批准或许可进行包装和贴标。
如果您不能对您套件中的每种器械部件均作出认证声明（a），您必须逐条列举无预修订、豁免或上市前通知状态的部件。您还必须提供充分信息，从而使FDA能够评价您套件中这些部件的等同性。本信息可能与每种部件的单独510（k）中所需信息相同。
如果您不能作出认证声明（b），则应标识半成品形式（如散装包装）的所购部件（非最终包装，并在独立装置中贴标）。
3.
在套件部件列表中明确标识所有药物和生物制剂。例如，在项目旁声明其为药物或生物制剂。
4.
描述套件如何组装和加工为最终销售形式（如，将各部件从成品或散装包装中取出，部件X单独灭菌，随后将所有部件置于托盘上，将套件包裹，但不在运输前进行灭菌）。

如果有任何独立部件的再包装或再加工，则您必须提供关于再包装和再加工的详细信息，以及对部件进行的作用分析。这可能需要测试。例如，对于已灭菌（重复灭菌）器械，按照ODE灭菌蓝皮书备忘录进行确认研究，并提供数据。最终套件的处理也很重要。您必须评价套件的最终处理作为一个整体，是否影响任何套件部件的安全性或有效性。
5.
510（k）应指明套件的所有标记和标签。只要标记加强了每种单个部件在以最终形式单独销售时的标签中发现的典型所需信息，仅套件标记对所有部件可能即已充分。当需要充分的使用说明（注意事项、警告灯）时，部件可能需要特定标签，如说明书。检查单独销售的单个部件标签与提供给套件的标签，这很重要。如需要，验证套件中的标签充分或包括额外标签。
6.
上述项目标识了可能影响监管状态或套件安全性和有效性的标签和处理问题。如果您发现可能影响您套件状态的任何其他因素，请提醒我们，从而我们能够在我们的评价中对其进行考虑。


