医疗器械申报材料中关于计算建模研究的报告
面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南
文件发布日期：2016年9月21日
本文件初稿发布于2014年1月17日。
如对本文件有任何疑问，请联系科学与工程实验室办公室下属应用力学部的Tina M. Morrison博士，联系电话：（301）796-6310，电子邮件：tina.morrison@fda.hhs.gov。
	[image: image1.png]



	美国食品药物
管理局
	美国健康和人类服务部
美国食品药品管理局
器械和放射健康中心
医疗器械评价办公室
科学与工程实验室办公室

	
	器械和放射健康中心
	

	
	
	

	
	
	


序言
公众意见
您可以随时登录网站（http://www.regulations.gov）提交意见与建议以供管理局考虑。您也可以将书面意见提交至美国食品药品管理局下属的文档管理部（地址：马里兰州洛克维尔市，（HFA-305），渔民巷5630号，1061号房。邮编：20852）。所有意见都应与目录编号FDA-2013-D-1530对应。所提意见可能会在下次修订或更新时才会采纳。
更多副本
登录网站可获取更多副本。您也可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，索取一份指南。请使用文件号（1807）确定您索要的指南文件。
目录
1引言


2范围


2计算建模和仿真报告概要


3一、执行报告摘要


3二、背景/引言


3三、代码验证


4四、系统配置


4五、控制方程/本构关系


5六、系统特性


5七、系统条件


5八、系统离散化


6九、数值实现


6十、确认


7十一、结果


7十二、讨论


7十三、局限性


7十四、结论


7十五、参考文献


8术语表


10主题附录1：计算流体动力学和质量传输


24主题附录2：计算固体力学


34主题附录3：计算电磁学和光学


42主题附录4：计算超声波


48主题附录5：计算传热




医疗器械申报材料中关于计算建模研究的报告
面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南
本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。
引言
多年以来，计算建模和仿真（CM&S）研究已被倡导者们用于支持器械设计/开发，而且已在医疗器械申报材料中进行了报告。传统上，这些研究已被用于流体动力学（如：用于计算心室辅助装置的剪切应力）、固体力学（如：用于确定髋关节植入物内最大应力的位置）、电磁学和光学（如：核磁共振显像中的射频安全，光纤光谱仪设备的荧光）、超声波传播（如：治疗性超声的吸收能量分布）、以及热量传播（如：射频和激光消融设备的温升）等方面。本指南文件旨在针对用于支持医疗器械申请的计算建模和仿真研究为行业在计算建模和仿真格式化、结构和报告内容等方面提供建议。此外，本指南还为FDA工作人员提供指导，以提高计算建模和仿真研究评述的一致性和可预测性并更好地促进对这些研究进行完全解释和全面评述。
包括本文件在内的FDA指南文件并不确立具有法律强制力的责任。相反，这些指南文件仅用于表述管理局目前对某个问题的看法，除引用的特定法律法规要求外，应仅视为建议。管理局指南中使用的“应该”一词表示某些内容只是建议或推荐的，而不是要求的。
范围
计算建模和仿真研究与实验室研究、非临床体内研究及临床研究一起可用于评估医疗器械的安全性和有效性。为了使计算建模和仿真研究作为新药申请的有效科学证据，关于此类研究的报告中应列出具体细节。本指南中，术语“计算建模和仿真（CM&S）报告”指新药申请中可提供关于计算建模和仿真研究的信息的内容部分。该术语并不描述新的新药申请要求。
本文件中所提供的推荐格式用于确保计算建模和仿真研究报告的一致性。FDA认识到，报告内容的详细程度会各有不同，而且取决于计算建模和仿真研究的使用背景。此外，计算建模和仿真的形式各种各样，因此具体细节也会因学科不同而有所变化。因此，我们在本文件正文中对计算建模和仿真形式进行了概述，并附上了新药申请中常用的五个相关主题附录。正文内容为概述，目的是了解形式报告。五个附录则提供了关于下列主题范围的更为详细的背景、结构和特定术语等内容。
I. 流体动力学和质量传输
II. 固体力学
III. 电磁学和光学
IV. 超声波
V. 传热
对于多物理建模，部分附录中的建议可用。
本指南的使用范围仅限于说明当医疗器械借助计算建模和仿真研究确定安全性和有效性时如何将这些研究及其结果用于支持新药申请。本指南文件并不说明或决定计算建模和仿真工具是否被认为是医疗器械。
虽然计算建模和仿真研究的验证和确认是报告的必要组成部分，但是本文件中并未确定通过计算建模和仿真支持新药申请时所需验证和确认的次数或类型。另外，本指南文件中并未说明如何实施计算建模或仿真研究，也没有说明遵守本指南是否能确保您的计算建模或仿真研究充分或恰当。本指南仅针对如何向FDA报告相关信息而提供指导并重点描述一些常见的建模和仿真问题。
计算建模和仿真报告概要
在下一节中，我们将列出新药申请中所含计算建模和仿真报告的推荐标题和细节。
一、执行报告摘要
我们建议您提供一份准确完整的计算建模和/或仿真研究报告概述，内容应包括如下：
· 计算建模和仿真研究的使用背景，其中包括明确确认相关量（QOI）（如：确定最大应力值和位置）；
· 分析范围（如：对于拥有多种尺寸和/或配置的医疗器械而言，应详细说明模拟的是哪种尺寸和/或配置，以及计算模型与目标患者群体如何相关）；
· 分析类型（如：流体动力学和质量传输、固体力学、电磁学和光学、超声波、传热）；
· 关于使用背景的结论；
· 关键词：我们建议您最多提供五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及（如适用的话）体内位置等的关键词或关键短语。关于医疗器械产品代码的更多信息，请参阅FDA于2013年4月11日发行的指南文件《医疗器械分类产品代码》。以下为可概述此类信息的关键词范例：
· 例如，有限元素分析、MIH、镍钛合金、疲劳、主动脉；
· 例如，射频剂量测定法、OQG、钴铬合金、磁共振安全、髋
该信息将用于对计算建模和仿真报告进行语义文本挖掘，以更好地理解本指南对新药申请中所用计算建模和仿真研究的影响。
二、背景/引言
我们建议您对医疗器械系统和预期使用背景做出简要说明。讨论该分析的使用背景，因为这将决定审查所必需的相关细节。
三、代码验证
我们建议您对所实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。代码验证是通过SQA和NCV实现的，可确定用作计算建模和仿真软件工具代码的正确性并能确定数值算法的正确性和精确度。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
SQA可确保代码在特定计算机硬件上和特定软件环境中正确运行并生成可重复结果。NCV可确保数值代码正确地实现和运行，这通常是通过虚构解方法实现的，例如，与基准解作对比。您应简要描述代码验证活动。
您可以参考软件开发者提供的可用文件和验证结果。
2.假设、简化和理论依据
您应描述所验证代码在您的计算域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证的代码和用于使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的理论依据，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见《系统离散化和数值实现》第八和九节。
四、系统配置
我们建议您提供关于系统配置的信息（例如，器械几何结构、计算域、生理调节系统的结构、被模拟的体外试验）。
1. 细节
您应描述包括适度缩放/标出尺寸的图像和/或图表在内的系统组成（例如，器械、体内和/或体外环境）。
您应对用于生成包含格式在内的系统配置的方法（例如，图像重建和分辨率、计算机辅助设计（CAD））进行描述，并讨论预期分析所需配置是如何恰当地获取的。
您应对用于生成系统配置的软件（例如，CAD软件、图像分割软件、控制系统仿真软件）进行描述。如果使用了图像重建生成几何结构，则应描述显像模式。
2.假设、简化和理论依据
相比于实际器械和环境，您应描述用于生成系统配置的假设和简化并提供其理论依据。如果有的话，请提供体内/体外模型的临床理论依据（例如，尺寸、病况、数学便利性与临床意义）。
五、控制方程/本构关系
我们建议您提供关于用于实施计算分析的控制方程和/或本构关系的信息。
1. 细节
您应对系统所用的控制方程/本构关系进行描述。如果有的话，请提供实际方程。
2.假设、简化和理论依据
您应描述对用于表述系统的控制方程/本构关系所做之假设和简化并提供其理论依据。
六、系统特性
在适当情况下，我们建议您提供关于系统的生物、化学、物理和生理等特性的信息。
1. 细节
您应描述和量化说明分析中所用的全部系统特性。这些特性可能包括生物材料特性（如：细胞、组织、器官）和/或过程（如：细胞信号），和/或状态（如：患病的、健康的）、化学特性、生理特性以及用以定义材料和/或过程特点的物理特性。如适用的话，还应对系统特性的变异性（如：时间、空间、不同个人/样本之间的变化）进行讨论。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定系统特性的假设和简化并提供其理论依据。确认这些特性的来源并提供参考（如：文献、体内试验、半体内试验、体外试验）。
七、系统条件
我们建议您提供关于施加在系统上的各个条件的信息。这可能包括但不限于边界条件和负载条件、初始条件以及可控制系统的其它约束条件。
1. 细节
如适用的话，您应对施加在模型上的系统条件及其变异性做出描述。适当情况下，您应提供这些条件的图示，以描述它们如何应用于系统。
2. 假设、简化和理论依据
您应描述为了确定应用于系统的各个条件而做的假设和简化并提供其理论依据。请提供适当的文件参考（如：文献、试验报告、临床数据、医学影像数据）。
八、系统离散化
我们建议您提供关于应用于系统供数值求解的离散化和细分技术的信息。
1. 细节
您应描述系统离散化方法及其如何应用于计算区域。还应对用于确保恰当分解计算域的计算验证方法（如：网格细化研究）进行描述。如适用的话，您还应提供计算域相关区域内的代表性离散化图像。您应说明离散化的类型和质量。作为计算验证过程的一部分，您应报告用于确定方程是否充分解答的标准。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于离散化计算域的假设和简化并提供其理论依据。您还应报告用于确定离散化是否可充分解出QOI的标准。
九、数值实现
我们建议您提供关于用于解答控制方程的数值实现的信息。
1.
细节
您应对用于解算控制方程的数值实现方法和/或数值方法进行描述。还应说明求解参数（如：公差、松弛）和收敛准则。
2.
假设、简化和理论依据
您应描述用于确定求解程序和相关参数的假设和简化并提供其理论依据。值得注意的是，不论求解程序设置是否是对默认设置调整后的结果，都应提供其理论依据。
十、确认
我们建议您提供关于针对使用背景验证计算模型时所用方法的信息。
1.
细节
您应对计算模型有效性的评估方法（如：体内、半体内或体外比较）进行描述说明。报告并对比计算模型和比较器的QOI。还应描述QOI对关键参数的敏感性并在情况允许的时候提供对与关键参数有关的不确定性所做的系统分析。
2.
假设、简化和理论依据
您应描述对计算模型确认方法（如：体内、半体内或体外试验）所做的假设和简化并提供其理论依据。您应就为什么对比方法及比较器QOI与计算模型QOI之间的一致程度适于在使用背景下应用计算模型而进行讨论。
十一、结果
我们建议您描述计算模型和仿真研究的定量结果，即：QOI。您提供的结果应足够详细，其中包括标签和图例。结果可能会以多种格式进行表述（如：表格、图表）。
十二、讨论
我们建议您就计算模型和仿真研究的结果如何与使用背景相关进行讨论。如果情况允许的话，还可对结果对新药申请的意义/临床意义进行讨论。
十三、局限性
我们建议您就前文小节中描述的假设、简化、敏感性和不确定性分析如何影响计算模型输出、结果解读以及与使用背景的相关性做出详细说明。
十四、结论
我们建议您说明计算建模和仿真研究的总体结论及是否达成申请目标。
十五、参考文献
我们建议您列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考文献清单。
术语表
针对本指南所给出的术语定义如下所示。
精确度：指建模、仿真或试验中所用参数、变量或导出量（或者一组参数或变量）与真值或假定真值之间的一致程度。
分析：指对仿真所产生的各个值、数组、数据文件、或实施程序组做后处理或解释。
计算验证：指判定特定计算的求解精度的过程。
代码验证：指判定数值算法在计算机代码中是否正确实施和识别软件中错误的过程。
比较器：指用于执行验证的试验方法。比较数据可取自实验室小型试验、动物研究、影像研究、或临床研究。比较器应基于使用背景进行选择。
计算域：指实施分析时所用的空间域和/或时间域。另请参阅“系统离散化”。
计算模型：指通过计算机实施的数字模型的数值实现。
本构关系：指一种用以描述特定材料或物质的生物量、化学量或物理量与外界刺激之间关系的表达（如：胡克定律）。
使用背景：指计算模型和/或仿真研究的目的或意图，尤其是计算建模和仿真研究在新药申请中所起的作用。
收敛性分析：指确保求解可解决相关物理问题且当细化离散时解变差仍在预先指定的范围内的过程。
控制方程：指用以描述相关现象的数学关系。
数学模型：指描述概念模型时所需的数学方程式、边界值、初始条件及建模数据。
模型：指对系统、实体、现象或过程的一种描述或表达形式（改自Banks, J.等人的《仿真手册》（1998），纽约：John Wiley & Sons）。输入模型中的数据被视为模型的一部分。模型可以是对系统、实体、现象或过程的数学、物理或逻辑表述。如果需要的话，模型可用于仿真过程，用以预测未来状态。
相关量：指计算模型的期望输出。对于特定使用背景而言，可能会有多个相关量。
敏感性：指输出受特定输入的影响程度。
仿真：指通过计算模型模拟系统、实体、现象或过程的各种特点；使用一组可生成相关量或多个相关量的参数进行一次模型特殊“运行”。
主题：指关于计算建模方法的一个特定技术学科、系统、或过程。
系统离散化：指为了数值实现将系统计算域分割成各个离散部分。
不确定性：指用以表述实测值或计算值与真实值之差异的估算数量或百分比（《美国传统英语字典》（第4版））。
确认：指用以判定从模型或仿真的预期用途角度而言模型或仿真对真实世界之表述的准确程度的过程（《美国机械工程师协会验证和确认指南》---ASME V&V 10-1-2012）。
验证：指用以判定从模型或仿真的预期用途角度而言计算模型是否准确地表述了潜在数学模型及其求解的过程（《美国机械工程师协会验证和确认标准》---ASME V&V 20-2009）。另见《代码验证和计算验证》。
主题附录1：计算流体动力学和质量传输
如对本附录有任何疑问，请致电（301）796-2525或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Matthew Myers博士。
附录引言/范围
本附录旨在针对医疗器械申请中的计算流体动力学和质量传输建模和仿真研究报告的格式、结构和内容提供建议。
本附录中提供的具体例子（如：输出指标）仅作范例使用，所以不应被视为对应完成的计算建模和仿真的类型要求或建议。
报告概述
在下一节中，我们将对如何报告计算建模和仿真研究的具体内容做出概述。
一、执行报告摘要
我们建议您提供一份准确完整的计算建模和/或仿真研究报告概述，内容应包括如下：
· 简要归纳使用背景和分析范围以及相对于其它方法（如：试验方法）而言选择计算建模方法的理论依据。
· 简要归纳计算建模和仿真研究中所实施的分析类型（如：流体力学、扩散、扩散/对流）。
· 简要归纳模型，其中包括几何结构、材料特性以及边界条件/初始条件。
· 如果器械有多个尺寸和/或配置，则应提供已评估和未评估的器械系统的尺寸和配置的理论依据。
· 说明分析代码/软件是否可在市场上买到，是否是开源，和/或是否是用户开发的。
· 讨论仿真结果、相关量及其对器械安全性和有效性的影响。概述确认活动及其如何适用于支持在使用背景下使用计算模型和仿真研究。
· 概述其局限性。
· 概述结论。
· 关键词：请提供最多五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及（如适用的话）体内位置等的关键词或关键短语（如：计算流体动力学、NIQ、不锈钢、药品转运、冠状动脉）。例如，以下是一些与本主题相关的关键词例子：
-
生物流体力学、给药、血流量、转运、有限体积法、有限单元法、泵吸。
二、背景/引言
我们建议您说明该分析的使用背景，因为这将决定审查所必需的相关细节。简要描述医疗器械及其预期使用环境和部署/植入程序。本节中提供的细节内容应与分析目标相对应，而且应在使用背景说明中进行概述。
三、代码验证
我们建议您对在计算建模和仿真研究软件上实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
您应简要描述代码验证活动并提供下列内容：
· 与有分析解法的简化系统的比较；
· 使用实际系统（即：时间步、网格大小（网格细化））并按照收敛性准则（如：1E-6与1E-7）实施的离散格式和求解参数敏感性分析；
· 描述仿真如何通过残差订正和/或监控探针点或表面位置的物理相关流体流量进行数字收敛；和
· 用以证明是否遵循了基本守恒定律的方法。
2.假设、简化和理论依据
您应描述所验证代码在您的计算域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证的代码和用于使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的理论依据，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见《系统离散化和数值实现》第八和九节。
四、系统几何结构（系统配置）
我们建议您提供关于系统配置的信息（例如，器械几何结构、计算域、生理调节系统的结构、被模拟的体外试验）。
1. 细节
您应对要评估的系统组成（例如，器械、血管、器官、器官系统）进行描述。提供医疗器械和几何结构的所有相关尺寸。根据需要，其中可包括示意图、原理图及照片。
您应对用于生成几何结构以论述如何恰当获取预期分析所需配置的方法/软件（例如，图像重建、计算机辅助设计（CAD））进行描述。尤其应对缩放或相似性进行描述（如：几何相似性和动态相似性）。
2.假设、简化和理论依据
相比于实际器械和环境，您应描述用于生成系统配置的假设和简化并提供其理论依据。
例如，如果未模拟整个器械系统或如果对几何结构做了简化，那么您应提供被分析的系统几何结构的基本原理（如：对称使用，部分器械、或代表性的进出口形状），其中包括：
· 描述模型与实际配置之间的差异。
· 讨论相较于标称尺寸而言制造公差尺寸会如何影响结果。
· 描述如何选择进出口形状及这些形状如何影响流态。
· 如果器械具有独特的几何结构特点（如：表面形态）且该特点会影响分析，那么请描述这些特点在模型中是如何解释的。
· 列出与几何结构有关的局限性和假设（如：缩放）、图像分辨率、图像平滑、图像分割错误等相关信息。
五、控制方程/本构关系
我们建议您提供关于用于实施计算分析的控制方程和/或本构关系的信息。
1. 细节
您应提供系统的控制方程/本构关系，其中包括：
· 用于定义模型的方程式（如：用于流体流量的纳维尔-斯托克斯方程、用于扩散的菲克方程、用于渗流的达西方程）；
· 仿真中使用的本构关系（如：流体流量的剪切应力与速度梯度之间的关系、扩散流量与扩散的浓度梯度之间的关系、渗流的排放通量与气压梯度之间的关系）；
· 所用的湍流模型，如有的话，应包括所用的特殊壁面函数；和
· 所用的任何其它特殊数学模型（如：血液损伤模型）。
2.假设、简化和理论依据
您应描述对用于表述系统的控制方程/本构关系所做的假设和简化并提供其理论依据，其中包括：
· 基于所实施仿真的假设和理论依据（目的）而对基本数学方程式所做的简化；
· 简化控制方程时涉及到的假设和理论依据（如：使用稳定流而不是非定常流）；
· 用于确认本构模型是否捕获了被模拟的实际行为的信息；和
· 湍流模型或壁面函数以及用于捕获更多现象的其他方程（如：血液损伤模型）的使用。
六、系统特性
我们建议您提供关于系统的生物、化学和物理等特性的信息。
1. 细节
您最好是以表格形式列出仿真和后处理中使用的所有物理特性、系数和描述性方程，如：
· 流体粘度和密度
· 气体溶解度和扩散率
· 成分的扩散系数和反应系数
· 渗透率和孔隙度
· 仿真过程是非等温过程时各个特性的温度依赖性
如果有的话，您应提供一份关于为了生成系统特性而实施的试验的报告。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定系统特性的假设和简化并提供其理论依据。确认物理特性和所用系数的来源（如：文献、体内试验、半体内试验、体外试验）。如果引用了文献数据，请讨论其在特定条件下的适用性。如果为了确定参数而进行试验，那么请提供关于该试验的适当细节内容。如果适用的话，请就与所用组织生理学有关的各个方面进行讨论（如：新嫩组织与成熟组织、健康组织与病变组织）。
如果存在与数据相关的不确定因素（如：由于误差、简化或变异而造成），请描述所实施的敏感性分析，（如果适当的话）以说明这些不确定因素对仿真结果的影响。
七、边界条件和初始条件（系统条件）
我们建议您提供关于施加在系统上的各个条件的信息。这可能包括但不限于边界条件和负载条件、初始条件以及可控制系统的其它约束条件。
1. 细节
您应描述模型的边界条件（如：进口和出口、壁面）。您应从全局角度对用于表述仿真过程的全局边界条件进行描述（如：压降、质量流率、每分钟转动次数）。
如果模型具有时间依赖性，则应提供以下内容：
· 初始条件；
· 如适用的话，瞬时边界条件（如：函数、表格）；
· 如果是脉动模型，则应提供初始模拟循环数以逐渐减弱初始瞬时效应（如有的话）；
· 作为使用旋转或运动参照系的稳态模型附加物而使用的非稳态模型（如：用于血液泵），和；
· 对血流量的自然发展和物理特性如何不受仿真边界条件的影响进行描述。
您应提供相关无量纲量，如：
· 雷诺数
· 斯特鲁哈尔数或沃姆斯莱数（脉动流）
· 佩克莱数或舍伍德数（扩散/对流）
· 狄恩数（曲线流）
如果利用对称性以减小模型尺寸，那么您应描述说明该对称边界条件。
如果使用了湍流模型，那么您应提供湍流边界条件。
2.假设、简化和理论依据
您应描述为了确定应用于系统的各个条件而做的假设和简化并提供其理论依据。请提供关于系统条件的适用文件（如：文献、试验报告、临床数据、医学影像数据）。
尤其是，您应描述说明仿真环境和实际环境之间的差异或简化，如：
· 所用的初始条件和边界条件选择；
· 仿真操作条件，尤其是当仿真未能覆盖医疗器械的预期使用范围时，和；
· 其它简化（如：使用对称、就离心泵而言使用旋转参考系而不是非定常仿真）。
八、系统离散化
我们建议您提供关于数值求解期间使用的离散化和细分技术的信息，内容如下所示。
1. 细节
您应对关于空间和时间离散的下列内容进行描述：
· 用于生成网格的软件；
· 计算域所有区域内的网格（如：医疗器械、血流、周围组织）；
· 网格质量（如：元素/单元类型、大小、形状、质量测量指标（即：纵横比））；
· 相关区域内的局部网格细化（如：高剪切应力区域、回流区、临界浓度、医疗器械与身体之间的相互作用），还应提供这些区域内的代表性网格图像；
· 如果使用了湍流模型（或要求特殊元素/单元的其它数值方法），则应对所用的特殊元素/单元进行描述，和；
· 对于非定常模型，应描述时间步是如何确定的及其是如何被认为适用于分析的（如：时间步细化研究）。
2.假设、简化和理论依据
您应描述关于用以支持网格的网格细化研究及其理论依据。
· 所用的自适应网格或自动网格细化；
· 网格细化研究方法，还应提供细化研究中所用网格的代表性图像；
· 为了证明用于后续仿真的生成网格的合理性（也就是说，用于论证网格密度不会影响数值结果）而实施的网格敏感性分析；
· 用于确定网格密度的数值指标（如：剪切率、浓度梯度），和；
· 用于设定网格密度或分布的算法。
九、数值实现
我们建议您提供关于用于解答控制方程的数值实现的信息。
1. 细节
您应对方程离散进行描述，其中包括：
· 所用数值方法（例如，有限元素、有限体积、有限差）；
· 时间离散，如有的话（如：显式、隐式、半隐式）；
· 空间离散（即：网格点之间场变量的插值），和；
· 从面到节点或从节点到面的插值方法（如：逆风、幂次定律）。
您应说明求解方法并提供以下内容：
· 求解方法（如：牛顿算法、多重网格）；
· 求解参数（如：线性算法和公差、预条件、分析或数值雅可比行列式）；
· 如适用的话，软件类型（如：商业软件、开源软件、用户开发的软件）和名称；
· 关于用户供应的子程序/代码的代码验证的详细内容，和；
· 收敛准则（如：误差法、误差阀值、取样位置和所用变量）。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定求解程序和相关参数的假设和简化并提供其理论依据。例如，提供所做离散/求解选择的理论依据（即：超越其它选择的好处）并讨论特定选择的结果（即：离散误差）。
十、确认
我们建议您提供关于验证计算模型时所用方法的信息[1]。我们建议使用下列格式表述信息。
1.
概述
· 如果有的话，您应对用于模型确认研究的试验或分析比较器进行描述（如：速度、壁面剪应力计算、流体压力损耗）。如果使用了一个比较器，那么请说明是否以定量（首选）或定性方式进行了对比。
· 如果进行了实验比较，那么您应对实验不确定性估算进行说明。
2.
方法
· 您应对确认试验条件和几何结构进行描述。
· 您应对实施确认的相关区域进行描述。
· 您应提供图表和数据，以支持模型评估。
· 您应对仪器和校准过程进行描述。
· 如果模拟的是一个生物过程（如：溶血、血小板损伤、血管组织中药物结合），那么您应说明生物计算是如何验证和确认的。
3.
假设和理论依据
· 您应对试验比较器的简化进行描述（如：当缺少生物信息时使用代理项）。
· 您应提供可支持比较试验和模拟的操作条件和边界条件之差异的理论依据。
· 您应对用于判定解是如何随并不常见的参数之变化而变化的敏感性分析进行描述（如：湍流模型中所含参数、边界条件、流体特性）。
· 您应提供几何与动态缩放假设的理论依据。
4.
确认研究结果
· 您应对计算模型的QOI与试验结果之间的定性比较做出描述。例如，可用于直接对比模型与试验结果的图像（如：速度或剪切应力）可针对模型对相关行为的捕捉程度有多大而提供一个全面定性评估。
· 您应对与研究目标相关的关键区域进行定量比较[2，3]。
5.
讨论
· 您应就计算结果和试验结果的一致程度进行讨论。
· 您应对您的确认试验与预期临床载荷条件的相关性、模型和试验假设对结果的影响、确认模型与试验之间一致性的限制因素以及您的器械或器械-组织模型的可预测程度等内容进行讨论。
· 如果在试验不可及的区域内做出了行为预测，那么您应对置信度、相关风险及其如何影响您的决定做出说明。
十一、结果
我们建议您描述计算建模研究的定量结果。您提供的结果应足够详细，其中包括标签和图例。结果可能会以多种格式进行表述（如：表格、图形、图表）。
我们尤其建议您以图表方式对相关区域的结果进行定量说明。此外，如适用的话，请考虑提供以下内容：
· 关于生物制剂和其它制剂的说明（如：溶血）；
· 对与研究目标相关的结果进行描述；
· 用以证明是否遵循了基本守恒定律的方法；
· 如果所实施的研究有限，则应说明模拟的是最坏情况并对该最坏情况进行描述；
· 对于生物外推法，应对相关变量进行描述（如：剪切率、曝光时间、回流区、药物浓度）；
· 描述器械流量对组织或器官的不利影响，和；
· 对基于结果而言可接受的性能因数进行描述。
十二、局限性
我们建议您就前文小节中描述的假设/简化如何影响计算建模和仿真结果、结果解读以及与研究目的的相关性做出详细说明。
因为假设和简化是在生成器械模型、实施仿真以及解读分析的过程中做出的，所以对使用计算模型的局限性和结果解读进行描述是非常重要的。因此，我们建议您就假设/简化如何影响模型和仿真输出以及对其与器械性能和安全的相关性的解读进行讨论。
例如，对通过血液泵内的一个小间隙进行的血流模拟是否基于标称尺寸或该模拟是否包括生产成分公差极限进行了解是非常重要的。如果您认为您的结果在很大程度上依赖于您的模型假设和/或简化，那么您应考虑对与假设和简化有关的计算模型参数实施敏感性分析。
十三、讨论/结论
我们建议您就计算模型和仿真研究的使用背景及其如何与新药申请相关对该研究进行总结（如：选择预计在模拟使用条件下性能最差的器械尺寸，确定小型试验的载荷条件）。讨论如何将结果与试验结果、文献结果和/或之前的产品性能（如果有这些结果的话）进行对比。讨论对模型所做的假设与简化及其预计将如何影响结果和结果解读。依据您已确认的模型限制因素讨论您所得结论的优势。如适用的话，讨论您的结果将如何表达可接受的体内产品性能。
十四、参考资料
请列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考资料清单。
参考文献
[1] ASME V&V20-2009, Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer

[2] Oberkampf, W.L., Trucano, T.G., and Hirsch, C., 2004 “Verification, validation, and predictive capability in computational engineering and physics,” Applied Mechanics Reviews, 57, pp. 345–384.

[3] Oberkampf W.L. and Barone M.F., 2006 “Measures of agreement between computation and experiment: Validation metrics,” Journal of Computational Physics, 217, pp. 5-36.

主题附录2：计算固体力学
如对本附录有任何疑问，请致电（301）-796-2504或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Jason Weaver博士。
附录引言/范围
本附录旨在针对医疗器械申请中计算固体力学建模研究报告的格式、结构和内容提供建议。
本附录中提供的具体例子（如：输出指标）仅作范例使用，所以不应被视为对应完成的计算建模和仿真的类型要求或建议。
本附录的范围仅限于有限元素分析（FEA）。FDA承认有其它类型的计算建模形式可用于医疗器械的力学与运动学评价。此外，FDA还承认非有限元素分析的问题和思考类似于有限元素分析，因此本指南所述方面可能也适用于非有限元素分析。然而，非有限元素分析方法的某些方面可能与有限元素分析方法不同，可能会提出本附录中并未说明但是却应包含在研究报告中的其它问题。
报告概述
在下一节中，我们将对如何报告计算建模和仿真研究的具体内容做出概述。
一、执行报告摘要
我们建议您对整个报告做出准确且高层次的概括，内容应包括如下：
· 您应简要归纳就新药申请而言计算建模和仿真研究的使用背景、分析范围及相关分析量。
· 您应简要归纳模型，其中包括几何结构、材料特性以及边界条件。
· 您应说明所用代码/软件。
· 您应简要归纳确认方法和结果。
· 您应就仿真结果及其如何与计算建模和仿真研究的新药申请目的相关进行讨论。
· 您应简要归纳结论。
· 关键词：请提供最多五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及针对预期用途而放置在体内的位置等的关键词或关键短语（如：有限元素分析、MIH、镍钛诺、疲劳安全系数、主动脉）。
二、背景/引言
您应描述计算建模和仿真研究的使用背景，因为这将决定审查所必需的相关细节。我们建议您简要描述医疗器械及其预期使用环境，尤其应注意医疗器械的所有荷载/变形原因。
三、代码验证
我们建议您对在计算建模和仿真研究软件上实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
您应简要描述代码验证活动。您可以参考软件开发者提供的可用文件和验证结果。
2. 假设、简化和理论依据
您应描述所验证代码在您的计算域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证的代码和用于使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的理论依据，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见《系统离散化和数值实现》第八和九节。
四、系统几何结构（系统配置）
我们建议您提供关于医疗器械几何结构、计算域或被模拟的体外试验等的信息。
1. 细节
我们建议您提供关于医疗器械和/或被模拟的组织几何结构以及用于创建几何结构计算表述的方法的详细内容。
本节中可能会包括CAD图或重建后的数字影像。
2. 假设、简化和理论依据
如果您没有模拟整个器械，则应描述被模拟的器械部分并提供相关理论依据（如：利用对称）。如果器械有多个尺寸或配置，请描述模拟的是哪个尺寸或配置并提供用以支持这些尺寸分析的理论依据。如果器械和/或组织具有独特的几何结构特点且该特点会影响分析（如：表面形态），那么请描述这些特点在模型中是如何解释的。最后，关于构建方法，请列出与几何结构有关的局限性和假设（如：图像分辨率和平滑）等信息。
五、本构关系
我们建议您详细说明用于描述器械材料和（在适当情况下）周围构造的机械性能的所有本构关系。
1. 细节
您应描述应力-应变关系，其中包括器械和/或组织材料模型中包含的材料非线性关系（如：线性、超弹性、弹塑性、粘弹性、孔隙弹性）。详细说明材料的各向异性程度（如：各向同性、正交各向异性）。如果适当的话，请以图表和/或方程说明本构关系。本构模型中的参数数值输入应在第六节“材料特性”中提供。
2.假设、简化和理论依据
您应提供用于表述材料特性的本构关系的基本原理并讨论为什么假设是适当的。例如，如果您使用了线性弹性本构关系，那么一般而言，只应出现微小应变变形。如果观察到后屈服应力且忽略了塑性，那么则应提供相关理论依据。
六、材料特性（系统特性）
我们建议您详细说明计算建模和仿真研究中所用的全部材料。
1. 细节
对于所模拟的所有材料，您应就全面描绘机械特性所需的数值输入进行报告。关于重要材料输入的一些例子：
· 本构关系系数
· 弹性模量
· 极限抗拉强度
· 疲劳寿命/疲劳极限
· 外形记忆或超弹性材料的平台应力和弹性应变极限（如：镍钛诺）
· 断裂应变
· 粘弹性
2.假设、简化和理论依据
您应提供材料输入来源的理论依据，并对假设和您所参考资料来源或您所实施的试验所固有的局限性进行说明。
如果输入项是通过试验所得，那么您应对该试验做出描述说明（如：单轴拉伸、3点弯曲、活体成像、植入传感器），内容包括样本条件（如：几何结构、处理、热处理）、研究方法（如：加载速率、频率、平均应变）、环境（如：温度、湿度、溶解作用）、以及（如果必要的话）用于根据试验数据判定材料特性的方法。
此外，对于器械的材料特性，您应说明试验是否是在成品器械上实施的；如果不是，请说明原因。类似地，对于周围生物材料的材料特性，您应说明受试材料是否捕获了目标患者群体的重要方面（如：健康对患病，新嫩对成熟）；如果没有，请说明原因。
七、边界条件和初始条件（系统条件）
我们建议您提供关于边界条件和负载条件、初始条件以及可控制系统的其它约束条件的信息。
1. 细节
您应对计算模型的各个条件进行描述。范例包括但不限于制造（剩余）、移植以及生理/病理负荷所施加的应力和应变。如果适用的话，我们建议每一个分析步骤都应包括如下内容：
· 您应提供一个可清楚地描述所施加边界条件的位置和方向的总图。
· 您应详细说明所施加位移、作用力、压力或力矩的三维大小和方向。
· 您应描述模型中所用的约束条件，其中包括每个固定或自由约束的位置和自由程度。
· 您应解释说明组件之间预计将如何相互作用。我们建议您描述器械与模型内其它组件之间的相互作用（如：接触）以及那些自力接触的组件之间的相互作用（如：轴向挤压下的支架支柱）。
2.假设、简化和理论依据
您应提供用以描述说明施加的每个条件如何适用于使用背景的相关方面的理论依据。您应描述说明用于获取加载方式和量级的数据来源和/或方法（如：文献数据、标准、成像、其它分析方法等等）。
八、网格（系统离散化）
1. 细节
我们建议提供关于网格的下列详细内容。
•
详细说明网格所用单元的类型和数量。其中应包括过渡区域或复几何区域内的网格细化或自适应网格划分。我们建议您通过图表描述相关尺度的网格，尤其是在过渡区域或复几何区域和高应力或应变区域内的网格。
•
您应详细描述用于论证QOI与元素大小无关的网格细化或收敛性分析。
· 报告用于论证就元素大小而言QOI的收敛稳定性的网格密度数。
· 以图形或表格格式报告网格细化分析标准并明确确定依据标准选用于分析的网格。
2.假设、简化和理论依据
关于网格细化研究，您应说明所选元素类型的理论依据和用于评估网格密度的数值标准（如：主应力、位移）的理论依据。
九、求解程序（数值实现）
关于分析中数值实现所用软件，我们建议您提供下列详细内容。
· 您应提供用于解算模型的软件名称（包括版本号）。
· 如果使用了自定义子程序，则您应提供关于代码验证的信息（如：测试案例）和实现细节。
· 您应描述已完成的分析类型（如：静态结构分析、振动分析、屈曲分析）。
· 您应详细说明所用的求解程序，其中至少应包括下列参数：
· 说明求解程序是隐式还是显式。如果是后者，则应描述分析时间范围、时间步大小、材料密度以及所用质量标度并提供相应理论依据。
· 指出求解程序是否是非线性几何变化的原因。
· 详述收敛准则和迭代法。
十、确认
我们建议您提供关于验证计算模型时所用方法的信息[1]。确认研究的结果可为计算模型的输入参数提供支持。
您应描述说明确认研究如何支持计算建模和仿真研究的使用背景。详细说明确认试验的QOI及其与确认试验的计算模型之间的关系。我们建议通过下列格式对确认研究进行报告。
1.
细节
1）
比较器
您应描述确认时所用的比较器（如：物理试验、体内研究、文献）。内容应包括：
（1）负载方式；
（2）如适用的话，包含加载和卸载路径在内的边界条件和负载条件；
（3）试验所用的环境参数（如：温度、湿度），和；
（4）制造过程或实施试验前对器械的预处理（如适用的话）。例如，如果模型被设计用于预测镍钛诺心血管支架的安全性，则应详细说明在试验测量之前器械是否被加载在递释系统上并通过具有代表性的解剖模型进行跟踪。
您应对试验期间用于捕获数据的仪器、测量准确程度和不确定程度的仪器进行描述。例如，如果确认研究对比了计算模型和试验的单轴外力拉伸数据，则您应描述用于测量受力数据的测力传感器的能力和准确性。
您应对在器械或组织上获得试验测量结果的位置进行描述。例如，如果您的研究目的是分析髋关节股骨柄的劳损情况，则应描述说明为了获取数据而放置应变仪的位置。
2）
确认设置的计算模型
您应对确认模型所用的边界条件和负载条件及其如何与试验比较器相关进行描述说明。例如，计算模型中施加在椎弓根钉系统上的扭矩速率和大小应与施加在力学试验系统上所安装的器械上的扭矩速率和大小相匹配。
您应对确认模型的QOI进行描述。如适用的话，对后处理计算进行描述。
内容应包括可直接对比确认模型和试验QOI（如：变形或应力等值线）的图像，以证明计算模型可以捕获相关特性。
您应对相关分析步骤中计算模型的QOI与试验结果之间的定量比较做出描述。例如，如果确认研究对比了支架在加载至递释系统这一步骤期间所产生的径向力，那么更好的做法可能就是对比标称直径与载入直径之间多个直径上的力，而不是最终载入直径。
2.假设、简化和理论依据
您应对确认试验与使用背景中描述的预期载荷条件的相关性、模型和试验假设对结果的影响、确认模型与试验之间一致性的限制因素以及一般模型的预测能力程度等内容进行讨论。
如果确认模型参数与使用背景下的计算模型参数不同，那么您应说明差异原因。
您应列出并讨论针对确认模型所做假设（即：如果您正在对比瞬时力值，那么请忽略粘滞特性）。
您应列出并讨论对确认模型所做简化。这些简化可能包括几何图形（如：轴对称），或者可能包括对试验器械子组件的解释（如：确认全椎间盘置换装置中关节件上的磨痕时可能不需要器械-骨接触面建模）。
您应就确认模型对观测到的确认试验行为及其局限性的捕捉程度进行讨论。
十一、结果
我们建议您应针对每一个分析步骤提供如下内容：
· 所报告QOI的基本原理（如：组件、首要、von Mises）；
· QOI比值及详细描述和/或可表明关键区域加载历史的图表，和；
· 关于是否从整合点或节点开始报告QOI的说明。如适用的话，请提供一份可描述接触面之间相互作用的接触图并对结果进行讨论。
我们建议您应针对单调加载提供如下内容：
· 描述失效准则并提供其理论依据（如：最大剪切应力、Mohr-Coulomb准则），同时提供能明确表明如何计算安全系数的图表或方程；
· 提供QOI值并用图表显示临界应力、应变、力或置换等的位置；
· 安全系数。就安全系数报告而言：
· 提供一个表格，其中应具体说明每种情况的安全系数（即：器械大小、加载模式、分析步骤），和；
· 以图表形式说明器械上最小安全系数所在位置。
我们建议您应针对疲劳评估提供如下内容：
· 描述平均和交变应力/应变的计算方法（如：标量、张量）；
· 关于循环荷载结果是否会导致主方向旋转的说明；
· 描述疲劳准则（如：Goodman、Soderberg准则），同时提供能明确表明如何计算疲劳因数的图表或方程，和；
· 疲劳安全系数。就疲劳安全系数报告而言：
· 提供一个表格，其中应具体说明临界平均和交变应力/应变及每种情况的安全系数（即：器械大小、加载模式、分析步骤）；
· 以图表形式说明器械上最小安全系数所在位置，和；
· 在点云图上标绘平均和/或交变应力/应变并（如适用的话）列入疲劳准则。
对于其他分析类型（如：振动分析或屈曲分析），我们建议您提供包括临界应力或应变及其在器械上的位置在内的所有相关结果，并对用于评估安全和/或性能的后处理技术进行描述。
如果分别模拟了多个加载方式，我们建议您提供理论依据并讨论应力或应变状态叠加对每个加载方式的影响（如：位置、方向、临界应力或应变状态）。
十二、局限性
我们建议您就上文第二至十一节中确定的计算模型的主要局限性进行讨论。讨论结果与假设和简化之间的不一致情况。
如果分析结论在很大程度上依赖于对计算模型所做假设和/或简化，那么我们建议您提供关于与这些假设和/或简化有关的参数敏感性分析的报告。
十三、讨论/结论
您应描述说明计算建模和仿真研究的总体结论以及使用背景下列出的目标是否达成。
我们建议您对关于使用背景的结果进行讨论。例如，讨论从计算模型中获得的临界应力或应变与在小型试验中测得的失效位置如何相关和/或安全系数最小的位置上的潜在失效后果。
十四、参考资料
请列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考资料清单。
参考文献
[1] ASME V&V10-2006, Guide for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics

主题附录3：计算电磁学和光学
如对本附录有任何疑问，请致电（301）796-2595或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Leonardo Angelone博士咨询计算电磁学方面的问题，或致电（301）796-2612或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Quanzeng Wang博士咨询计算光学方面的问题。
附录引言/范围
本附录的目的是就医疗器械申请中用于评估医疗器械（1）安全性（如：医疗器械因使用电磁/光学能量而在人体中引起的能量沉积、温升、电压及热损伤）和（2）有效性（如：医疗器械和组织的内部或外部电磁/光源和物理特性如何影响有效性）的计算电磁学（EM）和光学建模和仿真研究报告的格式、结构和内容向行业提供相关建议。
此类研究的例子包括对下列医疗器械进行的安全性和有效性评估：电生理监测装置、磁共振成像（MRI）系统、磁共振（MR）条件性无源或有源植入装置（如：矫形装置、支架、起搏器、或神经刺激器）、射频消蚀装置、光学诊断设备（如：光学相干体层摄影装置、荧光光谱分析仪）、及光学治疗仪器（如：激光手术器械）。
报告概述
在下一节中，我们将对如何报告计算建模和仿真研究的具体内容做出概述。
一、执行报告摘要
我们建议您提供一份准确完整的计算建模和/或仿真研究报告概述，内容应包括如下：
· 计算建模和仿真研究的使用背景，其中包括与用于验证目的的其他研究的相关性（如：实验室研究，临床研究）；
· 分析类型（如：光生物安全性、MRI安全性、波谱分析仪穿透深度）；
· 分析范围（如：对于拥有多种尺寸和/或配置的医疗器械而言，应讨论以哪种尺寸和/或配置为模型，以及计算模型和仿真与目标患者群体如何相关）；
· 关于使用背景及其如何与新药申请相关的结论。
•
关键词：请提供最多五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及（如适用的话）针对预期用途而放置在体内的位置等的关键词或关键短语（如：射频剂量测定、OQG、钴铬、磁共振安全性、髋）。以下是一些与本主题相关且可用的关键词例子：
-
电生理学、射频、光学成像、激光疗法、磁共振成像、有源植入、蒙特卡罗模拟法、时域有限差分
二、背景/引言
我们建议您对医疗器械系统和预期使用背景做出简要说明。描述分析目的，因为这将决定审查所必需的相关细节。介绍建模和仿真的背景和原理，并说明为什么该模型适用于医疗器械系统。
三、代码验证
我们建议您对在计算建模和仿真研究软件上实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
您应简要描述代码验证活动。您可以参考软件开发者提供的可用文件和验证结果。
2.假设、简化和理论依据
您应描述所验证代码在您的计算域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证和使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的基本原理，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见第八节《系统离散化》和第九节《数值实现》。
四、系统几何结构（系统配置）
我们建议您提供关于被模拟的器械和组织几何结构的信息（例如，器械几何结构、计算区域、被模拟的体内或体外试验）。
1. 细节
您应对要评估的系统组成（例如，器械、体内或体外环境）进行描述。内容应包括图像、图表（含适当的比例尺或尺寸）以及模型简述。
您应对用于生成系统配置的方法（例如，图像重建、计算机辅助设计）进行描述，并讨论预期分析所需配置是如何恰当地获取的。如果使用了图像重建生成几何结构，则描述显像模式。
您应对用于生成系统配置的软件（例如，计算机辅助设计软件、图像分割软件）和用于验证软件的方法进行描述。
您应对全面描述方法论时所必需的几何特征进行描述。
因为计算电磁和光学建模有不同的应用，所以我们提供了以下例子供参考。
1）对于MRI环境下的电磁仿真，请描述以下内容：
· 射频线圈的几何和物理特征（如：几何尺寸、线圈环数、源数、所用集总元件、整定/匹配元件，如有的话）及其临床意义；
· 仿真中所用体模/解剖模型的物理特征（如：大小、尺寸、体位、身体质量指数、解剖结构数量）及其就使用指征而言的临床意义；
· 就线圈而言，体模/解剖模型的地标位置及其临床意义；
· 医疗器械的几何和物理特征（如：材料特性、解剖模型内的植入路径）及其临床意义。
2）对于光学仿真，请描述以下内容：
· 光源的几何和物理特征，例如：光源和组织表面之间的距离和角度、光束尺寸、光束强度剖面（如：高斯光束）；描述照明是否及如何考虑特定光学元件，如：光纤探针、透镜或反射镜；
· 探测器的几何和物理特征，如：检测波长范围、用于选择光信号的光孔、探测光的空间和角度限制、以及对这些限制的理由（或缺少限制的理由）；
· 模拟组织的几何特征（如：模拟区域的大小、模拟网格密度、表面形态、以及诸如组织层、血管、肿瘤或囊肿等的组织结构）和实现该几何结构的理论依据（如：所描述的组织类型、呈现的组织层或结构、以及诸如正常组织、化生组织或肿瘤组织等的模拟条件）。
2.假设、简化和理论依据
相比于实际器械、组织对象和环境，您应描述用于生成系统配置的假设和简化并说明其理论依据（如：不包括MRI RF模型中的恒定磁场或梯度磁场线圈，假定模型中两个组织层之间的接触面平坦）。如果有的话，请提供体内/体外模型的临床理论依据（例如，尺寸、病况、数学便利性与临床意义）。
五、控制方程/本构关系
我们建议您提供关于用于实施计算分析的控制方程和/或本构关系的信息。
1. 细节
您应对系统的控制方程/本构关系进行描述。
2.假设、简化和理论依据
您应描述对用于表述系统的控制方程（如：拉普拉斯方程、麦克斯韦方程、辐射传输方程）和本构关系所做的假设和简化并说明其理论依据。如果包含热学分析，请按照附录5《计算传热》中的建议报告结果。
六、系统特性
我们建议您提供关于相关系统特性的信息（如：生物、化学、生理、物理等特性）。
1. 细节
您应描述分析中用于定义材料和/或过程特性的参数及其（如适用的话）变异性。这些特性可能包括生物材料的特性（如：细胞、组织、器官）、非生物材料的特性（器械组件、植入物、造影剂）和/或过程特性（如：细胞信号），诸如状态（如：患病的、健康的）、生物特性、化学特性及物理特性。确认生物特性、化学特性及物理特性等内容来源（如：文献、体内试验、体外试验）。
当适用于您的仿真研究时，尤其应提供下列输入内容。
1) 对于电磁仿真，应说明医疗器械（如：导电性、介电常数）、组织（如：导电性、介电常数、各向异性）以及相关非生物材料（如：身体周围的空气、水、高电介垫）的电学特性。
2) 对于光学仿真，
· 应说明医疗器械（如：探针表面的折光率、数值孔径、光束汇聚或发散、焦点大小）、组织或非组织对象（如：吸收系数、散射系数、折光率、散射各向异性、荧光量子产率）及相关非生物材料（如：造影剂、纳米粒子）的光学特性及其在时间和空间中的变化（如：不同的组织成分、随温度或水合作用的动态变化）；
· 描述对组织及相关结构和非生物材料（探针、纳米粒子或）的光学特性（染料型造影剂）所做简化并说明是否对扩散条件做了假设；
· 陈述所模拟光学辐射的关键特性，其中包括辐照度光谱分布、总能量和/或总功率、光强空间分布以及照度角分布；
· 说明是否考虑过相干性、极化和荧光。
3）对于还包含热学分析的仿真，
· 描述模拟对象（组织和非组织）的系统特性（如：质量密度、导热性、电容、血液灌注率、阿雷尼厄斯热损伤系数、导电率和介电常数）；
· 提供可描述假设温度效应的数据（如：方程式、表格或图表）；
· 详细说明电磁/光学模型与热模型之间的非线性或耦合。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定系统特性的假设和简化并提供其理论依据。如果特性数据取自文献数据，请列出参考出版物并讨论其对特定研究的适用性（如：离体研究与体内研究）。如果系统特性是从小型试验所得，请提供完整全面的试验报告。
您应描述针对目标系统（组织或非组织）特性随下列方面而变化所做的假设：位置、方向、时间、波长、光强度、温度以及热损伤。请描述针对模型中所含系统特性的非线性特征所做的假设并说明它们是否会影响建模结果。请详细描述包括各向异性在内的空间异质性和时间效应。请描述结果对关键参数的敏感性并对与系统特性有关的数据不确定性进行系统分析。
七、系统条件
我们建议您提供关于施加在系统上的各个条件的信息。这可能包括但不限于边界条件和负载条件、初始条件以及可控制系统的其它约束条件。
1. 细节
如适用的话，您应对施加在模型上的系统条件及其变异性做出描述。适当情况下，您应提供这些条件的图示，以描述它们如何应用于系统。
2.假设、简化和理论依据
您应描述为了确定应用于系统的各个条件而做的假设和简化并提供其理论依据。请提供可支持系统条件的适用文件（如：文献、试验报告、临床数据、医学影像数据）。
尤其应说明仿真研究的边界条件是否可表现真实的物理边界。您应提供证据证明边界条件不会使仿真生成非物理结果。此外，如果有关的话，您应描述说明医疗器械和组织之间周围物质的物理特性（如：空气、水）会如何影响边界条件以及反过来边界条件会如何影响仿真结果。
对于为了计算传至人体组织的光强度或能量而实施的光学系统仿真，您应提供关于为了模拟每个光学元素而做的所有假设的信息。例如，应规定因反射、吸收或在特定波长或入射角散射而被每个光学元件减弱的光强度或光能量，以恰当地获取传至人体组织的光强度和光能量。
八、系统离散化
我们建议您提供关于应用于系统供数值求解的离散化和细分技术的信息。
1. 细节
您应描述系统离散化方法及其如何应用于计算区域。还应对用于验证恰当数值离散的方法（如：网格细化研究）进行描述。如适用的话，您还可以提供与计算域相关的代表性离散化图像。您还应描述用于确定离散化是否可充分解析物理现象的标准。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于离散化计算域的假设和简化并提供其理论依据。
九、数值实现
我们建议您提供关于用于控制方程求解的数值实现策略的信息。
1. 细节
您应描述用于控制方程求解的数值实现方法（如：边界元素法、时域有限差分法、矩量法、有限元素法及蒙特卡罗模拟法）和数值解法。解释用于确保控制方程正确解算的计算验证过程。说明求解参数（如：公差、松弛）和收敛准则并描述所要求的稳定性标准。对于积分模型（如：阿伦尼乌斯方程），请讨论所用数值积分方法。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于选择求解程序和相关参数的假设和简化并提供及理论依据。具体地说，应提供定量分析的理论依据，以说明所选参数足以获得适用于使用背景的收敛解；详细说明收敛标准；描述说明其为什么适用（如：时域有限差分法所用的时间步、仿真停止标准（如：蒙特卡罗模拟法所用光子数）。
十、确认
我们建议您提供关于验证计算模型时所用方法的信息[1]。
1. 细节
您应描述使用背景下计算模型的预测能力（如：体内或体外比较）的评估方法。您应详细说明如何从比较器和计算模型后处理中获得测量值及其是如何用于评估所预测数值输出的准确性的。例如，对MRI中RF仿真的确认可能会从B1场方面进行；对光学建模的确认可能会从检测到的光密度方面进行；对光学/热建模或射频/热建模的确认可能会从温度或热损伤方面进行。请证明误差水平可为给定应用提供足够的准确度。如果将解析封闭方程用于支持确认，那么请提供方程来源。
2.假设、简化和理论依据
您应描述对计算模型确认方法所做的假设和简化并提供其理论依据。解释说明测得值和预测值之差异并讨论就分析目的而言该差异的重要性。
十一、结果
我们建议您描述计算建模研究的定量结果。您提供的结果应足够详细，其中包括标签和图例。结果可能会以多种格式进行表述（如：表格、图形、图表）。
十二、讨论
我们建议您讨论研究结果与计算模型研究的目的和临床意义如何相关。在适当情况下，还应讨论如何对比研究结果与试验和文献结果
十三、局限性
我们建议您详细说明以下几方面：（1）前文小节中描述的假设/简化如何影响计算模型和仿真结果，（2）结果解读和（3）与研究目的的相关性。描述对系统特性和条件所做不确定性分析的结果和启示。
十四、结论
我们建议您就研究目的及研究如何与新药申请相关对计算研究进行总结。
十五、参考资料
您应列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考资料清单。
参考文献
[1] IEEE 1597.1-2008 - IEEE Standard for Validation of Computational Electromagnetics Computer Modeling and Simulations

主题附录4：计算超声波
如对本附录有任何疑问，请致电（301）796-2512或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Joshua Soneson博士。
附录引言/范围
本附录旨在针对用以支持医疗器械申请的计算超声波研究报告的格式、结构和内容提供建议。
报告概述
在下一节中，我们将对如何报告计算建模和仿真研究的具体内容做出概述。
一、执行报告摘要
我们建议您对方法论/建模方法做出准确且高层次的概括，内容应包括如下：
· 计算建模和仿真研究的使用背景，其中包括明确确认相关量并描述就确认目的而言与小型试验的相关性；
· 描述计算建模研究中所实施的分析类型（如：波传播、传热、流体流动、热剂量）；
· 说明分析软件是否是开源，是否可在市场上买到，或是否是内部开发的。
· 关键词：请提供最多五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及（如适用的话）针对预期用途而放置在体内的位置等的关键词或关键短语（如：有限差分法、KZK、超声波、组织摧毁术、前列腺）。例如，以下是一些与本主题相关且可用的关键词例子：
-
成像、成腔、治疗性超声、组织摧毁术、声脉冲辐射力、Sommerfeld积分、Rayleigh积分、Westervelt、KZK。
二、背景/引言
我们建议您简要描述医疗器械及其预期使用环境、配置/植入程序和患者群体。此外，描述分析目的和范围，因为这将决定审查所必需的相关细节。本节中提供的细节内容应与您的分析目标相对应。
三、代码验证
我们建议您对在计算建模和仿真研究软件上实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
您应简要描述代码验证活动。您可以参考软件开发者提供的可用文件和验证结果。
2.假设、简化和理论依据
您应描述验证代码在您的计算区域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证和使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的理论依据，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见《系统离散化和数值实现》第八和九节。
四、系统几何结构（系统配置）
我们建议您详细描述被模拟的医疗器械和/或组织几何结构。配置可定义医疗器械的几何结构、计算域和计算域内的解剖结构。
1. 细节
您应对要评估的系统组成（例如，器械、体内和/或体外环境）进行描述。
关于超声波源，您应提供模型图像、图表（含适当的比例尺或尺寸）以及模型简述。具体而言，应讨论超声波源是否是球形碗或相控探头。如果是后者，则应包含一个可表明元素设置的比例图。最后，应提供医疗器械的尺寸及其几何结构。
关于解剖结构，您应描述用于生成模拟解剖结构的方法（例如，图像重建）并且（如适用的话）针对用于证明所捕获的配置适用于预期分析的技术进行讨论。例如，如果计算域中包含骨骼，请描述是如何模拟的。如果计算域中包含血管，请描述被模拟和被呈现的血管（如：以统计方式与模拟单个代表性几何结构）。请指出其它解剖特征是如何包含在内的。最后，描述建模方法中使用的缩放比例或相似性。
2.假设、简化和理论依据
相比于实际器械和环境，您应描述用于生成系统配置的假设和简化并提供其理论依据。如果未模拟整个器械系统或如果对几何结构做了简化，那么您应提供被分析的系统几何结构的理论依据（如：对称使用）。您应描述模型和实际情况之间的差异，因为这与计算建模研究的目的有关。例如，如果模型中出现骨骼，那么请说明是否模拟了剪切波传播（和因横波吸收引起的加热）。指出传感器变迹。如果使用了积分法，请讨论说明声衍射如何影响求解。此外，由于制造公差会影响器械功能性，所以请说明与标称尺寸相比设计范围和制造公差尺寸如何影响结果。
五、控制方程
我们建议您提供关于用于实施计算分析的控制方程的信息。
1. 细节
您应仿真中所用的基本方程进行描述。具体而言，就是说明传播模型是全波模型还是抛物线模型，是线性模型还是非线性模型。对于非线性或宽带建模，请讨论声衰减的频率相关性。请指出是否模拟了压力波或位移波，是否考虑了剪切波。如果含有声冲流效应、机械效应和/或热效应，请讨论系统耦合情况。
2.假设、简化和理论依据
您应描述针对建模和仿真中所用基本数学方程所做的假设和简化并提供其理论依据，尤其是关于所用传播模型的类型的假设和简化。
六、系统特性
我们建议您最好是以表格形式列出仿真和后处理中使用的所有物理特性、系数和描述性方程。
1. 细节
作为例子，我们提供了下列内容，以说明如何报告系统特性。
组织特性
	特性
	数值
	单位

	小信号音速
	
	

	质量密度
	
	

	吸收
	
	

	非线性系数
	
	


	热容量
	
	

	导热性
	
	

	灌注速率
	
	


传感器特性
	特性
	数值
	单位

	声功率
	
	

	频率
	
	

	压力/相位分布
	
	


我们建议您指出各项特性与其它变量的相关性，诸如温度、频率、热剂量及位置（如包含的话）。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定系统特性的假设和简化并和提供其理论依据。确认物理特性和所用系数的来源（如：文献、体内试验、半体内试验、体外试验）。
如果引用了文献数据且数据是针对特定条件的，那么请讨论其对模型的适用性。如果为了确定参数而进行试验，那么您应描述适用于模型的试验方法和结果。
如果存在与数据相关的不确定因素（即：由于误差、简化或变异而造成），那么如情况允许的话请实施敏感性分析，以说明这些不确定因素对仿真结果的影响。
七、边界条件和初始条件（系统条件）
我们建议您提供关于施加在模型上的初始条件和边界条件的完整描述。描述内容包括但不限于吸收边界条件和传感器荷载条件。如果使用了吸收边界条件，那么请详细讨论实现过程并描述其有效性。您应说明选择初始/边界条件的理由，并且在适当情况下，您应提供这些条件的图示，以描述它们如何应用于系统。
八、系统离散化
我们建议您提供关于空间离散化的下列详细内容。
1. 细节
您应描述空间离散化方法和（如适用的话）用于求发展变量积分的技术。如果复几何要求使用非均匀网格，那么请提供玩个图像/图解。此外，您应对网格进行详细描述。具体而言，
· 您应描述网格质量（如：元素/单元类型、大小、形状、质量测量指标（即：纵横比）以及分析域网格的生成公式）并说明理由；
· 您应讨论相关区域内的网格细化，例如，场在空间内迅速变化时。
如果使用了自适应网格细化技术，那么您应讨论相关方法并详细说明关于细化后网格的详细内容。
2.假设、简化和理论依据
您应描述为了离散化计算域和（如适用的话）积分方案所做的假设和简化并提供其理论依据。实施收敛性分析（解与网格密度的关系）并详细说明离散化是否充分解决了相关物理问题。
九、数值实现
关于分析中数值实现所用软件，我们建议您提供下列详细内容。对于使用微分方程的模型，请讨论离散方程的求解方法。对于积分模型，请讨论所用数值积分方法。您应说明选择所用方法的理由和对求解的可能影响。最后，您应描述用于加快计算的方法及其理论依据，如：忽略拥有增值顺序、自适应时间步或可变谐波数的区域内的项。
十、确认
我们建议您提供关于确认计算模型时所用方法的信息。具体而言，您应通过适当的小型试验法、守恒量和已知分析解对计算模型预测能力的评估方法进行描述。您应提供图表和数据，以支持模型评估。您应详细说明如何从小型试验中获得测量值及如何与计算模型相比较。讨论小型试验/已知解与计算模型结果之间的差别。
十一、结果
我们建议您描述预期用途参数范围内计算建模研究的定量结果。您提供的结果应足够详细，其中包括标签和图例。结果可能会以多种格式进行表述（如：表格、图形、图表）。
十二、讨论
我们建议您讨论研究结果与计算建模和仿真研究的使用背景如何相关及其临床意义，还应讨论如何对比研究结果与试验和文献结果（如果有的话）。
十三、局限性
描述在模型生成、仿真和分析中所做的假设/简化。讨论假设/简化如何影响模型输出并解读其与器械和安全性的相关性。您应描述对系统特性和条件所做的所有可用的不确定性分析的结果和启示。
十四、结论
我们建议您就计算模型和仿真研究的使用背景及其如何与新药申请相关对该研究进行总结。
十五、参考资料
您应列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考资料清单。
主题附录5：计算传热
如对本附录有任何疑问，请致电（301）796-2512或发送邮件至rrcm@fda.hhs.gov联系Joshua Soneson博士。
附录引言/范围
本附录旨在针对用以支持医疗器械申请的计算传热研究报告的格式、结构和内容提供建议。
报告概述
在下一节中，我们将对如何报告计算建模和仿真研究的具体内容做出概述。
一、执行报告摘要
我们建议您对方法论/建模方法做出准确且高层次的概括，内容应包括如下：
· 计算建模和仿真研究的使用背景，其中包括明确确认相关量并描述就确认目的而言与小型试验的相关性；
· 描述计算建模研究中所实施的分析类型（如：辐射传热/传导传热、流体流动、化学反应、电磁或声吸收）；
· 说明分析软件是否是开源，是否可在市场上买到，或是否是内部开发的。
· 关键词：请提供最多五个用以描述建模形式、医疗器械产品代码、相关器械材料、分析类型、以及（如适用的话）针对预期用途而放置在体内的位置等的关键词或关键短语（如：有限差分法、MNB、热传导、热消融、子宫）。例如，以下是一些与本主题相关且可用的关键词例子：
-
热扩散系数、来源、扩散方程、热容、辐射、传导。
二、背景/引言
我们建议您简要描述医疗器械及其预期使用环境、配置/植入程序和患者群体。此外，您应描述分析目的和范围，因为这将决定审查所必需的相关细节。本节中提供的细节内容应与您的分析目标相对应。
三、代码验证
我们建议您对在计算建模和仿真研究软件上实施的软件质量保证（SQA）和数值代码验证（NCV）进行简要说明。软件工具包括现成工具、改进的现成工具、或用户开发的工具。不管软件类型如何，代码验证都非常重要。
1. 细节
您应简要描述代码验证活动。您可以参考软件开发者提供的可用文件和验证结果。
2.假设、简化和理论依据
您应描述验证代码在您的计算区域内的适用性及其理论依据。如适用的话，描述用于验证和使用背景的代码之间的区别并说明理由。此外，您应提供可支持数值设置选择的理论依据，不论设置是否是默认或修改后的。
应注意的是，关于计算验证（验证过程的另一组成部分）的详细内容，分别见《系统离散化和数值实现》第八和九节。
四、系统几何结构（系统配置）
我们建议您详细描述被模拟的医疗器械和/或组织几何结构。配置可定义医疗器械的几何结构、计算域和计算域内的解剖结构。
1. 细节
您应对要评估的系统组成（例如，器械、体内和/或体外环境）进行描述。
关于热源，您应提供模型图像、图表（含适当的比例尺或尺寸）及模型简述。此外，还应提供医疗器械和几何结构的相关尺寸。
关于解剖结构，您应描述用于生成模拟解剖结构的方法（例如，图像重建）并且（如适用的话）针对用于证明所捕获的配置适用于预期分析的技术进行讨论。最后，描述建模方法中使用的缩放比例或相似性。
您应描述温度诱导的生物效应的定量方法，如：相位变化或热损伤。
2.假设、简化和理论依据
相比于实际器械和环境，您应描述用于生成系统配置的假设和简化并提供其理论依据。如果未模拟整个器械系统或如果对几何结构做了简化，那么您应提供被分析的系统几何结构的理论依据（如：对称使用）。您应描述模型和实际情况之间的差异，因为这与计算建模研究的目的有关。此外，由于制造公差会影响器械功能性，所以请说明与标称尺寸相比设计范围和制造公差尺寸如何影响结果。
五、控制方程
我们建议您提供关于用于实施计算分析的控制方程的信息。
1. 细节
您应仿真中所用的基本方程进行描述。具体而言，您应说明材料是不是各向同性的，如果不是，请描述如何处理各向异性。您应描述与模型中所含其它物理过程（即：流体流动、域中或边界上的热源）的耦合情况。
2.假设、简化和理论依据
您应描述针对建模和仿真中所用基本数学方程所做的假设和简化并提供其理论依据，并描述热损伤量化方法及其理论依据。
六、系统特性
我们建议您最好是以表格形式列出仿真和后处理中使用的所有物理特性、系数和描述性方程。
1. 细节
作为例子，我们提供了下列内容，以说明如何报告系统特性。
组织特性
	特性
	数值
	单位

	质量密度
	
	

	热容量
	
	

	导热性
	
	

	灌注速率
	
	


我们建议您指出各项特性与其它变量的相关性，诸如温度、频率、热损伤及位置（如包含的话）。
2.假设、简化和理论依据
您应描述用于确定系统特性的假设和简化并和提供其理论依据。确认物理特性和所用系数的来源（如：文献、体内试验、半体内试验、体外试验）。
如果引用了文献数据且数据是针对特定条件的，那么您应讨论数据对模型的适用性。如果为了确定参数而进行试验，那么您应描述适用于模型的试验方法和结果。
如果存在与数据相关的不确定因素（即：由于误差、简化或变异而造成），那么如情况允许的话，请实施敏感性分析，以说明这些不确定因素对仿真结果的影响。
七、边界条件和初始条件（系统条件）
我们建议您提供关于施加在模型上的初始条件和边界条件的完整描述。您应说明选择初始/边界条件的理由，并且在适当情况下，您应提供这些条件的图示，以描述它们如何应用于系统。
八、系统离散化
我们建议您提供关于空间离散化的下列详细内容。
1. 细节
您应描述空间离散化方法和（如适用的话）用于求发展变量积分的技术。如果复几何要求使用非均匀网格，那么请提供玩个图像/图解。此外，应详细描述对网格。具体而言，您应：
· 描述网格质量（如：元素/单元类型、大小、形状、质量测量指标（即：纵横比）以及分析域网格的生成公式）并说明理由；
· 讨论相关区域内的网格细化，例如，场在空间内迅速变化时。
如果使用了自适应网格细化技术，那么您应讨论相关方法并详细说明关于细化后网格的详细内容。
2. 假设、简化和理论依据
您应描述为了离散化计算域和（如适用的话）积分方案所做的假设和简化并提供其理论依据。您应实施收敛性分析（解与网格密度的关系）和（在适用情况下）稳定性分析，并详细说明离散化是否充分解决了相关物理问题。
九、数值实现
关于分析中数值实现所用软件，我们建议您提供下列详细内容。对于使用微分方程的模型，请讨论离散方程的求解方法。对于积分模型，请讨论所用数值积分方法。您应说明选择所用方法的理由和对求解的可能影响。最后，您应描述用于加快计算的方法及其理论依据，如：忽略拥有增值顺序、自适应步等的区域内的项。
十、确认
我们建议您提供关于确认计算模型时所用方法的信息。具体而言，您应通过适当的小型试验法、守恒量和已知分析解对计算模型预测能力的评估方法进行描述。您应提供图表和数据，以支持模型评估。应详细说明如何从小型试验中获得测量值及如何与计算模型相比较。讨论小型试验/已知解与计算模型结果之间的差别。
十一、结果
我们建议您描述预期用途参数范围内计算建模研究的定量结果。您提供的结果应足够详细，其中包括标签和图例。结果可能会以多种格式进行表述（如：表格、图形、图表）。
十二、讨论
我们建议您讨论研究结果与计算建模和仿真研究的使用背景如何相关及其临床意义，还应讨论如何对比研究结果与试验和文献结果（如果有的话）。
十三、局限性
您应描述在模型生成、仿真和分析中所做的假设/简化。讨论假设/简化如何影响模型输出并解读其与器械和安全性的相关性。描述对系统特性和条件所做的所有可用的不确定性分析的结果和启示。
十四、结论
我们建议您就计算模型和仿真研究的使用背景及其如何与新药申请相关对该研究进行总结。
十五、参考文献
您应列出一个适用于支持计算建模和仿真研究的参考文献清单。
