低温等离子灭菌器的灭菌流程及注意事项

gzbhwj

低温等离子 灭菌器，是适用于不耐热、不耐湿的金属、非金属的精良诊疗器械和用品的 灭菌。

一、该灭菌器的灭菌流程以下：

- ．全循环（一般为42-52 分钟）

该循环适用于一般物品和 较短管腔类物品的灭菌

- ．加强循环（一般为53-60 分钟）

该循环适用于装 载量过太或较长管腔类物品的灭菌：

- ．测试循环

该循环为半循环程序，为迅速检测，不建议用户使用。

用户能够经过控制面板 检查灭菌循环。每一循 环由程序自 动控制。当用户在触摸屏上 选择 “运行 ”后，以下灭菌程序自 动开始运行。

- 真空阶段1：（一般为14-16 分钟）

启动真空泵，灭菌室内压力约4—5分钟有原来 2700

Pa下降到 <60Pa，进入真空保 压／预等离子阶段，去湿，灭菌预备，在程序设置时间内压力素来保持在 60Pa上下，高频射频源激发产生等离子体。在真空阶段报警时，说明灭菌物用品润湿或重叠。可取出 灭菌

- 1 -

物品重新烘干或重新放置。若 报警仍出现，请联系维修人员。遇到其他报警时，退出程序重新启动设备，若报警仍出现，请联系维修人员。

- 扩散阶段I ：（一般为10分钟）

经汽化过氧化氢注入灭菌室后迅速 扩散，灭菌室内压力上升至 8 00~2300pa并保持在这个水平直到 扩散到阶段I 完成。当灭菌室被真空泵抽成 60pa以下真空后，打开装有过氧化氢（H2O2）的容器与灭菌室之间的阀门，液体状的H2O2经气化室加 热后，气化扩散至灭菌室的整个空间。

3）真空阶段II ：（一般为6-8 分钟）

H2O2自己拥有 较强的杀菌作用，在H2O2扩散过程中可杀死被办理物品表面的部分 细菌病毒。扩散完后先 换气，导入经无菌过滤器办理的空气，灭菌室内压力恢复到大气压；约40秒后开始抽真空，至压力小于 60pa。

- 等离子阶段I ：（一般为2分钟）

灭菌室与网状不 锈钢电极之间加上高频电压后，灭菌室中的

H2O2在高频电场的作用下，被分别为带电粒子，形成等离子体，等

离子体形成 过程中产生大量紫外 线，直接破坏微生物的基因物 质。能

够摧毁微生物和 搅乱微生物的生计功能，达到 灭菌目的，灭菌室内压

力保持在 60Pa上下，高频射频源激发产生等离子体。

  - 扩散阶段II ：（一般为10分钟）重复第2阶段。

- 真空阶段III  ：（一般为6-8 分钟）

- 2 -

重复第3阶段。

  - 等离子阶段II ：（一般为3分钟）重复第4阶段。

- 回空阶段：（一般为1分钟）

空气经无菌过滤器进入灭菌室后，压力恢复到大气压．程序结束。

- 程序结束后蜂鸣器鸣响，打印机进行数据打印。打印结束后，能够开始下一轮自动灭菌程序。

- 3 -

二、注意事项

- 耐热耐湿物品的 灭菌，请首选压力蒸汽灭菌。

不适用的 诊疗器械和用品包括：吸湿资料（木质器械、纤维素、棉织物、纱布等）：一次性器械（一次性防水织物、一次性手术服等）：简单被氧化的物品（蚕丝、纸制品等）；液体或粉末；软式内镜；死头管腔器械，一头闭塞的内腔。等离子体 灭菌系统不建议对体内植入物 经行灭菌

- 由于作为体内植入物所有物品在出厂  时均已灭菌并有质量保证。重

新灭菌对植入物有影响，为了病人的安全，所以建 议不用等离子器 灭菌。（如人工心脏瓣膜缝线等）

- 办理灭菌剂注意事项：

灭菌剂中的活性成分是 过氧化氢，很简单浸透皮肤。接触溶液时，必定要配带乳胶也许乙 烯手套，当触摸屏显示过氧化氢节余量少，

- 4 -

请增加过氧化氢。在增加过氧化氢前，确认没有程序运行，做好个人防范，而且正确办理空瓶。

▲若是不小心接触到皮 肤，马上使大量清水完满冲洗接触部位大体5分钟。若是吸入也许咽下 灭菌剂，马上饮用大量水，今后就医。若是操作 过程中由于 设备异常而以致操作取消，请配带乳胶也许乙 烯手套，而且注意不要使手套接触到面部和眼睛。此 时，在未圆满灭菌器物内部也许表面上可能 还节余有过氧化氢。

- 安装或重装后在 开始第一次操作前，将 设备最少静止 8小时。

- 灭菌前办理：

灭菌的物品 应使用纯化水冲洗。灭菌的物品 应冲洗完满，并充分干燥后，若灭菌物品润湿将会 以致灭菌时间延长或错误提示，以致于中断灭菌程序。用纸塑包装袋 单层包装或用无 纺布双层包装后方可 灭菌。

- 灭菌物品应无积压单层摆 放，包装之间应留有缝隙，不应排放

过于亲密。我们将密封袋整 齐放入篮筐，使正面和反面对齐，防范叠放，使汽化灭菌剂能够有效的接触 灭菌物品。

- 包装后的 灭菌物品最多装 载不应高出盛物筐容 积的80℅，重量不应高出20kg/ 层。

- 在灭菌过程中，请务必检查灭菌状态，方法是插入化学指示卡

(cI) 和自含式生物指示 剂(SCBI) 。生物指示剂要放在最 难灭菌的地方（放置在载物托盘底部中间或前端的中部或是 篮筐内 4个点的交错 连接线的中点），生物指示剂经过灭 菌必定在56度有氧条件下培 养最少 4

- 5 -

8小时，若灭菌圆满，生物指示剂将保持紫色。否则将变成黄色，变黄说明安瓿内的嗜 热脂肪肝菌芽 孢已经生长，灭菌失败。化学指示卡用于检测过氧化氢的穿透能力，灭菌前将其放置在密封袋内，当 过氧化氢充分扩散时，化学指示卡达到也许浅于 标准包，说明扩散阶段进行充分。化学指示卡不能够 说明灭菌奏效，只能显示可否接触 过过氧化氢，一般情况下生物指示 剂每天最少做一次，化学指示卡随包做。

灭菌完成后，要抽出篮筐检查灭菌包可否清 洁、圆满，有无破坏。检查包外化学指示条和包内化学指示卡可否合格，需要使用清 洁的干布擦拭 设备表面，切勿使用强去污剂。

- 6 -