[image: image5.png]Radiological Health



行业和FDA人员指南
经皮导管消融术治疗心房颤动的临床研究设计

文件发布日期：2004年1月9日
有关本文件的问题，请致电Felipe Aguel 301-796-5631或发送电子邮件至felipe.aguel@fda.hhs.gov.
[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE



美国卫生和公众服务部
食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

心脏电生理监测部

心血管器械分部

器械评估办公室

前言

公共评论
书面评论和建议可随时提交至食品药品监督管理局，人力资源和管理服务办公室，管理系统和政策分部，案卷管理科（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852）以便于本审查机构编制本文件。提交评论时，请参考本指导性文件的确切标题。再次审查和更新文件时，该机构才会受理评论。
其他副本
其他副本可从互联网http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1229.pdf获得，或通过传真接收本文件。您还可以通过按键式电话致电CDRH Facts-On-Demand 系统（800-899-0381 或 301-827-0111）。在第二个语音提示下，按1键订购文件。输入文件编号（1229），后跟井号键（＃）。随后按照其他语音提示完成您的请求。

目录
1引言


2范围


3最小负担法


3研究设计


5研究终点


8数据收集表格


8研究组


9样本量


10患者随访


10空白期


10抗凝


11研究监测


11参考文献




行业和FDA人员指南


经皮导管消融术治疗心房颤动的临床研究设计

本指南草案代表了食品与药物管理局（FDA）在这一主题上的最新见解。本指南不为任何人创造或赋予任何权利，并不得对FDA或公众具有约束力。如果替代方法可满足法律、法规的要求，您可以使用替代方法。如果您希望讨论一种替代性方法，请与负责实施本指南的FDA工作人员联系。如果您无法找到适当的FDA工作人员，请致电本指南标题页列出的适当号码。
引言

心房颤动（AF）是一种复杂的心律失常；其精确机制尚不清楚，且临床表现、心律失常特性和潜在的病理生理学均为可变。根据心电图（ECG）或临床标准，心律失常可按各种方式分类。因为迄今为止提出的用于治疗心房颤动的消融术治疗旨在预防或减少这种心律失常的复发，基于心律失常复发模式1 ，本文件将使用改编自美国心脏病学会/美国心脏协会/欧洲心脏病学会（ACC / AHA / ESC）管理心房颤动患者指南的节律分类方案（表1）。界定患者人群是否纳入临床研究及在选定的患者人群中选择适当的方法来评估治疗效果时，该一般分类方案可能提供帮助。

表 1. 心房颤动节律分类方案

	分类
	心房颤动发作

	阵发性
	自行终止

	持续性
	非自行终止，但可用药物或电流刺激复律

	永久性
	非自行终止且心率失常不可复律或会很快复发

	复发性
	有两次或多次记录的发作


FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上可执行的责任。相反，指南说明了本审查机构目前对某一主题的见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应将其视为建议。在本审查机构指南中使用的词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，但非强制要求。

范围
本指导性文件涉及与旨在用于心房颤动治疗的导管消融器械相关研究设计问题。这些器械（产品代码、LPB、电极、经皮、输导组织消融）为III类，在上市前需提交上市前批准申请（“联邦食品药品和化妆品法案”（21 USC 360c（a））第513（a）节））。

FDA认为，本指导性文件所涉及的器械是21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械i。除了要求获得FDA批准的IDE（21 CFR 第 812部分）外，此类研究的申办方还必须遵守有关机构审查委员会的法规（21 CFR第 56部分）以及知情同意书（21 CFR第50部分）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



i请参阅题为“重大风险和非重大风险医疗器械研究”的蓝皮书备忘录

http://www.fda.gov/cdrh/d861.html.

最小负担法
本指导性文件中确定的问题代表我们认为在您的器械可上市之前需要解决的问题。在制定本指导性文件时，我们仔细考虑了相关法定标准，以便于本审查机构做出决定。我们还考虑了贵公司尝试遵守本指导性文件并解决我们确定的问题时可能产生的负担。我们认为，我们已采用最小负担法来解决本指导性文件中提出的问题。但是，如果贵公司认为有负担更小的方式可以用于解决这些问题，则贵公司应遵循本指南“解决最小负担问题的建议方法”中概述的程序。可在我们的中心网页上查询：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html
研究设计
FDA认为，一般来说，随机对照试验可为收集旨在治疗心房颤动的消融器械的安全性和有效性的临床数据提供最小负担法。在考虑替代性研究设计时，FDA认为，将患者用作自己的对照或使用历史对照可能会使大多数调查中有效性演示复杂化。支持这一建议的统计问题包括一般考虑因素（例如回归平均值）和疾病特异性考虑因素（例如针对阵发性AF患者描述的聚集非随机AF复发模式2，3）。建议使用随机对照的其他考虑因素包括存在于潜在患者人群中的高度异质性、AF疾病呈现、潜在消融术以及伴随的药物治疗。

虽然FDA通常推荐进行随机对照试验，但如果其科学合理并可解决相关的安全性和有效性问题，则贵公司可以使用替代性研究设计。例如，自我对照的研究可能适用于评价对患有真正难治的永久性心房颤动患者的治疗效果，涉及主观标准（如感受症状）的研究可以考虑空白对照组的研究。FDA认识到导管消融术研究中没有独特的“最佳设计”，但却将本文件中讨论的要素视为合理研究的核心特性。如上面所述，我们将考虑替代性研究设计，但我们建议贵公司说明支持贵公司替代性设计的科学论据。

如果贵公司选择进行随机对照研究，则应该选择合适的对照治疗方案。此对照的选择应取决于：

适应症

患者人群

器械设计考虑因素。

潜在对照治疗包括：

用抗心律失常药物进行的最佳治疗

用已批准医疗器械进行的治疗

患者自身作为对照

不接受治疗。
在申办方选择使用抗心律失常药物的最佳药物治疗作为对照治疗的情况下，FDA认识到药物治疗方案是针对个人情况量身定制的，不存在独特的最佳方案。但是，FDA建议任何使用抗心律失常药物的研究均需采用预先规定的分层方案，该方案描述了初始药物选择和药物治疗变化的标准。

因为研究设计、患者登记和数据分析可能非常简单，所以针对先前已批准的心房颤动器械治疗设置对照可能是比较理想的选择。例如，如果导管消融系统被批准用于通过肺静脉隔离治疗AF，则使用随机研究来比较新型消融器械的安全性和有效性与以前所批准器械的安全性和有效性可能既简单又合适。

空白对照研究允许申办方对手术/安慰剂效果进行评估，并隐藏研究对象。此类型的研究设计可能最适合于带有主观终点的研究例如，所报告患者症状的减少，或者不接受手术的风险水平特别低时。FDA认识到，申办方可能难以开展此项研究者和患者都认为设置空白对照组符合伦理的临床研究设计；因此，贵公司应该仔细设计涉及空白对照组的研究，同时考虑到其风险与益处。

随机对照试验设计的潜在优势不仅扩大了器械有效性的评估也扩大了器械安全性的评估。不良事件发生率可能受到患者特性、器械设计、不断发展的手术方法和操作员经验等因素的影响，所以可能难以使用历史对照数据（而不是随机对照数据）对其进行评估。例如，多病例系列已经提出使用导管消融术以产生用于治疗心房颤动的肺静脉分离可能与严重不良事件相关联。2,3,4相比之下，最近报道的一项同时对照但并非随机的研究表明：与医疗管理相比，至少有一个用于肺静脉隔离的导管消融手术实际上可以减少不良事件的发生。5

无论同时对照组选择什么，FDA认为可以采用几种策略以促进患者注册。这些包括但不限于2：1（或其他）随机化方案和交叉研究设计，其允许医疗管理的控制对照患者在预先指定的时间之后（例如对照组在6个月后）接受消融手术。这些考虑将允许研究申办方制定合理的研究设计，以促进FDA对安全性和有效性的评估与器械监管的最小负担法一致。

研究终点
主要有效性终点

将来，可能可以证明用于AF的消融治疗可以对疾病结果产生积极影响。5目前，最适合对用作缓解性治疗的AF消融治疗进行评估，以及选择有可能清楚证明AF引起症状减轻的终点。

在临床研究中，有效性终点应具有临床意义并可经受合理评估。FDA认为，对AF负担减少（或AF的发生率减少）的评估存在一定问题，以为该主要终点适用于旨在评估阵发性AF治疗的研究。在消融后对这一终点进行的测量可能受到各种非治疗相关因素的强烈影响。有关远程监测和记录程序的患者依从性降低的可能性将是其中一个问题。由于症状发作的记录和报告具有主观性，因此安慰剂效应可能是非盲研究中的一个重要问题。如上所述，对AF复发的评估也可能受统计问题或与疾病自然史相关的问题影响，例如平均值回归现象和为阵发性AF报告的非随机复发模式。2最后，对阵发性AF负担减少或复发的评估可能不是最佳的主要终点，因为难以确定或界定被认为具有临床显著性的百分比减少值。

对于主要有效性终点，FDA建议，应将在一年内无症状性心房颤动作为相对明确的终点。这种结果应该是在无抗心律失常药物治疗的情况下，或者，使用先前确定以某一给定剂量施用时无效的抗心律失常药物的情况下出现。一年的随访期可以最大限度地减少先前讨论的集群非随机AF复发模式的混杂效应，并提供足够的时间来评估不良事件，例如在某些患者中仅在较晚时间点显现或加重的肺静脉狭窄症状。

根据器械的设计和研究设计的目标，以下终点也可能适用：

心房颤动负担减少

运动耐力改善
生活质量改善

跟踪呼吸困难、眩晕或心悸的症状评分改善。
我们建议贵公司明确界定急性手术和慢性手术成功以及治疗失败的情况。例如，对照组中症状持续存在六个月可能导致患者交叉进入干预组，但应视为对照组的治疗失败。（标签中的适应症应反映贵公司对急性手术成功的定义。）

已发表的结果表明，用于治疗心房颤动的当前导管消融治疗通常可能需要两次或多次消融手术，以便使大部分接受治疗的患者成功治愈6。在贵公司设计研究时，FDA建议研究设计不应将早期重复消融（例如，消融后两个月以内）定义为治疗失败。相反，我们建议贵公司不将任何需要三次以上消融手术的患者视为治疗成功。应记录并报告对每位患者进行的消融手术的次数。每次重复消融手术时应重新开始建议12个月的随访期。

主要安全性终点

在考虑主要安全性终点时，FDA承认，消融干预组和药物干预组可能具有不同的安全标准。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ii 经验表明，技术、临床和患者依从性考虑因素可能使得难以使用外部心律失常事件记录仪完成对心房颤动负担变化的有效测定。自动触发并对于AF检测具有高敏感性和特异性的可植入事件记录仪（或可植入心脏起搏器或植入式心律转复除颤器中的类似AF检测功能）可提供用于评估该参数的有效手段。2,3
消融手术安全性终点

对于消融手术安全性终点，FDA建议，对于本指导性文件中涉及的器械，应使用复合严重不良事件终点，包括但不限于以下内容：

短暂性脑缺血发作

脑血管意外

大出血

心脏压塞

肺静脉狭窄

心包炎

心肌梗死

膈肌麻痹

死亡。

可能还存在其他特定于器械设计或能源的安全性终点。贵公司为器械执行的风险分析应提供有助于开发这些特定于器械的安全性终点的信息，且应将其纳入研究设计中。请注意，如果消融手术涉及植入左心房消融病变，FDA建议使用基线成像评估系统（CT或MRI）评估肺静脉狭窄，其中，应至少分别在三个月和一年时对狭窄情况进行评估。此外，鉴于目前对肺静脉狭窄表现和进展尚未完全了解，FDA建议，对于长期随访，应每年进行成像，共持续5年。

复合严重不良事件终点

对于药物干预组，FDA建议使用复合严重不良事件终点，包括但不限于以下内容：

危及生命的心律失常

短暂性脑缺血发作

脑血管意外

过敏反应

肺动脉高压（胺碘酮治疗）

死亡。

对于任一类型的复合安全性终点（消融或药物），FDA建议，贵公司应针对不良事件的每种组合，酌情纳入分级或其他加权方案。

数据收集表格

FDA建议，申办方应设计案例报告表格，以优化与主要安全性和有效性终点相关的信息收集，从而最大限度地减少可能外围数据或与临床研究无关的数据的积累。经验表明，这种方法可以减少数据点错误的总数，从而减少数据清理过程所需的时间和精力。

研究组

FDA建议，申办方应设计其研究以纳入拟定治疗最有可能产生收益的患者人群。研究设计参数（如入选和排除标准以及成功和失败衡量）可能取决于该器械是否旨在治疗阵发性和/或持续性心房颤动或永久性心房颤动。对于阵发性或持续性AF，FDA建议，研究入选标准应包括症状较为严重并且在使用至少一种抗心律失常药物进行的治疗中失败的患者。永久性AF患者不太可能具有高症状性，但至少已患有AF 6个月，并在使用至少一种抗心律失常药物进行的治疗中失败。

贵公司应明确描述入选和排除标准。我们建议，贵公司应使用入选和排除标准来精确定义所治疗的患者人群，并仔细选择可能受益于拟定治疗的患者人群。器械设计、程序性方法和操作人员经验的演变都可能改变我们对于哪些患者可能从使用特定消融器械完成的拟定手术中受益的理解。下面列出了适用于旨在治疗阵发性心房颤动的肺静脉隔离研究的入选和排除标准的示例。

入选标准的示例（阵发性人群）

高症状性患者，即在试验每月> 2次离散心房颤动发作，持续2个月，并且在试验前6-12个月内有> 6次离散心房颤动发作

无结构性心脏病，其可由心脏所有四个房室的经胸超声心动图证明

在使用≥1抗心律失常药物进行的治疗中失败或不耐受≥1抗心律失常药物

排除标准的示例（阵发性人群）

左心房尺寸≥50mm

LV射血分数<40％

目前使用胺碘酮，或在前6个月内使用胺碘酮iii
已知的脑血管疾病，包括中风或短暂性脑缺血发作（TIA）

先前用于治疗心房颤动的左心消融手术，无论是通过手术还是经皮导管。

对于涉及持续性AF患者的研究，适当的入选和排除标准可能与上述建议类似，但被指定为一个入选标准的AF复发的建议频率可能除外。可替换频繁持续性心房颤动患者的适当复发率。

对于涉及永久性心房颤动患者的研究，入选和排除标准也可能类似，但症状、左心房尺寸和可能的射血分数例外。贵公司可能需要根据研究设计以及器械的适应症、设计特性和性能特性提供其他入选和排除标准。

样本量

我们建议，贵公司应为任何样本量计算提供一个统计理由。FDA建议，申办方应执行安全性终点和有效性终点计算。我们认为，在大多数情况下，安全性终点将控制样本量。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



iii 因为从心脏组织中清除胺碘酮需要较长的时间（月），所以在临床研究中，可能很难或无法有效地使患者终止胺碘酮治疗。此外，由于长时间胺碘酮治疗相关的严重的潜在副作用，我们认为将通过以前有效的胺碘酮治疗以及消融术实现的心律失常抑制定义为临床成功是不合适的。

患者随访

我们建议，贵公司应制定标准化监测方案，并包括门诊患者随访，但随访间隔段不限于一、三、六、十二个月。这些随访通常应包括症状记录以及使用12期心电图（ECG）、Holter监测或其他等效心律测量对心律进行的评估。

对于涉及左心房病变的任何消融手术，我们建议，应基线和三个月时进行成像研究以评估所有患者的肺静脉狭窄。如果某一个体患者在3个月时显示出肺静脉变窄或在6个月或12个月时具有与肺静脉狭窄（肺动脉高压）潜在相关的症状，我们建议在6个月和12个月时为该患者完成肺静脉成像研究。贵公司的研究应该规定构成狭窄的变窄程度或百分比。

对研究受试者进行充分和适当随访的重要性如何强调也不为过。我们的经验表明，在手术完成后，许多临床研究者忽略或执行不完整的术后检测和评估。从有效随访中获得的结果可显著促进审查和批准过程；;因此，应遵守书面研究方案且不得忽略术后检测。

空白期

空白期是不对成功标准进行评估的时间间隔。文献中的报告表明，目前用于治疗心房颤动的左心房消融术可能在进行消融术后的四至六周内不能降低心房颤动发生率。贵公司应在研究设计中纳入至少长达四周的空白期，在此期间，不将器械在患者监测方面的有效性作为研究记录的一部分来进行评估。如果使用了空白期，则在执行任何重复消融手术后应将其重新启动。

抗凝

我们建议贵公司明确定义并解释术后抗凝方案，因为目前不存在有关在进行基于经皮导管的AF消融术抗凝的循证一致指南。

研究监测
在设计用于治疗心房颤动并涉及导管消融器械的研究中，我们建议贵公司为这些研究制定全面的监测计划。请注意，申办方必须在器械临床研究豁免申请中提供书面监测程序（21 CFR 812.25（e））。经验表明，如果申办方提供用于监测研究的充分规定，研究和数据的质量也会更加有效。

因此，我们建议：

选择合格的监测人员

确保研究者遵守临床研究计划和其他要求

确保研究者遵守保存记录和报告的要求。

参考文献
1
American College of Cardiology/American Heart Association/European Society of Cardiology (ACC/AHA/ESC) Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol 2001;38:1266i-lxx.
2
Chen SA, Hsieh MH, Tai CT, et al. Initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating from the pulmonary veins: Electrophysiological characteristics, pharmacological responses, and effects of radiofrequency ablation. Circulation 1999;100:1879-86.
3
Robbins IM, Colvin EV, Doyle TP, et al. Pulmonary vein stenosis after catheter ablation of atrial fibrillation. Circulation 1998;98:1769-1775.
4
Kok LC, Mangrum M, Haines DE, Mounsey P. Cerebrovascular complications associated with pulmonary vein ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 2002;13:764-767.
5
Pappone C, Rosanio S, Augello G, et al. Mortality, morbidity, and quality of life after circumferential pulmonary vein ablation for atrial fibrillation: outcomes from a controlled nonrandomized long-term study. J Am Coll Cardiol 2003;42:185–97.
6
Ernst S, Ouyang F, Lober F, et al. Catheter-induced linear lesions in the left atrium in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2003:42:1271-1282.

