
[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE




*****
使用说明书
[image: image2.jpg]



*****
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产日期：

 第三章  电磁兼容
电磁兼容性(EMC) 定义为产品、设备或系统在其所处电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

抗电磁干扰是产品、设备或系统在存在电磁干扰(EMI)的情况下正常工作的能力。

本****是依照现有的电磁兼容性标准及相关要求设计和制造的。在存在电磁场的情况下使用该****机可能会造成无线电干扰或扰乱附近设备的运行等的性能降低。如果这种现象经常发生，建议对系统的使用环境进行检查，以确定可能的骚扰源。这些骚扰可能来自同一房间或邻近房间内使用的其他电气设备，或者来自手机、对讲机等便携式及移动式RF 通信设备，或者来自附近的无线电设备、电视或微波传输设备。如果电磁干扰(EMI)对****机造成了干扰，则可能需要将****机移到其他地方或采取相应的电磁干扰抑制措施。

该***机符合行业标准YY0505-2012的要求。

3.1警告

将不是指定用于****机的电缆用于该系统，可能导致系统发射的增加或抗扰度的降低。

设备或系统不应与其他设备接近或叠放适用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

3.2小心

医疗设备对于EMC有特殊的预防措施，需要依照本系统附带的文档中所提供的EMC 信息进行安装和使用。

本节包括适用于*****机的有关电磁辐射和抗干扰方面的信息。确保系统的操作环境满足参考信息中指定的条件。在不满足这些条件的环境中操作该xx系统可能降低系统的性能.

在安装和使用****机时，为确保其电磁兼容性，应遵循本节和其他各节中包含的信息和警告。

3.3说明

  如果在第10页的“抗电磁干扰”中所述的电磁环境中操作和使用****机，它将安全地进行工作，并提供以下基本性能：

1.操作平台、指示灯正常显示当前系统状态；
2.满足条件时系统可正常发射激光；
3.冷却水堵塞、温度过高时保护系统可正常启动 。
3.4射频发射

以下信息适用于*****机和包含在系统内或系统附带的任何射频设备。有关相

关标签的信息，请参见第4页的“符号”。

3.5电磁辐射

该****机设计为在表2中指定的电磁环境中使用。*****机的用户或使用者应该确保在这样的环境中使用它。

表2
	指南和制造商的声明 - 电磁发射

	  HGL-MC30型*****机预期使用在下列规定的电磁环境下，购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用：

	发射试验
	符合性
	电磁环境 - 指南

	射频发射

GB 4824
	1组
	   *****机仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。

	射频发射

GB 4824
	A类
	

	谐波发射

GB 17625.1
	不适用
	*****机适于在家用和与家用住宅公共低压供电网直接连接的所有设施中使用。

	电压波动/闪烁发射

GB 17625.2
	不适用
	


符合电磁标准的电缆

与****机连接的电缆可能影响其辐射量。请只使用本节中所列出的电缆类型和长度。

警告：将不是指定用于该二****机的电缆用于该二****机，可能导致增加****机的辐射量或降低其抗干扰能力。

                              表3
	编号
	名称
	制造商
	电缆长度（m）
	是否屏蔽

	 1
	  电源线
	***
	 3M
	     否

	 2
	 脚踏开关线缆
	****
	 2.5M
	     否


3.6抗电磁干扰

该***机设计为在本文中指定的电磁环境中使用。****疗机的用户或使用者应该确保其在这样的环境中使用。

与该***机连接的电缆可能会影响它对上表中所列电磁现象的抗扰性。请只使用认可的附件和电缆，应把因这些类型的电磁现象而使该***疗机性能降低的可能性减到最小。

表4
	指南和制造商的声明 - 电磁抗扰度

	 *****治疗机预期使用在下列规定的电磁环境中，*******治疗机的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

	抗扰度试验
	IEC60601试验电平
	符合电平
	电磁环境 - 指南

	静电放电
GB/T 17626.2
	±6kV接触放电
±8kV空气放电
	±6kV接触放电
±8kV空气放电
	地面应该是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应该至少30%

	电快速瞬变脉冲群

GB/T 17626.4
	±2kV对电源线
	±2kV对电源线
	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量

	浪涌

GB/T 17626.5
	±1kV线对线

±2kV线对地
	±1kV线对线

±2kV线对地
	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量

	电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化

GB/T 17626.11
	< 5%UT ，持续0.5周
(在UT上，>95%的暂降)

40% UT，持续5周

(在UT上，60%的暂降)

70% UT，持续25周

(在UT上，30%的暂降)

< 5%UT，持续5 s

(在UT上，>95%的暂降)
	< 5%UT ，持续0.5周
(在UT上，>95%的暂降) 

40% UT，持续5周

(在UT上，60%的暂降)

70% UT，持续25周

(在UT上，30%的暂降)

< 5%UT，持续5 s

(在UT上，>95%的暂降)
	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。如果 *****机的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐 H****疗机采用不间断电源或电池供电。

	工频磁场（50Hz）

GB/T 17626.8
	3A/m
	3A/m
	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。

	注：UT指施加试验电压前的交流网电压。


3.7电磁干扰

电磁干扰可能以多种方式出现在***疗机上，这些干扰取决于设备的电特性与抗扰能力。

在干扰存在或间歇出现的情况下，继续使用二***疗机要特别小心。

3.8指南和制造商的声明——电磁抗扰度

表5
	指南和制造商的声明 - 电磁抗扰度

	***型****治疗机预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境中使用:

	抗扰度试验
	IEC 60601试验电平
	符合

电平
	电磁环境 - 指南

	射频传导

GB/T 17626.6

射频辐射

GB/T 17626.3


	3 Vrms

150 kHz～80 MHz

（除工科医频带a）

3 V/m

80 MHz～2.5 GHz
	3 Vrms

3 V/m
	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近****治疗机的任何部分使用，包括电缆。该距离由与发射机频率相应的公式计算。

推荐的隔离距离

d =1.2
[image: image3.wmf]p


d =1.2
[image: image4.wmf]p

  80 MHz ～ 800 MHz

  d = 2.3
[image: image5.wmf]p

 800MHz ～ 2.5 GHz

其中，P是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位，d是推荐隔离距离，以米（m）为单位。b

固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测c来确定，在每个频率范围d都应比符合电平低。

在标志下列符号的设备附近可能出现干扰。


[image: image6.wmf]

	注1：在 80 MHz和800 MHz频率上，应采用较高频段的公式。

注2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。

	a 在150kHz 和80MHz 之间的工科医频带是指6.765MHz～6.795MHz、13.553MHz～13.567MHz、26.957MHz～27.283MHz和40.66MHz～40.70MHz。

b 在150 kHz ～ 80 MHz 内的工科医频带及80 MHz ～ 2.5 GHz 频率范围内的符合电平，是用来减少因移动式/便携式通信装置被偶然带入患者区域时引起干扰的可能性。为此，附加因子10/3 用于计算在这些频率范围内发射机的推荐隔离距离。

c 固定式发射机场强，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM(调幅)和FM（调频）无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如果测得 ***治疗机所处场所的场强高于上述应用的射频符合电平，则应观测 ***机以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新 调整 ***光治疗机的方向或位置。

d 在150KHz～80MHz 整个频率范围，场强应低于3V/m。


3.9建议的分隔距离

表6
	便携式及移动式射频通信设备和 ***光治疗机之间的推荐隔离距离

	 ***机预期在辐射射频骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和 ****治疗机之间最小距离来防止电磁干扰。

	发射机的最大

额定输出功率

(W)
	对应发射机不同频率的隔离距离(m)

	
	150 kHz 80 MHz

（除工科医频带）

d = 1.2
[image: image7.wmf]p


	150 kHz 80 MHz

（工科医频带）

d = 1.2
[image: image8.wmf]p


	80MHz～800MHz

d = 1.2
[image: image9.wmf]p


	800 MHz～2.5 GHz

d = 2.3
[image: image10.wmf]p



	0.01
	0.12
	0.12
	0.12
	0.23

	0.1
	0.38
	0.38
	0.38
	0.73

	1
	1.2
	1.2
	1.2
	2.3

	10
	3.8
	3.8
	3.8
	7.3

	100
	12
	12
	12
	23

	对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离
[image: image11.wmf]d

，以米（m）为单位，可用对应发射机频率栏中的公式来确定，这里
[image: image12.wmf]P

 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。

注1：在80MHz 和800MHz 频率点上，采用较高频段的公式。

注2：在150 kHz 和80 MHz 之间的工科医频带是指6.765 MHz ～ 6.795 MHz、13.553 MHz ～13.567 MHz、26.957 MHz ～ 27.283 MHz 和40.66 MHz ～ 40.70 MHz。

注3： 附加因子10/3 用于计算在150 kHz ～ 80 MHz的工科医频带和80 MHz ～ 2.5GHz 频率范围内的发射机的推荐隔离距离，以减少便携式/移动式通信设备被偶然带入患者区域时能引起干扰的可能性。

注4：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体和人体的和吸收和反射的影响。


19
9

_1234567893.doc
��������������




_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

