
行业和FDA工作人员指南- II类器械特殊控制指南文件：预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂
文件发布日期：2010年11月10日
如对本文件存在任何疑问，请联系：
George J. Mattamal, Ph.D., General Surgery Devices Branch, 电话301-796-6396或发邮件至george.mattamal@fda.hhs.gov
David Krause, Ph.D., Chief, Plastic and Reconstructive Surgery Branch, 电话301-796-6442 或发邮件至david.krause@fda.hhs.gov
	[image: image1.jpg]



	美国卫生与公共服务部
美国食品药品管理局
器械和放射卫生中心
矫形外科器械科
外科、骨科和康复器械部
器械评价办公室



前言
公众意见
可随时向美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室，邮编：20852，提交书面意见和建议，以供机构考虑。或者，可向http://www.regulations.gov提供电子意见。在提交意见时，请标明该指南文件的具体名称。本机构将在该文件下一次修改或更新时采用这些意见。
额外副本
可通过互联网下载额外副本，网址为：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/uc m233027.htm。可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以获得该指南的复印件。请使用文件编号1683来确定您所需的指南。
目录
11.
引言


12.
背景


23.
范围


34.
器械描述


3a.
化学成分


4b.
粘合剂的材料特性


4c.
用于局部皮肤接近的附属伤口闭合装置的材料特性


45.
健康风险


56.
台架试验


5a.
附属皮肤伤口闭合装置组件的强度


6b.
最终聚合的器械的粘合强度


6c.
降解速率


7d.
聚合热研究


7e.
其他试验


87.
有效期试验


98.
生物相容性


99.
动物试验


1010.
临床研究


1011.
无菌性


1112.
标签


13附录A




行业和FDA工作人员指南

II类器械特殊控制指南文件：预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂
本指南代表美国食品药品管理局（FDA）目前对此主题的思考。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。您可以使用替代方法，只要该替代方法符合适用的法令和法规的要求。如果您想讨论替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您不了解适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。
引言
该指南文件为特殊控制指南文件，支持将预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂划分为II类（特殊控制）。该器械用于手术切口的局部闭合，包括腹腔镜检查切口和皮肤边缘易于接近的简单创伤性撕裂伤。该器械可配合深层皮肤缝合术使用，但不能代替深层皮肤缝合术。该指南文件不适用于非局部使用的组织粘合剂。该指南文件与《联邦公报》通知一起颁布，该通知公布了预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂的分类。
自该器械的最终分类规定生效之日起，任何提交预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂上市前通知（510（K））的公司需要处理该特殊控制指南文件中涉及的问题。然而，此类公司只需要证明其器械符合该指南文件中的建议，或通过其他方法提供等效安全性和有效性保证。
背景
FDA认为，在与一般管理指南文件结合时，特殊控制指南文件足以对预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂的安全性和有效性提供合理保证。因此，计划上市销售此类型器械的制造商必须（1）遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）中的一般管理指南，包括21 CFR 807中E小节内列出的上市前通知要求，（2）处理该指南中确定的，与预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂相关的具体健康风险，以及（3）在上市销售该器械之前获得FDA的实质等同性决定。
该特殊控制指南文件确定了附带伤口闭合装置的组织粘合剂的分类规制及产品代码（参见第四节-适用范围）。此外，在该特殊控制指南的其他章节中列出了FDA识别的健康风险，并详细说明了相关措施，在制造商遵守并结合一般管理指南使用此类措施时，可解决附带伤口闭合装置的组织粘合剂的相关风险，并确保及时的510（k）审核和许可。该文件是对关于上市前通知提交文件具体内容要求的其他FDA文件的补充。另请参阅21 CFR 807.87-《传统和简易510（k）格式》
，以及CDRH的器械建议网页部分-《如何准备510（k）提交文件》。

范围
本指南文件的适用范围仅限于下列II类器械类型：预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂。该器械类型的相关产品代码为OMD，预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂。根据21 CFR 878.4011的规定，该器械被划分为II类器械。
878.4011节-预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂

器械识别。预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂是一个仅用于局部施用的器械，旨在保持手术切口中易于接近的皮肤边缘闭合，包括微创手术造成的穿刺孔，以及简单且彻底清洁的创伤性撕裂伤伤口。该器械可结合深层皮肤缝合术使用，但不能代替深层皮肤缝合术。此外，在施用液体粘合剂时，附属伤口闭合装置可保持临时皮肤边缘沿着伤口长度对齐。
分类。II类（特殊控制）。该器械适用的特殊控制指南是FDA的《II类器械特殊控制指南文件：预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂》。关于该指南文件的可用性，详见§ 878.1（e）。
关于第878.4011所述的预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂的分类是单独的分类，与21 CFR 878.4010中所述的局部皮肤接近用组织粘合剂和非局部使用组织粘合剂的组织粘合剂分类是分开的。请注意：本指南只适用于上文“器械识别”中规定的器械。例如，下列不在本指南适用范围内，但仍然需要上市前许可的器械：在大型血管，例如主动脉、股动脉和颈动脉的开放手术修复术中用作标准止血方法附属物的器械（产品代码MUQ）；用作硬脑膜密封剂的器械（产品代码NQR），以及用作眼科用组织粘合剂的器械（产品代码LZQ）。
器械描述
FDA建议您按照第3节-范围中的规则和产品代码说明您的器械，且应该纳入下文所述的信息。
在室温下，组织粘合剂接触少量水或基本流体后会产生放热反应，然后聚合形成具有多种基质的强力粘合剂。可制造各种制剂，以获得具有不同粘性、凝固时间、粘合强度、降解速率和其它物理机械性能的粘合剂。因为这些性能对最终产品的粘着性能和适用性具有重要影响，您应该在说明中提供您的化合物的分子组成和结构。
可以使用不同的材料制造附属伤口闭合装置部分。因此，还应该提供该附属伤口闭合装置部分的组成和结构，并说明该组成部分如何与组织粘合剂相互作用，生成最终聚合的器械。
本机构认为，除器械组成部分之外，还包括生物或药物组成部分的产品属于复合产品。关于此类产品调控途径的相关建议，请咨询复合产品办公室，电话：301-427-1934。

FDA建议您说明用于组成最终器械的所有材料。FDA还建议您提供该器械所含化学物质的分析证明书或材料安全数据表。
化学成分
我们建议您提供您的器械中包含的化学物质的下列信息：
化学名称；

化学文摘编号；

商品名；

结构式；

分子式和分子量；

来源和纯度；

聚合引发剂的化学名称和纯度；

产品稳定剂的化学名称和纯度；

器械聚合用化学物质的说明；

每个器械组件的监管状态（即，器械组件之前是否已经获得上市许可或批准）；
粘合剂的材料特性
我们建议你提供粘合剂的下列信息：
粘性；
通过，例如气相色谱法、核磁共振法，或质谱分析法对整体制剂组成部分的残余含量进行的分析；
纯度；
湿度；
凝固时间；
致热原性和无菌性（参见11. 无菌性）。
用于局部皮肤接近的附属伤口闭合装置的材料特性
我们建议您提供关于附属伤口闭合装置的下列信息：
外观；

材料说明（即化学成分，以及组件构造方法）；

尺寸（包括孔径，如果适用）；
组件污染；
结构；
致热原性和无菌性（参见11. 无菌性）；
监管状态（即附属皮肤伤口闭合装置的组件之前是否已经获得上市许可或批准）。
健康风险

在下表中，FDA指出了通常与本指南文件所述的预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂装置相关的健康风险。在本指南文件中给出了缓解这些已识别风险的推荐措施，如下表所示。我们建议您在提交您的510（k）之前也进行一次风险分析，以识别与您的器械有关的任何其它风险，并将此次分析结果记录在您的510（k）中。如果您选择使用替代方法解决本指南文件中指出的特定风险，或除本指南文件指出的风险之外存在其它风险，您应该提供充分的理由支持您选择用于处理该风险的方法。
	已识别风险
	推荐的缓解措施

	因器械误用、器械泄露或运行至非计划区域等造成器械的无意粘合
	第6节-台架试验
第12节-标签

	伤口裂开
	第6节-台架试验
第7节-有效期试验
第9节-动物试验
第10节-临床研究
第12节-标签

	不良组织反应和化学灼伤
	第8节-生物相容性
第9节-动物试验
第10节-临床研究

	感染
	第6节-台架试验
第8节-生物相容性
第9节-动物试验
第10节-临床研究
第11节-无菌性

	上涂装置故障
	第6节-台架试验

	胶结疏松导致皮肤接近失败
	第6节-台架试验
第9节-动物试验
第10节-临床研究

	聚合延迟
	第6节-台架试验
第9节-动物试验


台架试验

附属皮肤伤口闭合装置组件的强度
FDA建议您进行机械试验，以评估皮肤边缘对齐组件向皮肤提供充分拉伸强度和粘合强度，以保持皮肤边缘对齐，直到组织粘合剂应用的能力。我们建议您对您的器械进行相关测试，对下列关键特性进行评估：
剥离试验；
蠕变试验；
拉伸试验。
下文所列三种试验方法旨在提供一种比较皮肤对齐协助强度的方法。可使用这些或等效方法支持上文所述的台架试验：
ASTM D3330 / D3330M – 04压敏胶带剥离粘着力的标准试验方法；
ASTM D3654 / D3654M – 06压敏胶带剪切粘着力的标准试验方法；
ASTM D882 – 09 塑料薄膜拉伸性能的标准试验方法。
最终聚合的器械的粘合强度
FDA建议您进行机械试验，以评估聚合的粘合剂提供足够粘合强度，在无手动接近皮肤时保持伤口边缘闭合的能力。我们建议您对您的器械进行相关试验，以评估聚合粘合剂的下列关键粘合特性：
拉伸强度；
拉伸或搭接剪切强度；
剥离粘着强度；
冲击强度。
下文所列四种试验方法旨在提供一种比较方法，以比较软组织中用作手术粘合剂或密封剂的组织粘合剂的粘合强度。可使用这些或等效方法支持上文所述的台架试验：
ASTM F2255-05组织粘合剂搭接-剪切拉伸承载强度性能的标准试验方法
ASTM F2256-05组织粘合剂T形剥离拉伸承载强度性能的标准试验方法
ASTM F2258-05组织粘合剂抗张强度性能的标准试验方法
ASTM F2458-05组织粘合剂和密封剂伤口闭合强度的标准试验方法。
降解速率
降解速率是表示粘合材料可能毒性的一个指标。粘合材料，例如氰基丙烯酸盐粘合剂，在水解降解为较小低聚物的过程中会出现水解反应和甲醛释放。关于氰基丙烯酸盐粘合剂，已经在研究和医学期刊中报告和记录了其水解降解的副产物-甲醛，以及合成细胞毒性或组织毒性作用。尤其是，氰基丙烯酸盐粘合剂的降解产物可能会在组织内累积，产生突出表现为急性或慢性炎症的严重组织毒性。该文献表明，随着烷基长度，以及氰基丙烯酸盐聚合物的分子量的增加，甲醛的生成速率逐渐降低。

因此，FDA建议您提供水解降解研究数据，以确定聚合的装置（包括附属皮肤伤口闭合装置组件）的物料分解产生的任何副产物的数量。为确定物料分解产生的任何副产物的数量，我们建议在水解降解研究中检测下列各项的数量：
配方助剂；

单体杂质；以及

降解产物。

我们建议您报告在15天内，通过气体和/或液相色谱法获得的 50℃生理盐水提取物中的这些材料分解副产物的结果。分析程序应该对百万分率（ppm）水平敏感。
聚合热研究
粘合材料，例如氰基丙烯酸盐粘合剂，的聚合反应通常是放热反应。产生的热量取决于熟化速率和在手术部位应用的器械的厚度。放出的热量可能会使患者产生温暖或热的感觉，这会使患者感到不舒服。因此，我们建议您提供聚合热数据，以及聚合热的确定方法。
其他试验
您提交的文件应该包括适用于每个上涂装置及其组件设计的上涂装置功能性附加机械试验，以及下列试验：
粘性：最终产品中的液体粘合剂的粘性是表示主体器械稳定性的一个主要指标。随着氰基丙烯酸盐制剂老化，单体转化为聚合物，其粘性增加。实际上，这降低了单体浓度，并可能影响其与下方组织形成的粘结。而且，如果粘性过大，则很难使用上涂装置尖端施用该粘合剂。也就是说，最终产品的粘性对产品施用简便性造成影响。
凝固时间：凝固时间是指器械充分聚合，以确保伤口边缘在无辅助的情况下保持闭合所需的时间。凝固时间也表示从将产品制剂从上涂装置应用到测试装置开始，达到最高温度所需的时间。最终产品的稳定性对凝固时间具有一定影响。应根据凝固时间向医生提供该产品的应用说明。
有效期试验
我们建议您进行有效期试验，以支持您在标签中表明的有限期限。应在稳定性研究中监测最终器械的临界参数，以确保其在整个保存期限内具有适当的器械性能。
我们建议您在试验中检测如下参数：
材料的纯度；

含水量；

凝固时间（单位：秒）；

粘性（单位：厘泊（cps））；

颜色；

无菌性；

给药上涂装置施用该器械的力；

上涂装置的功能性。

我们建议您在研究期间，在时间零点，并在之后每隔一段时间，使用代表性老化样本进行实时稳定性试验。例如，关于一个12月期的实时稳定性研究，我们建议您按照您在标签中建议的储存温度，对包装的完成器械的样本进行稳定性试验。我们建议您在第1、3、6、9和12月时进行试验，以评估其在这些时间点的稳定性。
只有在获得实时有效期试验支持和验证时，保存期限加速试验才可行。保存期限加速试验的有效性取决于模拟根据热力学假设，在较低温度下进行的长时间试验的产品失活和分解的机制在高温条件下保持不变的假设。然而，因为没有经过验证的加速试验方法，而且受聚合物，例如丙烯酸树脂基粘合剂，的反应性质影响，加速稳定性研究预计的有效期限的有用性尚不清楚，所以，通常使用在标签中规定的产品储藏温度下进行的实时稳定性研究验证加速稳定性研究的有效性。因此，如果您列入保存期限加速试验，您应该也提供相关信息，证明加速稳定性试验在有限期限预测中的作用。我们建议您根据时间函数，论述不同的聚合物灭活和分解路径。我们还建议使用实时稳定性研究的结果说明加速稳定性试验在一年或以上有效期限的预测方面的价值。
生物相容性
FDA建议您根据ISO 10993-1:2003和FDA备忘录- G95-1中关于与撕裂或受损表面长时间（24小时-30天）接触，且存在血液接触的器械的要求，进行生物相容性试验。
注意，亚慢性移植研究持续时间应该模拟最终聚合器械的拟定用途。应该在拟定使用位置，或在该位置周围植入试验材料。您应该检测系统毒性，以及施用位置的局部效应。您还应该评估宏观病理学和组织病理学。
因为很难对快速分解的化学成分（例如：氰丙稀酸酯单体、聚合抑制剂等）进行精确分析，所以请在生物相容性论述中提供已发表的毒理学文献中与每个器械组件相关的已知局部（即局部给药）和全身不良反应的信息。此类信息应该论述已知可引起毒性反应的组分含量，以及直接施用在患者皮肤上的相应浓度。
动物试验

除了生物相容性试验之外，我们建议您对您的产品进行额外的动物试验，以解决下文提及的问题。
正常愈合过程的预期结果是炎症和软组织替代。因此，FDA建议您进行动物试验，以评估延迟愈合和伤口裂开的可能性，这包括组织病理学，如果适用。
FDA还建议您在适当的动物模型中对该器械的性能特性进行评估。FDA通常建议使用一个猪模型；然而，根据产品构成或预期用途，其他模型可能更适用于您的器械。该研究应该采用将在临床应用中采用的应用方法。您应该比较在动物研究中使用的产品的数量与您在使用说明中规定的数量。您还应该简要说明选用的动物模型的基本原理和限制。
应根据人道主义饲养和使用的现代实践（参见附录A）进行临床前动物研究，包括研究各阶段的全面兽医医疗记录，相关的人员培训，最大限度减少感染、疼痛和悲痛的充分控制，以及其他试验混杂因素。还应该对标准操作程序进行改进和简化，而且，如果存在合适的模型，还应使用使用该模型替代使用中的模型。
FDA还要求按照《非临床实验室研究的药物非临床研究质量管理规范》（21 CFR中第58部分）的规定进行支持上市和研究应用的动物研究。
临床研究
在下列情况下，FDA可能建议您收集该预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂的临床资料：
材料配方与进行实质等同比较的合法销售器械（例如预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂）中使用的设计或材料配方不同；
使用了新技术，即该技术不同于进行实质等同比较的合法销售器械（例如预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂）中所用的技术；或者
使用适用症与进行实质等同比较的合法销售器械（例如预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂）中的使用适用症不同。
如果提出的备选方案有足够的科学原理支持，FDA将考虑使用该方案替代临床试验。在进进行研究之前，可与矫形外科器械部联系，咨询临床试验的相关问题。如果需要进行临床研究，以证明实质等同性（即在获得器械的510（k）上市许可之前进行），则应该根据21 CFR，第 812部分-试验用器械豁免（IDE）规则进行该研究。FDA认为该器械是具有重大风险的器材，如21 CFR 812.3（m）所述。

除了获得FDA批准的IDE之外，此类试验的发起者必须遵守涉及机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情许可（21 CFR第50部分）的相关规定。
无菌性

FDA建议根据更新的 510（k）无菌审核指南K90-1提供灭菌信息。
该器械应该是无菌的，并达到无菌保证水平：1 x 10 . -6
和
Russell, W.M.S. and Burch, R.L., The Principles of Humane Experimental Technique. Methuen, London, 1959. Reprinted by UFAW, 1992: 8 Hamilton Close, South Mimms, Potters Bar, Herts EN6 3QD England. ISBN 0 900767 78 2

标签
应在510（k）中详细说明该器械的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。下列建议旨在协助您准备符合21 CFR 807.87（e）要求的标签。

处方使用

根据21 CFR 801.109的规定，作为一个处方器械，该器械可免除具有相关布置和使用说明的要求。然而，标签中必须包括执业医生使用该器械所需的充分信息。该器械的标签中必须包含下列语句：“注意：联邦法律规定应按医嘱销售该器械。”

使用说明

我们建议您在使用说明中列入下列信息：
旨在解决已识别健康风险的禁忌症、警告和注意事项的充分信息；
器械技术特征，以及如何应用于患者的详细说明；以及
缓解本文件第5节中指出的健康风险的标签说明。
我们建议您提供详细的伤口准备和器械应用说明。还应该在说明中详细说明在出现无意粘合时，用于组织分离和器械取出的技术。
警告信息

标签中应该包括在该器械的非计划粘合可能造成伤害或次级的敏感区域，例如眼睛附近使用该器械的警告信息。
例如：
 “在使用预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂闭合眼睛附近的面部伤口时，应正确安置患者，以确保粘合剂的堆积物远离眼睛。应确保患者眼睛闭合，并使用纱布保护患者的眼睛。可在眼睛周围预先涂抹凡士林，以作为机械屏障或障碍，以防止粘合剂流入眼睛。使用预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂可能会在不经意间造成患者眼睑闭合封闭。在这种情况下，应进行全身麻醉和外科手术来打开眼睑。”

注意事项

我们建议在标签中提供关于这些器械的不恰当使用的注意事项，例如：
“不能在一下情况下使用预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂：
存在感染的情况；
存在持续出血的情况；
清创不彻底的情况；以及
在粘膜或毛发覆盖的表面。”

“不得在伤口处于以下情况下时应用预期用于局部皮肤表面的伤口闭合装置的组织粘合剂： 

潮湿；
肮脏；
复杂；
不易于接近；
承受动态应力（例如：指关节或肘部）；
非急性；
灌注较差；或 

位于不能预防器械流道非计划部位的区域。”

此外，该标签应该说明皮肤粘着力的潜在干扰，例如：
 “该组织粘合剂不能粘附在预涂凡士林的皮肤。因此，避免在将要应用该组织粘合剂的任何皮肤区域使用凡士林。”

附录A
正如第9节所示，应按照人道主义饲养和使用的现代实践进行临床前动物研究。应根据下列参考文献中说明的现代实践进行所有动物研究的设计。
《动物福利法案》（美国联邦法规，第9篇第1卷，第7章， USC 2131-2156）
定义：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr1_03.html
条例：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr2_03.html
标准：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr3_03.html
适用的政策：http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/policy.shtml
《人道主义饲养和使用实验动物的公共卫生服务方针》，NIH医学与研究风险保护办公室，马里兰州贝塞斯达，1996年：http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm 

《国际公法》99-158 -“实验动物”，《1985年卫生研究扩充法案》（1985年11月20日）；http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#Health%20Research%20Exten sion%20Act%20of%201985
《美国政府关于在检测、研究和培训中脊椎动物的使用和管理原则》；http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#USGovPrinciples
《实验室动物饲养管理与使用指南》，国家研究委员会、试验动物资源研究所、声明科学委员会，1996年。美国国家学术出版社，华盛顿哥伦比亚特区。http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5140&page=8
[image: image2.png]MLARS HONGMEDCOM  EMSIPE  ERSIGG  MDCPPCOM
R nn REER RUEITE  ERRSURE

BESY AN
WECHATOF  HLONGMED TRAINING CAREER  KNOWLEDGE
HLONGMED WEBSITE CENTER TRAINING WEBSITE

RRETARSEE

HFRIHT20REE, NRAMREISE. FERATEENE. M)
ARFEWHRR WS HaF201146807,
SRR EREMA T, IRFRKCRO/SMOATHBSIERIE
TS BT S TR R R 2R CDMOIRSS .
=
hiE| B ERRIGFR3ECRO/SMORRSS: 2FK100SEE AR RIRSS
SHRSERAREMARIZARS: SHeNBRERSRRTRE VAR
BT AR PR S IRRSS: 1T ALAREENTD AR\ IBIRRAZIIRSS
EEB: A

537 SIS
RYIBREEMREERAR;  RIREETRNSTERAR;
RS EERAR; R E S HER S AGRAR;
EERECSRRSERAR; RELHETBNRERASERRAS .

MR B S KD, EE. ERS.

£E. BRZ, BE. BARE. &8, @&, . . S,
PR RERMUEEIER, BATRERREUSIERET. B8
ST, BRERE,

SN




� 《行业和FDA工作人员指南：传统和简易510（k）格式（2005年8月）》，可在以下网站获取：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocum ents/ucm084396.pdf


� 《如何准备510（k）提交文件》：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/P remarketSubmissions/PremarketNotification510k/default.htm


�组合产品办公室： http://www.fda.gov/CombinationProducts/default.htm


� Quinn, J.V., Tissue Adhesives in Clinical Medicine, BC Decker Inc., 2nd ed. 2005.


�在您证明该器械包配置符合要求后，我们建议您对您的最终成品器械包的最初完整性，及其保持完整性的能力进行评估。您应该在您的设计历史文件中记录该评估（详见21 CFR 820.30）。


� � HYPERLINK "http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080735.htm" �http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080735.htm�


� ANSI/AAMI/ISO 10993-2:2006；医疗器械生物学评价—第2部分：动物保护要求


� http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/GuidancesInformationSheetsan dNotices/ucm113709.htm


� http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072783.htm


�尽管最终标签不需要获得510（k）上市许可，但在将医疗器械投入州际贸易之前，应确保最终标签必须符合21 CFR第801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109中的规定。本指导文件中的标签建议与801部分的要求一致。






